OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i instalacja spektrometru Magnetycznego Rezonansu Jądrowego z szybkimi zmianami pola magnetycznego pracującym w rozszerzonym zakresie częstotliwości od kilku kHz do ponad 110 MHz.

- Zamawiający:

Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, 61-614 Poznań.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie o wartości wyższej od progu unijnego - przetarg nieograniczony.

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja spektrometru Magnetycznego Rezonansu Jądrowego pracującego na zasadzie szybkich zmian pola magnetycznego w zakresie częstotliwości od kilku kHz do ponad 110 MHz. Dopuszcza się zastosowanie podziału pasma pracy spektrometru w taki sposób, że w pasmie niskich częstotliwości do około kilkudziesięciu MHz spektrometr pracuje z szybkimi zmianami pola magnetycznego a w górnym pasmie dopuszcza się pracę w polach stacjonarnych o wartościach wybieranych przez operatora.

4. Wymagania do prowadzenia badań:

Spektrometr przeznaczony będzie do prowadzenia pomiarów czasów jądrowej relaksacji magnetycznej T1 i T2 w materiałach umieszczonych w probówkach o średnicy od 5 do 40 mm. Pomiary prowadzone będą w funkcji natężenia pola magnetycznego i temperatury dla jąder protonów (1H). Oprócz pomiarów na jądrach 1H spektrometr powinien umożliwiać pomiary czasów relaksacji przynajmniej na jądrach 19F lub innych. Spektrometr powinien umożliwiać pomiar czasów relaksacji w zakresie od pojedynczych milisekund do kilku sekund.

5. Zakres dostawy elementów spektrometru:

5.1. Konsola spektrometru zawierająca główne bloki spektrometru jak nadajnik, odbiornik, programator sekwencji, interfejs komunikacyjny wraz z zasilaczami.

5.2. Magnes wytwarzający jednorodne pole magnetyczne w szczelinie umożliwiającej stosowanie głowic pomiarowych o średnicy w zakresie od 5 mm (dla pól magnetycznych powyżej 1T) do 40 mm (dla pól magnetycznych poniżej 0.5 T) i natężeniu pola odpowiednim do częstotliwości pomiarowej zdefiniowanej przez pasmo pracy spektrometru. W celu optymalizacji parametrów w wymaganym zakresie częstotliwości dopuszcza się zastosowania dwóch lub więcej magnesów pracujących z rozdziałem na pasma pomiarowe lub/i z rozdziałem na wielkość szczeliny pomiarowej.

5.3. Zasilacz magnesu przystosowany do pracy z szybkimi zmianami pola magnetycznego i charakterystyce prądowej odpowiedniej do wymaganego zakresu pracy spektrometru. Przy dostarczeniu więcej niż jednego magnesu dopuszcza się zastosowanie dedykowanych zasilaczy o odpowiednich parametrach dla każdego z magnesów. Preferowany sposób chłodzenia zasilaczy – woda technologiczna z wymuszonym obiegiem.

5.4. Głowice pomiarowe w ilości i o parametrach elektrycznych i mechanicznych, umożliwiające prowadzenie pomiarów czasów T1 i T2 w wymaganych pasmach częstotliwości dla jąder 1H i 19F lub innych i w wymaganych zakresach temperatur i średnicach próbek.

5.5. Przedwzmacniacz niskoszumny lub zespół przedwzmacniaczy dedykowanych do poszczególnych głowic pomiarowych stosowanych wymiennie w celu pokrycia wymaganego pasma spektrometru.

5.6. Programowalny stabilizator temperatury głowic pomiarowych pracujący w zakresie nie węższym niż od -120 do 120 C z nastawą rozdzielczości temperatury nie gorszą niż 0.1C wraz z grzałką i termoparą kontrolną.

5.7. Komputer pomiarowy PC z interfejsem komunikacyjnym podłączony do konsoli spektrometru.

6. Specyfikacja parametrów elementów spektrometru objętych zamówieniem, które mają zostać dostarczone nie później do dnia 31.10.2026:

6.1. Konsola spektrometru wielokanałowa z możliwością wybory niezależnych częstotliwości w całym pasmie przynajmniej od 10 kHz do 110 MHz. Cyfrowy i analogowy tor odbioru i detekcji sygnałów jądrowego rezonansu magnetycznego z detekcją kwadraturową i filtrami wyjściowymi.

6.2. Magnes wraz z zasilaczem przeznaczonym do pomiarów w dolnym pasmie pracy spektrometru powinny wytwarzać stabilne pole magnetyczne pozwalające na powtarzalną rejestrację sygnałów pomiarowych. Minimalna jednorodność pola magnetycznego w objętości próbki powinna nie być gorsza niż 200 ppm. Napięcie zasilania 230V lub 3x400V.

6.3. Głowica pomiarowa przeznaczona do prowadzenia pomiarów w niskim pasmie pracy spektrometru w probówkach od 10 do 40 mm. Zakres temperatury pracy nie powinien być węższy niż -110 do 120 C. Dopuszcza się zastosowanie dwóch lub więcej głowic pomiarowych wymiennych w celu uzyskania pełnego pokrycia pasma częstotliwościowego, zakresu temperaturowego, lub wymiarów probówki, wymaganych zamówieniem.

6.4. Jednostka centralna PC z zaimplementowanymi sekwencjami do pomiaru czasów relaksacji różnymi technikami. Załączone oprogramowanie do sterowania przyrządem, zbierania i opracowywania danych zapewniające analizę ilościową, archiwizowanie i wydruk pomiarów, zapis raportu w formacie HTML oraz w formacie tekstowym. Zaimplementowana możliwość edytowania sekwencji pomiarowych z poziomu użytkownika i tworzenia makro instrukcji umożliwiające autonomiczny pomiar czasów relaksacji w zdefiniowanym przedziale częstotliwości.

7. Specyfikacja parametrów elementów spektrometru objętych zamówieniem, które mają zostać dostarczone nie później do dnia 30.11.2026

7.1. Magnes wraz z zasilaczem przeznaczonym do pracy w górnym pasmie pracy spektrometru powinny wytwarzać stabilne pole magnetyczne pozwalające na powtarzalną rejestrację sygnałów pomiarowych. Minimalna jednorodność pola magnetycznego w objętości próbki powinna nie być gorsza niż 100 ppm. Napięcie zasilania 230V lub 3x400V.

7.2. Głowica pomiarowa przeznaczona do prowadzenia pomiarów w wysokim pasmie pracy spektrometru w probówkach 5 mm lub mniejszych. Zakres temperatury pracy nie powinien być węższy niż -110 do 120 C. Dopuszcza się zastosowanie dwóch lub więcej głowic pomiarowych wymiennych w celu uzyskania pełnego pokrycia pasma częstotliwościowego wymaganego zamówieniem.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na poprawną pracę przedmiotu zamówienia. Gwarancja może zostać zróżnicowana czasowo w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rozszerzenia czasu jej trwania. Rozszerzenie czasu gwarancji nie musi obejmować całego zakresu dostawy. Okres gwarancji liczy się od dnia dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiającego z załączona klauzulą „bez zastrzeżeń”.

Wykonawca zapewni instruktaż operatorski w wymiarze jednodniowego szkolenia z obsługi sprzętu i oprogramowania dla 2 osób wyznaczonych przez Zamawiającego.

Odbiór urządzenia powinien zostać poprzedzony pozytywnym zakończeniem próby badawczej oraz sprawdzeniem kompletności dostawy. Próba badawcza zostanie przeprowadzona przez zamawiającego w obecności przedstawiciela dostawcy. Próba zostanie przeprowadzona u Zamawiającego po dostawie, instalacji i szkoleniu. Celem próby badawczej jest potwierdzenie parametrów i funkcjonalności urządzenia. W przypadku, gdy próba badawcza nie zakończy się pozytywnie, nie nastąpi podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wówczas Zamawiający odstąpi od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez możliwości zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia i możliwości dochodzenia przez niego odszkodowania od Zamawiającego.

8. Opis próby badawczej:

Próba badawcza zostanie przeprowadzona na dostarczonych przez Wykonawcę lub Zamawiającego dwóch próbkach wzorcowych gliceryny oraz wody i będzie obejmować:

po trzy pomiary czasów relaksacji T1 gliceryny w temperaturze pokojowej i w 50 C.

po trzy pomiary czasów relaksacji T1 wody w temperaturze pokojowej i w 50 C.

Dopuszczalne odchylenie od literaturowych wartości nie może przekraczać – 10% a odchylenie od wartości średniej z bieżących pomiarów 5%. Odbiór całości przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony przez obie Strony protokołem odbioru po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby badawczej. Dniem dokonania odbioru jest dzień podpisania protokołu odbioru, opatrzonego przez Zamawiającego klauzulą „bez zastrzeżeń”.

9. Termin i realizacja przedmiotu zamówienia:

Zamówienie może być wykonane w dwóch częściach, przy tym pierwsza część musi być dostarczona nie później niż do 31.10.2026, a druga część musi być dostarczona nie później niż do 30.11.2026.

Podczas prac związanych z instalacją aparatury Wykonawca będzie przestrzegał przepisów zgodnych z Polskimi Normami oraz z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Materiały i podzespoły wykorzystane w instalacji aparatury będącej przedmiotem zamówienia maja być nowe i dopuszczone do obrotu i stosowania.

Wykonawca zapewni wszystkie zasoby konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuję się do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w umowie.

10. Rozliczenie i odbiór przedmiotu zamówienia:

Zamawiający rozpocznie odbiór przedmiotu zamówienia po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby badawczej i usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez protokół, nastąpi opatrzenie protokołu klauzulą „bez zastrzeżeń”, co zakończy odbiór przedmiotu zamówienia.

# Wykonawca zobowiązuje się zastosować stawkę 0% podatku VAT na sprzęt komputerowy wskazany w Załączniku A do SWZ (jednostka centralna PC) pod warunkiem otrzymania od Zamawiającego, będącego placówką oświatową zamówienia, które będzie potwierdzone przez właściwy organ nadzorujący Zamawiającego zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1 w związku z art. 83 ust.1 pkt 26 lit.a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. t.j. z 2025 r , poz. 775 z późn. zm.).