Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. I.; Pompa do wspomagania mechanicznego lewej komory serca Impela CP ze Smart Assist; szt.; 2. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

Pompa do wspomagania mechanicznego lewej komory serca Impela CP ze Smart Assist - 2 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. | Tak/Podać |  |
|  | Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew z bezpośrednio z lewej komory serca z optycznym czujnikiem ciśnienia | Tak |  |
|  | Wydajność: do 4,3 L na minutę | Tak/Podać |  |
|  | Średnica szaftu 9F | Tak |  |
|  | Średnica pompy 14F | Tak |  |
|  | Kompatybilna z koszulką 14F | Tak |  |
|  | Koszulki 14F typu „peel – away” w zestawie (13 i 25 cm) | Tak |  |
|  | Kompatybilność z prowadnikiem 0,018” | Tak |  |
|  | Marker cieniujący ułatwiający pozycjonowanie pompy | Tak |  |
|  | Możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania | Tak |  |
|  | Pomiar całkowitego rzutu serca | Tak |  |
|  | Możliwość utrzymania wspomagania pompą do 5 dni | Tak |  |
|  | Konsola sterująca pompami Impella (Impella Automated Controller) |  |  |
|  | System sterujący pracą pomp Impella CP Smart Assist; Impella 5.5 Smart Assist oraz Impella RP | Tak |  |
|  | Konsola na mobilnej podstawie | Tak |  |
|  | Konsola posiadająca kolorowy wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | System podający informacje o szybkości przepływu oraz zasilaniu | Tak |  |
|  | Możliwość kontrolowania poprawności pozycji pompy | Tak |  |
|  | Wykres średniego ciśnienia tętniczego, ciśnienia LV oraz pracy silnika umożliwiający kontrolę pracy pompy | Tak |  |
|  | Sygnalizacja na wyświetlaczu niepoprawnej pracy pompy albo jednostki sterującej | Tak |  |
|  | Możliwość demontażu konsoli i jej przenoszenia wraz z łóżkiem pacjenta | Tak |  |
|  | Zdalny dostęp do pracy pompy | Tak |  |

| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla personelu, w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uruchomieniu przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. |  | Tak |  |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. |  | Tak |  |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 12 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 12 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy – 20 pkt |  | Tak/Podać |  |  |
|  | Możliwość przedłużenia gwarancji o kolejne dwa lata ponad zaoferowany przez Wykonawcę okres w pkt 27 |  | Tak/Podać |  |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. |  | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. |  | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. |  | Tak |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. |  | Tak |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. |  | Tak |  |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. |  | Tak |  |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. |  | Tak |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy |  | Tak |  |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |  | Tak |  |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim |  | Tak |  |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) |  | Tak |  |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): 10 czerwca 2026 |  | Tak |  |  |
|  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. |  | Tak |  |  |
|  | Oferowane urządzenie musi być wyrobem medycznym zgodnym z MDR 2017/745, oznakowanym CE, zdeklarowanym w EUDAMED lub URPL oraz wyprodukowanym przez producenta posiadającego certyfikat ISO 13485. | Tak |  |  |  |

|  | Wymagania związane z niewyrządzaniem znaczącej szkody środowisku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca prowadzi selekcję odpadów (potwierdzone kartami katalogowymi) | Tak |  |
|  | Wykonawca przeznaczy 70% masy odpadów do recyklingu | Tak |  |
|  | Rejestracja odpadów w BDO | TAK |  |
|  | Rejestracja Wykonawca w BDO | Tak |  |
|  | Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) lub równoważnego dokumentu potwierdzająca niski ślad węglowy | TAK |  |
|  | Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia | TAK |  |
|  | Oświadczenie o zgodności oferowanego sprzętu z zasadą DNSH | TAK |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.     Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.     Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………………………

Wykonawca