Opis techniczny przedmiotu zamówienia

System komory rękawicowej typu T-shape z dwiema komorami roboczymi i niezależnymi systemami oczyszczania atmosfery

1. Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest system komory rękawicowej typu T-shape, przeznaczony do pracy w obojętnej atmosferze oraz do zaawansowanych badań nad perowskitowymi, organicznymi i hybrydowymi urządzeniami optoelektronicznymi, z możliwością integracji z systemem termicznego napylania w przyszłości.

Komora musi umożliwiać nieprzerwaną pracę w atmosferze wysokiej czystości (N₂ lub Ar), zapewniając stabilne i powtarzalne warunki środowiskowe podczas procesowania materiałów wrażliwych na tlen i wilgoć.

2. Architektura systemu

- Konfiguracja: system typu T-shape składający się z dwóch głównych komór rękawicowych połączonych centralnym modułem serwisowym.

- Liczba głównych komór: 2

- Tryb pracy: komory połączone, lecz działające niezależnie

- Materiał konstrukcyjny: stal nierdzewna, min. AISI 304

- Okno frontowe: szkło bezpieczne, antystatyczne, odporne chemicznie, o konstrukcji pochylonej

3. Wymiary (geometria referencyjna)

Komora główna A (wielostanowiskowa – 3 pary rękawic):

- długość: ok. 2720 ± 100  mm

- głębokość: ok. 750 ± 50   mm

- wysokość: ok. 900 ± 50   mm

Komora główna B (jednostanowiskowa – 1 para rękawic):

- długość: ok. 1220 ± 50  mm

- głębokość: ok. 750 ± 50  mm

- wysokość: ok. 900 ± 50  mm

Układ całkowity: konfiguracja T-shape z centralnym modułem serwisowym.

Dopuszczalne są niewielkie odchylenia wymiarów, pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności systemu oraz jego zgodności z układem T-shape.

4. Śluzy (przedkomory)

Duża śluza typu T:

- średnica: ok. 360 ± 50   mm

- długość: ok. 600–700 ± 30  mm

Mała śluza typu T:

- średnica: ok. 150 ± 20  mm

- długość: ok. 600–700 ± 30 mm

Dwie śluzy boczne (po jednej z każdej strony systemu):

- średnica: ok. 150 ± 20 mm

- długość: ok. 300 ± 30 mm

Każda śluza musi mieć możliwość niezależnego uszczelniania oraz kontroli ciśnienia.

5. System oczyszczania gazu (wymóg krytyczny)

5.1. Architektura

- Dwa całkowicie niezależne systemy oczyszczania atmosfery

- Jeden system oczyszczania przypisany do każdej komory

- Niezależne pętle cyrkulacji

- Niezależna regeneracja

- Niedopuszczalne są rozwiązania oparte na wspólnym lub rozgałęzionym systemie oczyszczania.

5.2. Medium oczyszczające (na każdą jednostkę)

- Katalizator do usuwania tlenu na bazie miedzi: ≥ 5 kg

- Adsorbent wilgoci typu „molecular sieve”: ≥ 5 kg

Minimalna pojemność adsorpcyjna:

- Tlen: ≥ 45–60 L O₂

- Wilgoć: ≥ 1,75–2,0 kg H₂O

5.3. Wymagania wydajnościowe

- Gwarantowana praca ustalona:

  - poziom O₂ ≤ 0,1 ppm

  - poziom H₂O ≤ 0,1 ppm

- Wymagania muszą być spełnione bez aktywnej regeneracji, przy zamkniętym obiegu atmosfery.

5.4. Regeneracja

- W pełni automatyczna, sterowana poprzez PLC

- Gaz regeneracyjny: mieszanina gazu inertnego z 5–10% H₂

- Regeneracja jednego systemu nie może powodować przerwania pracy drugiej komory.

6. Cyrkulacja i kontrola atmosfery

- Zmiennoobrotowy wentylator cyrkulacyjny dla każdej komory

- Automatyczne sterowanie przepływem na podstawie poziomu O₂/H₂O

- Tryb niskiego przepływu dla stabilizacji przy poziomach < 1 ppm

- Systemy zabezpieczeń przed nad- i podciśnieniem

Kontrola temperatury – wymóg krytyczny:
Komora jednostanowiskowa (ok. 1220 mm długości), przeznaczona do procesów perowskitowych, musi być wyposażona w przemysłową klimatyzację / system kontroli temperatury montowany bezpośrednio na tej komorze.

- Zakres pracy: ok. 18–26 °C

- Stabilność: ±1–2 °C

- System musi być w pełni kompatybilny z pracą w atmosferze ultra-czystej.

7. Zarządzanie rozpuszczalnikami organicznymi

- Dedykowany moduł adsorpcji rozpuszczalników w pętli cyrkulacji

- Adsorber szybko wymienny (quick-change), umożliwiający wymianę bez kontaktu atmosfery z powietrzem

- System chroniący główne medium oczyszczające przed zanieczyszczeniem rozpuszczalnikami

- Przeznaczony do usuwania lotnych związków organicznych i zapobiegania degradacji głównego systemu oczyszczania

8. Czujniki i monitoring

- Analizator tlenu renomowanego producenta (np. VTI, Systech lub równoważny), technologia oparta o ZrO₂ lub równoważna

- Analizator wilgoci renomowanego producenta (np. VTI, Systech lub równoważny), technologia oparta o P₂O₅ lub równoważna

- Rozdzielczość i dokładność: ≤ 0,1 ppm

- Ciągły pomiar w czasie rzeczywistym dla każdej komory

9. System sterowania

- Sterownik PLC producenta klasy przemysłowej (np. Siemens, Schneider lub równoważny)

- Kolorowy panel dotykowy HMI

- Zautomatyzowane funkcje: oczyszczanie, cyrkulacja, regeneracja, kontrola ciśnienia

- Rejestracja danych i funkcja alarmów

- Kontrola dostępu użytkownika (hasła)

10. Interfejsy i przyłącza

- Przepusty elektryczne (min. 220 V)

- Kilka wolnych portów KF/DN dla przyszłej integracji

- Wloty i wyloty gazu z zaworami wysokiej czystości

- Zintegrowany kolektor zaworów do pracy z gazami obojętnymi

- Pompa próżniowa renomowanego producenta (np. Edwards, Leybold, Pfeiffer lub równoważna), odporna na długotrwałą pracę

- Przygotowanie do integracji z systemem termicznego napylania

11. Bezpieczeństwo i zgodność

- Zabezpieczenia ciśnieniowe

- Zawór awaryjnego upustu ciśnienia

- Zgodność z odpowiednimi normami ISO i standardami bezpieczeństwa laboratoryjnego

12. Dostawa, logistyka i dokumentacja

- Dostawa typu „door-to-door” na adres użytkownika końcowego: Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- Kompletny zestaw: wszystkie moduły komory, systemy oczyszczania, analizatory, elementy sterowania i akcesoria

- Pełna koordynacja międzynarodowego transportu po stronie dostawcy

- Dokumentacja techniczna w języku polskim lub  angielskim

- Instalacja i uruchomienie przez użytkownika przy zdalnym wsparciu technicznym Wykonawcy. W przypadku braku możliwości instalacji i uruchomienia aparatury zdalnie przez użytkownika, Wykonawca zainstaluje i uruchomi aparaturę w miejscu jego dostawy

- Gwarancja min. 12 miesięcy

- Termin realizacji – max 120 dni

13. Uwagi dotyczące oceny ofert

Dopuszcza się rozwiązania równoważne lub lepsze technicznie, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów krytycznych.