## Zadanie 1
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | ZESTAW DO NAKŁUCIA I DRENAŻU OSIERDZIA 1. Zestaw do zabiegu drenażu osierdzia niewymagający dodatkowych elementów 2. Zestaw do drenażu osierdzia o wysokim poziome przepływu 6Fr, 8,3Fr 3. Wysokoprzepływowy cewnik do drenażu pigtail lub prosty 6Fr, o długości 60 cm oraz wysokoprzepływowy cewnik do drenażu pigtail lub prosty z markerem 8,3Fr, o długości 40 cm 4. Dostępny dylatator: 6Fr o długości 22 cm oraz 8,5Fr o długości 22 cm 5. Prowadnik z PTFE 0,035 cala x 80 cm z podwójną końcówką (J i prostą) 6. Dostępne worki 1400 ml z drenem, 1000 ml z zaworem do opróżniania 7. Dostępne obłożenie z oknem: 40 cm x 40 cm, 60 cm x 60 cm 8. Dostępne obłożenie trójwarstwowe absorbujące 46cm x 60 cm 9. Dostępne igły do nakłuć: 18Gx9cm, 18Gx15cm 10. Dostępne Igły do znieczuleń: 22Gx6 cm, 25Gx3.8cm; 11. Dostępne Igły do podawania leków: 19Gx3.8cm, 18Gx3.8cm; 12. Skalpel 13. Strzykawka luer lock: 10 ml, 20ml, 60ml 14. Kranik 3-drożny 15. Kompres z gazy (10 cm x 10 cm) – 10 szt. Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry. | szt. | 20
Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cenajednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
…................................................................................
podpis

## Zadanie 2
załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | CEWNIK PRZEDŁUŻAJĄCY DO CEWNIKA PROWADZĄCEGO 1. Cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem, silikonowany bez powłoki hydrofilnej. 2. Dostępne średnice: 5F; 5,5F; 6F; 7F; 8F 3. Długość robocza 150 cm, 4. Długość części wspierającej – 25 cm, długość rynny wprowadzającej (typu half pipe) – 17 cm plus 2 cm zagięte do kąta 200° przed wejściem do wlotu Rx 5. Odcinek przejściowy do Rx – bez elementów metalowych, płynnie zagięty dla zmniejszenia ryzyka interakcji ze stentem. 6. Średnice wewnętrzne odpowiednio: 0,046” dla 5F, 0,051” dla 5,5F; 0,056” dla 6F; 0,062” dla 7F; 0,071” dla 8F. 7. Znaczniki cieniujące – 2 mm od dystalnej części cewnika i 4 mm dystalnie od wlotu Rx cewnika. 8. Znaczniki pozycjonujące 95 cm(pojedynczy) i 105 cm (podwójny) od dystalnego końca Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 3 szt. w każdej z dwóch pracowni: - siedziba: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań - siedziba: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 50
Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cenajednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
…................................................................................
podpis

## Zadanie 3
załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO –CHROMOWE POKRYTE BIOLIMUSEM 1. Stent kobaltowo - chromowy 2. Stent pokryty polimerem uwalniającym Biolimus A9 3. Dostępne średnice: 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm 4. Dostępne długości: 9 mm, 14 mm, 19 mm, 24 mm, 29 mm, 33 mm, 36 mm 5. Ciśnienie nominalne: 8 atm Ciśnienie RBP: 16 atm 6. Stenty nadające się do zmian trudno dostępnych 7. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 30 szt. w każdej z dwóch pracowni: - siedziba: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań - siedziba: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 200
Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cenajednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
…................................................................................
podpis

## Zadanie 4
załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | STENT TAPEROWANY POKRYTY LEKIEM DO BIFURKACJI 1. Stent dedykowany do bocznicy 2. Stent pokryty polimerem uwalniającym Sirolimus 3. Średnice do naczynia głównego i odgałęzienia: • 2.50 - 2.50 mm • 3.00 - 2.50 mm • 3.50 - 2.50 mm • 3.50 - 3.00 mm • 4.00 - 3.50 mm 4. Dostępne długości: 16 mm, 19 mm, 24 mm, 29 mm 5. Ciśnienie nominalne: 9 atm Ciśnienie RBP: 16 atm 6. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 20 szt. w każdej z dwóch pracowni: - siedziba: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań - siedziba: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 150
Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cenajednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
…................................................................................
podpis

## Zadanie 5 usunięte
załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | URZĄDZENIE DO ZAMYKANIA MIEJSC DOSTĘPU NA TĘTNICY UDOWEJ - Urządzanie działające na zasadzie mechanicznego osiągania hemostazy za pomocą opatrunku "kanapkowego" kolagenowo-polimerowego oraz dodatkowej stymulacji proces koagulacji dzięki obecności kolagenu. - Dostępne dwa rozmiary urządzenia dla mniejszych i większych koszulek 14 Fr (po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze od 10 Fr do 14 Fr) i 18 Fr (po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze od 15 Fr do 18 Fr). - Zestaw przystosowany do zamykania naczyń po usunięciu koszulki od 12 Fr do 25 Fr. - Urządzenie składające się z 4 kompatybilnych elementów: blokady zamykającej; koszulki naczyniowej; introduktora; rozszerzacza lokalizującego miejsce wkłucia. - Blokada zamykająca zawierająca: uchwyt podający; wchłaniany opatrunek z kolagenu; element zamykający ze stali nierdzewnej i czop wchłanianego polimeru. Wszystkie elementy blokady są trwale połączone niewchłanianym szwem. - Blokada zamykająca posiadająca na rękojeści wskaźnik siły naprężenia fiksowanych opatrunków oraz wskaźnik prawidłowości ich umieszczenia. - Czop z polimeru fiksowany w świetle naczynia, poza naczyniem opatrunek z kolagenu z elementem zamykającym ze stali nierdzewnej, mocujący i znakujący lokalizację części wchłanianych. - Możliwość zastosowania u pacjentów bezpośrednio po zabiegu z terapeutycznie wydłużonym APPT lub ACT po podaniu heparyny. - Czas wchłaniania polimeru do 12 miesięcy. | szt. | 5
2. | LOKALIZATOR GŁĘBOKOŚCI - Lokalizator głębokości stosowany do pomiaru głębokości tętnicy udowej w procedurach cewnikowania wewnątrznaczyniowego. - Miarka dostępna w dwóch rozmiarach 8 Fr oaz 14 Fr. - Kompatybilna z urzadzeniem poz 1. | szt. | 5
Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cenajednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
…................................................................................
podpis

## Zadanie 6
załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE DO KORONAROGRAFII Z NIETYPOWYMI KRZYWIZNAMI ORAZ ŚREDNICAMI 1. Cewnik zbrojony w części proksymalnej oplotem z płaskiego drutu ze stali nierdzewnej. 2. Końcówka bez zbrojenia, miękka, atraumatyczna. 3. Szaft wykonany z nylonu zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię. Ze zwiększającą się dystalnie elastycznością w kolejnych trzech segmentach. 4. Dostępne średnice: 4F, 5F, 6F, 7F. 5. Szeroka gama krzywizn (co najmniej 55 krzywizn dla średnicy 6F): JL (3,0-6,0); JL Short Tip (4,0); JR (3,0-6,0); AL (1-3); AR (1-3, Modified); Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145° ,155°); Hockey Stick; Multipurpose (A, A PP, B, B PP); Atesal (3,5-4,5); Sones (I, II, III, I PP, II PP, III PP); Modified Extra Back Up; Coronary Bypass (Left, Right); Coronary Bypass Graft (Left, Right); Q4; progressive Right; Kaplan (4,0-4,5 PP); Kaplan JS (3,5-4,0 PP); Kaplan Mod I (4,0-5,0 PP); Kaplan Mod II (4,0-5,0 PP); Krzywizna Pigtail z 8 otworami bocznymi 6. Długości cewnika: 80 cm, 100 cm, 110 cm, 125 cm. 7. Maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika: 1200 PSI. - 4F - 0,042", - 5F - 0,047", - 6F - 0,057", 6F Pigtail - 0,054", - 7F - 0,070", 7F Pigtail - 0,067". Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry. | szt. | 3000
2. | Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cenajednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
…................................................................................
podpis

## Zadanie 7
MODYFIKACJA Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | CEWNIK BALONOWY DO LITOTRYPSJI WEWNĄTRZNACZYNIOWEJ IVL Z WYKORZYSTANIEM FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH 1. Cewnik o konstrukcji balonowej do litotrypsji wewnątrznaczyniowej IVL 2. Długość balonu: 12 mm 3. Dostępne średnice balonu: 2,5 mm - 4,0 mm 4. Długość robocza cewników: 138 cm 5. Dwa emitery wewnątrz balonu generujące falę soniczną 6. Dwa markery: proksymalny i dystalny 7. Crossing profile: 0,044" - 0,047" 8. System dostarczający kompatybilny z prowadnikiem 0,014" oraz cewnikami prowadzącymi 5Fr /6Fr 9. Maksymalna ilość impulsów: 120 10. W zestawie rękaw jałowy do głowicy Zamawiający wymaga potwierdzenia skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa badaniami klinicznymi z 12 miesięcznym follow - up’em, publikowanymi w literaturze medycznej z wskaźnikiem Impact Factor. Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry. UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 7 szt. w jednej z dwóch pracowni: - siedziba: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań, lub - siedziba: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 100
2. | GENERATOR IMPULSÓW – URZĄDZENIE – DZIERŻAWA (DO PRACOWNI KARDIOLOGII INWAZYJNEJ) Generator impulsów do litotrypsji wewnątrznaczyniowej: 1. Kompatybilny z cewnikami z poz. 1 2. Urządzenie niewielkich rozmiarów zasilane akumulatorem 3. W zestawie przewód (konektor) do połączenia cewnika z generatorem i do sterowania litotrypsją. 4. W zestawie przewód do ładowania akumulatora Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry | szt. | 18 (1 SZT. NA 18 MIES.) 2 szt na okres trwania umowy
Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cenajednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## Zadanie 8
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | CEWNIK DO LITOTRYPSJI WEWNĄTRZNACZYNIOWEJ IVL Z WYKORZYSTANIEM FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH 1. Cewnik o konstrukcji balonowej do litotrypsji wewnątrznaczyniowej IVL 2. Długości balonów: 12 mm i 15 mm 3. Dostępne średnice balonu: 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0 mm 4. Długość robocza: 138 cm 5. Dwa emitery wewnątrz balonu generujące falę soniczną 6. Dwa markery: proksymalny i dystalny 7. Profil przejścia dla balonu 3,0 mm: max. 0.042" 8. Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014" 9. Możliwość generowania do 120 impulsów elektroakustycznych kruszących zwapnienia z częstotliwością 1,5Hz 10. W zestawie rękaw jałowy do głowicy Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry. UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 8 szt. w jednej z dwóch pracowni: - siedziba: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań, lub - siedziba: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 100
2. | GENERATOR IMPULSÓW – URZĄDZENIE – DZIERŻAWA (DO PRACOWNI KARDIOLOGII INWAZYJNEJ) Generator impulsów do litotrypsji wewnątrznaczyniowej: 1. Kompatybilny z cewnikami z poz. 1 2. Urządzenie niewielkich rozmiarów zasilane akumulatorem 3. W zestawie przewód (konektor) do połączenia cewnika z generatorem i do sterowania litotrypsją. 4. W zestawie przewód do ładowania akumulatora Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry | szt. | 18 (1 SZT. NA 18 MIES.)
Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cenajednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## Zadanie 9
Folmularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 9
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Nazwa, dawka, postać, ilość w opakowaniu | Jedn. | Ilość | Oferowany produkt Nazwa handlowa, dawka, postać, ilość w opakowaniu, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | SYSTEM DO LITOTRYPSJI WEWNĄTRZNACZYNIOWEJ 1. Cewnik balonowy do litotrypsji wewnątrznaczyniowej 2. Cewnik na powierzchni wyposażony w półsfery ze stali nierdzewnej, których zadaniem jest atraumatyczne fragmentowanie złogów wapnia metodą litotrypsji z wykorzystaniem naprężeń kontaktowych Hertza 3. Półsfery wystające ok. 0,25 mm ponad powierzchnię balonu 4. Dostępne średnice balonu: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm 5. Długość balonu: 14 mm 6. Długość robocza cewnika: 140 cm 7. Ciśnienia: - nominalne 5 atm. - „rated burst” 12 atm. 8. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6Fr Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry UWAGA: Zamawiający określa depozyt (komis) w liczbie min. 6 szt. w każdej z dwóch pracowni: - siedziba: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań - siedziba: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej w Kowanówku, Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 80
Wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
SUMA
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cenajednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
1) W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie
kładania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie
na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY