Poznań dnia: 2026-03-24

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup zestawu 17 kardiomonitorów wraz 2 centralami oraz zestawu 20 kardiomonitorów wraz 3 centralami w ramach realizacji zadania: Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/11/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIA dotyczące SWZ:

- Dotyczy punktu 10.1, podpunkt 5: Opisy (materiały informacyjne), katalogi producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru w opisach (materiałach informacyjnych), katalogach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy załącznika nr 1, termin płatności: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płatność została uregulowana w terminie do 45 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PYTANIA dotyczące załącznika nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo – cenowy / opis przedmiotu zamówienia):

- Dotyczy tabeli „wymagania dodatkowe, pkt 89: Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do naprawy, serwisu pogwarancyjnego z 10 do 7 lat? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy tabeli „wymagania dodatkowe, pkt 90: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

- Dotyczy tabeli „wymagania dodatkowe, pkt 91 i 92: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby terminy określone w punkcie 91 i 92 były liczone w dniach roboczych? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

- Pytanie po odbytej wizji lokalnej: Czy Zamawiający dopuszcza montaż szafy RACK w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca instalacji centrali monitorującej? Jeżeli tak, prosimy o podanie wymagań technicznych dotyczących dopuszczalnego typu oraz parametrów szafy RACK. Odpowiedź: Zamawiający zakłada montaż jednej szafy RACK na każdym oddziale (czyli łącznie 2 szafy). Parametry szafy: 12U, głębokość minimalna 50 cm.

- Pytanie po odbytej wizji lokalnej: Czy Zamawiający udostępni aktualne rzuty lub plany pomieszczeń wraz z wymiarowaniem miejsc przewidzianych do montażu urządzeń? Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni rzutów. Zamawiający poniżej przedstawi odległości od poszczególnych pomieszczeń do punktów, w których zlokalizowane będą centrale oraz szafy RACK. Zamawiający poda również odległość do pomieszczenia, w którym zlokalizowana jest szafa internetowa, do której Wykonawca będzie się dokonać włączenia do sieci komputerowej szpitala.

A. System centralnego monitorowania pacjentów składający się z:

- 20 kardiomonitor kompaktowo-modułowych

- 3 Central monitorujących

- SALE PACJENTÓW:

- Sala nr 1 – 3 kardiomonitory – odległość od pomieszczenia, w którym Wykonawca zamontuje szafę RACK około 12 metrów

- Sala nr 2 – 3 kardiomonitory – odległość od pomieszczenia, w którym Wykonawca zamontuje szafę RACK około 8 metrów

- Sala nr 5 – 2 kardiomonitory – odległość od pomieszczenia, w którym Wykonawca zamontuje szafę RACK około 6 metrów

- Sala nr 4 – 1 kardiomonitor – odległość od pomieszczenia, w którym Wykonawca zamontuje szafę RACK około 2 metrów

- Sala nr 3 – 3 kardiomonitory – odległość od pomieszczenia, w którym Wykonawca zamontuje szafę RACK około 2 metrów

- Sala nr 36 – 4 kardiomonitory – odległość od pomieszczenia, w którym Wykonawca zamontuje szafę RACK około 45 metrów

- Sala nr 37 – 4 kardiomonitory – odległość od pomieszczenia, w którym Wykonawca zamontuje szafę RACK około 50 metrów

- Odległość od szafy RACK do miejsca montażu central:

a. punkt z dwoma centralami około 10 metrów

b. punkt z jedną centralą około 45 metrów

- Odległość od szafy RACK do miejsca włączenia się w internetową sieć szpitalną około 70 metrów.

- Do wykonania przez Wykonawcę będą dwa przejście strefy pożarowe.

B. System centralnego monitorowania pacjentów składający się z:

- 17 kardiomonitor kompaktowo-modułowych

- 2 Central monitorujących

- SALE PACJENTÓW:

- Sala nr K3 – 3 kardiomonitory – odległość od pomieszczenia, w którym Wykonawca zamontuje szafę RACK około 13 metrów

- Sala nr K2 – 3 kardiomonitory – odległość od pomieszczenia, w którym Wykonawca zamontuje szafę RACK około 10 metrów

- Sala nr K1 – 3 kardiomonitory – odległość od pomieszczenia, w którym Wykonawca zamontuje szafę RACK około 3 metry

- Sala nr K4 – 2 kardiomonitory – odległość od pomieszczenia, w którym Wykonawca zamontuje szafę RACK około 10 metrów

- Sala nr K5 – 1 kardiomonitor – odległość od pomieszczenia, w którym Wykonawca zamontuje szafę RACK około 7 metrów

- Sala nr 53 – 2 kardiomonitory – odległość od pomieszczenia, w którym Wykonawca zamontuje szafę RACK około 42 metry

- Sala nr 54 – 2 kardiomonitory – odległość od pomieszczenia, w którym Wykonawca zamontuje szafę RACK około 36 metrów

- Sala nr 58 – 1 kardiomonitor – odległość od pomieszczenia, w którym Wykonawca zamontuje szafę RACK około 36 metrów

- Odległość od szafy RACK do miejsca montażu central:

a. punkt z jedną centralą około 5 metrów

b. punkt z jedną centralą około 48 metrów

- Odległość od szafy RACK do miejsca włączenia się w internetową sieć szpitalną około 62 metrów.

- Do wykonania przez Wykonawcę będzie jedno przejście przez strefę pożarową.

DO PODANYCH WARTOŚCI NALEŻY DOLICZYĆ ILOŚĆ KABLA POTRZEBNĄ DO ROZPROWADZENIA NA POSZCZEGÓLNYCH SALACH ORAZ W MIEJSCU MONTAŻU SZAF RACK I CENTRAL. ZAMAWIAJĄCY PODAJE TYLKO ODLEGŁOŚCI OD POSZCZEGÓLNYCH SAL DO MIEJSC MONTAŻU SZAFY/CENTRAL (ODLEGŁOŚĆ NA KORYTARZU). POMIESZCZENIA SĄ TYPOWYMI SALAMI PACJENTÓW I TYPOWYMI PONKTAMI PIELĘGNIARSKIMI, WIĘC ILOŚĆ KABLA ZAMAWIAJĄCY POTRZEBNEGO DO TYCH POMIESZCZEŃ ZAMAWIAJĄĆY POZOSTAWIA DO OSZACOWANIA DLA WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA POŁOŻENIA DO KAŻDEGO MONITORA PO DWA KABLE. PODWÓJNA ILOŚĆ KABBLI DOTYCZY RÓWNIEŻ POŁĄCZEŃ POMIĘDZY SZAFĄ RACK A CENTRALAMI ORAZ POMIĘDZY SZAFĄ RACK A PUNKTEM WŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI KOMPUTEROWEJ SZPITALA.

Montaż natynkowo, na salach pacjentów, miejscu montażu szafy RACK oraz punktach pielęgniarskich, w korytkach kablowych. W korytarzu montaż w suficie podwieszanym. Standard kabla zgodny z wymaganiami opisanymi w OPZ.

- Pytanie po odbytej wizji lokalnej: Czy Zamawiający dopuszcza ingerencję w panel medyczny w miejscu, gdzie planowany jest montaż urządzenia na panelu ściennym? Jeżeli tak, prosimy o podanie producenta oraz modelu panelu medycznego.

Dotyczy 1 „System centralnego monitorowania pacjentów składający się z:

- 20 kardiomonitor kompaktowo-modułowych

- 3 Central monitorujących”

oraz 2 „System centralnego monitorowania pacjentów składający się z:

- 17 kardiomonitor kompaktowo-modułowych

- 2 Central monitorujących” z załącznika pt. „Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy OPZ”: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Panele medyczne są na gwarancji, a gwarantem jest firma INMED SA, Kwiatowa 32, 55-330 Krępice. Informacja o modelu zostanie przekazana firmie, która będzie realizowała to zadanie.

9) Pkt 5. Czy Zamawiający dopuści system operacyjny centrali Windows 10 w wersji posiadającej wsparcie producenta? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

10) Pkt 8. Czy Zamawiający dopuści stanowisko centralne z możliwością podglądu, monitorowania i zapisu najważniejszych parametrów i przebiegów falowych? Monitorowanie niektórych wymaganych w OPZ parametrów głównych powiązane może być z monitorowaniem szeregu dodatkowych parametrów powiązanych i nie wszystkie z nich wymagają podglądu, monitorowania i zapisu na stanowisku centralnym Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Minimalne wymagania to: Ciśnienie tętnicze, saturacja, liczba oddechów, tętno,  w przebiegach falowych

11) Pkt 9. Czy Zamawiający przyzna punkty w ocenie technicznej za stanowisko centralne w którym wielkość okna dla każdego pacjenta zależna jest od liczby monitorowanych pacjentów i wybranego układu ekranu, z możliwością jego wyboru przez użytkownika, a także z możliwością indywidualnego wyboru i konfiguracji formatu krzywych dynamicznych dla każdego pacjenta bez możliwości edycji wyświetlanych parametrów na ekranie głównym? Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia punktacji

12) Pkt 10. Czy Zamawiający przyzna punkty w ocenie technicznej za centralę z ręczną minimalizacją sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów? Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia punktacji

13) Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania bez funkcji przypisania do jednego pacjenta dwóch urządzeń monitorujących? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pkt 13. Czy Zamawiający dopuści centralę bez funkcji uruchamiania nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pkt 17. Czy Zamawiający dopuści centralę z pamięcią 2000 zdarzeń na pacjenta bez ograniczenia czasu, z listą zdarzeń indywidualnie dla każdego pacjenta, z możliwością filtrowania według rodzaju i priorytetu alarmu. Zapis dostępny do wyświetlania, wydruku lub eksportu do dysku sieciowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pkt 18. Czy Zamawiający dopuści stację centralną bez sygnalizacji alarmowej wysokiej częstości skurczów ektopowych, ciężka tachykardia, ciężka bradykardia, HR wysokie, HR niskie i końca migotania przedsionków? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pkt 19. Czy zamawiający dopuści realizację tej funkcjonalności z poziomu kardiomonitora? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pkt 20. Czy zamawiający dopuści realizację tej funkcjonalności z poziomu kardiomonitora? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pkt 21. Czy Zamawiający dopuści stację centralną z trendami numerycznymi i graficznymi z 72h najważniejszych parametrów? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Pkt 22. Czy Zamawiający dopuści stację centralną bez tej funkcji? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Pkt 23. Czy Zamawiający dopuści stację centralną bez tej funkcji? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści drukarkę laserową monochromatyczną HP LaserJet Enterprise M406dn? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Pkt 26. Czy Zamawiający będzie wymagał montażu szaf RACK w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca instalacji centrali monitorującej? Jeżeli tak, prosimy o podanie wymagań technicznych dotyczących dopuszczalnego typu oraz parametrów szafy RACK. Odpowiedź: Zamawiający zakłada montaż jednej szafy RACK na każdym oddziale (czyli łącznie 2 szafy). Parametry szafy: 12U, głębokość minimalna 50 cm

- Pkt 27. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania bez możliwości rozbudowy o system archiwizacji i analizy badań EKG? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 28. Czy Zamawiający dopuści integrację danych z posiadanym przez Zamawiającego systemem ogólno-szpitalnym HIS obejmującą ruch chorych - wymianę danych ADT w celu uproszczenia procesu przyjmowania pacjenta w kardiomonitorze (z oczytem kodów paskowych z ID pacjenta) (w trybie unsolicited – bez zapytania) oraz zwrotne wysyłanie do systemów zewnętrznych (w trybie unsolicited) wartości liczbowych mierzonych parametrów - z interwałem konfigurowalnym w zakresie od 1 do 60 minut - oraz pełnych przebiegów krzywych dynamicznych z wysoką częstotliwością próbkowania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Do zadań wykonawcy należy również dostarczenie skanerów kodów paskowych z ID pacjenta.

- Pkt 35. Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji krwi SpO2 z wykorzystaniem algorytmy odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe TruSignal? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 35. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcjonalności pomiaru QT? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 35. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z 1 portem modułów do rozbudowy typu plug&play.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 36. Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość ekranu 1366x768 pikseli? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 38. Czy Zamawiający dopuści klasę ochrony kardiomonitora przed kurzem i kroplami wody IP22? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 42. Czy Zamawiający dopuści możliwość tworzenia, zapisywania oraz szybkiego przywoływania własnych układów ekranów, dedykowanych różnym typom przypadków — z opcją zapamiętania do 8 konfiguracji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 44. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne - trendy tabelaryczne i graficzne najważniejszych parametrów życiowych z aż 7 dni, z możliwością przeglądania całej pamięci w trendach numerycznych z rozdzielczością 1 min-60min? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 46. Czy Zamawiający dopuści graficzną prezentację trendów wyłącznie w postaci krzywych bez zaznaczenia strzałką? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 49. Czy Zamawiający dopuści możliwość czasowego wyciszenia alarmów na okres 2 minut lub bez ograniczenia czasowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 51. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 52. Czy Zamawiający dopuści pomiar rytmu serca z sygnału EKG w zakresie od 20 do 300 [ud./min.] z dokładnością 1% lub 1 ud./min.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 54. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji analizy QT/QTc? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 55. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 56. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 57. Czy Zamawiający przyzna 5 punktów kardiomonitorowi z wieloodprowadzeniową analizą EKG w 4 odprowadzeniach jednocześnie? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Pkt 59. Czy Zamawiający przyzna punkty w ocenie technicznej za monitor z funkcją monitorowania rzeczywistych 12 odprowadzeń EKG w jakości diagnostycznej? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

- Pkt 61. Czy Zamawiający dopuści pomiar oddechu metodą impedancji w zakresie 0-120 odd/min.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 61. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości regulacji progu detekcji oddechów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 62. Czy Zamawiający przyzna punkty w ocenie technicznej za czas repetycji od 1 min. do 2 godzin? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

- Pkt 65. Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji krwi SpO2 z wykorzystaniem algorytmy odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe TruSignal? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 66. Czy Zamawiający dopuści pomiar SpO2 w zakresie od 1 do 100%? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 69. Czy Zamawiający dopuści algorytm odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe bez funkcji ekstrakcji sygnału? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 70. Czy Zamawiający przyzna punkty za możliwość rozbudowy o pomiar SPI? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

- Pkt 71. Czy Zamawiający dopuści pomiar temperatury w zakresie 10-45°C? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 72. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładnością pomiaru +/- 0,3° Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 73. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej możliwości rozbudowy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 74. Czy Zamawiający dopuści inwazyjny pomiar ciśnienia w zakresie od -40 do +320 mmHg? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 76. Czy Zamawiający dopuści pomiar pulsu w zakresie 30-250 ud/min.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 78. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o pomiar rzutu serca Picco? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

- Pkt 78. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o pomiar EEG/aEEG i oksymetrii mózgowej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 78. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o moduł drukarki termicznej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Pkt 79. Czy Zamawiający przyzna punkty w ocenie technicznej za możliwość rozbudowy o pomiar bólu za pomocą czujnika saturacji Surgical Pleth Index SPI? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

- Pkt 80. Czy Zamawiający przyzna punkty w ocenie technicznej kardiomonitorowi wyposażonemu w aplikacje:

- możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin;

-możliwość edycji kryteriów

- aplikacja typu EWS – wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Pkt 82. Prosimy o podanie producenta/modelu stosowanych przez Zamawiającego na oddziale przetworników ciśnienia (np. Edwards, ICU Medical, BectonDickinson / Argon / Merit, UTAH, B.Braun). Odpowiedź na to pytanie pozwoli na wycenę, ujęcie w ofercie i dostawę odpowiednich, kompatybilnych przewodów interfejsowych do podłączenia tych przetworników. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że dostawca kardiomonitorów dostarczy kompatybilne przetworniki ciśnienia

- Pkt 84. Czy Zamawiający będzie wymagał kosza na akcesoria? Odpowiedź: Zamawiający wymaga

PYTANIA dotyczące załącznika nr 4 do SWZ (wzór umowy):

- Dotyczy paragrafu 6, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płatność została uregulowana w terminie do 45 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy paragrafu 10, ustęp 1: W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są zbyt wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy paragrafu 10, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w podpunkcie 2 do 250,00 zł? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy paragrafu 10, ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie mogła przekroczyć 10% kwoty brutto? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PYTANIA dotyczące załącznika nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo – cenowy / opis przedmiotu zamówienia):

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy, Formularz asortymentowo-cenowy punkt 101:

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że karty katalogowe urządzeń medycznych standardowo nie zawierają informacji potwierdzających prowadzenie selekcji odpadów. W związku z powyższym proponujemy następującą modyfikację brzmienia zapisu:

Wykonawca prowadzi selekcję odpadów (potwierdzone kartami przekazania odpadów). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy, Formularz asortymentowo-cenowy punkt 102:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie czy w punkcie 102 Zamawiający odnosi się do odpadów opakowaniowych powstałych przy realizacji zamówienia oraz zwracamy się o następującą modyfikację brzmienia zapisu:

Wykonawca przeznaczy 70% masy odpadów opakowaniowych do recyklingu. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotowe odpady obejmują wyłącznie odpady powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy, Formularz asortymentowo-cenowy punkt 105

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że deklaracja środowiskowa produktu w formacie EPD nie jest standardowym typem dokumentu dostępnym dla urządzeń medycznych. Zwracamy się zatem do Zamawiającego o modyfikację umożliwiającą potwierdzenie działań minimalizację negatywnego wpływu na środowisko poprzez wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego certyfikowanego zgodnie z normą ISO14001. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy, Formularz asortymentowo-cenowy punkt 106:

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE nie jest równoznaczna z całkowitym brakiem substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia. Dyrektywa RoHS dopuszcza bowiem obecność określonych substancji niebezpiecznych w limitach maksymalnych, wyrażonych jako procent wagowy w materiałach jednorodnych oraz stosowanie wyłączeń, które legalnie pozwalają na użycie określonych substancji w niektórych komponentach lub zastosowaniach, jeżeli nie istnieją technicznie wykonalne alternatywy. Oznacza to, że urządzenie zgodne z RoHS może zawierać minimalne ilości substancji niebezpiecznych, pod warunkiem że ich stężenie nie przekracza limitów określonych w załącznikach do dyrektywy lub mieści się w wyjątkach RoHS przyznanych dla określonych technologii lub zastosowań.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o następującą zmianę brzmienia punktu:

Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dodatkowo Zamawiający wymaga zamontowania ekranów kopiujący dane wyświetlane w centrali w pomieszczeniach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca montażu central. Ilość ekranów kopiujących taka sama, jak ilość ekranów przy poszczególnych centralach. Wymagania techniczne dotyczące ekranów kopiujących (wielkość, rozdzielczość itp.) taka sama jak w przypadku ekranów central monitorujących.

Dodatkowo Zamawiający oczekuje, że Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania wszystkich zamontowanych urządzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe.

Pytania dot. Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy OPZ

Ad pkt. 5:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające automatyczne przenoszenie danych wypisanego pacjenta do wyznaczonej ścieżki zrzutu danych i okresowo zrzucać historyczne

dane pacjentów do ustawionej przez użytkownika ścieżki (lokalna lub sieciowa) z jednocześnie dostępnymi narzędziami dla kopii sytemu Windows znajdującym się na oddzielnym fizycznym dysku? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 6:

Czy Zamawiający dopuści system gotowy do obsługi 64 urządzeń moniotorujących dla jednej

centrali bez konieczności dodatkowej rozbudowy oraz licencji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 7:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z monitorem co najmniej 24” oraz wyższej rozdzielczości – tj. 1920x1200 oraz 3 stacje robocze mogące obsługiwać do 64 monitorów pacjenta każda bez konieczności zmian licencyjnych podczas używania systemu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 8:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podglądu, monitorowania i zapisu danych ponad 80 parametrów z monitora pacjenta (możliwa obsługa również dodatkowych parametrów z respiratora i inkubatora) oraz do15 krzywych dynamicznych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 9:

Czy Zamawiający dopuści możliwość i przyzna punkty za możliwość elastycznego

konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym:

- zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych

(dla każdego pacjenta niezależnie)

-wielkość okna/sektora jest definiowana przez liczbę obsługiwanych monitorów

-możliwość ustawienia trybu prywatnego (z częściowo lub całkowicie ukrytymi danymi

demograficznymi pacjenta)

-możliwość ustawienia trybu nocnego.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający uzna powyższe za spełnianie warunku tego punktu i przyzna przewidziane w nim punkty.

Ad pkt. 10:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcjonalności minimalizowania sektorów i przydzieli punkty za możliwość wywołania zdalnego przejścia monitora pacjenta w stan wstrzymania gdy pacjent nie jest podłączony oraz zdalne wyjście z tego trybu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający uzna powyższe za spełnianie warunku tego punktu i przyzna przewidziane w nim punkty.

Ad pkt.11:

Czy Zamawiający dopuści brak takiej funkcjonalności jednakże z możliwością przenoszenia

pacjenta z poziomu centrali pomiędzy urządzeniami monitorującymi bez utraty danych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 16:

Czy Zamawiający dopuści realizację pomiarów RR i QT (za pomocą 4 wzorów) przez kompatybilny monitor w sieci z możliwą prezentacją wyniku QT w centrali jednakże bez prezentacji odstępu RR (z EKG)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 17:

Czy Zamawiający dopuści zapis alarmów (fizjologicznych i technicznych) oraz zdarzeń (przywołania pielęgniarki i zdarzeń oznaczanych ręcznie) z ostatnich 30 dni z możliwością filtrowania i dodawania uwag do zdarzeń oraz drukowania zdarzeń (w tym do PDF) i eksportu listy zdarzeń jednakże z prezentacją listy tylko dla pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 18:

Czy Zamawiający dopuści sygnalizację ponad 30 arytmii w tym co najmniej:

- Asystolia

- V-Fib/V-Tach

- Skrajna tachykardia

- Skrajna bradykardia

- Migotanie przedsionków? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 19:

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii, w tym migotania przedsionków z wyjątkiem wyłączenia Asystolii oraz Utrwalony VT? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt.20:

Czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych

arytmii za wyjątkiem Asystolii oraz Utrwalony VT? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt.21:

Czy Zamawiający dopuści przeglądanie trendów graficznych i tabelarycznych dla wszystkich

parametrów z ostatnich 30 dni? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt.22:

Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważne rozwiązanie „Statystyki monitorowania”, aby wyświetlić wyniki statystyczne dotyczące danych monitorowania w bieżącym okresie monitorowania pacjenta, w tym czas monitorowania, czasy alarmów fizjologicznych, czasy alarmów arytmii, czas pamiętania krzywych, czas pamiętania trendów, czasy pomiaru NIBP, czasy pomiaru C.O? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt.23:

Czy Zamawiający dopuści i uzna jako równoważne rozwiązanie Stacji do przeglądania, jako

aplikację klient dla systemu Windows, która może łączyć się z maksymalnie 128 monitorami,

pozwalająca wyświetlać, przechowywać, drukować i przeglądać dane kliniczne pacjenta pochodzące z podłączonych urządzeń oraz z możliwością zainstalowania 10 takich stacji do przeglądania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 27:

Czy Zamawiający zrezygnuje z opisanego wymagania oraz dopuści rozwiązanie przeglądu i

analizy 12-odprowadzeniowego EKG wbudowanego w oprogramowanie centrali z możliwością zmiany prędkości przesuwu, użycia znacznika pomiarowego EKG, wzmocnienia oraz wydruku lub eksportu bez konieczności zakupu dodatkowych licencji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt 28:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu odsyłania również krzywej EKG? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Ad pkt. 33:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane do opcjonalnej szuflady modułów pomiarowych w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora.

Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez metalowe złącza elektroniczne (styki elektryczne).”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor bez tej funkcji.

Ad pkt. 35:

Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji krwi SpO2 Masimo oraz odstąpi od wymogu posiadania przez kardiomonitor: „min. 2 uniwersalne porty do rozbudowy typu plug&play.”

dopuszczając min. 4 porty USB? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 38:

Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie przed wnikaniem wody min. IP22? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 43:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania.” przy zachowaniu tej funkcji wraz z centralą monitorowania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor bez tej funkcji.

Ad pkt. 44:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie prezentacji trendów w formie tabelarycznej oraz graficznej - dane trendów min. 240 godzin z rozdzielczością 1 minuta oraz min. 48 godzin z

rozdzielczością 1 sekunda przy trybie pełnego zapisu minimum 48 godzin? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 45:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „Każde zdarzenie winno rejestrować min. 4 mierzone

parametry wraz z odpowiadającymi im krzywymi dynamicznymi.”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor bez tej funkcji.

Ad pkt. 46:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych,

słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja musi umożliwiać czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi.”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor bez tej funkcji.

Ad pkt. 49:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie ustawiania czasu wyciszania alarmów na min. 2 minuty? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 50:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor bez tej funkcji.

Ad pkt. 51:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „Monitor posiada możliwość rozbudowy o opcję, która

pozwala na podłączenie do min. 2 urządzeń zewnętrznych w tym: pomp, respiratorów, monitorów hemodynamicznych, aparatów do znieczulania, urządzeń do hemodializy, inkubatorów oraz specjalistycznych monitorów np. do kalorymetrii. Prezentacja wybranych krzywych, parametrów cyfrowych na ekranie kardiomonitora oraz identyfikacja alarmów. W przypadku kardiomonitora podłączonego do centralnego monitorowania obsługa danych w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.” oraz dopuści rozwiązanie możliwości podłączenia min. respiratorów, aparatów do znieczuleń, inkubatorów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor bez tej funkcji.

Ad pkt. 52:

Czy Zamawiający dopuści pomiar rytmu serca z sygnału EKG min. 20 do 300 [ud./min.] dla

pacjentów dorosłych oraz min. 20 do 350 [ud./min.] dla dzieci oraz noworodków z dokładnością 1% lub 1 [ud./min.] dla większej wartości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 53:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie analizy odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach z zakresem pomiaru minimum od -20mm do +20mm odstępując od analizy odcinka ST wszystkich odprowadzeń jednocześnie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 55:

Czy Zamawiający dopuści prezentację odcinka ST w postaci histogramu ST z wykresem słupkowym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 56:

Czy Zamawiający dopuści analizę QT z ustawianiem zakresów i alarmów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 58

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie funkcji synchronizacji defibrylatora realizowaną za

pomocą wyjścia analogowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 59

Czy Zamawiający odstąpi od punktacji parametru: „Monitor umożliwia obserwację rekonstruowanych 12 odprowadzeń EKG z 5-ciu i 6-ciu elektrod rejestrujących oraz monitorowanie rzeczywistych 12 odprowadzeń EKG w jakości diagnostycznej (z przewodu 10- żyłowego – możliwość rozbudowy”? oraz dopuści rozwiązanie pomiaru EKG 12 odprowadzeń z 10 elektrod? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Ad pkt. 62

Czy Zamawiający odstąpi od punktacji i dopuści rozwiązanie pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną: ręczny, ciągły, automatyczny metodą oscylometryczną z ustawianym czasem

powtarzania do przynajmniej 8 godzin z funkcją wspomagania nakłucia żyły? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Punktacja zgodnie z OPZ.

Ad pkt. 65

Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji SpO2 Masimo? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 66:

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy SpO2 min. od 1 do 100%? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 68:

Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie wskaźnika perfuzji w formie paska kresek na ekranie

monitora? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 69:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor bez tej funkcji.

Ad pkt. 70:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oraz punktacji: „Możliwość doposażenia w dodatkowe

pomiary takie jak: SpMet, SpOC oraz parametry PVI, RRa.”? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Ad pkt. 72:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie dokładności pomiaru temperatury (bez czujnika) przynajmniej +0,1°C (+0,18ºF)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 73:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „Możliwość rozbudowy monitora o pomiar temperatury przewidywalnej w technologii Welch Allyn SureTemp Plus lub równoważne umożliwiającej wykonywanie szybkich pomiarów u dzieci i dorosłych pod pachą i z ust. Rozbudowa typu plug&play bez ingerencji serwisu.”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor bez tej funkcji.

Ad pkt. 76:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pomiaru pulsu w zakresie min. 25-350 ud/min. w ramach pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor bez tej funkcji.

Ad pkt. 79,80,81:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie odstąpienia od wymogu oraz punktacji określonych w punktach 79, 80 i 81. W obecnym kształcie zapisy te mogą w praktyce znacząco ograniczać konkurencyjność postępowania, ponieważ wskazane kryteria – ze względu na swój bardzo szczegółowy i specyficzny charakter – mogą być spełnione jedynie przez wąską grupę wykonawców, a potencjalnie nawet przez jednego producenta. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt. 83:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie minimalnego wymaganego czasu pracy kardiomonitora na akumulatorze na poziomie co najmniej 6 godzin, przy jednoczesnym wprowadzeniu punktacji dla rozwiązań umożliwiających wydłużenie czasu pracy urządzenia do minimum 12 godzin (np. poprzez zastosowanie dodatkowego, drugiego akumulatora).

Wydłużony czas pracy na zasilaniu akumulatorowym istotnie zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz zapewnia ciągłość monitorowania w sytuacjach transportu wewnątrzszpitalnego, awarii zasilania lub pracy w warunkach ograniczonego dostępu do infrastruktury energetycznej.

W związku z powyższym prosimy o rozważenie uwzględnienia opisanego parametru w kryteriach oceny. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie dodatkowe 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie dodatkowego parametru punktowanego dotyczącego możliwości wyboru eIFU – elektronicznej instrukcji obsługi dostępnej bezpośrednio z poziomu ekranu kardiomonitora.

Dostęp do aktualnej instrukcji obsługi w formie elektronicznej z poziomu urządzenia zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, skraca czas dostępu do informacji technicznych oraz wspiera personel medyczny w prawidłowej obsłudze sprzętu, stanowiąc wymierne rozszerzenie funkcjonalności systemu.

W związku z powyższym prosimy o rozważenie uwzględnienia opisanego parametru w kryteriach oceny. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie dodatkowe 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie dodatkowego parametru punktowanego dotyczącego możliwości rozszerzonej analizy arytmii, tj. wykrywania liczby kategorii zaburzeń rytmu serca powyżej 30.

Zwiększona liczba wykrywanych i analizowanych arytmii istotnie podnosi wartość diagnostyczną monitora, umożliwia wcześniejsze wykrywanie stanów zagrożenia życia oraz bardziej precyzyjną ocenę stanu pacjenta. Rozbudowana analiza arytmii wspiera personel medyczny w podejmowaniu trafnych decyzji klinicznych, szczególnie w oddziałach intensywnej terapii oraz w stanach nagłych, stanowiąc wymierne rozszerzenie funkcjonalności systemu monitorowania.

W związku z powyższym prosimy o rozważenie uwzględnienia opisanego parametru w kryteriach oceny ofert poprzez jego odpowiednie premiowanie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

dr hab. n. med.- prof. UZ

Dawid Murawa