ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: 	Myjnia – dezynfektor do pojemników sterylizacyjnych

Nazwa producenta:	……………………………………………………………………………………….

Typ:	 		……………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 		……………………………………………………………………………………….

Ilość: 			1 kpl

| LP; Wymagania minimalne; Parametry wymagane; Punktacja; Opis dokonany przez Wykonawcę. Myjnia-dezynfektor do mycia wózków transportowych, obuwia operacyjnego oraz innych przedmiotów wielkogabarytowych, nowa, , niedemonstracyjna; Tak, podać. Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe, do zabudowy.; Tak, podać. Konstrukcja urządzenia spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883, lub normy równoważnej; Tak, podać. Urządzenie posiadające serwisowy program diagnostyczny zdalnego dostępu do urządzenia; Tak, podać. Możliwość podłączenia sterownika urządzenia do zewnętrznego programu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresów i danych dotyczących załadunku ze sterownika myjni do systemu komputerowego.; Tak, podać. Automatyczna archiwizacja i wydruk wszystkich danych procesów pamięci sterownika urządzenia; Tak, podać. Wyposażony w drukarkę termiczną z wydrukiem parametrów procesu; Tak, podać. Komora przelotowa, dwudrzwiowa, wjazd i wyjazd z komory z poziomu posadzki (głębokość niecki 12-20 cm); Tak, podać. Drzwi myjni przesuwne automatycznie, całkowicie przeszklone .; Tak, podać. Komora, elementy funkcjonalne, ramiona spryskujące, przewody rurowe wykonane ze stali kwasoodpornej.; Tak, podać. Powierzchnia czołowa wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, w sposób ułatwiający utrzymanie czystości , brak wystających elementów, śrub mocujących i innych.; Tak, podać. Wym. zewnętrzne 2450 mm x 2500 mm x 2550 mm [ WxSxG] +/-5%; Tak, podać. Wymiary użytkowe komory myjni max. 220 cm x 189 cm x 100 cm (dł. x wys. x szer.); Tak, podać. Procesy mycia i dezynfekcji realizowane automatycznie, bez potrzeby ingerencji użytkownika, procesy zgodne z normą PN EN ISO 15883 lub normą równoważną; Tak, podać. Możliwość zaprogramowania min. 10 programów mycia i dezynfekcji; Tak, podać. Zabezpieczenie parametrów programów w postaci kodu, wprowadzenie zmian z poziomu użytkownika; Tak, podać. Filtr samooczyszczający układu recyrkulacji roztworów myjących.; Tak, podać. Pompa recyrkulacji wody ze zmienną regulacją prędkości i ciśnienia mycia; Tak, podać. Sterowanie i kontrola urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego wyposażonego w dwa kolorowe (po jednym na każdą ze stron załadunkowych) ekrany dotykowe o przekątnej min. 9”; Tak, podać; Ekran o przekątnej: >9” – 15 pkt do 9” – 0 pkt. Oddzielne pompy cyrkulacyjne do mycia i dezynfekcji oraz płukania, z elektroniczną kontrolą ciśnienia w instalacji cyrkulacyjnej, wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 304, pompy o wydajności min. 650 l/min każda lub dwie pompy dozujące środki chemiczne, sterowane mikroprocesorem, z możliwością modyfikacji dozowania środków chemicznych.; Tak, podać. Możliwość kontrolowania czasu suszenia za pomocą czujnika wilgotności; Tak, podać; TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt.. Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu dozowania środków chemicznych.; Tak, podać. Pomiar dozowanych środków przy pomocy przepływomierzy; Tak, podać. Program serwisowy w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz interaktywny graficzny schemat instalacji wewnętrznej myjni dezynfektora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu, możliwość w trybie serwisowym aktywowania podzespołów poprzez dotyk ikony podzespołu lub wyświetlana lista podzespołów na ekranie sterownika, możliwość ręcznego sterowania podzespołami urządzenia; Tak, podać. Miejsce wewnątrz urządzenia na ustawienie min. 3 kanistrów a’10 l; Tak, podać. Minimum 1 zbiornik roztworów użytkowych; Tak, podać; Pojemność zbiornika ≤ 150 litrów – 10 pkt ≥ 160 litrów – 0 pkt.. Pobór wody na fazę mycia nie więcej niż 120 litrów; Tak, podać; Pobór wody 70-80 litrów – 10 pkt, Powyżej 80 do 120 litrów – 0 pkt.. System odzysku wody po ostatnim płukaniu, z możliwością użycia jej w trakcie kolejnego procesu; Tak, podać. Brak widocznych elementów grzejnych wewnątrz myjni; Tak, podać. Dwustopniowy system filtracji filtr pierwszego stopnia na poziomie dna komory, drugi filtr samoczyszczący o drobnych oczkach – w przestrzeni technicznej; Tak, podać. Ogrzewanie elektryczne; Tak, podać. Komora oraz zbiornik procesowe zabezpieczenie izolacją termiczną; Tak, podać. Możliwość awaryjnego wyłączenia myjni z wnętrza komory; Tak, podać. Mycie i dezynfekcja za pomocą oscylacyjnych dysz natryskowych umieszczonych na ścianie myjni; Tak, podać. Suszarka do suszenia załadunku myjni wyposażona w system filtracji z filtrem HEPA klasy min. H14 lub zintegrowana suszarka wyposażona w agregat suszący o minimalnej wydajności 1300 m3/h z możliwością nastawy temperatury suszenia do min. 130 0C.; Tak, podać. Przyłącza wody zimnej i zdemineralizowanej; Tak, podać. Wspólny wytwórca lub grupa wytwórców dla Myjni wielkogabarytowej oraz sterylizatorów parowych, myjni dezynfektorów.; Tak, podać. Dostęp serwisowy za pomocą wysuwanej przestrzeni serwisowej lub dostęp boczny; Tak, podać. Wyposażenie dodatkowe; Tak, podać. Wózek do mycia kontenerów sterylizacyjnych umożliwiający mycie i dezynfekcję min. 12 kontenerów o wielkości 1 STE wraz z pokrywkami szt. 2; Tak, podać; Załadunek łączny ≥24 pojemniki – 15 pkt. Poniżej – 0 pkt; .. Wózek do mycia obuwia operacyjnego o pojemności min. 40 par butów operacyjnych.; Tak, podać; 40 par – 0 pkt 41 i więcej 10 pkt.. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |