Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Chromatograf gazowy z detekcją masową

| 1. System | - chromatograf gazowy dwukanałowy z dozownikiem split/splitless oraz z kwadrupolowym analizatorem mas |
| --- | --- |
| 2. Piec | - minimum 20 ramp temperaturowych podczas analizy - zakres temperatur od +4°C powyżej temp. otoczenia do 450°C - maksymalna szybkość grzania minimum 120 °C/min - dokładność ustawień temperatury 0,1°C - wyposażony w 7" ekran dotykowy pozwalający na dostęp do wszystkich danych aparatu w czasie rzeczywistym. |
| 3. Elektroniczna Kontrola Pneumatyki | dokładność ustawień ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi (na dozownikach i detektorach) pełna elektroniczna kontrola z możliwością programowania przepływów i ciśnień gazów odczyt aktualnego ciśnienia na panelu sterującym kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym możliwość precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny z wykorzystaniem modułu kontroli pneumatyki - ustawienia zapisane w metodzie chromatograficznej bez wykorzystania mieszaniny n-alkanów |
| 4. Dozownik split/splitless | dozownik typu split/splitless: automatyczne ustawianie parametrów przepływu i ciśnienia w tym stosunku podziału próbki możliwość dozowania w trybie pulsed split i pulsed splitless dokładność ustawień ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi maksymalna temperatura pracy minimum 400°C stosunek podziału 12500:1 |
| 5. Detektor masowy | - kwadrupolowy analizator mas - jonizacja elektronowa - kwadrupol z możliwością wygrzewania do 200°C. Kwadrupol z kwarcu pokrytego metalem szlachetnym – złotem - układ automatycznego czyszczenia źródła jonów przy pomocy wodoru, nie wymagający wyłączania próżni ani manualnej interwencji użytkownika - maksymalna temperatura źródła jonów nie mniej niż 350°C - zakres masowy detektora 0.6 – 1 091 u - szybkość skanowania nie mniej niż 20 000 u/sec - miernik próżni - limit detekcji nie gorszy niż 10 fg OFN dla nastrzyku 1µL mieszaniny wzorcowej OFN o stężeniu 100 fg - pompa turbomolekularna: co najmniej 255 l/s |
| 6. Oprogramowanie | - oprogramowanie sterujące przyrządem z zewnętrznego komputera, umożliwiające pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową i jakościową zbierające dane, służące do ich opracowania i generowania raportów a także dające możliwość precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny |
| 7. Wymagania dodatkowe | - zestaw komputerowy do obsługi aparatu oraz oprogramowania o parametrach nie gorszych niż: procesor 6-rdzeniowy 3.0 GHz, pamięć RAM 16 GB, dysk twardy SSD 512 GB, 64-bitowy system operacyjny, zestaw wyposażony w monitor minimum 32” oraz pakiet MS office lub równoważny - laptop do obróbki danych o parametrach nie gorszych niż: przekątna ekranu 16 cali; procesor Intel Core Ultra 5 125H (1.2 GHz, 4.5 GHz Turbo, 18 MB Cache); wielkość pamięci RAM 32 GB; dysk pamięci SSD o pojemności 512 GB; złącza : 1 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 (2 Gen) Typ-C/ z funkcją ładowania, 2 x USB 3.2, RJ-45 (LAN 1Gbps), 1 x wyjście HDMI 2.1. - UPS – podtrzymanie do 10 min - komunikacja PC - Chromatograf w oparciu o interface Ethernet (LAN) - biblioteka NIST - dwie kolumny HP-5ms 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm lub równoważna oraz jedna kolumna DB-5Q 30m, 0.25 mm, 0.25 µm lub równoważna - 1000 vialek chromatograficznych 2 ml - dwie strzykawki syringe, 10ul - zestaw podłączeniowy między innymi z filtrem He, trójnikami i złączkami, reduktorem helu oraz wodoru - możliwość rozbudowy o detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) o czułości nie gorzej niż 1,2 pg C/s oraz o częstotliwość zbierania danych 1000 Hz - możliwość rozbudowy wieży nastrzykowej o tacę na 150 fiolek o objętości 2 ml - oferowany GCMS musi być kompatybilny z posiadaną już przez zamawiającego wieżą nastrzykową model G4513A na 16 fiolek 2 ml do nastrzyku próbek ciekłych - instrukcja obsługi urządzenia, w języku polskim i angielskim, dołączona do dostawy. - urządzenie zainstalowane przez autoryzowany serwis - aparatura posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi - gwarancja min. 24 miesiące - minimum 24 godzinne szkolenie (3-dniowe) dla min. 8 osób w siedzibie zamawiającego - termin dostawy maksymalnie 8 tygodni od daty zamówienia |

Zamawiający informuje, że zamówienie finansowane jest ze środków publicznych. W związku z powyższym należy zastosować zwolnienie z VAT na szkolenie użytkowników.

UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0%

Wykaz towarów, których dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0%: zestawy komputerów stacjonarnych, jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, skanery, serwery, urządzenia do braila itd. (na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 361 późn. zm. – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, wykaz sprzętu załącznik nr 8 do ustawy) – dotyczy: zestawu komputerowego