Modyfikacja z dnia 30.03.2026

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Myjnia dezynfektor do narzędzie przelotowa, 18 tacowa szt. 5

Przedmiot zamówienia: ………………………………………………………………………

Producent (podać):  …………………………………………………………………………..

Typ/model (podać): ………………………………………………………………………….

Rok produkcji: ……………

| LP | Parametr | Wartości wymagane Tak/podać | Ocena techniczna | Parametry oferowane (potwierdzić spełnienie wymagań, podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia–dezynfektor przelotowa o pojemności roboczej umożliwiającej jednoczesne procesowanie minimum 15 i maksimum 18 tac w standardzie DIN 1/1. | Tak, podać |  |  |
|  | Wyrób medyczny spełniający wymagania obowiązujących przepisów dotyczących wyrobów medycznych, oznakowany znakiem CE z czterocyfrowym numerem jednostki notyfikowanej, ujętej w wykazie Komisji Europejskiej. | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie wystawowe, z rokiem produkcji zgodnym z rokiem dostawy. | Tak, podać |  |  |
|  | Pojemność komory mycia zapewniająca jednoczesne mycie: minimum 15 tac instrumentowych DIN 1/1 (480 × 250 × 50 mm) lub minimum 4 pojemników sterylizacyjnych o wymiarach 300 × 300 × 600 mm. | Tak, podać |  |  |
|  | Konstrukcja przelotowa, dwudrzwiowa, przeznaczona do zabudowy ściennej, niewymagająca dostępu bocznego do realizacji czynności serwisowych. | Tak, podać |  |  |
|  | Konstrukcja przelotowa, dwudrzwiowa, przeznaczona do zabudowy ściennej, niewymagająca dostępu bocznego do realizacji czynności serwisowych. | Tak, podać |  |  |
|  | Zapewniony autoryzowany serwis producenta na terytorium RP; wymagane przedstawienie dokumentu potwierdzającego autoryzację wraz z danymi kontaktowymi. | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowany system diagnostyczny umożliwiający zdalny dostęp serwisowy do urządzenia. | Tak, podać |  |  |
|  | Interfejs komunikacyjny w postaci: wbudowanego portu USB umożliwiającego eksport danych procesowych w formacie PDF lub interfejsu LAN. | Tak, podać | USB – 0 pkt LAN – 10 pkt. |  |
|  | Możliwość integracji sterownika myjni z nadrzędnym systemem informatycznym Centralnej Sterylizatorni, obejmująca automatyczną transmisję danych procesowych oraz informacji o załadunku. | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczna archiwizacja danych procesowych w pamięci sterownika w ilości minimum 1000 cykli, z możliwością ich odtworzenia i wydruku | Tak, podać |  |  |
|  | Zintegrowana drukarka termiczna umożliwiająca lokalny wydruk parametrów procesów. | Tak, podać |  |  |
|  | Gabaryty zewnętrzne urządzenia nieprzekraczające 1000 × 950 × 2500 mm. | Tak, podać | <900 mm – 15 pkt >901 mm – 0 pkt |  |
|  | Minimalne wymiary komory roboczej: 660 × 790 × 690 mm (szer. × gł. × wys.). | Tak, podać |  |  |
|  | Minimalna pojemność użytkowa komory: 400 litrów. | Tak, podać | 400-450 – 5 pkt. 451-500 – 10 pkt. |  |
|  | Drzwi załadunkowe i wyładunkowe sterowane automatycznie, przesuwne, przeszklone lub przesuwane pionowo; konstrukcja wzmocniona ramą ze stali nierdzewnej. | Tak, podać |  |  |
|  | Komora mycia, elementy grzewcze, hydrauliczne oraz ramiona natryskowe wykonane w całości ze stali kwasoodpornej. | Tak, podać |  |  |
|  | Obudowa zewnętrzna o konstrukcji higienicznej, odporna na środki dezynfekcyjne, bez elementów utrudniających czyszczenie (brak wystających śrub i połączeń). | Tak, podać |  |  |
|  | Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej oraz uzdatnionej realizowane od góry lub od dołu komory roboczej. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość realizacji procesów: - mycia i dezynfekcji termicznej z regulacją parametru A₀, - mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej; minimum 5 programów standardowych dostępnych z poziomu panelu operatorskiego. | Tak, podać | 5 programów wybieranych bez przewijania listy – 10 pkt. Lista programów – 0 pkt |  |
|  | Pełna automatyzacja procesów mycia i dezynfekcji bez ingerencji operatora, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15883. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość definiowania i zapisu minimum 10 programów użytkownika. | Tak, podać |  |  |
|  | Układ szybkich cykli mycia–dezynfekcji–suszenia; czas standardowego cyklu z dezynfekcją termiczną w temperaturze 90°C ≤ 70 min. Wymagany do oferty wydruk potwierdzający parametry cyklu, potwierdzający ofertowany parametr. | Tak, podać | Czas cyklu ≤45 min - 10 pkt 46 – 70 min – 0 pkt. |  |
|  | Co najmniej jeden zintegrowany zbiornik przygotowawczy do wstępnego podgrzewania wody procesowej. | Tak, podać | 1 zbiornik – 0 pkt 2 i więcej – 15 pkt |  |
|  | Zintegrowany system odzysku ciepła z pary po etapie dezynfekcji termicznej. | Tak, podać |  |  |
|  | Układ cyrkulacji cieczy roboczych i powietrza suszącego zapewniający skuteczne procesowanie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych wsadu. | Tak, podać |  |  |
|  | Układ szybkiego odprowadzania wody po każdej fazie procesu, realizowany poprzez pompę spustową lub zawór spustowy. | Tak, podać |  |  |
|  | Przyłącza systemu cyrkulacji dla wózków załadowczych zlokalizowane na jednej bocznej ścianie komory. | Tak, podać | 1 przyłącze – 10 pkt 2-3 lub więcej – 0 pkt |  |
|  | Zabezpieczenie parametrów programów przed nieautoryzowaną zmianą za pomocą kodu dostępu | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym min. 3,5”, interfejs użytkownika w języku polskim, prezentujący parametry, fazy, czas cyklu oraz status urządzenia. | Tak, podać | Przekątna wyświetlacza ≥7”- 10 pkt. ≤6” 0 pkt. |  |
|  | Minimum 3 niezależne pompy dozujące środki chemiczne, z możliwością nastawy dawek z poziomu panelu sterującego dla każdego programu. | Tak, podać | 3-4 pompy 5 pkt 5 i więcej 10 pkt. |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu dozowania chemii. | Tak, podać |  |  |
|  | Kontrola dozowania środków chemicznych realizowana przy użyciu przepływomierzy. | Tak, podać |  |  |
|  | Przestrzeń wewnętrzna przystosowana do instalacji minimum 4 kanistrów 5-litrowych | Tak, podać |  |  |
|  | Układ suszenia wyposażony w filtr powietrza HEPA klasy minimum H13. | Tak, podać | Filtr H14 lub lepszy – 10 pkt. H13 lub mniej – 0 pkt. |  |
|  | Suszenie realizowane z wykorzystaniem podciśnienia lub poprzez kondensator oparów z odzyskiem ciepła (wymiennik ciepła). | Tak, podać | Wytwarzanie podciśnienia – 10 pkt Wymiennik ciepła – 0 pkt. |  |
|  | System monitorowania stanu filtra suszenia z sygnalizacją zapchania i uszkodzenia. | Tak, podać |  |  |
|  | Zintegrowana suszarka zlokalizowana poza komorą mycia; dopuszczalny wyłącznie kanałowy kontakt powietrzny z komorą. | Tak, podać |  |  |
|  | Ogrzewanie elektryczne; maksymalna moc przyłączeniowa ≤ 28 kW. | Tak, podać |  |  |
|  | Zużycie wody na jedną fazę procesu ≤ 45 l; wymagany wydruk potwierdzający parametr dołączony do oferty. | Tak, podać | Zużycie do 25 litrów – 15 pkt. Powyżej do max 45 litrów 0 pkt |  |
|  | System monitorowania poziomu środków chemicznych w zbiornikach/kanistrach | Tak, podać |  |  |
|  | Oświetlenie robocze wnętrza komory. | Tak, podać |  |  |
|  | Wyłącznik awaryjny bezpieczeństwa. | Tak, podać |  |  |
|  | Przyłącza wody zimnej oraz wody zdemineralizowanej. | Tak, podać |  |  |
|  | W celu zachowania ergonomii załadunku ciężkich zestawów na najwyższych poziomach urządzenia, wysokość załadunku od podłogi do dolnej krawędzi max 850 mm. | Tak, podać | Wysokość załadunku 740-750 mm – 10 pkt. 760-850 mm – 0 pkt |  |
|  | Zintegrowane wskaźniki kontroli procesu mycia–dezynfekcji–suszenia, przeznaczone do weryfikacji prawidłowości przebiegu cyklu realizowanego w myjni dezynfektorze. Wskaźniki muszą być zaakceptowane / rekomendowane przez producenta oferowanej myjni dezynfektora jako kompatybilne z urządzeniem oraz przeznaczone do stosowania w jego programach procesowych. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego oświadczenia producenta wskaźników oraz producenta myjni dezynfektora, potwierdzającego kompatybilność oferowanych wskaźników z oferowanym urządzeniem. Opakowanie zawierające 100 sztuk, łączna ilość: 10 opakowań. | TAK/NIE | Tak- 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Masa całkowita urządzenia ≤ 750 kg. | Tak, podać |  |  |
|  | Wyposażenie technologiczne do wszystkich myjni łącznie | Tak, podać |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia narzędzi na tacach siatkowych, 5-cio poziomowy o pojemności 15 tac o wymiarach 1/1 DIN. 4 poziomy demontowane, poza ostatnim 5 dolnym poziomem. Demontaż umożliwiający mycie przedmiotów o większej wysokości. Wysokość załadunkowa każdego poziomu od dolnej krawędzi wózka do ramienia natryskowego min. 115 mm Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza , poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapobieżenia gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion. Demontaż zakończeń nie wymagający użycia narzędzi.szt. 4 | Tak, podać |  |  |
|  | Wózek załadowczy/transportowy do myjni z stałą regulacją poziomu załadunku lub z możliwością automatycznej regulacji wysokości szt. 10 | Tak, podać |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia narzędzi laparoskopowych szt 2 | Tak, podać |  |  |
|  | Wózki do mycia narzędzi robotycznych systemu da Vinci, wyposażone w minimum 10 przyłączy, umożliwiające jednoczesne mycie minimum 2 koszy – 3 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Moduł do mikrochirurgii narzędzi okulistycznych typu A625 pasujący do wózka wsadowego posiadanego przez Szpital – urządzenie Grupy Miele | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | Taca narzędziowa typ DIN 1/1 wykonana ze stli nierdzewnej z uchwytami – 90 szt. | Tak |  |  |
|  | Taca narzędziowa typu DIN 1/2, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, przystosowana do stosowania w procesach mycia i dezynfekcji w myjniach-dezynfektorach. Konstrukcja umożliwiająca piętrowanie (układanie jedna w drugą) w celu optymalizacji przestrzeni magazynowej i transportowej. Wyrób zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ilość: 40 sztuk | Tak |  |  |
|  | Przeniesienie obecnie funkcjonującej myjni MIELE - wraz z montażem i uruchomieniem | Tak |  |  |