Poznań dnia: 2026-04-02

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup zestawu 2 Holterów RR oraz centrali do odczytywania wyników, zestawu 5 Holterów EKG oraz centrali do odczytywania wyników oraz mobilnych monitorów parametrów życiowych, w ramach realizacji zadania: Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/18/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1  - dot. Zadania 3, Mobilny monitor parametrów życiowych

Czy Zamawiający kierując się bezpieczeństwem pacjentów i optymalizacją pracy personelu wprowadzi wymóg, aby monitor funkcji życiowych posiadał lekki, autonomiczny i wypinany ze stacji bazowej moduł transportowy pozwalający na monitorowanie kluczowych parametrów bez konieczności przepinania czujników od pacjenta, w tym:

• Saturacji (SpO2),

• Częstości tętna (PR),

• Częstości oddechów z krzywej pletyzmograficznej (np. RRp),

• Wskaźnika perfuzji (PI).

Pacjenci hospitalizowani poddawani są licznym transportom wewnątrzszpitalnym pomiędzy oddziałem macierzystym, pracowniami diagnostycznymi a blokiem operacyjnym i mogą wymagać stałego nadzoru parametrów życiowych, szczególnie po zabiegach przeprowadzanych w znieczuleniu. Możliwość wykorzystania przenośnego modułu transportowego o podręcznych gabarytach jest korzystnym rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo pacjentów i ergonomię pracy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 2  - dot. Zadania 3, Mobilny monitor parametrów życiowych

Czy Zamawiający, mając na uwadze najwyższe bezpieczeństwo pacjentów oraz dążenie do minimalizacji liczby fałszywych alarmów, doprecyzuje opis przedmiotu zamówienia i wprowadzi wymóg, aby monitor funkcji życiowych wyposażony był w moduł pomiaru saturacji (SpO2) w technologii Masimo SET?

Technologia ta, dostępna jest u wielu wiodących producentów urządzeń medycznych, w tym monitorów funkcji życiowych (m.in. Philips, GE Healthcare, Dräger, Mindray), cechuje się udokumentowaną w licznych badaniach klinicznych najwyższą dokładnością pomiaru w najtrudniejszych warunkach klinicznych, takich jak:

- Ruch pacjenta (eliminacja artefaktów ruchowych),

- Niska perfuzja obwodowa- dokładny odczyt przy bardzo słabym sygnale tętniczym). 
Standardowe urządzenia często tracą odczyt, gdy pacjent jest we wstrząsie, hipotermii lub po prostu ma zimne dłonie (niski przepływ). Technologia Masimo utrzymuje stabilny odczyt przy ekstremalnie niskim wypełnieniu tętna (PI = 0,02%), podczas gdy konkurencja często wymaga PI > 0,1% - 0,3%.

- Intensywne oświetlenie zewnętrzne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 3  - dot. Zadania 3, Mobilny monitor parametrów życiowych

Dot. Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z zasilaniem akumulatorowym zapewniającym 4h pracy co jest w zupełności wystarczające do przeprowadzenia procedury obchodu pielęgniarskiego na co najmniej 40 łóżkowym oddziale, przy założeniu, że pomiar trwa ok. 1 minuty na pacjenta w trybie SPOTCHECK wraz z wysyłką do systemu HIS?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4  - dot. Zadania 3, Mobilny monitor parametrów życiowych

Dot. Pkt. 23. Prosimy Zamawiającego o wskazanie posiadanego systemu HIS?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Eskulap, firmy Nexus Polska Sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Pytanie nr 5  - dot. Zadania 3, Mobilny monitor parametrów życiowych

Dot. Pkt. 45 Czy Zamawiający uzna za równoważny dokument- raport zrównoważonego rozwoju , w którym producent oferowanego rozwiązania raportuje wdrożone działania mające na celu zwiększenie odpowiedzialności za środowisko, oszczędzanie zasobów i tym samym zmniejszenie śladu węglowego takie jak: recykling akcesoriów jednorazowych, przejście na odnawialne źródła energii, zmniejszenie ilości odpadów czy zwiększenie efektywności transportu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający uzna.

Pytanie nr 6  wzoru umowy § 6 Wartość umowy:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów wzoru umowy w sekcji dotyczącej warunków płatności, poprzez uwzględnienie faktu, iż od dnia 1 kwietnia 2026 r., zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, wejdzie w życie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Obecne brzmienie umowy przewiduje doręczanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail. Prosimy o dodanie zapisu doprecyzowującego, że: W przypadku wejścia w życie ustawowego obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznawać się będzie datę przydzielenia fakturze numeru identyfikującego w KSeF. Jednocześnie informujemy, że ze względu na specyfikę techniczną faktur ustrukturyzowanych, wszelkie wymagane przez Zamawiającego dodatkowe informacje opisowe lub dane szczegółowe (np. adres Zamawiającego, wskazanie Etapu dostawy, którego dotyczy faktura i dokumentów rozliczeniowych czy numer ewidencyjnego umowy nadanego przez Zmawiającego – Umowa nr …), będą mogły być wpisywane wyłącznie w sekcji „Podmiot 3” (zgodnie ze strukturą logiczną e-Faktury). Prosimy o uwzględnienie tego ograniczenia w wymaganiach dotyczących opisu faktur, bo nie wszystkie informacje się zmieszczą w polu „Podmiot 3”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zmodyfikowano wzór umowy

Pytanie nr 7 - dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo – cenowy – OPZ zadanie 3

Pkt. 29. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt 29 formularza asortymentowo – cenowego - opz na:

"Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika lub pomoc zdalna serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 72 godziny"

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 - dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo – cenowy – OPZ zadanie 3

Pkt. 30. Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zapisy pkt 30 formularza asortymentowo – cenowego - opz na:

"Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni roboczych ( w rozumieniu że dzień roboczy rozpoczyna się od poniedziałku a kończy w piątek w godzinach 8-16)"

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9 - dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo – cenowy – OPZ zadanie 3

Pkt. 31. Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zapisy pkt 31 formularza asortymentowo – cenowego – opz na:

"Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych roboczych ( w rozumieniu że dzień roboczy rozpoczyna się od poniedziałku a kończy w piątek w godzinach 8-16)".

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

dr hab. n. med.- prof. UZ

Dawid Murawa