Bydgoszcz dnia: 2026-03-24

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 2574/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup Systemu manometrii wysokiej rozdzielczości oraz Zestawu EUS w ramach Projektu nr FENX.06.01-IP.03-0018/25 pn: "Wsparcie infrastruktury 10.WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy w zakresie AOS i leczenia jednego dnia poprzez zakup niezbędnych wyrobów medycznych". |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 34/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pĂłĹşn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 1, Załącznik „Specyfikacja techniczna – zadanie 1”, pkt 4 – wymóg posiadania: „Modułowego procesora [...], modułu manometrii przełykowej z impedancją, modułu manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości 3D”. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rozwiązania zapewniającego pełną realizację funkcji klinicznych i użytkowych, w którym diagnostyka anorektalna manometrii wysokiej rozdzielczości (HRAM) oraz analiza rozkładu ciśnień realizowana jest w oparciu o wysokospecjalistyczny moduł manometrii wysokiej rozdzielczości, współpracujący z cewnikami anorektalnymi o obwodowym, radialnym pomiarze ciśnienia (144 elektroniczne punkty nacisku rozmieszczone co 6 mm) bez modułu 3D. Oferowane rozwiązanie zapewnia realizację funkcji klinicznych, umożliwiając generowanie szczegółowych, map ciśnień i ocenę asymetrii zwieraczy zgodnie z obowiązującym Protokołem Londyńskim, przy jednoczesnym zachowaniu modułowości procesora głównego (obsługa cewników przełykowych i anorektalnych) oraz pełnej obsługi dodatkowego oferowanego modułu manometrii przełykowej z impedancją. Zastosowanie wysokiej gęstości sensorów (144 punkty nacisku) pozwala na uzyskanie precyzyjnego obrazowania ciśnieniowego i pełną ocenę czynnościową aparatu zwieraczowego, co zapewnia kompletną funkcjonalność diagnostyczną do realizacji procedur przewidzianych przez Zamawiającego. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: sierek9858@10wsk.mil.pl

Data:24.03.2026 r.