Poznań dnia: 2026-04-08

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup lamp operacyjnych, lamp zabiegowych oraz lampy czołowej.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/30/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pĂłĹşn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do zadania nr 3 1. Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z regulacja natężenia światła w zakresie 10-100% realizowaną w 8 krokach ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z Ra=97 ? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 3. Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z regulowaną temperaturą barwową 3800 K, 4400 K, 5000K ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z wgłębnością oświetlenia L1+L2 wynoszącą 150 cm ? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 5. Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z poborem mocy źródeł światła wynoszącym 37 W ? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie 1, dotyczy Zadanie 1, pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną która pozwala na precyzyjniejsze ustawienie temperatury barwowej w 7 krokach i większym zakresie 3000-5500 [K]? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2, dotyczy Zadanie 2, pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną która pozwala na precyzyjniejsze ustawienie temperatury barwowej w 7 krokach i większym zakresie 3000-5500 [K]? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3, dotyczy pkt 10.1 ppkt 1 SWZ Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia wraz z ofertą Oświadczenia informującego o zgłoszeniu urządzenia do EUDAMED (SRN/UDI)? Aktualnie nie wszystkie moduły bazy EUDAMED mają charakter obligatoryjny, a pełne stosowanie systemu stanie się obowiązkowe dopiero w 2028 r. Odpowiedź: Zamawiający odstępuje. Zamiennie Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu zgłoszenia do URPL. Pytanie 3, dotyczy pkt 10.1 ppkt 3 SWZ Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg z pkt. 3 (dołączenie Deklaracji zgodności CE wydane przez producenta) w przypadku dołączenia Deklaracji zgodności UE potwierdzającej zgodność produktu z rozporządzeniem (UE) MDR/2017/745 (wymóg z pkt. 5). Na podstawie deklaracji zgodności UE producent jest uprawniony do oznakowania wyrobu znakiem CE. Odpowiedź: Zamawiający uzna. Ponadto, w związku z treścią udzielonych odpowiedzi termin składania i otwarcia ofert zostaje zmieniony z 10.04.2026r. na 14.03.2026r. Miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

dr hab. n. med.- prof. UZ

Dawid Murawa