załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3

Aparat echokardiograficzny – 1 szt.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. | Tak/Podać |  |

|  | Aparat stacjonarny, na konstrukcji jezdnej, przeznaczony do badań kardiologicznych i naczyniowych, z systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie aparatu 230V ± 10%; 50Hz | Tak |  |
|  | Monitor OLED o przekątnej min. 21”, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia | Tak/Podać |  |
|  | Panel sterowania regulowany góra-dół min. 25 cm, sterowany siłownikami pneumatycznymi z blokadą ruchu oraz systemem automatycznie blokującym ruch panelu w momencie odblokowania hamulca i przemieszczania aparatu | Tak/Podać |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obracania lewo/prawo min. +/- 160 stopni z pozycji środkowej, niezależnie od jednostki centralnej | Tak/Podać |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych | Tak |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz dodatkowo wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania | Tak |  |
|  | Liczba kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 35 000 000 | Tak/Podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 390 dB | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 strefy regulacji | Tak/Podać |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 40 cm | Tak/Podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic (określony przez zakres częstotliwości dostępnych głowic) min. od 1 do 26 MHz | Tak/Podać |  |
|  | Ilość aktywnych równorzędnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda | Tak/Podać |  |
|  | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | Tak |  |
|  | Podręczna pamięć min. 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 2800 obrazów/s. | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | Tak |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat | Tak |  |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: - Phased array - Liniowe - Convex - Przezprzełykowe wielopłaszczyznowe - Dopplerowskie typu ołówkowego - Matrycowe min. 2500 elementów do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej | Tak/Podać |  |
| Tryby obrazowania |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania: - 2D (B-mode) - M-mode - Kolor M-mode - Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF - Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nie obrazowej - Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice - Power (angio) Doppler - Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) - Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) - Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | Tak |  |
| Tryb 2D |  |  |  |
|  | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. x150 | Tak/Podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC) | Tak |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC) | Tak |  |
| Tryb M |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s. | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode | Tak |  |
|  | Anatomiczny M-mode | Tak |  |
| Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |  |  |  |
|  | Wielkość bramki PW Doppler min. od 0,5 do 20 mm | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | Tak |  |
| Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) |  |  |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D | Tak |  |
| Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów | Tak/Podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego | Tak |  |
| Tryb 3D w czasie rzeczywistym |  |  |  |
|  | Obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej z maksymalną prędkością min. 90 vps. | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1, 2, 4 i 6 cykli) | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie w sektorze min. 102° x 95° | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca | Tak |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej, w trybie B i Doppler kolorowy | Tak |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezklatkowej, w trybie B i Doppler kolorowy | Tak |  |
|  | Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D bezpośrednio po zamrożeniu obrazu | Tak |  |
|  | Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą na głowicy przezklatkowej 3D w zakresie 360 stopni | Tak |  |
|  | Funkcja obsługi obrazu 3D z panelu dotykowego min.: - obrót obrazu przy pomocy gestów, - ustawianie oświetlenia obrazu 3D poprzez dotyk na panelu - Tryb fotorealistycznego wyświetlania obrazu kardiologicznego wspomaganego wirtualnym podświetleniem obrazu Regulacja położenia źródła światła na zewnątrz obserwowanej struktury oraz głębokości położenia światła np. poprzez podświetlenia od wnętrza struktury lub od tyłu. | Tak |  |
|  | Funkcja rekonstrukcji umożliwiająca wyświetlanie fotorealistycznych rekonstrukcji 3D obrazów przepływów w kolorze z możliwością umieszczenia źródła światła w dowolnym miejscu objętości 3D | Tak |  |
|  | Funkcja pozwalająca na uzyskanie obrazu 3D półprzezroczystego umożliwiającą obserwowanie wewnętrznych struktur | Tak |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
|  | Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz (+/- 1MHz) Ilość elementów min. 3000 Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni Możliwość zaprogramowania dla oferowanej głowicy protokołu z ustawionymi dowolnymi kątami w zakresie 0 do 360 stopni zmieniającymi się w sposób automatyczny po akceptacji danej projekcji | Tak |  |
|  | Głowica Convex w technologii PureWave Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości 1.0 – 5.0 MHz Dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, THI, M-mode, Duplex, Triplex Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Liczba elementów 320 Kąt pola widzenia głowicy 111° | Tak |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości 3.0 – 12.0 MHz Dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, THI, M-mode, Duplex, Triplex Obrazowanie harmoniczne, 3 pasma częstotliwości Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Szerokość pola widzenia głowicy 38 mm Obrazowanie trapezowe Liczba elementów 320 | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Szerokopasmowa głowica sektorowa do neonatologicznych badań kardiologicznych przezklatkowych o zakresie częstotliwości min 3.0 – 12.0 MHz (+/- 1MHz) Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, PW Doppler, Tissue doppler Obrazowanie harmoniczne Ilość elementów min. 90 Kąt obrazowania min. 80° | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych w technologii Single Crystal lub analogicznej Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 7 MHz (+/- 1MHz) Ilość elementów min. 2500 Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów Zakres częstotliwość pracy min. od 2 do 21 MHz (+/- 1MHz) Ilość elementów min. 1600 Długość płaszczyzny skanowania 50 mm +/- 10% | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Głowica przezprzełykowa mini TEE 4D do badań dzieci i dorosłych Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 4,0 – 11,0 MHz. (+/- 1MHz), min. 2500 elementów, Tryby pracy min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym) Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Możliwość wykonywania badań pacjentów od min 5kg Min. jeden przycisk z możliwością przypisania funkcji Możliwość regulacji ruchu końcówki endoskopu w min. 4 płaszczyznach Szerokość końcówki endoskopu max. 11mm | Tak |  |
| Oprogramowanie aparatu |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: echo dorosłych naczyniowych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | Tak |  |
|  | Moduł do oceny globalnej funkcji lewej komory; obliczenia oparte na automatycznej detekcji wsierdzia na bazie Speckle Tracking; automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji AP4 i AP2; wyznaczanie parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory, aplikacja oparta na sztucznej inteligencji do automatycznego wybierania najlepszych obrazów do oceny LV EF, możliwość obsługi obrazu z lub bez EKG | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na 18 segmentów. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventircular Opacification) oraz możliwość rozbudowy Pakiet do badań z kontrastem z niskim i wysokim Indeksem Mocy do oceny perfuzji mięśnia sercowego | Tak |  |
|  | Wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie 2D: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznania widma fali przepływu w zależności od typu zastawki i dzięki sztucznej inteligencji dopasowująca odpowiadający jej pakiet pomiarowy. W pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie Dopplera np. MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, MV Inflow, MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, LVOT VTI, LVOT Vmax, AV VTI, AV Vmax, PV VTI, PV Vmax, TR Vmax, Lat E’Vel, Lat A’Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, Lat Vel, Lat E’Vel, Lat A’ Vel, Med Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, RV S | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem. Automatyczna wizualizacja trójwymiarowa całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca. Moduł w automatyczny sposób segmentuje jamy serca z obrazu 3D dla całego cyklu serca, identyfikuje i wyświetla standardowe projekcje 2D (AP4, AP3, AP2) ze zbioru danych 3D w skurczu i rozkurczu. Możliwa jest analiza kliku cykli zbiorów danych 3D i wyliczenie uśrednionych parametrów. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory 3D RV z obrazu trójwymiarowego, z wyznaczeniem modelu trójwymiarowego prawej komory z wyliczeniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczenie frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych np. FAC, TAPSE, wielkość RV |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny w trybie 3D anatomii zastawki mitralnej, z wyznaczeniem dynamicznego modelu trójwymiarowego zastawki mitralnej wraz z zautomatyzowaną lista pomiarów | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do w pełni automatycznego wyznaczenia objętości fali zwrotnej zastawki mitralnej (również wielostrumieniowej i ekscentrycznej) z danych 3D bazujące na algorytmach AI. Wynikiem analizy jest objętość fali zwrotnej, maksymalna prędkość przepływu oraz wykres prędkości przepływu zwrotnego w czasie. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wymiarowania uszka lewego przedsionka z obrazu trójwymiarowego (pole i największy i najmniejszy wymiar tzw. landing zone). | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej kwantyfikacji pierścienia zastawki trójdzielnej z obrazu 3D serca pozwalające na uzyskanie 15 powtarzalnych pomiarów oraz modelu zastawki trójdzielnej dostępne dla danych z głowic TTE i TEE | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: | Tak |  |
|  | Tryb detekcji bardzo wolnych przepływów o małej energii (inny niż Power Doppler) pozwalającej na wizualizację w formie samego przepływu (bez tła) oraz przepływu z tłem. Tryb obrazowania dostępny na głowicy liniowej, convex. Możliwość prezentacji kierunku napływu. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: | Tak |  |
|  | Rozszerzony tryb dopplerowski poprawiający wizualizację i ułatwiający różnicowanie naczyń blisko siebie położonych. Oprogramowanie pozwalające na wizualizację naczyń z efektem zbliżonym do 3D. Możliwość regulacji efektu uwypuklenia naczyń w min. trzystopniowej skali |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: | Tak |  |
|  | Funkcja przesyłania/integracji w czasie rzeczywistym obrazu 3D z głowicy przezprzełykowej do rentgenowskiego aparatu angiograficznego i korelacji obrazu 3D z ruchem lampy. Możliwość nakładania na siebie obrazów angio i usg , ustawiania punktów zainteresowania (korelacji). Możliwość przełączania widoku obrazów skorelowanych angio/usg na aparacie echokardiograficznym celem podglądu w czasie rzeczywistym obrazu angio przez echokardiografistę. |  |  |
|  | Możliwość wstawiania markerów na obrazie echo bezpośrednio w aparacie echokradiograficznym, które widoczne są na obrazie RTG angio. |  |  |
| Archiwizacja |  |  |  |
|  | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym aparatu o pojemności min. 1TB | Tak/Podać |  |
|  | System aparatu zainstalowany na wewnętrznym dysku typu SSD o pojemności min. 1TB | Tak/Podać |  |
|  | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np. jpg, avi. | Tak |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | Tak |  |
|  | Min. 3 porty USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych w tym min. 1 port umieszczony w pulpicie aparatu | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu | Tak |  |
|  | Moduł komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych do systemu PACS zamawiającego. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań USG, CT, MRI, PET CT, X-Ray celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające operatorowi aparatu współpracę z kolegami lub dostęp do udzielającego pomocy personelu technicznego. Oprogramowanie wbudowane bezpośrednio w ultrasonograf pozwalające użytkownikowi na wykonywanie następujących czynności: - Zarządzanie kontaktami - Prowadzenie czatu tekstowego - Nawiązywanie połączenia audio - Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej - Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu Włączenie funkcji przejęcia ekranu przez użytkownika zdalnego | Tak |  |
|  | Videoprinter czarno biały do zdjęć i raportów | Tak |  |
|  | Opcja podłączenia aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej. Możliwość podłączenie w czasie instalacji aparatu udokumentowane poprzez aktywację funkcji proaktywnego monitoringu, wysłanie logów błędów z aparatu oraz potwierdzenie ich odbioru i odczytu przez inżyniera instalującego aparat | Tak |  |
|  | Praca na baterii fabrycznie zainstalowanej/wbudowanej w aparat min. 40 minut. Wyklucza się UPS lub inne niefabrycznie zainstalowane urządzenia |  |  |

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | Tak |  |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Dostawa – 10 czerwca 2026 roku (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy) | Tak |  |
|  | Oferowane urządzenie musi być wyrobem medycznym zgodnym z MDR 2017/745, oznakowanym CE, zdeklarowanym w EUDAMED lub URPL (jeżeli dotyczy) oraz wyprodukowanym przez producenta posiadającego certyfikat ISO 13485. | Tak |  |
|  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. | Tak |  |

|  | Wymagania związane z niewyrządzaniem znaczącej szkody środowisku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca prowadzi selekcję odpadów (potwierdzone kartami katalogowymi) | Tak |  |
|  | Wykonawca przeznaczy 70% masy odpadów do recyklingu | Tak/Nie |  |
|  | Rejestracja odpadów w BDO | TAK |  |
|  | Rejestracja Wykonawca w BDO | Tak |  |
|  | Delkracja środowiskowa produktu (EPD) lub równoważnego dokumentu potwierdzająca niski ślad węglowy | TAK |  |
|  | Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia | TAK |  |
|  | Oświadczenie o zgodności oferowanego sprzętu z zasadą DNSH | TAK |  |

| Nazwa towaru - asortyment |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat echokardiograficzny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| RAZEM | xxx | xxx | xxxxx |  | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy