Bydgoszcz dnia: 2026-04-24

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 3613/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup aparatu USG do badań położniczo-ginekologicznych, aparatu USG na potrzeby ortopedyczne oraz platformy elektrochirurgicznej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 26/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Specyfikacja techniczna zadanie nr 2

# parametry ogólne, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej wyposażony w programowalny ekran dotykowy służący do sterowania o przekątnej minimum 10,1 cala, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności systemu oraz ergonomii obsługi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- parametry ogólne, pkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej o wadze jednostki głównej wynoszącej 85 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- parametry ogólne, pkt 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej o dynamice na poziomie 310 dB? Proponowana wartość dynamiki zapewnia prawidłową pracę systemu oraz spełnia wymagania kliniczne i użytkowe dla tego typu urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- parametry ogólne, pkt 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej z zaimplementowaną sztuczną inteligencją, zastosowaną do przetwarzania uzyskiwanych obrazów ultrasonograficznych w czasie rzeczywistym, w celu dokładniejszej wizualizacji granic tkanek, redukcji szumów i artefaktów oraz zwiększenia rozdzielczości bocznej i osiowej, w szczególności w głęboko położonych narządach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- parametry ogólne, pkt 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej bez funkcji sterowania komendami głosowymi, wyposażony w możliwość zaprogramowania do 400 presetów ułatwiających pracę oraz szybki wybór odpowiednich aplikacji podczas badania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Obrazowanie i prezentacja obrazu, pkt 35

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej z technologią umożliwiającą obrazowanie bardzo wolnych przepływów krwi bez wykorzystania klasycznego zjawiska Dopplera, opartą na zaawansowanej analizie sygnału ultradźwiękowego i filtracji artefaktów ruchowych, która nie wykorzystuje metody „speckle tracking”, jednak zapewnia równoważną funkcjonalność kliniczną w zakresie detekcji i wizualizacji wolnych przepływów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Obrazowanie i prezentacja obrazu, pkt 37

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej bez “pseudotrójwymiarowego trybu wizualizacji przepływu krwi”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Obrazowanie i prezentacja obrazu, pkt 42

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej z regulacją bramki Dopplerowskiej +/- 80 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Obrazowanie i prezentacja obrazu, pkt 44

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej umożliwiający zmianę wskazanych parametrów obrazowych, ale w trakcie badania oraz w tzw. pętli “cine”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- głowice ultradźwiękowe, pkt  50 ,55,  56

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej współpracujący z głowicą Convex wykonaną w technologii wielowarstwowego ułożenia kryształów, oferującą obrazowanie w trybie Color Doppler/Doppler Pulsacyjny z możliwością wyboru jednej z trzech częstotliwości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- głowice ultradźwiękowe    , pkt  58, 60, 61, 63

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej współpracujący z głowicą liniową wykonaną w technologii Micro Piezo-composite która posiada 192 elementy z zakresem szerokości skanu wynoszącym 38 mm oraz oferująca obrazowanie w trybie Color Dopplera z możliwością wyboru jednej z trzech częstotliwości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- głowice ultradźwiękowe    , pkt  73

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej oferujący obrazowanie na głowicy micrconvex w trybie Dopplera Pulsacyjnego z możliwością wyboru jednej z trzech częstotliwości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- głowice ultradźwiękowe    , pkt  78

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej współpracujący z głowicą liniową posiadającą 38 mm szerokości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- głowice ultradźwiękowe    , pkt  83

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej współpracujący z głowicą liniową typu hockey posiadającą 128 elementy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- archiwizacja    , pkt  90

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej bez automatycznego dogrywania do płyty przeglądarki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- archiwizacja  , pkt  93

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej bez możliwości rozbudowy o fuzję?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- archiwizacja   , pkt  94

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy klinicznej z możliwością automatycznego pomiaru kompleksu intima-media w więcej niż jednym punkcie, bez określania liczby punktów pomiarowych. Ich ilość zależy od długości analizowanego odcinka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Specyfikacja techniczna – zadanie 2 - Aparat USG na potrzeby ortopedyczne - 3 komplety

- Dot. Wymagania Techniczne  – pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który

posiada kolorowy monitor panoramiczny LCD LED o przekątnej 21,5” (Full HD 1920x1080 pix)                                    z wszystkimi możliwościami regulacji wymaganymi przez Zmawiającego?

Oferowana wartość jest zupełnie wystarczająca do odpowiedniej wizualizacji obrazów wysokiej jakości   i nie powoduje obniżenia właściwości diagnostycznych aparatu, a jedynie ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Wymagania Techniczne  – pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada dotykowy programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę, ale o przekątnej 10,1 cala (technologia pojemnościowa)?

Oferowana wartość jest zupełnie wystarczająca do odpowiedniej wizualizacji wyświetlanych funkcji i nie powoduje obniżenia właściwości diagnostycznych aparatu, a jedynie ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Wymagania Techniczne  – pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który

jest aparatem stacjonarnym na podstawie jezdnej o 4 skrętnych kołach z możliwością blokady każdego koła osobno, ale o wadze 79 kg?

Nieznaczna różnica w praktyce jest niezauważalna i w żaden sposób nie wpływa na obniżenie własności diagnostycznych aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Wymagania Techniczne  – pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada dynamikę systemu na poziomie 350 dB?

Nieznaczna różnica w praktyce jest niezauważalna i w żaden sposób nie wpływa na obniżenie własności diagnostycznych aparatu, a jedynie ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Wymagania Techniczne  – pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada zaimplementowaną technologię Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence) w skład której wchodzi: Uczenie Maszynowe (Machine Learning) i Głębokie Uczenie (Deep Learning) – umożliwia urządzeniu naśladowanie logiki i inteligencji ludzkiego umysłu oraz uczenie poprzez zdobywanie doświadczenia i szkolenia w procesie rozpoznawania nawyków operatora oraz badanych struktur, ale nie posiada opartego na sztucznej inteligencji system dobierania presetu na podstawie rozpoznanego na ekranie badanego organu?

Oferowane rozwiązanie jest niezwykle nowoczesne i zupełnie wystarczająca do odpowiedniej wizualizacji obrazów wysokiej jakości i jednocześnie nie powoduje obniżenia właściwości diagnostycznych aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Wymagania Techniczne  – pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który nie jest wyposażony w funkcję umożliwiającą obsługę systemu w postaci komend głosowych?

Brak tej funkcji w żaden sposób nie wpływa na obniżenie własności diagnostycznych aparatu, a jedynie ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Wymagania Techniczne  – pkt. 21 i 29

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada aż 3 najnowsze rodzaje obrazowania harmonicznego tj.

- THI - klasyczne obrazowanie harmoniczne metodą filtracji,

- THI Pulse Subtraction – obrazowanie harmoniczne metodą „Inwersji Pulsu” – odpowiednik obrazowania harmonicznego z kodowaniem wiązki (tzw. ultradźwięki kodowane)

- Differential THI (DiffTHI) – metoda różnicowa –- najnowszej generacji, unikalne obrazowanie harmoniczne różnicowe inne niż „Inwersja Pulsu”, wykorzystujące jednocześnie do tworzenia obrazu 3 dodatkowe częstotliwości

Czy w związku z tym Zamawiający uzna, że wyżej wymienione rozwiązania spełniają wymagania zawarte w pkt. 21 i 29 dotyczących obrazowania harmonicznego z kodowaniem wiązki (tzw. ultradźwięki kodowane)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Wymagania Techniczne  – pkt. 35

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który nie posiada opisanej funkcjonalności tj. obrazowania wolnych przepływów bez wykorzystania zjawiska dopplera, oparte na śledzeniu „plamek” (speckle tracking), ale posiada rozszerzony tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w wizualizacji bardzo wolnych przepływów oraz obrazowanie do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikro-naczyniach z adaptacyjnymi algorytmami umożliwiającymi obrazowanie przepływów bez artefaktów ruchowych?

Pragniemy podkreślić, że wymaganą funkcjonalność posiadają aparaty wyłącznie jednego producenta. Niestety żaden inny producent nie jest w stanie spełnić tego wymogu, co ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Wymagania Techniczne  – pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada Dopplera Pulsacyjnego (PWD) nowej generacji, ale z możliwością korekcji bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 80 stopni?

Oferowana wartość jest obecnie standardem w zdecydowanej większości aparatów dostępnych na rynku. Nieznaczna różnica w praktyce jest niezauważalna i w żaden sposób nie wpływa na obniżenie własności diagnostycznych aparatu, a oferowana wartość jest wystarczająca do wszystkich procedur i badań. W praktyce nie stosuję się większych wartości korekcji kąta niż +/-60 stopni ze względu na duży błąd pomiaru i zafałszowanie wyniku. Wymóg ten jedynie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Wymagania Techniczne  – pkt. 54, 55, 56

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada szerokopasmową głowicę Convex ze zmianą częstotliwości pracy - wykonaną w nowoczesnej technologii Single Crystal o następujących parametrach: zakres częstotliwości pracy 1.0 - 8.0 MHz, 192 elementy, kąt pola skanowania 115 stopni, obrazowanie harmoniczne 9 pasm częstotliwości, obrazowanie w trybie kolor doppler 5 różnych częstotliwości, ale obrazowanie w trybie dopplera pulsacyjnego (PWD) 3 różne częstotliwości?

Niewielka różnica w stosunku do wymaganej wartości nie obniża właściwości diagnostycznych ultrasonografu i w praktyce nie ma większego znaczenia. Wymóg ten jedynie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Wymagania Techniczne  – pkt. 57-65

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada szerokopasmową głowicę Liniową wysokiej rozdzielczości ze zmianą częstotliwości pracy - wykonaną w nowoczesnej technologii Multicrystal (równoważnej do matrycowej) o następujących parametrach: zakres częstotliwości pracy 3.8 - 14.0 MHz, aż 1700 elementów, szerokość pola skanowania 58 mm, obrazowanie harmoniczne (5 pasm częstotliwości), obrazowanie w trybie kolor doppler 4 różnych częstotliwości, obrazowanie w trybie dopplera pulsacyjnego (PWD) 2 różne częstotliwości, obrazowanie trapezowe i rombowe?

Niewielka różnica w stosunku do wymaganej wartości nie obniża właściwości diagnostycznych ultrasonografu i w praktyce nie ma większego znaczenia. Wymóg ten jedynie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Wymagania Techniczne  – pkt. 74-79

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który

posiada szerokopasmową głowicę Liniową wysokiej rozdzielczości ze zmianą częstotliwości pracy do badań naczyniowych, płytko-położonych narządów mięśniowo szkieletowych - wykonaną w nowoczesnej technologii Multicrystal (równoważnej do matrycowej) o następujących parametrach: zakres częstotliwości pracy 3.0 - 12.0 MHz, aż 1100 elementów, szerokość pola skanowania 48,8 mm, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trapezowe i rombowe?

Niewielka różnica w stosunku do wymaganej wartości (szerokość pola skanowania) nie obniża właściwości diagnostycznych ultrasonografu i w praktyce nie ma większego znaczenia. Wymóg ten jedynie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Wymagania Techniczne  – pkt. 80-85

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada szerokopasmową głowicę Liniową wysokiej częstotliwości typu „Hokej” wykonaną w nowoczesnej technologii Multicrystal (równoważnej do matrycowej) o następujących parametrach: zakres częstotliwości pracy 8.0 - 22.0 MHz, 160 elementów, szerokość pola skanowania 25,6 mm, obrazowanie harmoniczne?

Niewielka różnica w stosunku do wymaganej wartości (ilość elementów) nie obniża właściwości diagnostycznych ultrasonografu i w praktyce nie ma większego znaczenia. Wymóg ten jedynie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Wymagania Techniczne  – pkt. 80-85

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada szerokopasmową głowicę Liniową wysokiej częstotliwości typu „Hokej” o następujących parametrach: zakres częstotliwości pracy 4.5 - 17.0 MHz, 128 elementów, szerokość pola skanowania 25,6 mm, obrazowanie harmoniczne?

Niewielka różnica w stosunku do wymaganej wartości (zakres częstotliwości., ilość elementów) nie obniża właściwości diagnostycznych ultrasonografu i w praktyce nie ma większego znaczenia. Wymóg ten jedynie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Wymagania Techniczne  – pkt. 93

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada w standardowym wyposażeniu funkcję umożliwiającą porównanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG w czasie rzeczywistym (na żywo), ale bez nałożenia (fuzji) obrazu i nawigacji przestrzennej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Wymagania Techniczne  – pkt. 94

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada w standardowym wyposażeniu automatyczne wyznaczanie wartości IMT (Intima Media Thickness) – automatyczna grubość kompleksu (IMT) na klatkach wybranych przez użytkownika na długości 2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Wymagania Techniczne  – pkt. 95

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który jest fabrycznie nowy, ale wyprodukowany jeszcze w 2025 roku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Wymagania Techniczne

Analizując wymogi zawarte w SWZ można wysnuć wniosek, iż Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. 
Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat posiadał oprogramowanie do obliczania procentu unaczynienia tkanki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Dot. Wymagania Techniczne

W dobie po minionej ogólnoświatowej pandemii SARS-Covid-19 funkcjonalność umożlwiająca zdalny dostęp do aparatu diagnostycznego jest niezwykle istotna czy wręcz niezbędna – w przypadku zamknięcia szpitali (lockdown) umożliwia zdalną opiekę serwisową i aplikacyjną bez fizycznej wizyty inżyniera serwisowego. Zamawiający zamierza zakupić nowoczesny ultrasonograf, który powinien być gotowy na współczesne zagrożenia - czy w związku z tym będzie wymagał, aby oferowany aparat posiadał możliwość zdalnego dostępu do aparatu umożliwiającego: diagnostykę, opiekę serwisową i aplikacyjną, a także upgrade systemu, możliwość udostępnienia ekranu aparatu i czat w celach edukacyjnych i pomocy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Dot. Wymagania Techniczne

Analizując wymogi zawarte w SWZ można wysnuć wniosek, iż Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat posiadał możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar zwłóknienia wątroby w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Dot. Wymagania Techniczne

Analizując wymogi zawarte w SWZ można wysnuć wniosek, iż Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. 
Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat posiadał możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie do badania i oceny narządów miąższowych (tarczyca, nerki, piersi, jądra itp.) z wizualizacją mikrozwapnień (mikrokalcyfikacja)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Dot. zapisów SWZ, Podmiotowe Środki Dowodowe pkt. 2

Uprzejmie prosimy o rezygnację z wymogu dołączenia instrukcji obsługi aparatu USG do oferty. Nadmieniamy, że instrukcja jest dokumentem obszernym, a jej przekazanie wraz z dostawą sprzętu (na etapie odbiorów) jest standardową praktyką i w pełni zabezpiecza interes Zamawiającego w zakresie przyszłej eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Dot. zapisów SWZ, Podmiotowe Środki Dowodowe pkt. 3

Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie z katalogu dokumentów ofertowych wymogu przedłożenia oświadczenia o posiadaniu kopii zgłoszenia/wpisu do rejestru wyrobów medycznych oraz innych oświadczeń dotyczących wyrobów medycznych na etapie składania ofert? Obecnie obowiązujące przepisy (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 – MDR) zmieniły zasady rejestracji wyrobów w stosunku do poprzedniej dyrektywy MDD. Wiele nowoczesnych urządzeń certyfikowanych według MDR nie posiada już „tradycyjnych” wpisów do rejestru krajowego w dawnej formie. Wykonawca oświadcza, że oferowany aparat USG jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z aktualnym stanem prawnym, a stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności zostaną przedstawione Zamawiającemu na etapie odbioru przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że zaoferowany aparat posiadania kopię zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz, że zaoferowany aparat posiadania deklarację zgodności CE (WE).

- Dot. zapisów SWZ, Specyfikacja techniczna – zadanie 2- pkt. 106 i 107

106. Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia

107. Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami dotyczącymi obsługi serwisowej a dopuszczalnym czasem naprawy:

W jednym punkcie Zamawiający wymaga, aby cena urządzenia obejmowała pełną obsługę serwisową zapewniającą 100% użytkowania sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta. Jednocześnie w kolejnym punkcie Zamawiający dopuszcza czas naprawy gwarancyjnej wynoszący do 7 dni kalendarzowych.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu i usunięcie »100% użytkowania«, gdyż 7-dniowy przestój urządzenia stoi w bezpośredniej sprzeczności z ciągłością jego eksploatacji”.

Odpowiedź: Zamawiający uważa, że nie doszło do rozbieżności. Punkt 107 nawiązuje do określenia czasu naprawy gwarancyjnej, a punkt 106 mówi o tym, że w kosztach pełnej obsługi serwisowej w czasie trwania gwarancji zawarte zostanie wszystko co zapewni Zamawiającemu użytkowanie sprzętu w 100 %. Oczywiste jest, że w czasie usuwania awarii czyli w czasie przywracania sprawności, sprzęt nie będzie mógł być użytkowany co nie ma wpływu na brak zapewnienia "wszystkich czynności zapewniających 100 procentowe użytkowanie sprzętu".

Zamawiający

Wyk. w 2 egz. na 4 ark.

egz. 1 - a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. Karolina Kornowska tel. 261 417 364, e-mail: kornowska4835@10wsk.mil.pl

Data: 2026-04-24