## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY
l.p | Nazwa | Opis | Producent / Nazwa handlowa | Pełne kody produktu (wszystkich rozmiarów) | j.m | ilość | cena netto | VAT % | cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
ZADANIE 1
1 | Czujnik do oxymetrii mózgowej | Czujnik kompatybilny z urządzeniem INVOS, przeznaczony do stosowania z systemami monitorowania mózgowo - samatycznego |  |  | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 2
1 | Thorax z trokarem | 16F |  |  | szt | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
20F
22F (obcjonalnie)
24F
28F
32F
ZADANIE 3
1 | Cewnik Swana - Ganza heparynizowany 4 - światłowy | 4 i 5 światłowy |  |  | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
rozmiar 7Fr x110 i 7,5 Fr x 110
heparynizowany
z zamontowanym gniazdem zespolonego czujnika temperatury iniektatu
znacznikiem głębokości co 10 cm
strzykawka 1,5 ml do napełniania powietrzem balonika (w zestawie)
ZADANIE 4
1 | Linia do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną pojedyńcza | Długość całkowita linii 150cm, kranik trójdrożny wyposażony w wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji zamknięte/otwarte, zbiornik wyrównawczy wyposażony w zagiętą igłę, która zapobiega zapowietrzaniu systemu, elimintor zakłóceń rezonansowych zintegrowany system płuczący 3 ml/h z możliwością przepłukiwania przy użyciu jednej ręki (skrzydełka) połączenie z kablem interfejsowym, kranik trójdrożny wyposażony w koreczek tłumiący, zabezpieczony przed przypadkowym zdjęciem i rozszczelnieniem systemu poprzez wewnętrzny kołnierz zabezpieczający go w momencie zerwania i kalibracji |  |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 5
1 | Linia do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną podwójna | długość całkowita linii 2 x 150cm |  |  | szt. | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Długość całkowita linii 150cm, kranik trójdrożny wyposażony w wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji zamknięte/otwarte, zbiornik wyrównawczy wyposażony w zagiętą igłę, która zapobiega zapowietrzaniu systemu, elimintor zakłóceń rezonansowych zintegrowany system płuczący 3 ml/h z możliwością przepłukiwania przy użyciu jednej ręki (skrzydełka) połączenie z kablem interfejsowym, kranik trójdrożny wyposażony w koreczek tłumiący, zabezpieczony przed przypadkowym zdjęciem i rozszczelnieniem systemu poprzez wewnętrzny kołnierz zabezpieczający go w momencie zerwania i kalibracji
ZADANIE 6
1 | Linia do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną potrójna | długość całkowita linii 3 x 150 cm |  |  | szt. | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Długość całkowita linii 150cm, kranik trójdrożny wyposażony w wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji zamknięte/otwarte, zbiornik wyrównawczy wyposażony w zagiętą igłę, która zapobiega zapowietrzaniu systemu, elimintor zakłóceń rezonansowych zintegrowany system płuczący 3 ml/h z możliwością przepłukiwania przy użyciu jednej ręki (skrzydełka) połączenie z kablem interfejsowym, kranik trójdrożny wyposażony w koreczek tłumiący, zabezpieczony przed przypadkowym zdjęciem i rozszczelnieniem systemu poprzez wewnętrzny kołnierz zabezpieczający go w momencie zerwania i kalibracji
ZADANIE 7
1 | Stabilizator do rurki intubacyjnej | Stabilizator do rurki intubacyjnej dwuczęściowy z możliwością regulacji, łączony na rzep, część mocująca na rurkę długość około 30 cm, długość części mocującej dookoła głowy 40 cm (+/-2cm), szerokość części mocującej dookoła głowy 4-5cm, miękki, wykonany z miękkiej pianki |  |  | kpl | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 8
1 | Okład ciepło- zimno | Okład żelowy ciepło-zimno z dodatkowa zintegrowaną fizelinową powłoką zewnętrzną zapobiegającą ewentualnemu oparzeniu/ odmrożeniu. Rozniar 25,0x 16.0 cm..Wymagania biodegradalny, możliwość usuwania ze zwykłymi odpadami , nie powinien zawierac PCV i lateksu |  |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 9 KOMIS
1 | System do zamykania tętnicy udowej po nakłuciu | system do zamykania tętnicy udowej po nakłuciu zestawem 6-8 F działający na zasadzie całkowicie wchłanialnego opatrunku na bazie kolagenu |  |  | szt. | 350 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 10
1 | Rampa 3 kranikowa | Rampa wyonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresynwych leków. Przezroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualną obecność pęcherzyków powietrza. Rampa wyposażona w trzy kraniki kodowane kolorystycznie z oznaczeniem kierunku przepływu zakończony przezroczystym systemem bezigłowym (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, podzielną, silikonową, bezbarwną przezroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przeływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze, o przestrzeni martwej wynoszącej 0,07ml. Dodatkowe boczne wejście rampy również zakończone systemem bezigłowym. Rampa z oddzielnym drenem przedłużającym powleczonym wewnątrz polietylenem, chroniącym płyny przed absorbcją w ścianki drenu, o długości 150cm (pakowane razem), wyposażona w zintegrowany uchwyt służący do mocowania na ramie łóżka lub stojaku. Sterylizowana tlenkiem etylenu. |  |  | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Rampa 6 kranikowa | Rampa wyonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresynwych leków. Przezroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualną obecność pęcherzyków powietrza. Rampa wyposażona w sześć kraników kodowane kolorystycznie z oznaczeniem kierunku przepływu zakończony przezroczystym systemem bezigłowym (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, podzielną, silikonową, bezbarwną przezroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przeływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze, o przestrzeni martwej wynoszącej 0,07ml. Dodatkowe boczne wejście rampy również zakończone systemem bezigłowym. Rampa z oddzielnym drenem przedłużającym powleczonym wewnątrz polietylenem, chroniącym płyny przed absorbcją w ścianki drenu, o długości 150cm (pakowane razem), wyposażona w zintegrowany uchwyt służący do mocowania na ramie łóżka lub stojaku. Sterylizowana tlenkiem etylenu. |  |  | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Dren przedłużający zakończony dwoma zaworami dostępu bezigłowego | Poliuretanowy dren przedłużający zakończony dwoma zaworami dostępu bezigłowego o długości 8cm i objętości wypełnienia 0,34ml, dren wyposażony w zaciski umożliwiajace zamknięcie światła. Zawór bezigłowy powinien spełniać następujące wymagania: zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana), umożliwiajacy kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przezroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmiejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175ml/min, maksymalny do 600ml/min (36l/h). Wtrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz lateksu. |  |  | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
ZADANIE 11
1 | Łata osierdziowa | łata biologiczna wykonana z osierdzia wołowego, zabezpieczony przed kalcyfikacją przez usunięcie fosfolipidów, dostępne rozmiary 8x14 cm |  |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Łata osierdziowa | łata biologiczna wykonana z osierdzia wołowego, zabezpieczony przed kalcyfikacją przez usunięcie fosfolipidów, dostępne rozmiary 5x6 cm |  |  | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
ZADANIE 12
1 | Oxygenator dla dorosłych z zestawem drenów | - oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym i powłoką biokompatybilną- z zestawem drenów- plastikowy, wydajny wymiennik ciepła - sprawnośćw oksygenatorze przy przepływie krwi 4,0 l/min i 10 l wody – 70%- objętość wypełnienia statycznego 260 ml- powierzchnia wymian ygazowej 2,5 m2 membrana polipropylenowa- rekomendowany przepływ 1-7 l/min. - łatwość odpowietrzenia oksygenatora – możliwość szybkiego odpowietrzenia oksygenatora w trakcie ECC bez konieczności jego zatrzymywania - port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardioplegii zakończony łącznikiem ¼”- możliwość stosowania przepływu pulsacyjnego - możliwość stosowania anestetyków wziewnych (izofluran, sevofluran)- zbiornik żylno-kardiotomijny twardy o pojemności 4500 ml - minimalny poziom operacyjny 200 ml przy 7 l/min- filtr zbiornika kardiotomijnego o wielkości porów 30 mikronów - możliwośćiwość pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego - wlot linii żylnej ruchomy, możliwość dokonania obrotu konektora o 360°- żylny otwór wlotowy w zbiorniku kardiotomijnym ½’’ z łącznikiem 3/8”. - 4 łączniki typu luer lock z filtrem; - 2 łączniki typu luer lock bez filtra- pułapka na pęcherzyki powietrza zlokalizowana przed membraną, w celu wyeliminowania sytuacji dotarcia powonfiguracjiietrza do membrany w kapilarach- nieodpłatne dostarczenie 2 uchwytów montażowych do oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego - instrukcja obsługi oferowanego sprzętu w języku polskim - kopie aktualnych certyfikatów określających zgodność produktu z normami UE wraz z tłumaczeniami na język polski- możliwość wykorzystania kardiotomu jako pooperacyjny zestaw do autotransfuzji- opakowanie zewnętrzne minimum podwójne- termin przydatności do użycia minimum 18 m-cy Dreny wykonane z tworzywa medycznego PCV i silikonu- część drenów pakowana w celu sterylnego podania na stół operacyjny- dreny oznaczone kolorami - części drenów na bieżnie pomp wykonane z silikonu medycznego- linia tętnicza 3/8x3/32 cala, żylna 1/2x3/32 cala, dwie linie ssakowe 1/4x1/16cala, 2 dreny 3/8x 3/32 do połączenia z głowicą centryfugalną o długości 20cm i 40 cm- linie na bieżnie pomp z silastiku: tętnicza 1/2x3/32 cala, ssakowe 3/8x3/32 cala- jedna linia ssakowa wyposażona w szant i zastawkę zapobiegającą zasysaniu - filtr bakteriobójczy do gazów medycznych- samoprzylepny trzymacz do drenów sterylnie zapakowany do podania na stół operacyjny. Zestaw do podciśnienia - pakowanie drenów i sposób otwierania zapewniający ochronę sterylności- opakowanie drenów i sposób otwierania zapewniający ochronę sterylności- długość drenów dostosowana do potrzeb użytkownika, możliwość konfiguracji - - kopie aktualnych certyfikatów określających zgodność produktu z normami UE wraz z tłumaczeniami na język polski |  |  | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Głowica do pompy centryfugalnej | Głowica pompy centryfugalnej, wypełnienie 40 ml, kompatybilna z urzadzeniem SCPC firmy Stocert (dopuszcza się adapter) |  |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do odzyskiwania krwi atologicznej kompatybilny z urządzeniem Autolog | – kompletny zestaw jednorazowy składający się z pakietu sterylnego na stół operacyjny zawierającego: linię do zbierania krwi oraz podawania substancji przeciwkrzepliwej; pakietu sterylnego do założenia na aparat: pojemnik wirówki (o pojemności 135 ml) wraz z drenami; zbiornika o pjemności 4 l, z filtrem o gęstości 40 mikronów. Zestaw pakowany pojedynczo. |  |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Zestaw do oczyszczania krwi, kompatybilny z urządzeniem Autolog | – zestaw do oczyszczania krwi z dzwonem wirówki o pojemności 135 ml. |  |  | szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Sztywny zbiornik do odbierania odsysanej z pola operacyjnego krwi, kompatybilny z urządzeniem Autolog | sztywny zbiornik do odbierania odsysanej z pola operacyjnego krwi. Zbiornik o pojemności 4 l, z filtrem o gęstości 40 mikronów. |  |  | szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw drenów podłączeniowych, kompatybilny z urządzeniem Autolog | zestaw drenów podłączeniowych zbiornika z polem operacyjnym, sterylne, pakowane pojedyńczo |  |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 13
1 | Stabilizator tkankowy do naczyń wieńcowych do zabiegów kardiochirurgicznych | jednorazowy z tworzywa sztucznego, ssący, atraumatyczny, niezakrywający naczyń wieńcowych, ramię przegubowe 17cm ustawne na zawiasie stopki 6cm z przyssawkami (część ssąca długości 3cm) regulowane trójpłaszczyznowa, zbrojona linia ssąca do pompy, dren z PCV medycznego z filtrem z możliwością regulacji siły ssania, wskażnik siły stabilizacji ramienia stabilizatora |  |  | szt. | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0
|  | razem | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 14
1 | Łącznik kardiologiczny | wykonany z materiału przezroczystego, sterylny, posiadający dwie końcówki Luer "męskie" oraz jedną żeńską" |  |  | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 15
1 | Kaniula aortalna prosta | zbrojona, z konektorem 3/8 cala, z kolnierzem, rozmiary 20-24 Fr, spadek ciśnienia przy danym przeplywie (wg wykresu z danych deklarownych przez producenta), preferowne zbrojenie nie faldujące wewnętrznego światla kaniuli, końcówki kaniuli ścięte pod kątem, tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne |  |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Kaniula aortalna krzywa | zbrojona, z konektorem 3/8 cala, z kolnierzem, rozmiary 20-24 Fr, spadek ciśnienia przy danym przeplywie (wg wykresu z danych deklarownych przez producenta), preferowne zbrojenie nie faldujące wewnętrznego światla kaniuli, końcówki kaniuli, ścięte pod kątem, tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne |  |  | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Kaniula żylna prosta | zbrojona, z wyjąciem 3/8 cala, rozmiary 28-34 Fr, spadek ciśnienia przy danym przeplywie (wg wykrsu z danych deklarowanych przez producenta) preferowne zbrojenie nie faldujace wewnętrznego światla kaniuli |  |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Kaniula żylna dwustopniowa | zbrojona, z konektorem 1/2 cala, z koszyczkiem, rozmiary28/36 Fr, 36/46 Fr, 32/40Fr,34/46 Fr oraz 36/51 Fr, spadek ciśnienia przy danym przeplywie (wg wykresu z danych deklarownych przez producenta) preferowane zbrojenie nie faldujące wewnętrznego światla kaniuli, kaniula zakończona łącznikiem 1/2 , końcówka kaniuli zakończona wieloma otworami oraz koszyczkami przedsionkowymi, znacznik głębokości na kaniuli umożliwiający jej precyzyjne umiejscowienie, tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne |  |  | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Kaniula żylna dwustopniowa o owalnym korpusie,zbrojona | Kaniula dostępna w rozmiarach 32/40Fr oraz 36/46Fr, Długość kaniuli min. 38 cm., zakończona łącznikiem 1/2, końcówka kaniuli zakończona wieloma otworami oraz koszyczkami przedsionkowymi, znaczniki głębokości na kaniuli umożliwiające jej precyzyjne umiejscowienie, tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrmbogenne |  |  | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Kaniula aortalna udowa z zestawem do wprowadzania | wykonana z poliuretanu, zbrojona, z konektorem 3/8 cala, z prowadnicą, rozmiary 15-25 Fr, spadek ciśnienia przy danym przeplywie (wg wykresu z danych deklarownych przez producenta) preferowane zbrojenie nie faldujące wewnętrznego światla kaniuli |  |  | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Kaniula żylna krzywa jednostopniowa z metalową końcówką | • Końcówka kaniuli zagięta pod kątem 90 stopni • Dostępna w rozmiarach 24, 28 i 31 FR • Zakończona częścią łączącą 3/8” • Długość min. 35 cm • Metalowa końcówka ścięta pod kątem z wieloma otworami • Znaczniki głębokości na kaniuli umożliwiające precyzyjne umiejscowienie • Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne• |  |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Kaniula do kardioplegii | Kaniule doopuszkowe z linią odpowietrzającą, dostępne rozmiary 7, 9, 11 FR, z prowadną ze stali nierdzewnej (z systemem zabezpieczającycm przed wypłynięciem krwi – 7, 9 FR), końcówka typu Luer, tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne |  |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Kaniula do podawania kardioplegii dowieńcowo | Tworzywo medyczne silikonowe, kaniula prosta z uszczelnieniem, w rozmiarach 17 – 20 Fr, Kaniula wykonana w całóści z materiału biokompatybilnego |  |  | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Sztywne kaniule do ujść wieńcowych | Długość kaniuli do 20 cm, rozmiar 12 Fr lub 14 Fr, kaniule z koszyczkiem kontrastującym w prominiach RTG, elastyczny korpus ze stali nierdzewnej, palstikowa rączka z łacznikiem luer, dostępne kaniule zakrzywione pod kątem 90 stopni w rozmiarach 10, 12, 14 FR oraz kaniule zakrzywione pod kątem 45 stopni dostępne w rozmiarze 12 FR, tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne |  |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Went lewokomorowy | Silikonowy went o długości min. 40 cm., rozmiar 16 i 20 FR, zakończony łącznikiem ¼” bez odpowietrznika, plastyczna prowadnica, końcówka kaniuli perforowana, tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne |  |  | szt. | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Ssawka perikardialna | wyposażona w łącznik ¼”wykonany z tworzywa medycznego PCV, bez prowadnicy, elastyczny, dl. do 40cm, rozmiar 12-20Fr, ssawka zakończona perforowanym koszyczkiem zwiękaszającym wydajność zasysania, |  |  | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Ssak osierdziowy | Ssak osierdziowy bez metalowej sprężynki – sitko plastikowe z obciążnikiem, o długości 38 cm, Elastyczny dren zakończony łącznikiem 1/4 cala. Wyrób medyczny sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedyńczo |  |  | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Kaniula tętnicza z możliwością zastosowania do pnia ramienno-głowowego z zestawem do wprowadzenia | Kaniula o wydłużonym, jednoczęściowym korpusie, odporna na zaginanie (zbrojona). Kaniule z łącznikiem 3/8’’ z odpowietrznikiem, prowadnicą, znacznikami głębokości oraz kontrastującym w promieniach RTG kołnierzem. Długość kaniuli min. 30 cm, dostępne rozmiary od 18 do 24 Fr. Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne |  |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Zestaw drenów do krążenia mózgowego | Zgodny z załącznikiem nr 8 do SWZ |  |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
16 | Zestaw drenów do zabiegów małoinwazyjnych | Dreny wykonane z PCV medycznego Zestaw rozpoczyna się trójnikiem 1/2x3/8x3/8, wyjscia 3/8 wyposażone w dren 3/8x 3/32 długości 40 i 140 cm |  |  | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
17 | Kaniula udowa zylna z zestawem do wprowadzania wyposażona w dwa koszyczki drenujące | • Pakowane pojedynczo• Dostępne w rozmiarach od 27 do 29 FR • Długość całkowita kaniuli min 64 cm, długość końcówki min 50 cm • Łącznik 3/8” lub ½” • Radiocieniujący pierścień szewny z możliwością zmiany położenia • Kaniula cienkościenna o elastycznym i odpornym na załamania korpusie • Jednoczęściowy prowadnik o wydłużonym, stożkowatym kształcie. • Kaniula posiadające dwa koszyczki drenujące: na końcówce kaniuli oraz na wysokości żył wątrobowych • Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne |  |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
18 | Kaniula żylna udowa z zestawem do wprowadzenia | Kaniule w rozmiarze od 19 do 25 Fr zakończone konektorem 3/8 x 3/8 cala, Otwory wlotowe kaniuli rozłożone na końcu na długości 20 cm + wlot centralny Kaniula musi posiadać marker zewnętrzny( podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli lub nakładany pierścień ) pozwalający na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia Pakowane indywidualnie w sterylną „kopertę” z papier-folii Wykonana z materiałów apirogennych i atraumatycznych. Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawyKaniule w rozmiarze od 19 do 25 Fr zakończone konektorem 3/8 x 3/8 cala, Otwory wlotowe kaniuli rozłożone na końcu na długości 20 cm + wlot centralny Kaniula musi posiadać marker zewnętrzny( podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli lub nakładany pierścień ) pozwalający na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia Pakowane indywidualnie w sterylną „kopertę” z papier-folii Wykonana z materiałów apirogennych i atraumatycznych. Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy |  |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
19 | Kaniula do kardioplegii wstecznej | Kaniula w rozmiarze od 13 do 15 Fr, balonik wypełniany manualnie, linia do pomiaru ciśnienia |  |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 16
1 | Kaniula umożliwiająca kaniulację tętnicy udowej, pachowej i podobojczykowej z zestawem do wprowadzenia | Kaniule w rozmiarze od 16 do 22, Fr Otwór wylotowy kaniuli centralny oraz otwory boczne Kaniula o długości efektywnej 15 cm, a roboczej minimum 20 cm zakończona T- konektorem 3/8” Kaniula musi posiadać marker zewnętrzny (podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli lub nakładany pierścień ) pozwalający na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia. Pakowane indywidualnie w sterylną „kopertę” z papier-folii Wykonana z materiałów apirogennych i atraumatycznych. Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy |  |  | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 17
1 | Kaniula do selektywnej perfuzji mózgowej | Wykonane z silikonu. rozmiary średnica 14 – 20 fr, długość do 40 cm. Stalowy prowadnik umożliwiający modelowanie kaniuli bez jej odskakiwania. Zwiększona odporność na załamania. Miękki silikonowy balonik dopasowujący się do ścian naczynia, utrzymujący kaniulę w jednym miejscu oraz zapobiegający cofaniu się krwi. Dodatkowe otwory po bokach kaniuli dla lepszej perfuzji. Napełnianie balonu. Pomiar ciśnienia za balonem |  |  | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 18 KOMIS
1 | Zastawka mechaniczna aortalna I mitralna | Aortalne i Mitralne Zastawki Mechaniczne Wysokoprofilowe, dwupłatkowe zastawki wykonane z węgla pirolitycznego bez silikonu. Kołnierz wykonany z drakonu lub teflonu ze znacznikami, usytułowany supraannularnie – powyżej pierścienia anatomicznego. Kąt otwarcia płatków min. 90° System Leaflet Shelding – konstrukcja dolnej części pierścienia chroniąca płatki przed zablokowaniem Dostępne rozmiary zastawek aortalnych: 19, 21, 23, 25, 27/29 mm Dostępne 3 kołnierze szewne dla zastawek aortalnych, w tym 1 dedykowany do wąskiego pierścienia Możliwość obniżenia INR do wartości 1.5 – 2.0 po 3 miesiącach po wszczepieniu zastawki aortalnej – potwierdzone w instrukcji użycia Efektywna powierzchnia otwarcia zastawki aortalnej: dla śr. 19 mm – min.2,2cm²; dla śr.21mm –min 2,75cm²; dla śr. 23 mm –min 3,4cm²; dla śr. 25 mm – min 4,09cm² Bezpłatny komplet miarek i testerów Dostępne rozmiary zastawek mitralnych: 23, 25, 27/29, 31/33 mm oraz uniwersalny rozmiar 25/33 mm Dostępne 2 kołnierze szewne dla zastawek mitralnych Geometryczna powierzchnia zastawki z płatkami (GOA) dla śr. 23 mm – min. 3,1cm² dla śr.25mm – min. 3,7cm² dla śr. 27 mm – min. 3,7cm² Trombogenność 0 % Dostępne rozmiary zastawek mitralnych: 23, 25, 27/29, 31/33 mm oraz uniwersalny rozmiar 25/33 mm Dostępne 2 kołnierze szewne dla zastawek mitralnych |  |  | szt. | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 19 KOMIS
1 | Pierścień półsztywny do plastyki zastawki mitralnej | pierścień półsztywny,dostępny w rozmiarach 24-40 mm, struktura pierścienia półsztywna zapewniająca adaptację kształtu i utrzymująca asymetryczny kształt pierścienia podczas cyklu pracy serca, półsztywny segment tylny, znaczniki dla przymocowania strun ścięgnistych, uwalnianie pierścienia za pomocą jednego cięcia, wyposażenie w zestaw miarek i uchwytów o plastycznej strukturze, uchwyt pierścienia wyposażony w linię referencyjną struny ściegnistej dla będącą pomocą dla chirurga podczas operacji naprawczych z użyciem strun ścięgnistych, widoczny w promieniach rtg, możliwość ustalenia rozmiarów przy poszczególnych zamówieniach, termin przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy |  |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Pierścienie do annuloplastyki trójdzielnej wyprofilowane trójwymiarowo | Wymagane rozmiary: 26, 28, 30, 32, 34, 36, Sztywne pierścienie do annuloplastyki trójdzielnej o konstrukcji niskoprofilowej, ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki, pokryte warstwą tkaniny welurowej ułatwiającej wszywanie.Trójwymiarowe ukształtowanie zgodne z kształtem ujścia zastawki trójdzielnej z przerwą w miejscu odpowiadającym występowaniu węzła przedsionkowo-komorowego i pęczka Hisa. Rdzeń ze stopu tytanu , stabilizujący ujście zastawki. Pierścienie umieszczone na holderze ułatwiającym implantację. Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki trójdzielnej. Udokumentowana liczba wszczepień na świecie min. 100 000Wymagane rozmiary: 26, 28, 30, 32, 34, 36, Sztywne pierścienie do annuloplastyki trójdzielnej o konstrukcji niskoprofilowej, ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki, pokryte warstwą tkaniny welurowej ułatwiającej wszywanie.Trójwymiarowe ukształtowanie zgodne z kształtem ujścia zastawki trójdzielnej z przerwą w miejscu odpowiadającym występowaniu węzła przedsionkowo-komorowego i pęczka Hisa. Rdzeń ze stopu tytanu , stabilizujący ujście zastawki. Pierścienie umieszczone na holderze ułatwiającym implantację. Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki trójdzielnej. Udokumentowana liczba wszczepień na świecie min. 100 000 |  |  | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 20 KOMIS
1 | Jednorazowy system do chirurgicznego śródoperacyjnego zamykania uszka lewego przedsionka | 1)System złożony z rączki z mechanizmem pistoletowym uwalniającym, sztywnego shaftu o długości 25cm oraz części dystalnej w postaci równolegle ustawionych ruchomych, tytanowych poprzeczek zaopatrzonych w pokrycie z tkanego poliestru, którym dokonuje się trwałej okluzji uszka lewego przedsionka; 2) System zapewnia atraumatyczne zamknięcie uszka poprzez brak ostrych elementów, rękojeść z rotacją +\- 30 stopni oraz blokadą rotacji okludera. 3) Dostępne rozmiary: 35mm, 40mm, 45mm, 50mm. 4) System dostarczany jest z miarką, dzięki której można dokonać optymalnego doboru rozmiaru okludera. Miarka typu “malleable”. |  |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy system do miniinwazyjnego zamykania uszka lewego przedsionka | 1)System złożony z rączki z mechanizmem pistoletowym uwalniającym, sztywnego shaftu o długości 25cm oraz części dystalnej w postaci równolegle ustawionych ruchomych, tytanowych poprzeczek zaopatrzonych w pokrycie z tkanego poliestru, którym dokonuje się trwałej okluzji uszka lewego przedsionka; 2) System zapewnia atraumatyczne zamknięcie uszka poprzez brak ostrych elementów, rękojeść z rotacją +\- 30 stopni oraz blokadą rotacji okludera. 3) Dostępne rozmiary: 35mm, 40mm, 45mm, 50mm. 4) System dostarczany jest z miarką, dzięki której można dokonać optymalnego doboru rozmiaru okludera. Miarka typu “malleable”. |  |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 21 KOMIS
1 | Proteza naczyniowa prosta tkana | - proteza tkana, poliestrowa - podwójnie welurowana - wewnętrznie i zewnętrznie - impregnowane - uszczelniana ciśnieniowo kolagenem - minimalna długość 30 cm, - średnica 8 mm oraz 10 mm - przepuszczalność <5ml/cm2/min - protezy z liniami referencyjnymi - sterylnie zapakowana - termin ważności minimum dwa lata od daty dostawy - wymagany do każdej protezy kauteryzator |  |  | szt. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Proteza naczyniowa prosta tkana | - proteza tkana, poliestrowa - podwójnie welurowana - wewnętrznie i zewnętrznie - impregnowane - uszczelniana ciśnieniowo kolagenem -minimalna długość 30 cm, - średnica od 24mm do 38 mm - przepuszczalność <5ml/cm2/min - protezy z liniami referencyjnymi - sterylnie zapakowana - termin ważności minimum dwa lata od daty dostawy - wymagany do każdej protezy kauteryzator |  |  | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Proteza naczyniowa umożliwiająca śródoperacyjne podłączenie kaniuli perfuzyjnej w krążeniu pozaustrojowym | - proteza naczyniowa tkana, z 1 odnogą do podłączenia krążenia pozaustrojowego, - uszczelniana kolagenem, - podwójnie welurowana, - rozmiary 20-34 mm, średnica odnogi 10 mm -minimalna długość pnia 35 cm - wymagane przymiary zewnętrzne tętnic - możliwość ustalenia rozmiarów przy poszczególnych zamówieniach - termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy - dostawa i wymiana na inny rozmiar w ciągu 24 h - 48 h - wymagany do każdej protezy kauteryzator |  |  | szt. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Proteza naczyniowa z czterema odgałęzieniami umożliwiająca śródoperacyjne podłączenie kaniuli perfuzyjnej w krążeniu pozaustrojowym | - proteza naczyniowa tkana, łuk aorty z czterema gałęziami/odnogami, - uszczelniana kolagenem, podwójnie welurowana, - rozmiar pień środkowy o średnicy 20-34 mm, długość 50 cm - odnogi o średnicy 8 , 10 oraz 12 mm - wymagane przymiary zewnętrzne tętnic - możliwość ustalenia rozmiarów przy poszczególnych zamówieniach - termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy - dostawa i wymiana na inny rozmiar w ciągu 24 h - 48 h - wymagany do każdej protezy kauteryzator |  |  | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 22 KOMIS
1 | Zastawka serca z dostępu przeskórnego z systemem do wprowadzenia | zastawka wykonana z osierdzia wieprzowego przeznaczona do implantacji pozycji aortalnej. Zastawka nadająca się do wszczepienia z dostępu przez tętnicę udową, podobojczykową oraz dostępu przez aortę „direct aorta”. Stent mocujący zastawkę samorozprężalny w miejscu implantacji, zastawka o konstrukcji trójpłatkowej, zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją, posiadające dopuszczenie CE do wszczepiania w zdegenerowane zastawki chirurgiczne. Zastawka dla wymiarów pierścienia natywnego 18-30mm, Dobrze widoczna w promieniach RTG.W komplecie system wprowadzający oraz system ładowania wspomagający ładowanie zastawki na system wprowadzający Zestaw wprowadzający o profilu max. 18F (dla wszystkich rozmiarów), kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, długość robocza systemu wprowadzającego 108 cm, w komplecie koszulka naczyniowa 14F/18F dł.30cm (do wszczepiania przez tętnicę udową i podobojczykową oraz „direct aorta”), prowadnik sztywny 260cm, elektroda endocavitarna 5F do stymulacji z balonem, cewnik PIG 5F z markerami oraz balon do walwuloplastyki aortalnej. Nieodpłatne użyczenie niezbędnego do przeprowadzenia zabiegu urządzenia, składającego się z komputera wraz z oprogramowaniem do wymiarowania aorty i zastawki. |  |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 23 KOMIS
1 | Adsorber pełnej krwi | Adsorber pełnej krwi wskazany do stosowania w warunkach, w których poziomy cytokin, DAMPS i / lub PAMPS i / lub bilirubiny i / lub mioglobiny są podwyższone usuwania inhibitora agregacji płytek – tikagreloru i/lub inhibitora czynnika Xa rywaroksabanu u pacjentów w nagłych stanach wymagających interwencji chirurgicznej; składający się z wysoce biokompatybilnych, porowatych granulek polimerowych z licznymi porami na powierzchni, zanurzonych w roztworze fizjologicznym NaCl; Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego wkładu > 40 000 m2, objętość 300 ml. Wymaga przepłukania przed użyciem tylko solą fizjologiczną. Adsorber pełnej krwi powinien bezpiecznie i łatwo zintegrować się z obwodami krążenia pozaustrojowego, takimi jak terapia nerkozastępcza (CRRT), pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO), CPB oraz jako urządzenie samodzielne. Stosowany z antykoagulacją cytrynianową lub heparynową. Wymagana szybkości przepływu krwi to 100 do 700 ml / min. Czas leczenia pojedynczym adsorberem: do 24 godzin przez maksymalnie 7 kolejnych dni. Produkt posiada certyfikat ISO i znak CE. Adsorbuje substancje hydrofobowe do 55 kDa, nie aktywuje układu krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia. zestaw konektorów podłączeniowych do krążenia pozaustrojowego lub konektory do ECMO lub konektory do ciagłej terapii zastępczej oraz konektory z workiem do przepłukiwania adsorbera. Nieodpłatne udostępienie holdera do adsorbera do montażu na pompie do krążenia pozaustrojowego Przydatność do użycia: 3 lata od daty produkcji. |  |  | szt. | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw drenów do połączenia z układem krążenia pozaustrojowego | Zestaw sterylny, zawierający: -:- 1x LuerLock męski - DINLock żeński z rolką - 1x LuerLock męski - DINLock żeński |  |  | szt. | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw drenów do połączenia z układem dializacyjnym BAXTER | Zestaw sterylny, zawierający: 1x Luer Lock żeński - DIN Lock żeński; 1x Luer Lock męski - DIN Lock żeński |  |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 24 KOMIS
1 | Oxygenerator ECMO z drenami kompatybilne z urzadzeniem Rotaflow firmy Maquet | zestaw kompatybilny z konsolą pompy centryfugalnej RotaFlow Zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej, oxygenatora, wymiennikiem ciepła zestawem drenów fabrycznie połączony w całość. Zestaw pokryty powłoką biokompatybilną. Głowica pompy centryfugalnej kompatybilna z napędem RotaFlow. Wirnik głowicy bez łożyskowania mechanicznego. Zestaw wyposażony w akcesoria niezbędne do wypełnienia i odpowietrzenia układu. Parametry: - Minimalny czas użycia zestawu 14 dni, -Wypełnienie oksygenatora max 220 ml, - Powierzchnia membrany oksygenatora 1,8 m2, - Wypełnienie głowicy max 35 ml, - Wypełnienie całego zestawu max. 600 ml, - Przepływ od 0,5 do 7l/min |  |  | szt. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Oxygenerator ECMO z drenami kompatybilne z urzadzeniem CardioHelpfirmy Maquet | -Zestaw kompatybilny z konsolą pompy centryfugalnej CARDIOHELP . Zestaw gotowy do użycia składający się z oksygenatora z wbudowana pompa centryfugalną z wymiennikiem ciepła zestawem drenów fabrycznie połączony w całość .Zestaw pokryty powłoką biokompatybilną Zestaw wyposażony w akcesoria niezbędne do wypełnienia i odpowietrzenia układu Zintegrowane cewki pomiaru: saturacji, hemoglobiny, hematokrytu, Minimalny czas użycia zestawu 30 dni Wypełnienie modułu oksygenatora max 273 ml Powierzchnia membrany oksygenatora 1,8 m2 Wypełnienie całego zestawu max. 600 ml Przepływ od 0,5 do 7l/min Długość linii min 200cm |  |  | szt. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Kaniula żylna do prowadzenia ECMO | 1.Kaniule żylne w rozmiarach 21,23, 25 Fr (rozmiary w zależności od potrzeb oddziału) o długości minimum 55 cm., oraz 19 Fr o długości minimum 35 cm. Kaniule dostarczane z konektorem 3/8x3/8 cala oraz przyłączem typu Luer Lock 2. Kaniule powlekane powłoką biokompatybilną BIOLINE umożliwiającą użycie przez 30 dni 3. Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne 4. Pakowane indywidualnie w sterylną „kopertę” z papier-folii |  |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Kaniula aortalna do prowadzenia ECMO | 1.Kaniule tętnicze w rozmiarach 15,17,19,21,23 Fr (rozmiary w zależności od potrzeb oddziału) o długości minimum 23 cm dostarczana z konektorem 3/8x3/8 cala oraz przyłączem typu Luer Lock 2. Kaniule powlekane powłoką biokompatybilną BIOLINE umożliwiającą użycie przez 30 dni 3. Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne 4. Pakowane indywidualnie w sterylną „kopertę” z papier-folii |  |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Zestaw do wprowadzenia kaniuli | Zestaw do wprowadzenia skaładający się z: -igły rozmiar 18Ga, -4 dylatatorów 10/12, 12/14, 14/16, 16/18 -prowadnika 0,038 z końcowką J o długości 150 cm -skalpela - strzykawki 10-20cm3 |  |  | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Wewnątrzaortalny cewnik balonowy do kontrapulsacji śródaortalnej - kompatybilny z pompą do kontrapulsacji DRG IABP system CS 100 | - sterylny zestaw wprowadzający z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem, nasadką luer, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym oraz strzykawką ii zastawką jednokierunkową - jednakowa średnica zwiniętego balonu i shaftu - konstrukcja membrany balonu typu „folded designe” - budowa shaftu typu „co lumen” - koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną - oznaczenia barwne - profil 7,5 Fr o wym. 25, 30, 34 i 40 cc - dostępność balonu profil 8 Fr wym. 50 cc - port do pomiaru ciśnienia - termin przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy - opakowanie min. podwójne - instrukcja obsługi w języku polskim - kanał ciśnienia wykonany z poliamidu o średnicy minimum 0,027 cali - kompatybilny z konsolą Datascope – system 100 będącą na stanie Kliniki - linia widoczna w promieniach rtg, markery widoczne w skopii - prowadnik pokryty PTFE |  |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 25
1 | Worki do krwi | pakowane pojedynczo, miękkie, pojemność do 1000ml, podziałka pojemności i miejscem na umieszczenie opisu krwi. |  |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 26
1 | Gąbka sterylna do jednorazowego użytku w elektrochirurg | Gąbka sterylna, pakowana pojedyńczo. Możliwość przyklejenia. Gąbka o wymiarach max 6 na 6 cm np.: 300-50CE |  |  | szt. | 800 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 27 KOMIS
1 | Zestawy do nakłucia tętnicy z koszulką naczyniową z zastawką (introducery) | zestawy do nakłucia tętnicy • z dostępu udowego o długości 11 cm, ; 5F-6F ; minimalna średnica 0,038” • duża średnica wewnętrzna • kaniula odporna na złamania i zgięcia • atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem i koszulką • zawór zapewniający szczelność • możliwość wariantu koszulki ze zbrojeniem ściany • mini prowadnik, poszerzacz i igła w komplecie |  |  | szt | 350 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 28 KOMIS
1 | Zestawy do nakłucia tętnicy promieniowej | Zestaw zawiera:introduktor, dylator, prowadnik 0,018” i igłę 20G lub 21G x 4cm z wypukłym indykatorem i znacznikiem wskazującym właściwe ułożenie ostrza do nakłucia tętnic • Dostępny atraumatyczny prowadnik stalowy 0.025” z podwójną końcówką roboczą prostą i J • Dostępne długości 7 cm ,11 cm • Średnica 4F – 6F • Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem • Duże światło wewnętrzne • Dostępna wersja hydrofilna z urządzeniem ułatwiającym wprowadzenie prowadnika do igły • Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną • Ramię boczne zakończone kranikiem • Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego • Dylator z zatrzaskiem • Rozmiary kodowane kolorami |  |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 29
1 | Kaniula dwuświatlowa żylno – żylna | Kaniula wprowadzana do żyły szyjnej wewnętrznej, dopasowująca przepływy do naturalnego przepływu, poprzez jednoczesny pobór krwi z SVC i IVC oraz powrót do prawego przedsionka. Rozmiary od 23Fr do 31 FR, długość kaniuli 31 cm.Wykonana z materiału nieprzepuszczalnego dla promieni RTG, czas zastosowania 14 dni |  |  | szt | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0