Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu aparaturowego składającego się z chromatografu preparatywnego typu Flash z kolektorem frakcji i wbudowanymi detektorami UV-Vis (DAD) oraz ELSD wraz z systemem do zatężania próbek po rozdziale chromatograficznym, przeznaczonego do preparatywnego oczyszczania związków organicznych i mieszanin poreakcyjnych.

Dostarczona aparatura musi być kompletna, gotowa do pracy, obejmować instalację, uruchomienie oraz instruktaż użytkowników.

I. Chromatograf typu Flash

- Układ pomp i gradient

Chromatograf musi być wyposażony w pompę gradientową:

– dwutłokową
– z formowaniem gradientu po stronie niskiego ciśnienia
– umożliwiającą gradient co najmniej czteroskładnikowy
– o zakresie przepływu minimum 1–300 ml/min
– o dokładności przepływu nie gorszej niż ±2%
– zapewniającą maksymalne ciśnienie robocze co najmniej 30 bar w całym zakresie przepływu

Urządzenie musi być wyposażone w zawór umożliwiający osuszanie kolumn powietrzem (Air Purge).

- Uchwyt kolumn

Chromatograf musi posiadać:

– co najmniej dwa zintegrowane uchwyty kolumn
– możliwość pracy z kolumnami flash o wielkości wypełnienia w zakresie co najmniej 1 g – 800 g

- Elektrozawory przełączające

System musi posiadać:

– co najmniej jeden elektrozawór czteroportowy
– sterowanie zaworem z poziomu oprogramowania aparatu
– możliwość automatycznego przełączania ścieżki przepływu eluentu

- Detektor UV-Vis (DAD)

Chromatograf musi być wyposażony w detektor UV-Vis typu DAD o parametrach:

– zakres długości fal minimum 200–400 nm
– liczba elementów światłoczułych minimum 256
– dokładność ustawienia długości fali nie gorsza niż ±1 nm
– możliwość jednoczesnej detekcji przy minimum czterech długościach fal
– możliwość skanowania widma w czasie analizy (kontrola czystości piku)
– celka pomiarowa o długości drogi optycznej 0,1 mm
– objętość celki maksymalnie 40 µl

- Detektor ELSD

Chromatograf musi być wyposażony w zintegrowany detektor ELSD o parametrach:

– źródło światła LED (470 nm)
– zakres termostatowania od temperatury otoczenia do co najmniej 100°C
– zużycie azotu maksymalnie 2 l/min przy ciśnieniu maksymalnym 1 bar
– możliwość oznaczania próbek od kilku mg do setek gramów
– granica detekcji nie gorsza niż <100 ng 
– strata próbki maksymalnie 40 µl/min
– funkcja automatycznej regulacji czułości (gain)
– funkcja automatycznego czyszczenia splitera i nebulizera

- Kolektor frakcji

Chromatograf musi być wyposażony w kolektor frakcji umożliwiający:

– frakcjonowanie według objętości
– frakcjonowanie według sygnału UV
– frakcjonowanie ręczne podczas analizy

Kolektor musi:

– mieścić co najmniej 130 probówek szklanych 18 × 150 mm
– umożliwiać stosowanie innych statywów na probówki przykładowo: 
13×100 mm, 16×150 mm, 21×150 mm, 25×150 mm, 28×150 mm, 29,5×200 mm

Kolektor musi posiadać:

– zamykaną komorę próbek ograniczającą emisję oparów rozpuszczalników
– możliwość odprowadzenia oparów do instalacji wyciągowej

- Sterowanie systemem i oprogramowanie

Chromatograf musi być wyposażony w:

– zintegrowany komputer sterujący
– ekran dotykowy o przekątnej minimum 12 cali
– oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 10 lub równoważnym

Oprogramowanie musi umożliwiać:

– kolorowe oznaczanie zbieranych frakcji
– zmianę parametrów pracy w czasie rzeczywistym (przepływ, gradient, kryteria frakcjonowania)
– automatyczne sugerowanie warunków separacji na podstawie danych TLC

- Wymagania funkcjonalne dodatkowe

System musi posiadać:

– czujniki nieszczelności w pompie, detektorach oraz kolektorze frakcji
– czujniki poziomu eluentów i odpadów
– możliwość podawania próbek w postaci ciekłej i stałej
– możliwość pracy z kolumnami flash o uziarnieniu co najmniej 15 µm
– możliwość rozbudowy o spektrometr mas tego samego producenta

- Wymagania formalne

Oferowana aparatura musi:

– być fabrycznie nowa
–– posiadać instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim
– posiadać gwarancję minimum 12 miesięcy

W ramach zamówienia wymagane jest:

– dostarczenie kompletu instalacyjnego
– transport
– instalacja
– uruchomienie
– instruktaż związany z uruchomieniem

II. System zatężania próbek

System zatężania próbek musi:

– umożliwiać jednoczesne zatężanie co najmniej 56 próbek
– umożliwiać pracę z probówkami o objętości w zakresie minimum 2–250 ml
– posiadać grzaną łaźnię wodną
– posiadać zintegrowany ekran sterujący umożliwiający programowanie procesu zatężania
– umożliwiać stosowanie tych samych statywów co kolektor frakcji chromatografu Flash

System musi być kompatybilny funkcjonalnie z chromatografem Flash w zakresie organizacji pracy laboratoryjnej oraz obsługi próbek po rozdziale chromatograficznym.