| Wykonawca: …………………………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) Część 2 - Sprzedaż, dostawa, montaż, uruchomienie wraz instruktażem pracowników w zakresie wyposażenia sali umiejętności technicznych, oraz wyposażenia w sprzęt medyczny sali umiejętności chirurgicznych, |
| --- |
| Składając ofertę w przetargu nieograniczonym oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższym asortymentem, jaki zostanie dostarczony po podpisaniu umowy |  |

| - Zestaw mebli medycznych – 2 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  | Wymagania graniczne |  |  |  |  | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”) |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ, nazwa oferowanego urządzenia |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | System mocowania półek, koszy w postaci tworzywowych elementów zlokalizowanych na wewnętrznej stronie szafy, pozwalający na umieszczenie na dowolnej wysokości szuflad oraz na umieszczenie koszy pod różnymi kątami dla lepszego zwizualizowania zawartości |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość zamiany koszy z półkami oraz dowolna regulacja ich poziomu |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | System zabezpieczający tzw. Plastrów miodu przed wypadnięciem, szuflady, kosza |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | System rolet wyciągany od dołu z możliwością opuszczania pozwalający zasłonić zawartość szafy |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wybór kolorystyki szafy |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Korpus szafy metalowy, lakierowany proszkowo |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W narożnikach szafy odboje tworzywowe, chroniące przed uszkodzeniami |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafa składająca się z min. 3 komór, każda wyposażona w system do mocowania szuflad na różnych poziomach, pod różnym katem, w postaci tzw. Plastrów miodu |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wieniec szafy z elementów odlewowych, tworzywowych |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 podwójnych kół, z systemem blokowania indywidualnego |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W celu przetaczania szafy po obu bokach szafy po 2 sztuki uchwytów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary: 200 cm szerokość x 60 cm głębokość x 180 cm wysokość (+/-10%) |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafa na leki o konstrukcji z płyty wiórowej, wykończenie w kolorze szarym, z uszczelką przeciwpyłową. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fronty drzwi z kolorowej dwuwarstwowej płyty wiórowej z szarym zaokrąglonym brzegiem ABS. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafa zamykana na klucz, zamek w komplecie. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regulowane zawiasy drzwiowe z kątem otwarcia 180 stopni. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie wewnętrzne: min. 2 kontenery z półkami na całej wysokości szafy po wewnętrznej stronie drzwi frontowych, dwustronne obrotowe wewnętrzne kontenery z półkami dwuskrzydłowe, wykonane z tworzywa termoformowanego odpornego na uszkodzenia. Ściana tylna wewnątrz szafy z półkami i miejscem na dedykowany sejf na leki specjalnego dozoru. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Każda tworzywowa strona kontenerów posiadająca min.10 skrzynek, łączna pojemność to min. 60 pojemników na leki. |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Półki dwuwarstwowe min. 4 x 20 mm (+/- 1 mm) z obrzeżem ABS. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regulowane nóżki o wysokości min. 14 cm (+/- 1 cm) |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Kozetka Lekarska – 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stół rehabilitacyjny wykonany z kształtownika o przekroju kwadratowym 25x25 mm giętego, |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało; na stopkach nastawnych z możliwością poziomowania, wykonanych z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniających doskonałe przyleganie do twardych podłoży eliminując efekt poślizgu |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym odpornym na dezynfekcję - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego - min. 15 kolorów do wyboru |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie +45° (+/- 5°) |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kozetka wyposażona w uchwyt na prześcieradło jednorazowe - możliwość mocowania uchwytu według potrzeb Zamawiającego: u wezgłowa lub od strony nóg |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary: - długość: 1850 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 560 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 500 mm (+/- 20 mm) - długość zagłówka: 500 mm (+/- 20 mm) - grubość leża: 50 mm (+/- 5 mm) |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Certyfikat CE |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zestaw drobnego sprzętu medycznego – ginekologia- 3 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  | Wymagania graniczne |  |  | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”) |  |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ, nazwa oferowanego urządzenia |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Wzierniki ginekologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wzierniki Cusco (jednorazowe, różne rozmiary) – 20 szt |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wzierniki Collinsa (metalowe, różne rozmiary) – 10 szt. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wzierniki Simsa (metalowe) – 5 szt |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Narzędzia do pobierania materiału |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Szczoteczki cytologiczne (jednorazowe) – 50 szt. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Łyżeczki Erbina do pobierania materiału z jamy macicy – 10 szt |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  | Pęsety anatomiczne – 20 szt |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  | Kleszczyki Museux do chwytania szyjki macicy – 10 szt |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  | Kleszczyki Pozzi do stabilizacji szyjki macicy – 10 szt. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Narzędzia do badania dwuręcznego i manipulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  | Haki ginekologiczne Farabeufa – 10 szt. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. |  | Kulociągi chirurgiczne – 10 szt |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  | Kleszcze Foerster do chwytania gazików – 10 szt. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Narzędzia do zabiegów podstawowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  | Nożyczki preparacyjne proste i zakrzywione – po 10 szt. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  | Nożyczki Mayo – 5 szt. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  | Igłotrzymacze Mayo-Hegar – 10 szt. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  | Igłotrzymacze Mathieu – 5 szt. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. |  | Skalpele z wymiennymi ostrzami – 5 uchwytów + 50 ostrzy sterylnych |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Narzędzia do odsłaniania i poszerzania kanału szyjki macicy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. |  | Rozwieracze Hegara (zestaw 8 szt.) – 2 komplety |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. |  | Rozwieracze Goodella – 5 szt. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zestaw drobnego sprzętu do cewnikowania i iniekcji – 3 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  | Wymagania graniczne |  |  | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”) |  |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025r |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ, nazwa oferowanego urządzenia |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Rękawiczki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rękawiczki nitrylowe jednorazowego użytku |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opakowanie 100 szt. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Maty chłonne pod pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chłonne i wytrzymałe podkłady |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozmiar- 32x50 cm |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opakowanie zawiera 40 szt. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Wózek medyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Posiadający kółka jezdne z hamulcem |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Posiada szklane półki oraz miskę z tworzywa |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie min. 15 kg |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Staza automatyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Staza posiada stabilne zapięcie |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Umożliwia hamowanie krwawienia |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostępna w kolorze czerwonym lub niebieskim |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Wieszak do worków na mocz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uniwersalny produkt wykonany z mocnego tworzywa sztucznego |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasuje do wszystkich worków na mocz oraz owalnych i kwadratowyc hram łóżka |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Jałowy worek do dobowej zbiórki moczu – 10 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wykonany z PCV |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bezlateksowy |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z dokładną skalą pomiarową co 100 ml |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Worek posiada zawór spustowy |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Cewniki urologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cewniki Foley'a dwudrożne (lateksowe, powlekane silikonem) |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozmiary: 12, 14, 16 CH (min. 10 szt. z każdego rozmiaru) |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zestaw drobnego sprzętu do udrażniania dróg oddechowych – 3 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  | Wymagania graniczne |  |  | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”) |  |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025r |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ, nazwa oferowanego urządzenia |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Videolaryngoskop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Łatwy w użyciu, posiada ekran dotykowy |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przechowywanie i eksport danych, zdjęć/wideo |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bezprzewodowa ładowarka w zestawie |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Czas pracy na pełnym naładowaniu- min. 240 min |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Czas ładowania- około 180 min. |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alarm przed automatycznym wyłączeniem |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kąt widzenia / Głębia pola Przekątna 71,9 ± 15% |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Źródło światła kamery LED min. 150 luksów |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ przechowywania- Wideo (MJPEG), Zdjęcie (JPG) |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyświetlacz 2,8" |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozdzielczość 640 X 480- 30 kl./s |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie Akumulator litowo-jonowy (3,6 V DC/1900 mAh) |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Laryngoskop z zestawem łyżek – 2 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw w dedykowanej walizce |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw z trzema łyżkami typu Macintosh |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyt 2,5 V |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Łyżki w rozmiarze 2,3,4 |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw do trudnej intubacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ruchome końcówki do trudnej intubacji |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wykonane ze stali nierdzewnej |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,5 mm średnica F/O; 6500 pojedynczych przewodów - matowa powierzchnia eliminująca odbłyski |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Najwyższa jakość światłowodów zapewniająca 6000 luxdla żarówki 2,5 V halogen/xenon; 3,5 V halogen/xenon i 13000 lux |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw do udrażniania dróg oddechowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Worek silikonowy o pojemności 1600 ml |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maski silikonowe |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rurki ustno gardłowe – zestaw 6 szt. różnych rozmiarów |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Walizka transportowa |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  | Wymagania graniczne |  |  |  | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”) |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025r |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ, nazwa oferowanego urządzenia |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek wykonany z lekkich i trwałych materiałów syntetycznych i stalowych pokrytych powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym na bazie jonów srebra |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Każdy element łatwy w myciu i dezynfekcji. Zaokrąglone linie, bez ostrych narożników, krawędzi. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Górny blat tworzywowy, wyposażony w podwyższoną krawędź przytrzymującą płyn oraz wbudowaną podwyższoną ścianką z trzech stron, która może być użyta jako uchwyt do przemieszczania. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budowa krawędzi blatu zapewniająca łatwe chwytanie i zwiększa manewrowość wózka. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szuflady formowane wtryskowo, plastikowe z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem oraz wbudowanymi kolorowymi uchwytami i mocowaniami na etykiety. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wygodne ergonomiczne uchwyty szuflad. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szuflady zamontowane na ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy z samodomykaniem. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szuflady zamykane za pomocą centralnego zamka ze składanym kluczem. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wyboru dodatkowych akcesoriów. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary wózka (+/- 1 cm): szerokość 74 cm, głębokość 70 cm, wysokość 104 cm, wysokość z nadstawką 144 cm (bez wyposażenia). |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wysokość blatu górnego na poziomie 100 cm (+/- 1 cm) zaokrąglone krawędzie wózka. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podstawa wykonana z termoformowanego tworzywa odpornego na uderzenia i zadrapania, łatwa w myciu i dezynfekcji. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wysokiej jakości 4 koła antystatyczne o niskim tarciu w celu łatwiejszej manewrowalności wózkiem, z odbojnikami chroniącymi przed uszkodzeniem, 2 z blokadą. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek zamykany centralnie na klucz ze zgięciem/składaniem. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ergonomiczna wysokość robocza blatu - odpowiednie rozmieszczenie szuflad i uchwytów. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blat z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 2 szuflady szerokość min. 450 mm i h 75 mm (+/- 10 mm) czerwony uchwyt, Min. 2 szuflady szerokość min. 450 mm i h 150 mm (+/- 10 mm), czerwony uchwyt, 1 szuflada min. 450 mm i h 225 mm (+/- 10 mm), czerwony uchwyt. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 3 uchylne pojemniki z boku wózka na dodatkowe akcesoria z kątem otwarcia 40 ° (+/- 1°) zdejmowane do mycia i dezynfekcji. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodatkowa półka wysuwana spod blatu bocznego z lewej strony. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Po prawej stronie wózka na bocznej ścianie 2 metalowe uchwyty na dodatkowe akcesoria. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wieszak kroplówki z regulacją wysokości z 4 haczykami z prawej strony blatu. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Półka na defibrylator z blokada ustawienia, montowana z lewej strony w narożniku blatu, wyposażona w 2 pasy mocujące. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deska do resuscytacji zamontowana na tylnej ściance wózka. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 1 uchwyt na butlę z tlenem na tylnej ścianie wózka, Możliwość regulacji do rożnych wielkości butli. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koła wyposażone w gumowe okrągłe odbojniki. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Waga wózka max. 60 kg. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYRÓB MEDYCZNY KLASY I, SPEŁNIAJĄCY WYMOGI EUROPEJSKIEJ DYREKTYWY 93/42/EEC, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH DYREKTYWĄ 2007/47/EC. WYRÓB MEDYCZNY WYKONANY ZGODNIE Z CERTYFIKATAMI ISO 9001 ORAZ ISO 13485./ lub równoważne. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
| - Wózek transportowo-zabiegowy – 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  | Wymagania graniczne |  |  |  | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”) |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ, nazwa oferowanego urządzenia |  |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek transportowy z regulowaną wysokością, dwusegmentowym leżem, o konstrukcji wykonanej ze stali malowanej proszkowo, epoksydowanej z dodatkiem antybakteryjnym na bazie jonów srebra (powłoka proszkowa o średniej grubości 70 mikronów, zgodna z normą UNI EN ISO 2409 |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rama na min. 4 kołach skrętnych i systemem podnoszenia na dwóch cylindrycznych kolumnach sterowanych za pomocą pedałów |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rama podstawy obudowana tworzywem sztucznym łatwym do utrzymania w czystości. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regulacja wysokości leża i pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga przy pomocy trzech sterowników nożnych umieszczonych po obu stronach wózka |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyt pod platformą materaca oznaczony kolorem czerwonym do opuszczania sekcji oparcia pleców w nagłych, krytycznych sytuacjach |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rama podstawy złożona z rurek stalowych malowanych proszkowo, epoksydowanych z jonami srebra w celu zapobiegania rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Leże dwusegmentowe HPL, przezierne dla promieni RTG |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regulowany segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej, z dźwignią sterującą od strony głowy ze wspomaganiem hydraulicznym. Regulacja wysokości wózka oraz Trendelenburga i anty/ Trendelenburga poprzez sterowniki nożne. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 4 gniazda na wysięgnik płynów infuzyjnych w 4 rogach wózka |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Składane poręcze boczne, szybkie obniżanie, na 6 pionowych szczebelkach osłona o wysokości 39 cm powyżej powierzchni leża, poręcze boczne wyposażone w boczną listwę zabezpieczającą, wykonaną z tworzywa sztucznego zapobiegającego uszkodzeniom wózka |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W czterech rogach wózka zamontowane koła odbojowe wykonane z kauczuku |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Po obu stronach wózek zaopatrzony w metalowe uchwyty/listwy na akcesoria, z których każdy posiada min. 2 przesuwane i zmieniające pozycję haczyki o maksymalnym obciążeniu 3 kg |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ergonomiczne wyjmowane uchwyty od strony głowy i nóg do przemieszczania wózka |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cztery koła skrętne na łożyskach kulkowych o średnicy min.200 mm, nie pozostawiające śladów: jedno kierunkowe, z systemem hamulcowym uruchamianym przez dźwignie w czterech rogach podstawy ramy centralna blokada 4 kół, mechanizm blokady centralnej wszystkich kół jednocześnie przy każdym kole 3 koła skrętne i 1 koło kierunkowe. Hamulec postojowy zapobiegający przypadkowemu przesunięciu wózka podczas wchodzenia/ schodzenia pacjenta. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obudowa podwozia zawierająca: 1 przegródkę na butlę z tlenem z paskiem mocującym na butle o różnych rozmiarach (maksymalnie do 7 litrów), 1 przegródkę na odzież i 2 przegródki do przechowywania wysięgnika na płyny infuzyjne w pozycji poziomej, kiedy nie jest on używany |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary leża: 200x65 cm (+/-1 cm) |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Całkowite wymiary (z kołami odbojowymi): 210x83 cm (+/- 1 cm) |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary segmentu pleców: 77x55 cm (+/- 1 cm) |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary segmentu nóg: 123,5x65 cm (+/- 1 cm) |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regulowana wysokość leża: 56 - 89 cm (+/- 1 cm) |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozstaw kół: 117 cm (+/- 1 cm) |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regulacja segmentu oparcia pleców: min. 0°/85° |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trendelenburg: min. 17⁰ Anty-Trendelenburg: min. 17⁰ |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie robocze: min. 240 kg |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie robocze z akcesoriami: min. 270 kg |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalny udźwig: min. 315 kg |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Całkowita waga: max. 120 kg |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYRÓB MEDYCZNY KLASY I, SPEŁNIAJĄCY WYMOGI EUROPEJSKIEJ DYREKTYWY 93/42/EEC, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH DYREKTYWĄ 2007/47/EC. Produkt wykonany zgodnie z procesem produkcji i z certyfikatem ISO 9001:2008 i ISO 13485:2012/ lub równoważne |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materac kompatybilny z wózkiem o grubości min. 10 cm, wykonany z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości 30kg/m3, bez CFC, w pokrowcu oddychającym, ognioszczelnym i antybakteryjnym. |  |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |
| 7. Defibrylator manualny- 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i typ aparatu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji (wymagany: min. 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY |  |  |  |  |  |  | Wymagania |  | Parametry oferowane |  |
|  |  | Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny AED. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Defibrylator przeznaczony do terapii pacjentów w różnym wieku: - zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci – możliwość szybkiego przełączenia trybu pracy dorosły/dziecko (dedykowany przycisk lub przełącznik, bez konieczności otwierania menu ustawień). |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Prezentacja danych na ekranie kolorowym LCD TFT o przekątnej min. 7 cali, rozdzielczość min. 640x480 pikseli. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Poziomy energii: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,70,100,120,150,170,200J. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Czas ładowania do energii 150 J < 5 sekund. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Czas uruchamiania defibrylatora z gotowością do podania wyładowania poniżej 15 sekund. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji zewnętrznej: 25-250 Ohmów. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość defibrylacji za pomocą łyżek zewnętrznych, wewnętrznych i elektrod jednorazowych. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwa defibrylacja przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Ustawianie poziomów energii przy pomocy pokrętła na płycie czołowej (przedniej) defibrylatora. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość zmiany wybranej energii na mniejszą lub większą za pomocą pokrętła po naładowaniu defibrylatora, a przed defibrylacją. Brak konieczności anulowania lub wyładowania defibrylatora. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Automatyczne rozładowanie energii w przypadku niewykonania defibrylacji – możliwość zaprogramowania czasu do rozładowania (30, 60 i 90 sekund). |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wskaźnik sprawności defibrylatora na przedniej ścianie urządzenia. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Czytelna sygnalizacja sprawności/niesprawności urządzenia na panelu czołowym, widoczna nawet przy wyłączonym urządzeniu. W przypadku wykrycia usterki dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Konfigurowalny czas wstrzymania alarmu: 1, 2, 3, 5, 10 min lub nieokreślny czas. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Głośność alarmów konfigurowalna – min. 5 poziomów. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Głośność poleceń konfigurowalna – min. 5 poziomów. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Kardiowersja |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania kardiowersji za pomocą: - wielofunkcyjnych elektrod podłączonych do defibrylatora - wielofunkcyjnych elektrod lub łyżek zewnętrznych oraz 3/5 odprowadzeniowych elektrod monitorujących. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów(następnych kroków) niezbędnych do wykonania kardiowersji. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość konfiguracji czy defibrylator po wykonanej kardiowersji ma pozostać w trybie kardiowersji lub przejść samoistnie w tryb defibrylacji. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Kardiowersja synchroniczna z załamkiem R zapisu EKG. W trybie kardiowersji strzałki nad załamkami R elektrokardiogramu. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora informacji, że włączony jest tryb kardiowersji oraz podświetlany jest przycisk kardiowersji. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Tryb AED |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED – w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Przycisk do przełączania z trybu dla dorosłych na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Energia wyładowania 150J lub 170J lub 200 J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | W trybie AED – programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią do wyboru 150, 170, 200 J dla osoby dorosłej. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Analiza EKG oceniająca EKG pacjenta oraz jakość sygnału w celu określania czy defibrylacja jest wskazana oraz impedancję styku elektrod defibrylacyjnych. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie wskaźnika kontaktu ze skórą pacjenta w formie graficznej reprezentacji jakości kontaktu elektrod wielofunkcyjnych |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | W trybie AED możliwość wyświetlania krzywej pletyzmograficznej oraz monitorowanie SpO2 oraz tętna. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | W trybie AED możliwość monitorowania CO2 oraz AwRR. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | W przypadku niewskazanej defibrylacji możliwość konfiguracji czy defibrylator ma przejść w tryb monitorowania pacjenta czy przejść w tryb RKO z komunikatami głosowymi. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Algorytm analizy pozwalający uniknąć defibrylacji przy rytmach, którym najczęściej towarzyszy obecność tętna lub rytmach, przy których defibrylacja nie przyniosłaby korzyści. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Tryb EKG i arytmii |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Monitorowanie EKG pacjenta za pomocą 3 lub 7 odprowadzeń |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 16 – 300 uderzeń na minutę dla osoby dorosłej oraz min. 16-350 uderzeń na minutę dla dziecka/niemowlęcia. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wybór odprowadzenia z: elektrod EKG, łyżek defibrylacyjnych lub jednorazowych elektrod do defibrylacji stymulacji. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora – CF. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | CMRR dla sygnału EKG: min. 105dB. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Filtr EKG o częstotliwości sieci zasilającej 50 Hz lub 60 Hz. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu zagrażających życiu (asystolia, migotanie komór, bradykardia, tachykardia). |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Złącze – wejście synchronizujące sygnał EKG z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta . |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie defibrylatora: przewód EKG 3 odprowadzeniowy – 1 szt. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Stymulacja |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Tryb pracy: stały oraz na żądanie. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Natężenie prądu stymulacji min. od 10mA do 200mA ze skokiem co 5mA. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Czas trwania impulsu: od wyboru przez użytkownika 20 lub 40 ms. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Częstość: od 30 imp./min do 180 imp./min ze skokiem co 10 imp./min. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów(następnych kroków) niezbędnych do wykonania stymulacji pacjenta. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | W komplecie elektrody jednorazowe do defibrylacji – 1szt. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Pomiar saturacji pacjenta – SpO2 |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Zakres pomiarowy saturacji: 0-100% z rozdzielczością 1%. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Zakres pomiarowy częstości tętna: 30-300 uderzeń na minutę z rozdzielczością 1 uderzenie na minutę. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość stosowania sensorów Masimo/Nellcor/lub własnej producenta za pomocą dedykowanych kabli łączących. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie defibrylatora: czujnik saturacji dla dorosłych – 1 szt. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego – NIBP ( opcja rozbudowy) |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Tryby pracy: automatyczny i ręczny. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienia pomiaru w czasie o zakresie powtarzania co min. od 1 do 120 minut. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie defibrylatora: przewód łączący – 1 szt., mankiet dla osoby dorosłej – 1 szt. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Drukarka |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Rejestrator termiczny – szerokość zapisu min. 50 mm. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Przycisk drukowania uruchamia i zatrzymuje wydruk paska. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wydruku opóźnionego tzn. obejmującego min. 10 sekund zapisu poprzedzającego moment uruchomienia wydruku. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Stała prędkość wydruku 25 mm/s. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji. (energia rzeczywista wyładowania – dostarczona pacjentowi). |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość wydrukowania raportów min. : podsumowanie zdarzeń, trend funkcji życiowych, test funkcjonalny, konfiguracja, informacje o zdarzeniu. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Zasilanie |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Zasilacz i ładowarka akumulatorów fabrycznie wbudowane w defibrylator. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Ładowanie akumulatorów z sieci 100-240 V AC / 50 lub 60 Hz. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym wypadnięciem przewodu zasilającego. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Typ akumulatora – litowo-jonowy lub litowo-polimerowy, łatwo wymieniany w razie potrzeby bez udziału serwisu i bez konieczności użycia narzędzi. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Czas pracy na akumulatorze: 2,5 godz. w przypadku monitorowania pacjenta EKG, SpO2, EtCO2, NIBP(co 15 min) a następnie 20 defibrylacji, a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wskaźnik pojemności akumulatora na ekranie defibrylatora. W przypadku niskiego poziomu naładowania wskaźnik na płycie czołowej miga, słychać sygnał dźwiękowy oraz po włączeniu defibrylatora wyświetlany jest komunikat o akumulatorze. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Temperatura przechowywania bez akumulatora: min. od -20 do + 70ºC. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Praca w wilgotności: 15 – 95%. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Defibrylator odporny na upadek |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Urządzenie odporne na kurz i zalania cieczą – klasa szczelności obudowy min. IP54 – zarówno podczas pracy na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Urządzenie odporne na wstrząsy, upadki i uderzenia – zgodnie z normą IEC 68-2-32 (lub równoważną). |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Spełnienie wymogów bezpieczeństwa zgodnie z EN 60601-2-4 i EN 60601-1 lub równoważnych. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Spełnianie wymagań normy EC 60601-1-2:2014/EN 60601-1-2:2015 oraz IEC 60601-1-2:2007/EN60601-1-2:2007 lub równoważnych. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Spełnianie norm bezpieczeństwa: EN60601-2-4:2011/GB9706.8-2009, EN 60601-1/A1:2013/GB9706.1-2007 lub równoważnych. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość zainstalowania defibrylatora w ambulansie. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość zainstalowania defibrylatora na wózku jezdnym. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta (demontowalny). |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
| - W |  | Wyposażony w stojak |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o opcje EtCO2 w strumieniu bocznym lub głównym. Pomiar EtCO2, AwRR. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Ciężar urządzenia do 9 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Krytyczne podzespoły urządzenia testowane automatycznie nie rzadziej niż co godzinę. Pełny test automatyczny nie rzadziej niż raz w tygodniu. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość eksportu i importu konfiguracji urządzenia za pomocą dysku USB. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Polska wersja językowa – komunikaty ekranowe i głosowe, dokumentacja, opisy elementów sterujących. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Instrukcja w języku polskim. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Paszport techniczny. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis (autoryzacja). |  |  |  |  |  |  | TAK, podać nazwę i adres |  |  |  |
|  |  | Serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych prze minimum 7 lat po upływie okresu gwarancji „Pełny zakres”. |  |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 8. Zestaw drobnego sprzętu medycznego sala BLS, ALS – 2 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis |  |  |  |  |  |  |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI |  | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 |  | Aparaty do kroplówek – 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 2 |  | Aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego – 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 3 |  | Aparaty do toczenia krwi – 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 4 |  | Bandaże elastyczne szer. 15 cm – 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 5 |  | Bandaże elastyczne szer. 8 cm – 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 6 |  | Cewniki do odsysania dróg oddechowych nr 12 – 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 7 |  | Cewniki Foleya nr 14 – 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 8 |  | Chusty trójkątne – 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 9 |  | Czapki chirurgiczne 100 szt. opak. – 100 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 10 |  | Elektrody EKG opak. 50 szt. – 1 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 11 |  | Gaza 1 m – 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 12 |  | Gaziki 10x10 cm opak. 100 szt. – 1000 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 13 |  | Gaziki sterylne 5x5 cm – 3000 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 14 |  | Igły nr 5 opak. 100 szt. – 20 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 15 |  | Igły do penów opak. 100 szt. – 5 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 16 |  | Igły nr 6 opak. 100 szt. – 20 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 17 |  | Igły nr 7 – opak. 100 szt. – 20 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 18 |  | Igły nr 8 opak. 100 szt. – 15 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 19 |  | Jednorazowe prześcieradła 210x160 – 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 20 |  | Laryngoskopy – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 21 |  | Lignina opak. 5 kg – 1 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 22 |  | Maski krtaniowe – 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 23 |  | Maski tlenowe – 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 24 |  | Miski nerkowe jednorazowe – 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 25 |  | Miski nerkowe plastikowe – 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 26 |  | Myjki jednorazowe opak. 24 szt. – 20 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 27 |  | Okleiny do wenflonów – 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 28 |  | Opaska dzianina szer. 10 cm – 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 29 |  | Opaska dzianina szer. 15 cm – 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 30 |  | Opatrunki specjalistyczne – opak. 50 szt. – 10 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 31 |  | Pampersy dla dorosłych opak. 30 szt. – 15 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 32 |  | Pampersy dla dzieci opak. 30 szt. – 15 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 33 |  | Plastry opak. 50 szt. – 2 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 34 |  | Podkłady jednorazowe (50cmx50cm celuloza) – 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 35 |  | Przedłużacze do pomp infuzyjnych – 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 36 |  | Prześcieradła (50cmx50cm celuloza) – 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 37 |  | Rękawice S M L opak. 100 szt. – 80 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 38 |  | Rękawice sterylne L – 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 39 |  | Rękawice sterylne M – 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 40 |  | Rurki intubacyjne – 60 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 41 |  | Rurki tracheostomijne – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 42 |  | Rurki ustno-gardłowe – 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 43 |  | Serwety chirurgiczne jednorazowe – 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 44 |  | Słuchawki lekarskie – 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 45 |  | Sondy żołądkowe nr 25 – 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 46 |  | Sondy żołądkowe nr 18 – 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 47 |  | Stojaki na kroplówki – 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 48 |  | Strzykawki 1 ml (strzyk. Insulinowa) opak. 100 szt. – 2 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 49 |  | Strzykawki 10 ml opak. 100 szt. – 5 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 50 |  | Strzykawki 2 ml opak. 100 szt. – 10 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 51 |  | Strzykawka 20 ml opak. 70 szt. – 8 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 52 |  | Strzykawki 5 ml opak. 70 szt. – 15 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 53 |  | Strzykawki 50 ml – 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 54 |  | Strzykawki insulinówki (strzyk. insulinowa) opak. 100 szt. – 2 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 55 |  | Szczoteczki do zębów – 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 56 |  | Szpatułki opak. 100 szt. – 50 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 57 |  | Termometr do pomiaru temp. ciała, elektroniczny na podczerwień – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 58 |  | Trójniki (kranik trójdrożny) – 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 59 |  | Waciki opak. 2x500 szt. Maicell – 10 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 60 |  | Waga kaloryczna – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 61 |  | Wąsy do podawania tlenu – 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 62 |  | Wenflony niebieskie – 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 63 |  | Wenflony różowe – 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 64 |  | Worki do DZM – 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 65 |  | Worki do moczu – 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 66 |  | Worki foliowe czerwone 20 l – 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 67 |  | Worki foliowe niebieskie 20 l - 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 68 |  | Worki foliowe czerwone 50 l opak. 10 szt. – 10 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 69 |  | Worki foliowe niebieskie 50 l opak. 10 szt. – 10 opak. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 70 |  | Zanety 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 71 |  | Zegary ścienne – 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 72 |  | Zestawy jednorazowe do cewnikowania – 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Tak, podać |  |  |
| 9. Zestaw narzędzi chirurgicznych – 6 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  | Wymagania graniczne |  |  | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”) |  |  |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw narzędzi fabrycznie nowy |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ, nazwa oferowanego urządzenia |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nożyczki chirurgiczne – 2 szt. Długość: 14-16 cm Typ: proste, ostro-tępe Materiał: stal nierdzewna medyczna Wykończenie: matowe, antyrefleksyjne |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw narzędzi fabrycznie nowy |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ, nazwa oferowanego urządzenia |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pęsety chirurgiczne – 2 szt. Długość: 12-14 cm Typ: anatomiczna (1 szt.) i chirurgiczna z ząbkami 1x2 (1 szt.) Materiał: stal nierdzewna medyczna |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw narzędzi fabrycznie nowy |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ, nazwa oferowanego urządzenia |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Igłotrzymacz – 1 szt. Długość: 16-18 cm Typ: Mayo-Hegar lub równoważny Materiał: stal nierdzewna medyczna z wkładką z węglika spiekanego |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw narzędzi fabrycznie nowy |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ, nazwa oferowanego urządzenia |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skalpel z wymiennymi ostrzami – 1 uchwyt + 10 ostrzy Uchwyt: nr 4, długość ok. 13 cm Ostrza: jednorazowe, kompatybilne z uchwytem, rozmiar 20 lub 21 Materiał: stal węglowa/stal nierdzewna |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw narzędzi fabrycznie nowy |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ, nazwa oferowanego urządzenia |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Haczyki chirurgiczne – 2 szt. Typ: ostre, dwuzębne (np. typu Senn-Miller) Długość: 15-16 cm Materiał: stal nierdzewna medyczna |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw narzędzi fabrycznie nowy |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ, nazwa oferowanego urządzenia |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw narzędzi fabrycznie nowy |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ, nazwa oferowanego urządzenia |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kleszcze hemostatyczne – 2 szt. Typ: proste, typu Kelly lub Pean Długość: 14-16 cm Materiał: stal nierdzewna medyczna |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw narzędzi fabrycznie nowy |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ, nazwa oferowanego urządzenia |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozwieracz chirurgiczny – 1 szt. Typ: samozatrzaskowy, np. Weitlaner Długość: 13-15 cm Materiał: stal nierdzewna medyczna |  |  | TAK, Podać |  |  |  |  |  |  |  |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………….., dnia ……………… roku

……………………………………………..