Sprawa nr 66/2026															                      Załącznik nr 5 do SWZ

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną. | TAK |  |
|  | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz systemem zamykania naczyń do 7mm. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAK |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-5%. | TAK |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów. | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania. | TAK |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |
|  | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9”. | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.). | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej). | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
|  | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim. | TAK |  |
|  | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 4 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia). | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy. | TAK |  |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej. | TAK |  |
|  | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu. | TAK |  |
|  | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego. | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym. | TAK |  |
|  | Cięcie monopolarne z mocą 400W. | TAK |  |
|  | Minimum 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne. | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia. | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200W. | TAK |  |
|  | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray). | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej. | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna argonowa z mocą 80W. | TAK |  |
|  | Minimum 3 rodzaje koagulacji argonowej. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. | TAK |  |
|  | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia. | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10l. | TAK |  |
|  | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem. | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna z mocą 120W. | TAK |  |
|  | Minimum 3 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne. | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej. | TAK |  |
|  | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów. | TAK |  |
|  | Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego umożliwiające pracę w środowisku płynu. | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego. | TAK |  |
|  | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W. | TAK |  |
|  | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych. | TAK |  |
|  | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia. | TAK |  |
|  | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym. | TAK |  |
|  | Włącznik nożny przewodowy, 2-przyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów – 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda neutralna silikonowa, wielorazowa, dla dorosłych, 30x17cm,kabel ,dł. 4m, -2szt. | TAK |  |
|  | Kabel elektrod neutralnej, jednorazowa, dł. 3m – 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji -1szt. | TAK |  |
|  | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, proste, długość ok. 110mm, końcówka 0,5mm - 2szt. | TAK |  |
|  | Kabel do instrumentów bipolarnych, kątowy, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 1szt. | TAK |  |
|  | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka prosta, gładkie, długość ok. 18cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji -1szt. | TAK |  |
|  | Kabel do klem bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi -1.szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki bipolarne zagięte, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji dł. 21cm - 1szt. | TAK |  |
|  | Kabel bipolarny do nożyczek wielorazowy, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi dł. 3M – 1 szt. | TAK |  |
|  | Adapter monopolarny narzędzi z wtykiem 3-pin do gniazda z systemem rozpoznawania narzędzi – 6 pinowego - 1szt. | TAK |  |
|  | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, proste, długość ok. 220mm, końcówka tępa 2mm - 2szt. | TAK |  |
|  | Szczypce do koagulacji bipolarnej, proste, wielorazowe, długość ok. 160mm, końcówka 1mm - 2szt. | TAK |  |
|  | Adapter bipolarny narzędzi z wtykiem 2-pin do gniazda z systemem rozpoznawania narzędzi – 6 pinowego – 1szt. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką , z zamykaną szafką na butle argonowe 10-litrowe. Wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk na akcesoria. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2026. | TAK |  |
|  | Instrukcjaobsługiprzedmiotuofertywjęzykupolskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |