Parametry techniczno – użytkowe

Materac grzewczy dla pacjenta – 1 kpl.

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń/model/typ/nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. |  | Wymagana wartość graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System ogrzewania pacjenta składający się z jednostki sterującej oraz elementu grzewczego wraz z przewodem dołączeniowym: Jednostka sterująca – 1 szt. Element grzewczy – materac - 1 szt. Przewód dołączeniowy – 1 szt. | TAK |  |
| 2. | Jednostka sterująca do obsługi elementów grzewczych przeznaczonych do stosowania u noworodków, dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 3. | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 4. | Przełącznik zasilania umieszczony z tyłu urządzenia. | TAK |  |
| 5. | Włącznik/wyłącznik w postaci przycisku membranowego umieszczony z przodu urządzenia przy panelu sterowania. | TAK |  |
| 6. | Możliwość podłączenia i niezależnego sterowania 3 elementami grzewczymi jednocześnie – 3 porty do podłączenia elementów grzewczych. | TAK |  |
| 7. | Porty posiadające oznakowanie od 1 do 3 odpowiadające numeracji na interfejsie użytkownika. | TAK |  |
| 8. | Złącza do podłączenia elementów grzewczych umieszczone z przodu co ułatwia przygotowanie urządzenia do pracy. | TAK |  |
| 9. | Wyprofilowany uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
| 10. | Możliwość zawieszenia jednostki sterującej na stojaku do kroplówek – w kpl. niezbędny osprzęt lub postawienia np. na kolumnie. | TAK |  |
| 11. | Możliwość zamocowania jednostki sterującej na dedykowanym statywie mobilnym. | TAK |  |
| 12. | Klasa przed dostępem do niebezpiecznych części przed penetracją czynników zewnętrznych min IP20. | TAK |  |
| 13. | Zasilanie 180-240 VAC / 50-60 Hz. | TAK |  |
| 14. | Moc 997 VA. | TAK |  |
| 15. | Napięcie wyjściowe do zasilania elementów grzewczych 24V DC. | TAK |  |
| 16. | Klasa zabezpieczenia elektrycznego II typ BF. | TAK |  |
| 17. | Zakres regulacji temperatury 30-40°C co 0,1°C dla każdego portu grzewczego niezależnie - 30-39°C co 0,1°C dla noworodków - urządzenie automatycznie ustala limit w zależności od typu podłączonego elementu grzewczego. | TAK |  |
| 18. | Okres żywotności min. 10 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu. | TAK |  |
| 19. | Dotykowy, kolorowy panel sterowania parametrami urządzenia. | TAK |  |
| 20. | Interfejs wyświetla ustawienia dla wszystkich 3 portów jednocześnie. | TAK |  |
| 21. | Interfejs użytkownika dla każdego z portów / podłączonych elementów grzewczych, zawiera co najmniej: - nr portu grzewczego - włącznik aktywacji portu – z kolorystycznym indykatorem aktywacji - wskaźnik temperatury ustawionej, ze skokiem 0,1°C - wskaźnik temperatury rzeczywistej ze skokiem 0,1°C, wskaźniki w innych kolorach w celu ułatwienia identyfikacji - wskaźnik temperatury ciała pacjenta w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego - nazwa podłączonego elementu grzewczego - wskaźnik słupkowy mocy ogrzewania - przycisk menu trybu regulacji temp. z automatycznym powrotem w przypadku braku zmiany ustawień - menu regulacji temperatury – przyciski góra / dół, zakres 30-40°C skok co 0,1°C lub 30-39°C co 0,1°C dla noworodków - zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów ogrzewania – wymagana akceptacja ustawionej temperatury - wskaźnik alarmu – komunikat tekstowy z możliwością wyciszenia za pomocą przycisku aktywowanego przy wystąpieniu sytuacji alarmowej. | TAK |  |
| 22. | Wyświetlanie komunikatów alarmowych dla każdego portu niezależnie. | TAK |  |
| 23. | Dostępne następujące komunikaty alarmowe: -odchylenia temperatury; -wysokiej temperatury; -rozłączenia elementu grzewczego; -niedogrzania, Alarmy z możliwością wyciszenia na 10 minut. | TAK |  |
| 24. | Alarm zaniku zasilania. | TAK |  |
| 25. | Wymiary max. 250x280x170 mm. | TAK |  |
| 26. | Waga max. 4kg. | TAK |  |
| 27. | Dokładność pomiaru +/-0,3°C dla elementów grzewczych, +/-0,2°C dla zewnętrznych czujników temperatury. | TAK |  |
| 28. | Warunki pracy -10°C / +40°C. | TAK |  |
| 29. | Okres żywotności min. 7 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu. | TAK |  |
| 30. | W komplecie wymienny pokrowiec zewnętrzny z okresem żywotności min. 2 lata. | TAK |  |
| 31. | Pokrowiec zewnętrzny elementów grzewczych o gramaturze min. 200 g/m2, materiał poliester / poliwęglan poliuretan, paroprzepuszczalne min. 500g/m2/24h, brak zawartości halogenu, Oeko-Tex klasa I, z możliwością prania do 50 razy w temp. 95°C. | TAK |  |
| 32. | Zgrzewane szwy pokrycia elementu grzewczego. | TAK |  |
| 33. | Szyte szwy wymiennego pokrowca zewnętrznego. | TAK |  |
| 34. | Element grzewczy o klasie ochrony: IP02. | TAK |  |
| 35. | Zasilanie 24V DC. | TAK |  |
| 36. | Element grzewczy składający się z zewnętrznej powłoki poliuretanowej, silikonowego włókna do izolacji termicznej, grzałki z tkaniny węglowej, warstwy z pianki przeciwodleżynowej. | TAK |  |
| 37. | Min 10 czujników temperatury NTC w elemencie grzewczym z trwale oznaczonym diagramem na pokrowcu elementu grzewczego. | TAK |  |
| 38. | Oznaczenie ciepłej strony elementu grzewczego na pokrowcu zewnętrznym w postaci piktogramu i tekstu. | TAK |  |
| 39. | Pokrowiec materaca grzewczego posiada wbudowane pasy z trokami do mocowania do relingów stołu, aplikacja od góry z wyłogami wewnętrznymi do umieszczenia materaca. | TAK |  |
| 40. | Zintegrowany kabel połączeniowy o długości 1m. | TAK |  |
| 41. | Wymiary oraz moc elementu grzewczego: Materac grzewczy z pianką przeciwodleżynową 120x50x4cm, 135W – 1 szt. | TAK |  |
| 42. | Przewód dołączeniowy wyposażony w złącze do wpięcia czujnika temperatury. | TAK |  |
| 43. | Długość przewodu 2m. | TAK |  |
| 44. | Każdy przewód oznakowany indywidualnym numerem seryjnym w minimum 2 miejscach w celu zabezpieczenia przed zmazaniem. | TAK |  |

| Lp. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | OKRES GWARANCJI |  |  |
| 1 | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji. | 5 lat |  |
| 2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 3 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych. | 1 przegląd/rok |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji. | Max. 48 godzin |  |
| 5 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji. | Max. 7 dni |  |
| 6 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy. | TAK |  |
| 7 | Certyfikaty, deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu. | TAK |  |
| B | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
| 1 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego (w latach). | min. 10 lat |  |
| 2 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie. | min. 6 miesięcy |  |
| C | SZKOLENIA |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem). | TAK |  |
| 2 | Personel medyczny w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionego sprzętu: - przy uruchomieniu zestawu - odświeżające bezpośrednio w ramach przeglądu okresowego oraz przed ukończeniem okresu gwarancji. | TAK |  |