Parametry techniczno – użytkowe

Aparat do terapii wysokoprzepływowej – 2 sztuki

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń/model/typ/nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. |  | Wymagana wartość graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe o wysokim przepływie samodzielnie oddychającym pacjentom poprzez różnego rodzaju przyłącza pacjenta. | TAK |  |
| 2. | Cyfrowy, dotykowy, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlania co najmniej 5 parametrów jednocześnie: temperatura, prędkość przepływu, stężenie tlenu, natlenowanie krwi obwodowej, tętno. | TAK |  |
| 3. | Wszystkie wyświetlane informacje w języku polskim. | TAK |  |
| 4. | Min. zakres ustawienia temperatury: 31 - 37° C, regulacja co 1° C. | TAK |  |
| 5. | Min. zakres prędkości przepływu: 2-70 L/min, możliwość prowadzenia terapii u noworodków. | TAK |  |
| 6. | Możliwość uzyskania stężenia tlenu FiO2 zakresie od 21 % do 100 %. | TAK |  |
| 7. | Urządzenie z wbudowanym reduktorem tlenowym. | TAK |  |
| 8. | Zintegrowane mieszanie tlenu. | TAK |  |
| 9. | Wbudowany ultradźwiękowy czujnik tlenowy. | TAK |  |
| 10. | Wbudowany w urządzenie port tlenu pod wysokim ciśnieniem (HPO) oraz pod niskim ciśnieniem (LPO). | TAK |  |
| 11. | Urządzenie wyposażone w akumulator litowo-jonowy, czas ładowania akumulatora od 0 do 100%: mniej niż 7 godzin. | TAK |  |
| 12. | Urządzenie wyposażone w co najmniej 2 gniazda USB | TAK |  |
| 13. | Alarmy dotyczące min.: terapii, zasilania, tlenu, pulsoksymetrii ze słownym i graficznym wskazaniem błędu w języku polskim | TAK |  |
| 14. | Alarmy pogrupowane według pilności i stopnia ważności w ramach trzech poziomów priorytetu: niski, średni, wysoki. Gdy aktywnych jest kilka alarmów, alert dźwiękowy, kontrolka i kolor tła paska komunikatów sygnalizują, że aktywny jest alarm o najwyższym priorytecie. | TAK |  |
| 15. | Możliwość ustawienia limitów alarmów. | TAK |  |
| 16. | Urządzenie rejestruje do 24 godzin danych terapii, które można przeglądać na ekranie w formie danych i wykresów. | TAK |  |
| 17. | Przycisk wyciszania alarmu. | TAK |  |
| 18. | Masa aparatu max 5 kg (masa aparatu łącznie z akumulatorem). | TAK |  |
| 19. | Akcesoria: dodatkowe 2 filtry powietrza, przyłącze tlenowe AGA, rura do dezynfekcji termicznej, gąbeczki do czyszczenia, pokrowce zabezpieczające, dwie instrukcje obsługi papierowa i zawieszka ze skróconą (graficzną) obsługi. | TAK |  |
| 20. | Bieżące monitorowanie dezynfekcji na wyświetlaczu urządzenie po każdorazowym uruchomieniu. | TAK |  |
| 21. | Czas dezynfekcji max 55 min w tym przynajmniej 30 min w temperaturze 87° C. Temperatura przy użyciu termicznej wielorazowej rury do dezynfekcji. | TAK |  |
| 22. | Możliwość wymiany kolanka wylotowego pomiędzy pacjentami – brak konieczności dezynfekcji urządzenia, same kolanko wylotowe może być dezynfekowane oddzielnie. | TAK |  |
| 23. | 1 uchwyt mocujący min. < 40 kg, | TAK |  |
| 24. | Statyw zakończony uchwytem o nośności min. < 5 kg posiadającym 2 wieszaki na kroplówki i mocowanie układu oddechowego. | TAK |  |
| 25. | Uchwyt na butle z tlenem 10 L. | TAK |  |
| 26. | Koszyk | TAK |  |

| Lp. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | OKRES GWARANCJI |  |  |
| 1 | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji (miesiące). | 24 miesiące |  |
| 2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 3 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | 1 przegląd/rok |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Max. 48 godzin |  |
| 5 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Max. 7 dni |  |
| 6 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy. | TAK |  |
| 7 | Certyfikaty, deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu | TAK |  |
| B | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
| 1 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego (w latach). | min. 10 lat |  |
| 2 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie. | min. 6 miesięcy |  |
| C | SZKOLENIA |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem). | TAK |  |
| 2 | Personel medyczny w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionego sprzętu: - przy uruchomieniu zestawu - odświeżające bezpośrednio w ramach przeglądu okresowego oraz przed ukończeniem okresu gwarancji. | TAK |  |