Wykaz czynności serwisowych

Zadanie nr 1. Pełna opieka serwisowa –  Aparaty RTG Agfa

- Dla Systemu RTG DR 800:

1. Sprawdzenie stołu aparatu

a. Kontrola obwodów sieciowych i zabezpieczeń

b. Inspekcja uszkodzeń

c. Kontrola ruchu stołu we wszystkich płaszczyznach

d. Kontrola wyłączników krańcowych

e. Inspekcja wiązek wraz z osłonami

f. Inspekcja mocowania kolimatora i lampy

g. Czyszczenie i smarowanie przekładni, szyn, prowadnic

h. Kontrola stanu łańcucha

2. Sprawdzenie generatora

a. Inspekcja wizualna

b. Kontrola poziomu oleju w module HV

c. Czyszczenie konsoli

d. Inspekcja i czyszczenie otworów wentylacyjnych

e. Kontrola obwodu termicznego lampy

f. Kontrola poziomu napięcia baterii

g. Kontrola i wymiana w razie konieczności baterii na płycie głównej oraz wentylatorów (obowiązkowa wymiana co 5 lat)

3. Sprawdzenie kolimatora

a. Kalibracja

b. Weryfikacja dokręcenia śrub mocujących

c. Demontaż osłon i kontrola elementów ruchomych

d. Inspekcja i ew. wymiana okna przeciwpyłowego

e. Czyszczenie i montaż osłon

4. Sprawdzenie statywu płucnego

a. Inspekcja wizualna osłon i przewodów

b. Kontrola elementów ruchomych i pracy statywu

c. Kontrola mocowania do podłoża

d. Kontrola ruchu szuflady detektora

e. Inspekcja linek, obowiązkowa wymiana co 3 lata

5. Sprawdzenie zawieszenia sufitowego.

a. Kontrola kolumny teleskopowej i lin stalowych (obowiązkowa wymiana co 5 lat)

b. Kontrola sprężyn balancera

c. Kontrola napędów i pasów

d. Czyszczenie i dezynfekcja

6. Obowiązkowa konserwacja NX.

a. Wykonanie kopii zapasowej systemu

b. Instalacja poprawek (update) systemu NX

c. Czyszczenie wnętrza stacji roboczej

7. Testowanie i finalizacja.

a. Wykonanie raportu z czynności serwisowych

b. Utworzenie certyfikatu wykonania przeglądu wg zaleceń producenta

c. Wpis do paszportu technicznego

d. Dodanie naklejki informującej o kolejnym przeglądzie

- Dla systemu RTG DR 600

1. Wywiad z użytkownikiem pod kątem zgłaszanych nieprawidłowości.

2. Kontrola stacji NX.

3. Kontrola dziennika zdarzeń i błędów

4. Sprawdzenie systemu autopozycjonowania

5. Zerowanie licznika przeglądu

6. Demontaż i ponowny montaż (po wykonaniu przeglądu) osłon zewnętrznych.

a. Stół

b. Statyw płucny

c. Zawieszenie sufitowe

d. Osłona generatora

7. Konserwacja stołu

a. Czyszczenie zewnętrz i wewnątrz

b. Czyszczenie i smarowanie szuflady detektora wraz z jej mechanicznymi elementami (osie, śruby, napędy)

c. Kontrola czujników krańcowych

d. Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni roboczej stołu

8. Konserwacja statywu płucnego

a. Czyszczenie i smarowanie prowadnic

b. Czyszczenie i smarowanie linek

c. Wymiana linek (co 3 lata)

d. Kontrola pasków zębatych

9. Konserwacja zawieszenia sufitowego

a. Czyszczenie i smarowanie szyn

b. Czyszczenie wnętrza ramienia, zasilacza, lampy

c. Inspekcja systemu teleskopów

d. Inspekcja balancera (wymiana co 5 lat)

e. Kontrola kół pasowych

10. Konserwacja kolimatora

a. Demontaż osłon

b. Inspekcja śrub i części ruchomych

c. Inspekcja i czyszczenie komory DAP

11. Inspekcja śrub mocujących

a. Mocowanie stołu

b. Mocowanie ściennego statywu płucnego

c. Szyny zawieszenia sufitowego

d. Mocowanie wózków na osi X i Y

12. Kontrola kratki przeciw rozproszeniowej

13. Konserwacja generatora

a. Inspekcja przewodów i złącz

b. Inspekcja transformatora WN

c. Wymiana baterii na płycie ZST2 – jeśli wymagana

d. Kalibracja lampy rtg - jeśli wymagana

14. Kontrola funkcjonalności

a. Ruchy stołu

b. Wyłącznik awaryjny

c. Statyw płucny

d. Ruchy zawieszenia sufitowego

15. Test bezpieczeństwa elektrycznego (co 3 lata)

16. Wykonanie serwisowych testów sprawdzających

17. Konserwacja stacji i oprogramowania NX

a. Kalibracja paneli cyfrowych

b. Tworzenie kopii zapasowej systemu

c. Instalacja poprawek (updates) systemu

18. Testowanie i finalizacja przeglądu.

a. Wykonanie raportu z czynności serwisowych

b. Utworzenie certyfikatu wykonania przeglądu wg zaleceń producenta

c. Wpis do paszportu technicznego

d. Dodanie naklejki informującej o kolejnym przeglądzie

- Dla systemu RTG DR 100s

1. Sprawdzenie stanu akumulatorów (baterie powinny być w pełni naładowane)

2. Inspekcja wizualna

a. Naklejki ostrzegawcze i tabliczki znamionowe

b. Stan osłon i przewodów

c. Sprawność zasilacza

3. Testy elektryki

a. Testy włącznika

b. Testy diod i sygnalizacji dźwiękowych

c. Sprawdzenie kolimatora

d. Testy rotacji anody

e. Testy elementów ruchu w rączce

f. Testy wyłącznika awaryjnego

g. Testy pętli zwarcia i prądu upływu

h. Test bezpieczeństwa elektrycznego

4. Testy mechaniki

a. Zderzak

b. Hamulec postojowy

c. Rotacja kolumny

d. Ruch pionowy kolumny

e. Kontrola mocowania monoblocku

5. Testy funkcjonalne

a. Mocowanie kolimatora

b. Stan lin stalowych kolumny

c. Kontrola jakości obrazu

d. Kalibracja detektorów

e. Kontrola skali szarości

f. Wykonanie ekspozycji testowych

g. Weryfikacje poprawności przesyłu danych do systemu PACS

6. Obowiązkowa konserwacja NX.

a. Wykonanie kopii zapasowej systemu

b. Instalacja poprawek ( update ) systemu NX

c. Czyszczenie wnętrza stacji roboczej

7. Testowanie i finalizacja.

a. Wykonanie raportu z czynności serwisowych

b. Utworzenie certyfikatu wykonania przeglądu wg zaleceń producenta

c. Wpis do paszportu technicznego

d. Dodanie naklejki informującej o kolejnym przeglądzie