Poznań dnia: 2026-05-27

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zestawy odczynnikowe do oznaczeń immunochemicznych, m.in. w zakresie parametrów niezbędnych do kwalifikacji do przeszczepu oraz oznaczeń stężeń leków, w tym immunosupresyjnych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/35/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy FAC: 1. Prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilości dla oznaczenia Anty-HBS, w formularzu został umieszony w dwóch pozycjach, Anty-HBS 1200 oznaczeń oraz przeciwciała Anty-HBS 1400 oznaczeń? Odpowiedź: Zamawiający wprowadził modyfikację. 2. Dotyczy pkt. 6 parametry wymagane dotyczące analizatorów/ odczynników Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot dzierżawy na okres trwania umowy i zobowiąże się do skutecznej naprawy w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii (w dni robocze); w przeciwnym razie Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt zorganizować i sfinansować wykonanie badań w innej jednostce. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Dotyczy pkt. 2 parametry wymagane dotyczące analizatorów/ odczynników Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odczynniki i kalibratory pochodziły od innego producenta niż producent analizatorów, ale były zwalidowane i przeznaczone do stosowania wyłącznie na oferowanych analizatorach i były dostarczane w takim samym łańcuchu dostaw oraz spełniały wszystkie pozostały warunki określone w SWZ. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 4. Dotyczy pkt. 2 parametry wymagane analizatora/ analizatorów Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie analizatora zapasowego którego rok produkcji to 2010r.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5. Prosimy Zamawiającego o przedstawienie podziału ilości oznaczeń pomiędzy analizatorem podstawowym, a zapasowym. Odpowiedź: Zamawiający załącza. 6. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie analizatora zapasowego, który posiada 25 chłodzonych miejsc odczynnikowych z możliwością załadowania min. 50 próbek do podajnika oraz maksymalną wydajnością nie mniejszą niż 80 oznaczeń na godzinę? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 7. Dotyczy pkt. 6 parametry wymagane analizatora/ analizatorów Czy Zamawiający miał na myśli analizator posiadający aktywny system mycia zapewniający wartość współczynnika przenoszenia na poziomie ? 0,1 ppm? Odpowiedź: Tak. 8. Czy określone przez Zamawiającego w załączniku cenowym ilości poszczególnych badań zostały tak skalkulowane, że zawierają również testy potrzebne do wykonania kalibracji oraz kontroli? Odpowiedź: Tak. 9. Czy Zamawiający zgodzi się aby test do oznaczeń EBV był realizowany na trzech różnych odczynnikach: EBV EBNA-1 IgG, EBV VCA IgG, EBV VCA IgM oraz na trzech różnych numerach katalogowych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 10. Czy Zamawiający zgodzi się aby leki tj. karbamazepina, kwas walproinowy, wankomycyna, mogły być wykonywane wyłącznie na analizatorze zapasowym? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 11. Czy Zamawiający wymaga oznaczenia Prokalcytoniny referencyjną metoda BRAHMS o liniowości min. 100 ?g/L. Odpowiedź: Tak. 12. Czy Zamawiający wymaga testu do oznaczania wysokoczułej Troponiny I? Odpowiedź: Tak. 13. Czy Zamawiający wymaga możliwości oznaczania kortyzolu w surowicy i moczu z próbki pierwotnej, bez dodatkowego etapu wstępnej manualnej obróbki próbki? Odpowiedź: Tak. Dotyczy projektu umowy: 1. Dotyczy §5 pkt 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostaw cząstkowych wynosił 5 dni roboczych? Odpowiedź: Tak. 2. Dotyczy §5 pkt. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy aparatów wynosił 21 dni roboczych ? Odpowiedź: Nie. 3. Dotyczy §7 pkt 5 Czy Zamawiający potwierdza, że termin płatności powinien być liczony od daty dostarczenia faktury do KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami? Uzasadnienie: Obowiązek wysyłania faktury mailem spowoduje konieczność zbudowania dodatkowego obiegu dokumentów dla tego klienta. Obecnie wszystkie faktury wysłane są do KSeF i nie są wysyłane na adres mailowy klientów. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 4. Dotyczy §8 pkt 2 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli 7 dni roboczych, jeśli tak to prosimy o wprowadzenie zmiany we wzorze umowy? Odpowiedź: Nie, zgodnie z wzorem umowy. 5. Dotyczy § 11 pkt. 2 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego zapisu na: 2. Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za zwłokę w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % wartości niezrealizowanego zamówienia, nie mniej jednak niż 150,00 zł za każdy dzień zwłoki oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień zwłoki, przy czym maksymalna kara umowna za każdy przypadek zwłoki nie może przekroczyć 3% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1. Odpowiedź: Nie, zgodnie z wzorem umowy. 6. Dotyczy § 15 projektu umowy: Czy w związku z regulacją art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności zmiany w zakresie numeru katalogowego produktu bez wcześniejszego powiadamiania Zamawiającego o takiej zmianie oraz o braku konieczności w przypadku tego rodzaju zmiany aneksowania umowy? Uzasadnienie: Wykonawca często dopiero przy wprowadzaniu do systemu zamówienia klienta ma wiedzę o zmianie numeru katalogowego produktu. Odpowiedź: Nie, zgodnie z wzorem umowy. 7. Prosimy o doprecyzowanie minimalnego progu wykonania umowy - czy przewidziany jest określony poziom procentowy (np. 80%)? Obecne zapisy nie zawierają jednoznacznej informacji w tym zakresie. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 14. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej. Odpowiedź: Tak. 15. Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn czy wymaga dostarczenia go przez Oferenta? Roztwór podchlorynu jest używany w procesie mycia i konserwacji analizatora. Jeśli Zamawiający wymaga dostarczenia podchlorynu to zwracamy się z prośbą o możliwość rozbudowania tabeli formularza cenowego o ten produkt. Odpowiedź: Tak. 16. Czy Zamawiający wymaga aby oferent zaoferował dedykowane rozcieńczalniki służące do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora ? Odpowiedź: Nie. 17. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia soli fizjologicznej do rozcieńczania próbek? W przypadku wymogu dostarczenia roztworu, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie soli fizjologicznej Braun'a do rozcieńczenia próbek o stężeniu 0,9%, bez zapisu o takim zastosowaniu w oficjalnej ulotce producenta. Odpowiedź: Nie. 18. W celu prawidłowego oszacowania oferty, prosimy Zamawiającego o podanie ile zużyje tonerów do drukarki przez okres trwania umowy tj. 24 miesiące? Odpowiedź: 2 sztuki.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

dr hab. n. med.- prof. UZ

Dawid Murawa