MODYFIKACJA Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Wykonawca dostarczy odczynniki, materiały kalibracyjne oraz inne niezbędne akcesoria do wykonania badań wymienionych niżej.

Wykonawca zaproponuje materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w ilości zapewniającej przeprowadzenie badań kontrolnych dla 15% analiz, z wyjątkiem następujących badań: anty-HAV (w 2 klasach), anty-HCV, anty-HIV, anty-HBc, anty-HBs antygen i przeciwciała anty-HBs, cytomegalowirus w obu klasach, toxoplazmoza w obu klasach, różyczka w obu klasach, mononukleoza, kiła, PTH - dla których zaproponuje materiały kontrolne obejmujące 100% badań.

Przewidywana liczba oznaczeń na analizatorze:

|  | Suma |  |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AFP | 400 |  | Kiła – test przesiewowy | 1800 |
| Anty HBc (total) | 1200 |  | Kortyzol | 1700 |
| Anty-HCV | 7500 |  | Kwas walproinowy | 400 |
| Anty-HIV | 5600 |  | LH | 1500 |
| Anty HAV IgM | 1200 |  | Mononukleoza | 1800 |
| Anty HAV IgG | 1200 |  | NT-proBNP | 3000 |
| Anty HBs | 1200 |  | Parathormon | 1200 |
| Beta-HCG | 400 |  | Progesteron | 1400 |
| BNP | 4000 |  | Prokalcytonina | 10000 |
| CA 125 | 200 |  | Prolaktyna | 400 |
| CA 15-3 | 1800 |  | Przeciwciała anty-HBs | 1400 |
| CA 19-9 | 200 |  | PSA | 400 |
| CEA | 400 |  | PSA – frakcja wolna | 400 |
| CMV – IgG | 2400 |  | Różyczka IgG | 1000 |
| CMV – IgM | 2400 |  | Różyczka IgM | 1000 |
| Cyklosporyna | 2000 |  | SHBG | 1400 |
| DHEA-S | 700 |  | Sirolimus | 1000 |
| Estradiol | 1400 |  | Tacrolimus | 8000 |
| FT3 | 200 |  | Testosteron | 1400 |
| FT4 | 200 |  | Toxoplazma - IgG | 2200 |
| FSH | 1400 |  | Toxoplazma – IgM | 2200 |
| HBs antygen | 600 |  | Troponina I | 1000 |
| Homocysteina | 1800 |  | TSH | 600 |
| Insulina | 1500 |  | Wankomycyna | 1200 |
| Karbamazepina | 800 |  |  |  |

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość dzierżawy za 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane dotyczące analizatorów/odczynników: |  |  |  |
|  | analizator/analizatory | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatorów) |  |
|  | Wszystkie odczynniki i kalibratory muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowane analizatory i zapewniać możliwość wykonania wszystkich zamawianych badań. | TAK |  |
|  | Ważność odczynników po dostarczeniu do Laboratorium – min. 3 miesiące. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy odczynniki, materiały kalibracyjne oraz inne niezbędne akcesoria do wykonania badań | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiąże się do dostarczania odczynników tej samej serii przez co najmniej 3 kolejne miesiące oraz materiałów kontrolnych tej samej serii przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy. | TAK |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot dzierżawy na okres trwania umowy i zobowiąże się do skutecznej naprawy w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii; w przeciwnym razie Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt zorganizować i sfinansować wykonanie badań w innej jednostce. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiąże się do wykonywania bezpłatnych przeglądów i napraw wszystkich urządzeń zaproponowanych w przetargu – analizatory, komputery, drukarki itp (wraz z materiałami eksploatacyjnymi i częściami zużytymi w czasie naprawy). | TAK |  |
|  | Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym zapewni (własnym staraniem i kosztem) dwustronną komunikację analizatora ze szpitalnym systemem informatycznym wraz z możliwością wykorzystania systemu kodów paskowych (CODE 39) w terminie do 2 tygodni od instalacji urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym zapewni (własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatorów do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego. Wykonawca dostarczy komputer przenośny o przekątnej ekranu min. 15” służący do analizy kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w programie kontroli jakości badań użytkowanym w laboratorium zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy i zamontuje na własny koszt UPS o odpowiednich dla analizatorów parametrach technicznych, umożliwiający podtrzymanie pracy przez co najmniej 20 minut. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania w trakcie trwania umowy. | TAK |  |
|  | Wykonawca wymieni wadliwe urządzenia na nowe w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu. | TAK |  |
|  | Oferent dostarczy instrukcję analizatora obsługi w j. polskim. | TAK |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla bezpośrednich użytkowników, zgodnie z harmonogramem ustalonym z kierownikiem laboratorium. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE. Wszelkie wymogi formalne wynikające ze zmian przepisów dotyczących substancji niebezpiecznych i/lub decyzji organów UE, Wykonawca będzie załatwiał na bieżąco, własnymi siłami/środkami. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiąże się do deinstalacji analizatora nie później niż 14 dni od daty zakończenia umowy. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy dodatkowo 2 pakiety MS Office 2010 BOX PL 1 drukarkę wykorzystywaną powszechnie u zamawiającego (np. HP Laser Jet 401dn) wraz z nieodpłatnym zapewnieniem części zużywalnych (np. tonery) i nastawną pipetę automatyczną 5ml | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni na własny koszt udział zamawiającego 1 x w miesiącu w programie kontroli jakości w zakresie oznaczeń leków immunosupresyjnych: tacrolimusa, cyklosporyny i sirolimusa. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni własnym staraniem i kosztem udział zamawiającego 2 x w roku w zewnątrzlaboratoryjnym programie kontroli jakości (np. Labquality) w zakresie oznaczeń: anty-HAV (w 2 klasach), anty-HCV, anty-HIV, Ca 15-3, CMV-IgG, CMV-IgM, DHEA-S, HBs antygen, anty-HBs, anty HBcTotal, karbamazepina, kiła, kwas walproinowy, mononukleoza, różyczka-IgG, różyczka-IgM, toksoplazma-IgG, toksoplazma-IgM, wankomycyna, prokalcytonina, SHBG, insulina, PTH intact. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy niszczarkę papieru (parametry minimalne: wyjmowany kosz co najmniej 20 lirów, niszczenie jednorazowo 15 kartek, niszczenie zszywek, spinaczy) | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy wytrząsarkę do probówek laboratoryjnych (parametry minimalne: regulowana siła wytrząsania, obsługiwanie probówek typu Eppendorf) | TAK |  |

| L.p. | Wymagania |  | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY WYMAGANE ANALIZATORA/ANALIZATORÓW: |  |  |  |  |
|  | ANALIZATOR/ANALIZATORY | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatorów) |  |  |
|  | Analizator/analizatory rok produkcji – nie starszy niż 2018. | TAK |  |  |
|  | Metoda oznaczeń - chemiluminiscencyjna | TAK |  |  |
|  | Pojemność karuzeli odczynnikowej minimum 40 pozycji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego załadowania minimum 100 probówek do podajnika. Wydajność - co najmniej 150 oznaczeń na godzinę. | TAK |  |  |
|  | Aktywny system mycia sond zapewniający wartość współczynnika przenoszenia poniżej 0.1 ppm; brak konieczności stosowania końcówek jednorazowych. | TAK |  |  |
|  | Czujnik skrzepów i bąbli powietrza w próbce. | TAK |  |  |
|  | Odczynniki gotowe do pracy, umożliwiające wykonanie oznaczeń bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej, niewymagające ogrzania do temperatury pokojowej. | TAK |  |  |
|  | Odczynniki oraz kalibratory niewymagające rekonstytucji. | TAK |  |  |
|  | Próbki, odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały eksploatacyjne - możliwość dodawania w czasie pracy analizatora, bez przerywania oznaczeń. | TAK |  |  |
|  | Przebieg i odczyt reakcji w kuwecie jednorazowej. | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w komputer z dotykowym ekranem oraz UPS. | TAK |  |  |
|  | Jeśli jest to wymagane – aparat/-y wyposażony w stację wody; podłączenie i ew. naprawy - na koszt oferenta | TAK |  |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis