Bydgoszcz dnia: 2026-05-28

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 4729/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 60/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pĂłĹşn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

| PYTANIE NR 1 Pytanie dot. Pakietu 11: Pozycja 1 Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 11, poz 1 dopuści do złożenia stent wieńcowy najnowszej generacji uwalniający sirolimus, łączący platformę Co Cr z biostabilną abluminalną matrycą polimerową, posiadający elastyczną, ultracieńką strukturę rozpórek pozwalającą na dojście do krętych oraz trudnych zmian? Unikalne, hydrodynamiczne niskoprofilowe oraz owalne rozpórki stentu minimalizują zakłócenia przepływu krwi zwiększając długofalowe bezpieczeństwo. Stent posiada możliwość znacznych doprężeń. Dane techniczne: Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm Dostępne długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 32, 36, 40 mm Bardzo dobry dostęp do bocznic - max średnica otwarcia pojedynczej celi stentu wynosi 3,9 mm. Możliwość doprężenia stentu o rozmiarze 2,0-2,5 mm do 3,7 mm oraz stentu o rozmiarze 3,0-4,0 mm do 5,8 mm bez zniszczenia struktury stentu Materiał - stop Co Cr Grubość rozpórki - 68 ?m Budowa stentu - struktura otwartokomórkowa i elastyczna Polimer - biostabilny polimer akrylowy Pokrycie stentu - abluminalne Materiał balonu - nylon 12 Znaczniki pozycjonujące - ramienny i udowy w obszarze rurki hypotube Markery radiologiczne - 2 złote w obszarze balonu Długość użytkowa systemu wprowadzania - 141 cm Profil wejścia - 0,016" Profil przejścia - 0,023" Skrót perspektywiczny - ? 2,0 % Siła promieniowa - ? 0,17N/mm2 Odrzut (recoil)- 4,0% Lek: sirolimus (rapamycyna) Dawka leku: 0,90 ?m/mm2 Ciśnienie znamionowe - 6 do 8 barów Ciśnienie RBP - 17 barów Zgodny cewnik prowadzący - 5F Zgodny prowadnik - max 0,14" STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na brak średnicy 4,5 mm Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 1 dopuści do zaoferowania cewnik balonowy do PTCA będący przełomowym połączeniem technologii balonów semi compliant (balon półpodatny) i non compliant (balon niepodatny), który w zależności od zastosowanego ciśnienia zachowuje się jak balon SC lub NC? Balon charakteryzuje się wybitną łatwością sterowania oraz odpornością na wielokrotne przechodzenie przez naczynia dzięki innowacyjnej powłoce hydrofilnej. Konstrukcja cewnika balonowego pozwala na użycie jednego produktu przy dwóch zastosowaniach. Dane techniczne: Długość cewnika - 141 cm Profil wejścia - 0,016" Profil przejścia - 0,023" Powłoka - Hydrofilna Markery - Platynowo-irydowe Sposób złożenia balonu - 3 fałdy Materiał balonu - Nylon 12 Ciśnienie znamionowe cewnika półpodatnego (SC) - 6/8 atm Ciśnienie znamionowe cewnika niepodatnego (NC) - 12/14 atm Ciśnienie RBP - 16/18/20 atm Długość końcówki - 3 mm Zgodny cewnik prowadzący - 5F (6F do techniki kissing balloon) Średnica SC (mm): 1,25; 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00 Średnica NC (mm): 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50 Długość (mm): 6, 10,15, 20, 25, 30 STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na brak średnicy 5,0 mm Pytania do Pakietu nr 11 poz 2: Czy Zamawiający w zakresie Pakietu 11 nr 2 dopuści do zaoferowania cewnik balonowy do PTCA będący przełomowym połączeniem technologii balonów semi compliant (balon półpodatny) i non compliant (balon niepodatny), który w zależności od zastosowanego ciśnienia zachowuje się jak balon SC lub NC? Balon charakteryzuje się wybitną łatwością sterowania oraz odpornością na wielokrotne przechodzenie przez naczynia dzięki innowacyjnej powłoce hydrofilnej. Konstrukcja cewnika balonowego pozwala na użycie jednego produktu przy dwóch zastosowaniach. Dane techniczne: Długość cewnika - 141 cm Profil wejścia - 0,016" Profil przejścia - 0,023" Powłoka - Hydrofilna Markery - Platynowo-irydowe Sposób złożenia balonu - 3 fałdy Materiał balonu - Nylon 12 Ciśnienie znamionowe cewnika półpodatnego (SC) - 6/8 atm Ciśnienie znamionowe cewnika niepodatnego (NC) - 12/14 atm Ciśnienie RBP - 16/18/20 atm Długość końcówki - 3 mm Zgodny cewnik prowadzący - 5F (6F do techniki kissing balloon) Średnica SC (mm): 1,25; 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00 Średnica NC (mm): 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50 Długość (mm): 6, 10,15, 20, 25, 30 STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na brak średnicy 5,0 mm Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 1 dopuści do zaoferowania cewnik balonowy do PTCA będący przełomowym połączeniem technologii balonów semi compliant (balon półpodatny) i non compliant (balon niepodatny), który w zależności od zastosowanego ciśnienia zachowuje się jak balon SC lub NC? Balon charakteryzuje się wybitną łatwością sterowania oraz odpornością na wielokrotne przechodzenie przez naczynia dzięki innowacyjnej powłoce hydrofilnej. Konstrukcja cewnika balonowego pozwala na użycie jednego produktu przy dwóch zastosowaniach. Dane techniczne: Długość cewnika - 141 cm Profil wejścia - 0,016" Profil przejścia - 0,023" Powłoka - Hydrofilna Markery - Platynowo-irydowe Sposób złożenia balonu - 3 fałdy Materiał balonu - Nylon 12 Ciśnienie znamionowe cewnika półpodatnego (SC) - 6/8 atm Ciśnienie znamionowe cewnika niepodatnego (NC) - 12/14 atm Ciśnienie RBP - 16/18/20 atm Długość końcówki - 3 mm Zgodny cewnik prowadzący - 5F (6F do techniki kissing balloon) Średnica SC (mm): 1,25; 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00 Średnica NC (mm): 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50 Długość (mm): 6, 10,15, 20, 25, 30 STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na brak średnicy 5.0 mm Pytania do Pakietu nr 11: Czy Zamawiający w zakresie Pakietu 11 nr 4 dopuści do zaoferowania cewnik balonowy do PTCA będący przełomowym połączeniem technologii balonów semi compliant (balon półpodatny) i non compliant (balon niepodatny), który w zależności od zastosowanego ciśnienia zachowuje się jak balon SC lub NC? Balon charakteryzuje się wybitną łatwością sterowania oraz odpornością na wielokrotne przechodzenie przez naczynia dzięki innowacyjnej powłoce hydrofilnej. Konstrukcja cewnika balonowego pozwala na użycie jednego produktu przy dwóch zastosowaniach. Dane techniczne: Długość cewnika - 141 cm Profil wejścia - 0,016" Profil przejścia - 0,023" Powłoka - Hydrofilna Markery - Platynowo-irydowe Sposób złożenia balonu - 3 fałdy Materiał balonu - Nylon 12 Ciśnienie znamionowe cewnika półpodatnego (SC) - 6/8 atm Ciśnienie znamionowe cewnika niepodatnego (NC) - 12/14 atm Ciśnienie RBP - 16/18/20 atm Długość końcówki - 3 mm Zgodny cewnik prowadzący - 5F (6F do techniki kissing balloon) Średnica SC (mm): 1,25; 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00 Średnica NC (mm): 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50 Długość (mm): 6, 10,15, 20, 25, 30 STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na brak średnicy 1.0 mm Pozycja 3- prosimy o wydzielenie pozycji do innego Zadania. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na przepisy ustawy Pzp, w szczególności art. 90 ust 3 oraz art. 137 ust 7. Pytania do Pakietu 12: Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 12, poz 1 dopuści do złożenia stent wieńcowy najnowszej generacji uwalniający sirolimus, łączący platformę Co Cr z biostabilną abluminalną matrycą polimerową, posiadający elastyczną, ultracieńką strukturę rozpórek pozwalającą na dojście do krętych oraz trudnych zmian? Unikalne, hydrodynamiczne niskoprofilowe oraz owalne rozpórki stentu minimalizują zakłócenia przepływu krwi zwiększając długofalowe bezpieczeństwo. Stent posiada możliwość znacznych doprężeń. Dane techniczne: Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm Dostępne długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 32, 36, 40 mm Bardzo dobry dostęp do bocznic - max średnica otwarcia pojedynczej celi stentu wynosi 3,9 mm. Możliwość doprężenia stentu o rozmiarze 2,0-2,5 mm do 3,7 mm oraz stentu o rozmiarze 3,0-4,0 mm do 5,8 mm bez zniszczenia struktury stentu Materiał - stop Co Cr Grubość rozpórki - 68 ?m Budowa stentu - struktura otwartokomórkowa i elastyczna Polimer - biostabilny polimer akrylowy Pokrycie stentu - abluminalne Materiał balonu - nylon 12 Znaczniki pozycjonujące - ramienny i udowy w obszarze rurki hypotube Markery radiologiczne - 2 złote w obszarze balonu Długość użytkowa systemu wprowadzania - 141 cm Profil wejścia - 0,016" Profil przejścia - 0,023" Skrót perspektywiczny - ? 2,0 % Siła promieniowa - ? 0,17N/mm2 Odrzut (recoil)- 4,0% Lek: sirolimus (rapamycyna) Dawka leku: 0,90 ?m/mm2 Ciśnienie znamionowe - 6 do 8 barów Ciśnienie RBP - 17 barów Zgodny cewnik prowadzący - 5F Zgodny prowadnik - max 0,14" STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na brak średnicy 4,5 mm Pozycja 2- prosimy o wydzielenie pozycji do innego Zadania. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na przepisy ustawy Pzp, w szczególności art. 90 ust 3 oraz art. 137 ust 7 Pytanie dot. Pakietu nr 19: Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 19, dopuści złożenie oferty cewnikiem do aspiracji skrzeplin o długości 140cm, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055''), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a'30cm3, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza. PYTANIE NR 2 Dotyczy Zadania 31: - Czy Zamawiający wymaga cewników o długości roboczej 138 cm? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy Zamawiający wymaga, żeby zestaw był kompatybilny zarówno z introducerem 6FR jak i 5FR? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wymaga 6Fr, jednocześnie dopuszcza 5Fr. 3. Czy Zamawiający wymaga, aby produkty posiadały potwierdzoną skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo badaniami klinicznymi z 12 miesięcznym follow - up’em publikowanymi w impactfactorowej literaturze medycznej? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.. PYTANIE NR 3 Dot. Zadanie nr 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 17 igły transseptalnej z koszulką o długościach : igły o długości 71,89, 98 cm , 18G i krzywiznach BRK i BRK-1 oraz koszulki do nakłucia przegrody między przedsionkami o rozmiarze 8F i 8,5 F i krzywiznach SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, SR0, LAMP45, LAMP90, LAMP135 – do lewego i prawego przedsionka, i długości 63 cm ? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza Dot. Zadanie nr 18 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zatyczki sercowej z siatki nitynolowej wprowadzanej przezskórnie i przezcewnikowo do nieoperacyjnego zamykania uszka lewego przedsionka; Mechanizm zamknięcia przez samorozprężenie płata i dysku urządzenia; Zakres średnic płatka 16-34 mm; Zakres średnic dysku 22-41 mm; W zakresie średnic płatka mniejszych (16-22 mm) wielkości rosną co 2 mm; W zakresie średnic płatka większych (>22 mm) wielkości rosną co 3 mm; Koszulki dostarczające kompatybilne z implantami 12F i 14F? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza Dot. Zadanie nr 18 Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było zbudowane z siatki nitinolowej, w kształcie samorozprężalnego płata i dysku. Wymagany zakres średnic płata 16-34mm dzięki czemu możliwe jest zamknięcie uszek o bardziej zróżnicowanej antomii? Urządzenie pokryte substancją ograniczającą uwalnianie niklu. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. PYTANIE NR 4 Część nr 1 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na cewniki diagnostyczne do angiografii zbrojone - wykonany z nylonu - budowa trójwarstwowa wzmocniona zbrojeniem w postaci stalowego oplotu (16 drutów, w konfiguracji 8 2) - przeniesienie obrotu 1:1 - dostępna wersja z powłoką hydrofilną na 1/2 długości w części dystalnej - widoczny w promieniach Rtg, dostępny w wersji z platynowym markerem - średnice 4, 5, 6F, długość 100 cm - światło wew. Dla 5F- 0,045", dla 6F - 0,055"- niezmienne na całej długości cewnika - kompatybilny z prowadnikiem 0.035" dla 4F oraz 0.038" dla 5 i 6F - dostępne 23 krzywizny o różnych kształtach ( Pigtail, Angled Pigtail, Gensini, Multipurpose, N.I.H., Straight, Bentson, Cerebral, Headhunter, Left Carotid, Mani, Medullaire, Newton, Simmons, Vertebral, Cobra, Femoral Renal, Sidewinder, Tonnelier, Amplatz, Judkins Left, Judkins Right, Sones) - wartość maksymalnego ciśnienia przepływu w cewniku -1200psi - dostępne w ofercie krzywizny uniwersalne umożliwiające kaniulację prawej i lewej tętnicy wieńcowej tym samym cewnikiem. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt małe światło wewnętrzne Część nr 3 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na prowadniki diagnostyczne TIP w jednym rozmiarze, pokryte powłoką teflonową ułatwiająca manewrowanie, ciągłość materiału prowadnika zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu . Pozostałe wymagania bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wszystkich rozmiarów Część nr 4 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestawy do nakłucia tętnicy z koszulka naczyniową z zastawką współpracujące z prowadnikiem 0,035" zamiast 0,038". Pozostałe wymagania bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza Część nr 20 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na cewnik balonowy do walwuloplastyki wysokociśnieniowy o średnicach: - śr. 14, 15 - introduktor 7F - śr. 16, 18, 20 - introduktor 8F - śr. 23 - introduktor 9F - śr. 25 - introduktor 10F - śr. 28 - introduktor 11F - śr. 30 - introduktor 12F Pozostałe wymagania bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza Część nr 28 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na prowadnik polimerowy z powłoką hydrofilną, Prowadnik składa się z rdzenia wykonanego ze stopu niklowo-tytanowego (nitinol), pokrytego radiocieniującą powłoką poliuretanową. Dystalna część prowadnika może mieć zakończenie proste lub zagięte. Odporny na zagięcia, dobrze widoczny w skopii Różne rodzaje końcówek - proste lub "J" Dostępne różne twardości, Standardowy, Elastyczny, Średni, Sztywny Różne rodzaje średnic : 0,25"; 0,32"; 0,35"; 0,38" Różne długości: 150; 180 i 260 cm, Ciągłość materiału prowadnika zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza. PYTANIE NR 5 Dotyczy Zadania 31: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie symbolicznej opłaty dzierżawy (np. 10 PLN miesięcznie) za udostępnienie generatora, w miejsce jego bezpłatnego użyczenia przewidzianego w opisie przedmiotu zamówienia dla pakietu 31, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i dostępności urządzenia zgodnie z wymaganiami SWZ. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu realizacji umowy UŻYCZENIA. Model realizacji zamówienia oparty na bezpłatnym użyczeniu sprzętu stanowi element opisu sposobu wykonania zamówienia przyjęty w dokumentacji postępowania. Rezygnacja z tego rozwiązania i przejście na odpłatną dzierżawę urządzenia oznaczałoby zmianę charakteru zamówienia, co jest niezgodne z art. 90 ust 3 oraz art. 137 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. PYTANIE NR 6 - Dotyczy: Zadanie 9, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści stenty o następujących parametrach: Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny - pochodną Rapamycyny-everolimus stent ze stopu kobaltowo-chromowego typu slotted tube - stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus) - grubość ściany stentu 0,0032" dla wszystkich rozmiarów (81 µm) - crossing profile: 0,039” (dla stentu 3.0 x 18 mm); 0.044˝ (dla stentu 3.0 x 48 mm) - dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0 mm dla długości 8 - 38 mm; oraz: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5 mm dla długości 48mm - ciśnienie nominalne: 9 atm dla śr. 2,0-2,5mm; 12 atm dla śr. 2,75-4,0mm; 11 atm dla dł. 48 mm - ciśnienie RBP: 16 atm dla długości 8 - 38mm; oraz 18 atm. dla dł. 48mm STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza 2) Dotyczy: Zadanie 30, poz. 1 i 2 Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z wymagania utworzenia depozytu na korzyść dostaw sukcesywnych. Cewnik do obrazowania naczyń występują w jednym rozmiarze o jednym numerze katalogowym, natomiast Prowadniki do FFR bezprzewodowe, pakowane i dystrybuowane są po 5 szt. w opakowaniu, co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie oddziału zakupami na fakturę, oraz nie obciąża obu stron czasochłonną kontrolą depozytu i kosztami jego utrzymania. Ponadto tworzenie oraz utrzymywanie depozytów na produkty sprzedawane w opakowaniach zbiorczych jest niezgodne z polityką komisową wykonawcy. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu realizacji umowy. Model realizacji zamówienia oparty na „banku” stanowi element opisu sposobu wykonania zamówienia przyjęty w dokumentacji postępowania. Rezygnacja z tego rozwiązania i przejście na klasyczny model dostaw oznaczałoby zmianę charakteru zamówienia, co jest niezgodne z art. 90 ust 3 oraz art. 137 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 3) Dotyczy: Zadanie 34 Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z wymagania utworzenia depozytu na korzyść dostaw sukcesywnych. Prowadniki są pakowane i dystrybuowane po 5 szt. w opakowaniu, co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie oddziału zakupami na fakturę, oraz nie obciąża obu stron czasochłonną kontrolą depozytu i kosztami jego utrzymania. Ponadto tworzenie oraz utrzymywanie depozytów na produkty sprzedawane w opakowaniach zbiorczych jest niezgodne z polityką komisową wykonawcy. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu realizacji umowy. Model realizacji zamówienia oparty na „banku” stanowi element opisu sposobu wykonania zamówienia przyjęty w dokumentacji postępowania. Rezygnacja z tego rozwiązania i przejście na klasyczny model dostaw oznaczałoby zmianę charakteru zamówienia, co jest niezgodne z art. 90 ust 3 oraz art. 137 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. PYTANIE NR 7 Czy Zamawiający dopuści konektor 8F z zastawką bezstopniową? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na trudność przy pracy z zastawką bez stopniowania ucisku. Czy zamawiający dopuści ocenę jakościową produktów na podstawie oceny przesłanych próbek? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza. W postępowaniu nie wymagano złożenia próbek.. PYTANIE NR 8 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Części 28 prowadniki hydrofilne o poniższej charakterystyce: - Rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem z domieszką BaSO4 (siarczanu baru) o doskonałej widoczności w skopii, - Końcówka taperowana, atraumatycznie zaokrąglona, - Dostępne długości 150 cm / 180 cm, - Dostępne średnice 0.035" / 0.038", - Długość elastycznej końcówki 30 mm, - Dostępne prowadniki proste, zagięte, kształtowalne, - Dostępne końcówki o sztywności Floppy, Soft i Standard, - Dostępne prowadniki o zróżnicowanej sztywności: Standard, sztywne STIFF dla dł. 180cm? Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie na przystąpienie do przetargu i zaoferowanie wyrobów najwyższej jakości - prowadników hydrofilnych POSEIDON, duńskiej firmy SP Medical. W załączeniu broszura prowadników POSEIDON. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza. PYTANIE NR 9 Pytanie 1 do pakietu 3 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie : Prowadnik diagnostyczny PTFE - długość 150cm, 260 cm - śr. 0,035" - dostępne z końcówką prostą oraz J - prowadniki pokrywane teflonem do krętych naczyń - pokrycie substancją ułatwiającą manewrowanie STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza Pytanie 2 do pakietu 8 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek wysokociśnieniowych Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem do napełniania cewników balonowych - pojemność strzykawki 20 ml - możliwe ciśnienie do uzyskania od 0 do 30 atm/bar - dren wysokociśnieniowy o długości 30-40 cm - wyposażona w elastyczny wysokociśnieniowy dren zbrojony i kranik wysokociśnieniowy trójdrożny o rotowana końcówka "męska" - przejrzysta obudowa ułatwiająca dostrzeżenie pęcherzyków powietrza - wyposażona w blokadę umieszczoną w rękojeści uniemożliwiającą przypadkowe zwolnienie Poniżej zdjęcie poglądowe produktu : STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza Pytanie 3 do pakietu 17 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie znanych od lat zestawów transseptalnych o poniższych parametrach: Igła transseptalna z koszulką do nakłucia przegrody między przedsionkami koszulka transseptalna Koszulki zbrojone, hydrofilne, wyposażone w kranik Dostępne długości: 60cm,62cm oraz 80cm 4 krzywizny koszulek do wyboru: T0/T1/T2/T3, w tym 3 D Średnice do wyboru: 8F/8.5F/10F/12F W zestawie prowadnik PTFE, typ J 3 mm , 0,032’’/150cm/180 cm Otwory do przepłukiwania na końcu koszulki Platynowy marker w celu identyfikacji w skopii igła transseptalna - średnice trzonu do wyboru: w zakresie 18–19 gauge; - długości: 56, 71 i 89 cm, dostosowane do oferowanych koszulek transeptalnych; - dwie krzywizny NO i N1 - igła zakończona wygodną plastikową rękojeścią, motylkiem STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza Pytanie 4 do pakietu 28 Zwracam się do Zamawiającego do dopuszczenie prowadników hydrofilnych - Rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem z domieszką wolframu - hydrofilna powłoka - Dostępne długości 150 cm i 180 cm - Dostępne średnice 0.035" / 0.038" - Dostępne prowadniki proste oraz z końcówką angled - jedna sztywność STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza. PYTANIE NR 10 Pytanie nr 1 - dot. SWZ - rozdział 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - część 8 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania strzykawki wysokociśnieniowej z manometrem o pojemności 20 ml. Reszta parametrów bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza. PYTANIE NR 11 Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 8 ust. 1 pkt 5 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie: 1) 50,00 zł brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.” Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 8 ust. 1 pkt 7 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie: 7) 50,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakresie dostarczenia przedmiotu użyczenia w stosunku do terminu określonego w pkt. 3 umowy użyczenia, potwierdzonego protokołem przekazania sprzętu Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.” STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Przedmiot zamówienia stanowi asortyment niezbędny do wykonywania procedur ratujących życie i zdrowie pacjentów, w tym zabiegów wykonywanych w trybie pilnym. Terminowe utworzenie „banku” oraz dostarczenie przedmiotu użyczenia w zadeklarowanym przez Wykonawcę terminie, który stanowi kryterium oceny ofert, mają bezpośredni wpływ na możliwość zachowania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, właściwe zabezpieczenie potrzeb pacjentów oraz prawidłową organizację pracy pracowni hemodynamiki. Ewentualne opóźnienia w realizacji obowiązków umownych mogą skutkować poważnymi konsekwencjami organizacyjnymi i medycznymi, w tym ryzykiem ograniczenia dostępności procedur medycznych, koniecznością przesuwania zabiegów lub zagrożeniem dla ciągłości leczenia pacjentów. Z tego względu Zamawiający zobowiązany jest do zastosowania mechanizmów umownych zapewniających realną mobilizację Wykonawcy do terminowej realizacji zobowiązań.. PYTANIE NR 12 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów SWZ w zakresie części nr 44. W Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano obowiązek bezpłatnego użyczenia pompy próżniowej, jednak część ta nie została ujęta w projekcie umowy użyczenia, nie ma również zapisu w formularzu cenowym. Prosimy o potwierdzenie, czy w ramach części nr 44 wymagane jest bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy oraz o odpowiednie uzupełnienie dokumentacji. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza wskazany wymóg w zadaniu 44. Dokonuje korekty Formularza Cenowego oraz Projektu umowy użyczenia dodając brakujące zapisy. Skorygowane dokumenty zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz stronie internetowej Zamawiającego www.10wsk.mil.pl pn. Formularz Cenowy UAKTUALNIONY oraz Projekt umowy użyczenia UAKTUALNIONY.. PYTANIE NR 13 Niniejszym uprzejmie prosimy o podanie w jakich ilościach ma być utworzony komis w zakresie zadań 37, 43, 45. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Dla zadania 37 - 2 szt. Dla zadania 47 – 20 szt. Dla zadania 45 – 30 szt.. PYTANIE NR 14 Zadanie 11 Temat: Stent powlekany lekiem Sirolimusem (DES), Cewniki balonowe, Cewniki balonowe pokryte substancją antyproliferacyjną, Cewnik balonowy półpodatny do PTCA Pytanie: Czy zamawiający dopuści w części 3 zadania „cewniki balonowe pokryte substancją antyproliferacyjną”, cewnik balonowy pokryty substancją antypoliferacyjną z dwoma markerami platynowo-irydowymi (2x Pt/Ir) zamiast dwóch polimerowych markerów na bazie wolframu o wysokiej elastyczności. Pozostałe parametry zgodne ze SWZ. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza. PYTANIE NR 15 Pytanie Nr 1 do zad.10: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu dotyczącego "wymaganego bezpłatnego użyczenia wyciągarki na czas trwania umowy". Czy Zamawiający miał na myśli bezpłatne użyczenie użytkowanego do tej pory systemu Philips IntraSight 7 z korejestracją, a zapis dotyczący wyciągarki został omyłkowo wpisany do SWZ? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Tak, Zamawiający miał na myśli użyczenie systemu IntraSight7, a nie wyciągarki. Zmawiający zmieni zapis dotyczący użyczenia w opisie przedmiotu zamówienia, zamieszczony w SWZ oraz w Formularzu Cenowym. Skorygowane dokumenty zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz stronie internetowej Zamawiającego www.10wsk.mil.pl pn. Formularz cenowy UAKTUALNIONY.. PYTANIE NR 16 Pytanie nr 1 dot. §4 projektu umowy użyczenia: W umowie wskazano, że Użyczający ma ubezpieczyć sprzęt "także od szkody powstałej w wyniku niewłaściwego używania". Zwracamy uwagę, że powyższe postanowienie może prowadzić do sytuacji, w której Wykonawca ponosiłby odpowiedzialność także za okoliczności leżące wyłącznie po stronie Zamawiającego (np. decyzje organizacyjne, sposób eksploatacji przez personel Zamawiającego, brak zabezpieczenia, błędne instrukcje), co mogłoby być ocenione jako sprzeczne z art. 433 pkt 3 PZP. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie i zmianę tego postanowienia tak, aby nie prowadziło do obciążenia Wykonawcy odpowiedzialnością za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający (art. 433 pkt 3 PZP). STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Intencją zapisów projektu umowy nie jest obciążenie Wykonawcy odpowiedzialnością za okoliczności leżące wyłącznie po stronie Zamawiającego. W pkt 7 projektu umowy wprowadzono postanowienie, zgodnie z którym sprzęt będzie obsługiwany używany tylko i wyłącznie przez personel posiadający odpowiednie przeszkolenie przeprowadzone przez Użyczającego. Celem powyższego zapisu jest minimalizacja ryzyka uszkodzenia sprzętu przez osoby nieuprawnione lub nieprzeszkolone. Ponadto zgodnie z pkt 4 projektu umowy użyczenia obowiązek ubezpieczenia sprzętu przez cały okres obowiązywania umowy, ma na celu zabezpieczenie sprzętu przed ewentualnymi stratami materialnymi mogącymi powstać w toku jego eksploatacji w warunkach szpitalnych. W ocenie Zamawiającego postanowienia projektu umowy nie prowadzą do naruszenia art. 433 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż nie przewidują automatycznego przypisania Wykonawcy odpowiedzialności za wszelkie szkody niezależnie od przyczyny ich powstania. Pytanie nr 2 dot. projektu umowy użyczenia: W związku z tym, że projekt umowy nie zawiera postanowień określających obowiązek zwrotu Sprzętu po zakończeniu umowy, prosimy o uzupełnienie projektu w tym zakresie poprzez wprowadzenie zapisów stanowiących, że: - Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy Zamawiający zwróci Użyczającemu Sprzęt w terminie 7 dni roboczych od dnia ustania obowiązywania umowy, na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. - Zamawiający zwróci Sprzęt w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji, z kompletnym wyposażeniem oraz dokumentacją przekazaną przy wydaniu. - Zwrot Sprzętu nastąpi w obecności przedstawicieli obu Stron, a protokół zwrotu będzie zawierał co najmniej: datę, oznaczenie Sprzętu (typ/nr seryjny), ocenę stanu technicznego, opis ewentualnych uszkodzeń/braków. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń/braków przekraczających normalne zużycie, Zamawiający pokryje koszt naprawy Sprzętu według wartości wskazanej w protokole przekazania. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Wprowadza zapis w punkcie 12 umowy użyczenia o treści „Wykonawca zobowiązuje się do odbioru użyczonego sprzętu po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy, na własny koszt i ryzyko, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym”. Skorygowany projekt umowy zostaje zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz stronie internetowej Zamawiającego www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy użyczenia UAKTUALNIONY. PYTANIE 17 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 15 poz. 2 prowadników sterowalnych do zabiegów do CTO o dostępnych długościach: 180cm, 190cm; 200cm; 300cm; 330cm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 41 zestawu do drenażu osierdzia z dostępną igłą do podawania leków 18G x 3,8 cm oraz dostępnym obłożeniem z oknem o wymiarach 60 cm x 60 cm, 61 cm x 61 cm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza. |  |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 8 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

##### Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl

##### Data: 28.05.2026 r.