Załącznik A

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| --- | --- |
| - Kompaktowy skaner preparatów – 1 szt. |  |
| - kompaktowe rozmiary, waga max. 4 kg - Obiektyw klasy plan apochromat o powiększeniu 20x - Apertura numeryczna minimum 0,8 - Rozdzielczość mikroskopu – min. 0,25 μm/pix - Rozdzielczość: podgląd – min. 10 μm/pix - Głębia ostrości: min. 1 μm - Ogniskowanie: w pełni elektroniczne - Przetwornik obrazu: min.12 Mpix - Pojemność: min. 1 preparat - Szybkość skanowania obszar 15 x 15 mm: ~ 3 min - Formaty obrazów min: TIFF, SVS, JPG - Wbudowany twardy dysk - Eksport obrazów do pamięci USB lub lokalizacji sieciowej |  |
| - Mikroskopy studenckie – 10 szt. |  |
| Metody obserwacji | - Jasne pole - Możliwość rozbudowy o ciemne pole |
| Statyw | - Stabilna i wytrzymała metalowa rama - Ażurowa budowa - Ergonomiczny uchwyt do bezpiecznego przenoszenia mikroskopu - Zamontowany z tyłu statywu schowek na przewód sieciowy - Wyposażony w kieszeń umożliwiającą całkowite schowanie zasilacza AC |
| System optyczny | - Optyka korygowana do nieskończoności |
| Nasadka okularowa | - Nasadka trinokularowa o kącie nachylenia ok 30 stopni (+/-10%) - Obrotowa o 360 stopni, śruba blokująca obrót niezależna od śruby mocującej nasadkę - Regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 48 - 75 mm - Górna i dolna pozycja okularów przy tym samym rozstawie |
| Okulary | - Powiększenie 10x, numer pola min. FN = 20 - Wyposażone w zwijane, elastyczne osłonki gumowe - Pokryte warstwą grzybobójczą - Regulacja dioptryjna w zakresie +/- 5 dioptrii w dwóch okularach - Możliwość montażu wkładki mikrometrycznej i wskaźnika - Możliwość zastosowania okularów o powiększeniu 15x i polu widzenia min. FN = 12 |
| Rewolwer obiektywowy | - Wbudowany w statyw - Pochylony do tyłu w celu zwiększenia powierzchni roboczej - Min. 4-pozycyjny, wyposażony w gumową, karbowaną opaskę ułatwiającą zmianę obiektywu w torze optycznym |
| Obiektywy | - Uniwersalna długość optyczna 45 mm - Planachromatyczne - Pokryte warstwą grzybobójczą - Powiększenie, apertura numeryczna (NA), minimalna odległość robocza (WD): 4x NA = 0,10 WD = min. 27 mm 10x NA = 0,25 WD = min. 8,0 mm 40x NA = 0,65 WD = min. 0,6 mm |
| Stolik mechaniczny | - Bez szyny zębatkowej z przewodowo- rolkowym mechanizmem przesuwu - Pokrętło sterowania stolikiem w płaszczyźnie xy umieszczone po prawej stronie statywu - Zakres przesuwu min. 75 mm x 30 mm (dopasowany do standardowych szkiełek mikroskopowych) - Wyskalowane osie „x” i „y” - Zamontowana w górnej części statywu, niezależnie od śrub zgrubnej i precyzyjnej, blokada wybranego położenia stolika w osi „z” pozwalająca na łatwy powrót do płaszczyzny ostrości (np. po zmianie preparatu) i chroniąca preparat przed uszkodzeniem |
| Mechanizm ogniskujący | - Współosiowe, pełnowymiarowe, umieszczone z obu stron statywu śruby zgrubna (makro) i precyzyjna (mikro) - Zakres przesuwu (śruba makro) min. 15 mm - Regulacja oporu śruby makro |
| Kondensor | - Kondensor Abbego o aperturze numerycznej NA = 1,25 z regulacją wysokości - Wbudowana i regulowana przesłona aperturowa - Fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów |
| Oświetlenie | - Wbudowany w statyw mikroskopu oświetlacz LED - Wbudowany z boku mikroskopu, blisko śrub mikro/makro regulator natężenia światła - Ekonomiczny oświetlacz LED o poborze mocy nie większym niż 1 W - Możliwość rozbudowy o przesłonę polową do centrowania oświetlenia |
| Wyposażenie | - Pokrowiec antystatyczny - Przewód sieciowy |
| - Mikroskop prowadzącego – 1 szt. |  |
| Statyw | - Stabilna i wytrzymała metalowa rama - Zamontowany z tyłu statywu schowek na przewód sieciowy i zasilacz - Oświetlenie diodowe precentrowane |
| System optyczny | - Optyka korygowana do nieskończoności |
| Nasadka okularowa | - Nasadka binokularowa o regulowanym kącie nachylenia min 5- 35 stopni. - Regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 50 - 75 mm |
| Okulary | - Powiększenie 10x, numer pola minimum FN = 22 - Wyposażone w zwijane, elastyczne, wymienne osłonki gumowe |
| Rewolwer obiektywowy | - Wbudowany w statyw - Pochylony do tyłu w celu zwiększenia powierzchni roboczej - Min. 5-pozycyjny - Ułatwienie zmiany obiektywu w torze optycznym przez zastosowanie gumowej, karbowanej opaski rewolweru |
| Obiektywy | - Uniwersalna długość optyczna maksymalnie 45 mm - Powiększenie, minimalna apertura numeryczna (NA), minimalna odległość robocza (WD): 4x NA = 0,1 WD = min. 17 mm 10x NA = 0,25 WD = min. 10 mm 20x NA = 0,4 WD = min. 1,2 mm 40x NA = 0,65 WD = min 0,5 mm 60x NA = 0,8 WD= min 0,2mm |
| Stolik | - Bez szyny zębatkowej z rolkowo/przewodowym mechanizmem przesuwu - Wysokość stolika w płaszczyźnie ostrości nie więcej niż 15cm od blatu stołu - Rozmiar (szer. x głęb.): min. 210 x 150 mm - Zakres przesuwu w płaszczyźnie xy: min. 75 mm x 50 mm - Pokrętło sterowania stolikiem w płaszczyźnie „xy” umieszczone po prawej stronie statywu - Wyskalowane osie „x” i „y” - Uchwyty na min. jeden preparat - Blokada pozycji stolika w płaszczyźnie „xy” ułatwiająca pracę z preparatem bez uchwytu (przesuw ręczny) |
| Mechanizm ogniskujący | - Współosiowe, pełnowymiarowe, umieszczone z obu stron statywu śruby zgrubna (makro) i precyzyjna (mikro) - Zakres przesuwu (śruba makro) min. 15 mm - Regulacja oporu śruby makro - Blokada wybranego położenia stolika w osi „z”, zamontowana niezależnie od śrub zgrubnej i precyzyjnej, pozwalająca na łatwy powrót do płaszczyzny ostrości (np. po zmianie preparatu) i chroniąca preparat przed uszkodzeniem |
| Kondensor | - Kondensor Abbego o aperturze numerycznej NA = 1,25 - Karuzelowy, minimum 6-pozycyjny do pracy w jasnym polu, ciemnym polu, kontraście fazowym, fluorescencji i z pozycją do małych powiększeń - Wbudowana i regulowana przesłona aperturowa - Blokada wybranej pozycji przesłony aperturowej za pomocą pokrętła fabrycznie wbudowanego w kondensor |
| Akcesoria | - Pokrowiec - Kabel zasilający |
| Kamera | - sensor CMOS - rozdzielczość min. 6 mln pikseli - wielkość piksela min 2.4 x 2,4um - zakres czasu ekspozycji minimum 15µs – 15s - czas odświeżania minimum 45 fps przy pełnej rozdzielczości - czas odświeżania minimum 60fps przy rozdzielczości full HD - Regulacja czułości poprzez funkcję gain w zakresie min 20 kroków - funkcja uśredniania zdjęć (wyświetlany jest uśredniony obraz z kilku klatek) - tryb monochromatyczny - oprogramowanie sterujące - łącznik do mikroskopu o współczynniku nie więcej niż 0,5x - Oprogramowanie do kontroli kamery, korekty jakości obrazu, dostępne pomiary i adnotacje na zdjęciach - Dodatkowe oprogramowanie specjalistyczne pozwalające na przeprowadzanie testów i egzaminów z wykorzystaniem zdjęć i zeskanowanych preparatów w sieci lokalnej |
| Stacja sterująca (jednostka centralna) | - Procesor min. Klasy i5-14400 min 10 rdzeniowy - Ram min 16GB - Dysk SSD min 512GB - Monitor min. 27 cali o rozdzielczości min. 2560x1440 |
| Urządzenie wielofunkcyjne | - Funkcja skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów. Druk atramentowy w czerni i kolorze |
| - Interaktywny wyświetlacz – 1 szt. |  |
| Wyświetlacz interaktywny | - Wielkość 75 cali z uchwytem do montażu na ścianie lub stojakiem - Rozdzielczość 4K - Ekran dotykowy min 20 punktowy - Kontrast min 5000:1 - RAM min 4GB - Dysk min 128GB - System operacyjny Android |
| - Serwer – 1 szt. |  |
| Serwer plików z oprogramowaniem | - Serwer plików typu desktop - System Windows serwer lub równoważny - SQL Server lub równoważny - Dwa dyski min 500GB i min 1,5TB - UPS zabezpieczający przed spadkiem napięcia w sieci - Pamięć min 32 GB - Procesor klasy min. Intel® Xeon Silver 4410Y 2 - Oprogramowanie do przechowywania, zarządzania i udostępniania zeskanowanych preparatów mikroskopowych w sieci lokalnej oraz przez Internet - Przeglądarka na komputery studentów z nielimitowaną ilością licencji, współpracująca z oprogramowaniem serwera umożliwiająca studentom pracę na zeskanowanych preparatach bez możliwości ich modyfikacji |
| Instalacja | - Instalacja całości wyposażenia sali studenckiej - Instalacja, uruchomienie i sprawdzenie komunikacji współdziałania pomiędzy skanerem, serwerem, komputerem prowadzącego i komputerami studentów (komputery studentów Zamawiający posiada na stanie) - Instruktaż z obsługi całego systemu - Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia. |