|  | Wykonawca: ……………………………………………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprzedaż z dostawą, montażem i uruchomieniem wyposażenia sali dydaktycznej – Pracowni Histologii w Instytucie Nauk Medycznych UAM w Pile Składając ofertę w przetargu nieograniczonym oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższym asortymentem, jaki zostanie dostarczony po podpisaniu umowy |  |  |  |

| - Kompaktowy skaner preparatów – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Nazwa i typ: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”) |
|  | Kompaktowe rozmiary, waga max. 4 kg | TAK, Podać |  |
|  | Obiektyw klasy plan apochromat o powiększeniu 20x | TAK, Podać |  |
|  | Apertura numeryczna minimum 0,8 | TAK, Podać |  |
|  | Rozdzielczość mikroskopu – min. 0,25 μm/pix | TAK, Podać |  |
|  | Rozdzielczość: podgląd – min. 10 μm/pix | TAK, Podać |  |
|  | Głębia ostrości: min. 1 μm | TAK, Podać |  |
|  | Ogniskowanie: w pełni elektroniczne | TAK, Podać |  |
|  | Przetwornik obrazu: min.12 Mpix | TAK, Podać |  |
|  | Pojemność: min. 1 preparat | TAK, Podać |  |
|  | Szybkość skanowania obszar 15 x 15 mm: ~ 3 min | TAK, Podać |  |
|  | Formaty obrazów min: TIFF, SVS, JPG | TAK, Podać |  |
|  | Wbudowany twardy dysk | TAK, Podać |  |
|  | Eksport obrazów do pamięci USB lub lokalizacji sieciowej | TAK, Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). | TAK, Podać |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 36 m-cy | TAK, podać |  |
| - Mikroskopy studenckie - 10 szt. |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Nazwa i typ: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”) |
|  | Metody obserwacji: - Jasne pole - Możliwość rozbudowy o ciemne pole | TAK, Podać |  |
|  | Statyw: - Stabilna i wytrzymała metalowa rama - Ażurowa budowa - Ergonomiczny uchwyt do bezpiecznego przenoszenia mikroskopu - Zamontowany z tyłu statywu schowek na przewód sieciowy - Wyposażony w kieszeń umożliwiającą całkowite schowanie zasilacza AC | TAK, Podać |  |
|  | System optyczny: - Optyka korygowana do nieskończoności | TAK, Podać |  |
|  | Nasadka okularowa: - Nasadka trinokularowa o kącie nachylenia ok 30 stopni (+/-10%) - Obrotowa o 360 stopni, śruba blokująca obrót niezależna od śruby mocującej nasadkę - Regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 48 - 75 mm - Górna i dolna pozycja okularów przy tym samym rozstawie | TAK, Podać |  |
|  | Okulary: - Powiększenie 10x, numer pola min. FN = 20 - Wyposażone w zwijane, elastyczne osłonki gumowe - Pokryte warstwą grzybobójczą - Regulacja dioptryjna w zakresie +/- 5 dioptrii w dwóch okularach - Możliwość montażu wkładki mikrometrycznej i wskaźnika - Możliwość zastosowania okularów o powiększeniu 15x i polu widzenia min. FN = 12 | TAK, Podać |  |
|  | Rewolwer obiektywowy: - Wbudowany w statyw - Pochylony do tyłu w celu zwiększenia powierzchni roboczej - Min. 4-pozycyjny, wyposażony w gumową, karbowaną opaskę ułatwiającą zmianę obiektywu w torze optycznym | TAK, Podać |  |
|  | Obiektywy: - Uniwersalna długość optyczna 45 mm - Planachromatyczne - Pokryte warstwą grzybobójczą - Powiększenie, apertura numeryczna (NA), minimalna odległość robocza (WD): 4x NA = 0,10 WD = min. 27 mm 10x NA = 0,25 WD = min. 8,0 mm 40x NA = 0,65 WD = min. 0,6 mm | TAK, Podać |  |
|  | Stolik mechaniczny: - Bez szyny zębatkowej z przewodowo- rolkowym mechanizmem przesuwu - Pokrętło sterowania stolikiem w płaszczyźnie xy umieszczone po prawej stronie statywu - Zakres przesuwu min. 75 mm x 30 mm (dopasowany do standardowych szkiełek mikroskopowych) - Wyskalowane osie „x” i „y” - Zamontowana w górnej części statywu, niezależnie od śrub zgrubnej i precyzyjnej, blokada wybranego położenia stolika w osi „z” pozwalająca na łatwy powrót do płaszczyzny ostrości (np. po zmianie preparatu) i chroniąca preparat przed uszkodzeniem | TAK, Podać |  |
|  | Mechanizm ogniskujący: - Współosiowe, pełnowymiarowe, umieszczone z obu stron statywu śruby zgrubna (makro) i precyzyjna (mikro) - Zakres przesuwu (śruba makro) min. 15 mm - Regulacja oporu śruby makro | TAK, Podać |  |
|  | Kondensor: - Kondensor Abbego o aperturze numerycznej NA = 1,25 z regulacją wysokości - Wbudowana i regulowana przesłona aperturowa - Fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów | TAK, Podać |  |
|  | Oświetlenie: - Wbudowany w statyw mikroskopu oświetlacz LED - Wbudowany z boku mikroskopu, blisko śrub mikro/makro regulator natężenia światła - Ekonomiczny oświetlacz LED o poborze mocy nie większym niż 1 W - Możliwość rozbudowy o przesłonę polową do centrowania oświetlenia | TAK, Podać |  |
|  | Wyposażenie: - Pokrowiec antystatyczny - Przewód sieciowy | TAK, Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). | TAK, Podać |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 36 m-cy | TAK, Podać |  |
| - Mikroskop prowadzącego - 1 szt. |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Nazwa i typ: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”) |
|  | Statyw: - Stabilna i wytrzymała metalowa rama - Zamontowany z tyłu statywu schowek na przewód sieciowy i zasilacz - Oświetlenie diodowe precentrowane | TAK, Podać |  |
|  | System optyczny: - Optyka korygowana do nieskończoności | TAK, Podać |  |
|  | Nasadka okularowa: - Nasadka binokularowa o regulowanym kącie nachylenia min 5- 35 stopni. - Regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 50 - 75 mm | TAK, Podać |  |
|  | Okulary: - Powiększenie 10x, numer pola minimum FN = 22 - Wyposażone w zwijane, elastyczne, wymienne osłonki gumowe | TAK, Podać |  |
|  | Rewolwer obiektywowy: - Wbudowany w statyw - Pochylony do tyłu w celu zwiększenia powierzchni roboczej - Min. 5-pozycyjny - Ułatwienie zmiany obiektywu w torze optycznym przez zastosowanie gumowej, karbowanej opaski rewolweru | TAK, Podać |  |
|  | Obiektywy: - Uniwersalna długość optyczna maksymalnie 45 mm - Powiększenie, minimalna apertura numeryczna (NA), minimalna odległość robocza (WD): 4x NA = 0,1 WD = min. 17 mm 10x NA = 0,25 WD = min. 10 mm 20x NA = 0,4 WD = min. 1,2 mm 40x NA = 0,65 WD = min 0,5 mm 60x NA = 0,8 WD= min 0,2mm | TAK, Podać |  |
|  | Stolik: - Bez szyny zębatkowej z rolkowo/przewodowym mechanizmem przesuwu - Wysokość stolika w płaszczyźnie ostrości nie więcej niż 15cm od blatu stołu - Rozmiar (szer. x głęb.): min. 210 x 150 mm - Zakres przesuwu w płaszczyźnie xy: min. 75 mm x 50 mm - Pokrętło sterowania stolikiem w płaszczyźnie „xy” umieszczone po prawej stronie statywu - Wyskalowane osie „x” i „y” - Uchwyty na min. jeden preparat - Blokada pozycji stolika w płaszczyźnie „xy” ułatwiająca pracę z preparatem bez uchwytu (przesuw ręczny) | TAK, Podać |  |
|  | Mechanizm ogniskujący: - Współosiowe, pełnowymiarowe, umieszczone z obu stron statywu śruby zgrubna (makro) i precyzyjna (mikro) - Zakres przesuwu (śruba makro) min. 15 mm - Regulacja oporu śruby makro - Blokada wybranego położenia stolika w osi „z”, zamontowana niezależnie od śrub zgrubnej i precyzyjnej, pozwalająca na łatwy powrót do płaszczyzny ostrości (np. po zmianie preparatu) i chroniąca preparat przed uszkodzeniem | TAK, Podać |  |
|  | Kondensor: - Kondensor Abbego o aperturze numerycznej NA = 1,25 - Karuzelowy, minimum 6-pozycyjny do pracy w jasnym polu, ciemnym polu, kontraście fazowym, fluorescencji i z pozycją do małych powiększeń - Wbudowana i regulowana przesłona aperturowa - Blokada wybranej pozycji przesłony aperturowej za pomocą pokrętła fabrycznie wbudowanego w kondensor | TAK, Podać |  |
|  | Akcesoria: - Pokrowiec, - Kabel zasilający | TAK, Podać |  |
|  | Kamera: - sensor CMOS - rozdzielczość min. 6 mln pikseli - wielkość piksela min 2.4 x 2,4um - zakres czasu ekspozycji minimum 15µs – 15s - czas odświeżania minimum 45 fps przy pełnej rozdzielczości - czas odświeżania minimum 60fps przy rozdzielczości full HD - Regulacja czułości poprzez funkcję gain w zakresie min 20 kroków - funkcja uśredniania zdjęć (wyświetlany jest uśredniony obraz z kilku klatek) - tryb monochromatyczny - oprogramowanie sterujące - łącznik do mikroskopu o współczynniku nie więcej niż 0,5x - Oprogramowanie do kontroli kamery, korekty jakości obrazu, dostępne pomiary i adnotacje na zdjęciach - Dodatkowe oprogramowanie specjalistyczne pozwalające na przeprowadzanie testów i egzaminów z wykorzystaniem zdjęć i zeskanowanych preparatów w sieci lokalnej | TAK, Podać |  |
|  | Stacja sterująca (jednostka centralna): - Procesor min. Klasy i5-14400 min 10 rdzeniowy - Ram min 16GB - Dysk SSD min 512GB - Monitor min. 27 cali o rozdzielczości min. 2560x1440 | TAK, Podać |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne: - Funkcja skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów. Druk atramentowy w czerni i kolorze | TAK, Podać |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). | TAK, Podać |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 36 m-cy | TAK, podać |  |
| - Interaktywny wyświetlacz – 1 szt. |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Nazwa i typ: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”) |
|  | Wielkość 75 cali z uchwytem do montażu na ścianie lub stojakiem | TAK, Podać |  |
|  | Rozdzielczość 4K | TAK, Podać |  |
|  | Ekran dotykowy min 20 punktowy | TAK, Podać |  |
|  | Kontrast min 5000:1 | TAK, Podać |  |
|  | RAM min 4GB | TAK, Podać |  |
|  | Dysk min 128GB | TAK, Podać |  |
|  | System operacyjny Android | TAK, Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). | TAK, Podać |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 36 m-cy | TAK, podać |  |
| - Serwer – 1 szt. |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Nazwa i typ: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”) |
|  | Serwer plików typu desktop | TAK, Podać |  |
|  | System Windows serwer lub równoważny | TAK, Podać |  |
|  | SQL Server lub równoważny | TAK, Podać |  |
|  | Dwa dyski min 500GB i min 1,5TB | TAK, Podać |  |
|  | UPS zabezpieczający przed spadkiem napięcia w sieci | TAK, Podać |  |
|  | Pamięć min 32 GB | TAK, Podać |  |
|  | Procesor klasy min. Intel® Xeon Silver 4410Y 2 | TAK, Podać |  |
|  | Oprogramowanie do przechowywania, zarządzania i udostępniania zeskanowanych preparatów mikroskopowych w sieci lokalnej oraz przez Internet | TAK, Podać |  |
|  | Przeglądarka na komputery studentów z nielimitowaną ilością licencji, współpracująca z oprogramowaniem serwera umożliwiająca studentom pracę na zeskanowanych preparatach bez możliwości ich modyfikacji | TAK, Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). | TAK, Podać |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 36 m-cy | TAK, podać |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………….., dnia ……………… roku

……………………………………………..