Kraków dnia: 2026-06-01

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa giętkich, wielorazowych wideo cystoskopów oraz dedykowanych do nich koszyków” – znak sprawy ZP/21/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, poz. 1: 1. Czy zamawiający dopuszcza średnicę zewnętrzną rurki wprowadzającej endoskopu 4,5 mm +10% - (dolna granica nie jest uwzględniona). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza średnicę części roboczej o wartości 4,5 mm. Powyższa zmiana zawarta jest w Zmodyfikowanym załączniku nr 1, który Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl. 2. Czy zamawiający dopuszcza średnicę kanału roboczego min. 2mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza średnicę kanału roboczego 2mm. Powyższa zmiana zawarta jest w Zmodyfikowanym załączniku nr 1, który Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl. 3. Czy zamawiający dopuszcza wygięcie części dystalnej w górę 210°±15° ; - w dół min. 210° ±15° Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wygięcie końcówki dystalnej 210° w górę i w dół. Powyższa zmiana zawarta jest w Zmodyfikowanym załączniku nr 1, który Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl. 4. Czy zamawiający dopuszcza głębię ostrości min. 2-50 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza głębię ostrości na min. 2-50 mm. Powyższa zmiana zawarta jest w Zmodyfikowanym załączniku nr 1, który Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl. 5. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż dla bezpieczeństwa personelu medycznego oraz pacjentów, zakup wyrobów medycznych i akcesoriów do nich powinien odbywać się wyłącznie poprzez autoryzowane przez producentów kanały sprzedaży. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą autoryzacji producenta na sprzedaż i obsługę techniczną wystawioną nie wcześniej niż przed 2026r. dla opisanego w poz.1 asortymentu. Dzięki temu wymogowi, Zamawiający będzie miał pewność, iż nabywane akcesoria będą pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucji producenta oraz będą w pełni oryginalne i bezpieczne. Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego przez producenta uprawnienia serwisu Wykonawcy do napraw, montaż i serwisowania urządzeń. Powyższa zmiana zawarta jest w Zmodyfikowanym załączniku nr 1, który Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski