Kraków dnia: 2026-06-01

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# POWIADOMIENIE ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) - 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa giętkich, wielorazowych wideo cystoskopów oraz dedykowanych do nich koszyków. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP/21/2026 |

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

W Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia w poz. 1:

Było:

Cyfrowy, wielorazowy, giętki, cystoskop wideo, przeznaczony do pracy przez min. 21 godzin;
Długość robocza min. 370 mm;
Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej oraz końcówki dystalnej Ø 5,7 mm;
Średnica kanału roboczego min. Ø 2,2 mm;
Pole widzenia min. 110°;
Głębia ostrości min. 3-50 mm;
Wygięcie części dystalnej min. 210° w górę i 180° w dół;
Możliwość sterylizacji plazmowej (Sterrad 100NX) oraz EO;
Endoskop kompatybilny z jednostką sterującą wideoendoskopów P6675EA 1 prod. Hawk Optical Electronic Instruments CO. Ltd.
W zestawie: tester szczelności, zatyczka zaworu do sterylizacji, giętkie kleszczyki 6Fr x 750 mm.

Jest:

Cyfrowy, wielorazowy, giętki, cystoskop wideo, przeznaczony do pracy przez min. 21 godzin;
Długość robocza min. 370 mm;
Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej oraz końcówki dystalnej Ø 4,5 mm;
Średnica kanału roboczego Ø 2 mm ± 0,1 mm;
Pole widzenia min. 110°;
Głębia ostrości min. 2-50 mm;
Wygięcie części dystalnej min. 210° w górę i 210° w dół;
Możliwość sterylizacji plazmowej (Sterrad 100NX) oraz EO;
Endoskop kompatybilny z jednostką sterującą wideoendoskopów P6675EA 1 prod. Hawk Optical Electronic Instruments CO. Ltd.
W zestawie do każdego cystoskopu: zatyczka zaworu do sterylizacji, giętkie kleszczyki 6Fr x 750 mm.

W ramach pierwszej dostawy Wykonawca dostarczy 2 szt. kompatybilnych testerów szczelności

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia serwisu Wykonawcy do napraw, montażu i serwisowania urządzeń.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Zmodyfikowany Załącznik nr 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski