Bydgoszcz dnia: 2026-06-03

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 4930/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup toru wizyjnego w ramach Projektu nr FENX.06.01-IP.03-0018/25 pn: "Wsparcie infrastruktury 10.WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy w zakresie AOS i leczenia jednego dnia poprzez zakup niezbędnych wyrobów medycznych". |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 63/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie nr 1 - pkt. 1 Załącznik nr 6 do SWZ W związku z zapisem pkt 1 "procesor obrazu wideo 4K/2D z możliwością poszerzenia o tryby IR (podczerwień)/3D",zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści w pkt.5 system wizyjny, który w standardowej konfiguracji jest technicznie przygotowany do obsługi obrazowania IR, bez konieczności wymiany lub rozbudowy elementów systemu wizyjnego, natomiast aktywacja trybu IR możliwa jest w przyszłości wyłącznie poprzez wgranie dedykowanego oprogramowania/licencji. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania oferty i dostawy nie jest wymagane dostarczenie ani aktywowanie funkcjonalności IR, a jedynie zapewnienie możliwości jej późniejszego uruchomienia bez ingerencji sprzętowej. Powyższe rozwiązanie spełnia wymóg "możliwości poszerzenia" systemu, przy jednoczesnym zachowaniu racjonalności ekonomicznej postępowania. Obrazowanie IR wykorzystywane jest przede wszystkim w specjalistycznych zabiegach chirurgicznych i ginekologicznych, natomiast nie stanowi standardu w procedurach urologicznych oraz zabiegach realizowanych w ramach AOS i chirurgii jednego dnia. Pozostałe parametry zgodne z OPZ. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że na etapie dostawy wymaga dostarczenia i aktywowania funkcjonalności IR. Pytanie nr 2 - pkt. 31 i 35 Załącznik nr 6 do SWZ Zwracamy się do Zamawiającego o zweryfikowanie i doprecyzowanie ww. opisów, ponieważ w pkt. 31 i pkt 35 wymóg dotyczący wózka aparaturowego został omyłkowo zdublowany? Odpowiedź Zamawiającego: Pkt 31 oraz pkt 35 zostały omyłkowo zdublowane. W dniu dzisiejszym Zamawiający prześle na stronę internetową zamawiającego oraz na platformę prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl uaktualnioną specyfikację techniczną pn. Specyfikacja techniczna AKTUALNA. Pytanie nr 3 - pkt. 73 Załącznik nr 6 do SWZ Czy zaoferowany Videocystoskop ma być kompatybilny z opisanym wyżej torem wizyjnym? Odpowiedź Zamawiającego: Tak zaoferowany videocystoskop ma być kompatybilny z opisanym wyżej torem wizyjnym. Pytanie nr 4 - pkt. 173 Załącznik nr 6 do SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzeń fabrycznie nowych, rok produkcji nie starszy niż 2025? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie akcesoriów będących integralnymi częściami wyposażenia, a nie będące wyrobami medycznymi, które opatrzone są stawką VAT 23%? Są to między innymi elementy wyposażenia wózka aparaturowego, takie jak np.: ramię do monitora, uchwyt na kamerę etc, oraz różnego rodzaju uszczelki silikonowe. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zastosowania mieszanej stawki podatku VAT Zamawiający wymaga, aby przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT, tj. wskazać od jakiej kwoty jednostkowej netto został wyliczony podatek 8 % i 23%. Pytanie nr 6 - Rozdział 10.1 pkt. 4 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia wraz z ofertą instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim (w wersji elektronicznej)? Spowodowane jest to wielkością dokumentów na etapie składania ofert, tym samym problemami technicznymi podczas jej składania. Instrukcje Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ. Instrukcję można przesłać w formie pliku pdf.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: sierek9858@10wsk.mil.pl

Data:03.06.2026 r.