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Załącznik A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – Eyetracker
Eyetracker (stacjonarny )
Przedmiot: eyetracker klasy naukowej o częstotliwości próbkowania 1000 Hz i 2000 Hz, z host‑laptopem, uchwytami, małym head‑supportem i zestawem transportowym.
Wymagania minimalne:
· System powinien być mobilny: łatwy w demontażu i transporcie
· Oczekiwane montaże kamery: montaż laptopowy, montaż na statywie, montaż pod monitorem stacjonarnym; 
· Zakres wiekowy badanych: od starszych niemowląt aż do wieku dorosłego;
· Poziom opóźnienia między wystąpieniem bodźca a rejestracją próbki danych: < 1,5 ms
· Dopuszczalny poziom szumu kamery <=0,01 stopni RMS 
· Rozdzielczość pojedynczych sakkad: <= 0,05 stopnia 
· Dokładność pomiaru fiksacji u osoby badanej do uzyskania: <= 0,15 stopnia
· Rozdzielczość przestrzenna aparatury: <= 0,1 st
· Częstotliwość próbkowania dla rejestracji jednoocznej: minimum 1000 Hz w trybie remote, 2000 Hz z podparciem głowy
· Częstotliwość próbkowania dla rejestracji dwuocznej: minimum 500 Hz w trybie remote, 1000 Hz z podparciem głowy
· Możliwość dodawania własnych poleceń w Pythonie oraz komend w postaci interfejsu GUI
· Możliwość komunikacji z popularnymi systemami do kontroli eksperymentów m.in. E-Prime, Presentation, MATLAB, PsyToolbox, Open Sesame.
· SDK działające pod kontrolą Windows, OSX (Mac), Linux
· Gotowe skrypty synchronizacji z systemami EEG 32-256 kanałowymi 
· Oprogramowanie kompatybilne z systemami Windows i OSX.
· Projektowanie eksperymentów z wyświetlaniem bodźców wzrokowych w formatach .bmp, .jpg, .png
· Śledzenie ruchów gałek ocznych podczas zapisu wideo
· Funkcja wyświetlania wielu klipów wideo z zapisem czasu wyświetlenia poszczególnych klatek (frame logging).
· Minimum kilkadziesiąt przykładów eksperymentów dostępnych bezpłatnie dla użytkownika (m.in. Stroop task, smooth pursuit, prosakkade, change blindness)
· Tworzenie i analiza obszarów zainteresowań (AOI)
· Segmentacja AOI w oparciu o zdefiniowane kategorie
· Prezentacja bodźców dźwiękowych oraz ich synchronizacja z odczytem eyetrackera z 2 milisekundową dokładnością
· Integracja z zewnętrznymi urządzeniami rejestrującymi odpowiedzi badanego za pośrednictwem portu TTL
· Możliwość śledzenia ruchów oczu u badanych w okularach
· Triggery fiksacyjne, sakkady, boundary
· TTL/UDP/TCP i eksport timestampów; 
· integracje z PsychoPy/E‑Prime/Presentation/MATLAB; 
· deklaracje CE i bezpieczeństwa wraz z dostawą  

Zestaw powinien zawierać:
· Zintegrowana kamera  binokularowa montowana na statywie, montaż laptopowy, montaż pod monitorem stacjonarnym,
· Komputer typu laptop 
·   Procesor: jednostka 12. generacji, 10-rdzeniowa, taktowanie bazowe 1,30 GHz, taktowanie maksymalne do 4,40 GHz 
·   Pamięć operacyjna: 16 GB DDR4 (2 × 8 GB), częstotliwość 3200 MHz 
·   Układ graficzny: zintegrowany, obsługa pracy w trybie dwukanałowym pamięci 
·   Dysk wewnętrzny: SSD, format M.2 2230, pojemność 256 GB, interfejs PCIe NVMe Gen3 x4, klasa 35
· z host‑laptopem, uchwyty do montażu kamery, małym head‑supportem i torbą podróżną

· Podparcie głowy trwale montowane do stołu.  Może służyć jako podparcie podbródka i/lub czoła 
· Nielimitowana (bez ograniczenia czasowego) licencja do programu do tworzenia eksperymentów,prezentacji oraz analizy danych eyetrackingowych

· Dostarczane urządzenie musi spełniać wymagania zasadnicze unijnych dyrektyw i posiada deklarację zgodności CE. Zobowiązujemy się dostarczyć Certyfikat CE najpóźniej w momencie dostawy urządzenia. Brak przedłożenia dokumentu stanowi podstawę do odmowy odbioru technicznego urządzenia z winy Wykonawcy.

· Dostarczane urządzenie musi spełniać wymagania techniczne w zakresie obsługi USB HID, protokołów TTL/UDP/TCP oraz eksportu znaczników czasu. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy oświadczenie o zgodności. Brak przedłożenia w/w dokumentu upoważnia Zamawiającego do odmowy odbioru urządzenia. 
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· Instruktaż stanowiskowy online (12 godzin) 
· Gwarancja minimum 24 miesiące w tym wsparcie techniczne. Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert.  
Warunki 
· Dostawa/instalacja: dostawa do UAM, podstawowa instalacja/konfiguracja zgodnie z kryteriami; terminy potwierdzone pisemnie w ofercie.
· Gwarancja/SLA (Service Level Agreement) (UE): minimum 24 miesiące; wsparcie zdalne; czasy reakcji/naprawy zadeklarowane; dostępność części zamiennych w UE.
· Ubezpieczenie do SAT (Site Acceptance Test (Testy Odbiorcze na Miejscu) : po stronie Wykonawcy (cargo all‑risks); 
· Serwis w UE: reakcja na zgłoszenie serwisowe w czasie do 48 h od momentu zgłoszenia. Naprawa on‑site w terminie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. W przypadku konieczności wymiany części i naprawy poza miejscem użytkowania sprzęt zostanie wysłany do producenta w ciągu 25 dni
· Dostępność części zamiennych w UE  
· Gwarancja obejmuje koszt naprawy, części zamiennych. Serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania urządzeń realizowany za pośrednictwem Wykonawcy. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty demontażu, ponownej instalacji i transportu urządzeń oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzeń ponosi Wykonawca.
· Wszelkie informacje dotyczące gwarancji i zgłaszania awarii będą zawarte w karcie gwarancyjnej dostarczonej użytkownikowi. 
· Postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej niezgodne z niniejszą umową lub ograniczające uprawnienia Zamawiającego wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży są nieważne. W tym przypadku obowiązują odpowiednie zapisy umowy lub Kodeksu cywilnego.
· Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.


