Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Sprzedaż i dostawa systemu do nanoszenia cienkich warstw (physical vapour deposition – PVD) zapewniającego integrację z komorą rękawicową Zamawiającego  wraz z instalacją

1. Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest system do nanoszenia cienkich warstw metodami fizycznego osadzania z fazy parowej (physical vapour deposition - PVD), przeznaczony do badań nad materiałami półprzewodnikowymi, materiałami metalicznymi oraz materiałami organicznymi.

System musi umożliwiać:

- nanoszenie warstw metodą termicznego odparowania (w szczególności metali oraz materiałów organicznych)

- nanoszenie warstw metodą rozpylania magnetronowego (w szczególności tlenków, azotków oraz warstw przewodzących typu ITO)

- integrację z komorą rękawicową (glovebox)

2. Architektura systemu

System składa się z:

- komory próżniowej

- układu próżniowego

- źródeł napylania

- systemu sterowania

- systemu kontroli grubości warstwy

3. Komora próżniowa

- konstrukcja zapewniająca wysoką szczelność oraz stabilność pracy w warunkach próżniowych

- konstrukcja umożliwiająca łatwy dostęp serwisowy

- wyposażona w dwoje drzwi: przednie i tylne

- drzwi przednie przystosowane do pracy w integracji z komorą rękawicową (np. przesuwne lub otwierane na bok)

- drzwi tylne umożliwiające serwis i konserwację

- przystosowana do szczelnej integracji z komorą rękawicową

Dopuszcza się różne rozwiązania konstrukcyjne pod warunkiem zachowania funkcjonalności systemu.

4. System próżniowy (wymóg minimalny)

- pompa turbomolekularna + pompa wstępna

- końcowa próżnia: ≤ 1×10-4 Pa

- czas odpompowania do poziomu ≤ 5×10-3 Pa: ≤ 20 min

5. Metody nanoszenia

5.1. Odparowanie termiczne

- co najmniej jedno źródło odparowania

- wyposażone w minimum dwa niezależne miejsca na materiał (np. tygle lub koszyki)

- umożliwiające sekwencyjne nanoszenie różnych materiałów bez konieczności przerywania procesu próżniowego

- możliwość nanoszenia co najmniej dwóch różnych materiałów w jednym cyklu procesu

5.2. Rozpylanie magnetronowe

- min. 1 źródło magnetronowe

- zasilanie prądem stałym (DC)

- przystosowane do nanoszenia materiałów takich jak tlenki, azotki oraz warstwy przewodzące

6. Uchwyt do podłoży (próbek do nanoszenia warstw)

- możliwość umieszczenia kilku próbek o łącznej powierzchni minimum 35 cm2

- możliwość pracy z wieloma próbkami jednocześnie

- możliwość regulowanego obracania uchwytu do szybkości minimum 20 rpm

- regulowana odległość od źródeł (odległość maksymalna przynajmniej 15 cm)

- podgrzewanie podłoża: temperatura ≥ 300°C

7. Kontrola procesu

- system pomiaru grubości warstwy (quartz crystal film - QCM lub równoważny)

- możliwość monitorowania procesu w czasie rzeczywistym

8. System gazowy

- przynajmniej dwa kontrolery przepływu gazu (MFC)

- jeden kontroler przeznaczony do gazu obojętnego (np. Ar)

- drugi kontroler przeznaczony do gazu reaktywnego (np. O2 lub N2)

9.  System sterowania

- sterowanie PLC (Programmable Logic Controller) lub równoważne

- panel operatorski (HMI)

- automatyzacja podstawowych procesów

10. Integracja z komorą rękawicową

System musi:

- być przystosowany do integracji z komorą rękawicową posiadającą otwór montażowy zgodnie z Rysunkiem 1 (wszystkie wymiary podano w milimetrach)

- umożliwiać szczelne połączenie z komorą rękawicową

11. Dostawa, logistyka i dokumentacja

- Dostawa typu „door-to-door” na adres użytkownika końcowego: Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- Kompletny zestaw: wszystkie moduły systemu, w tym komora próżniowa, układ próżniowy, źródła napylania, system sterowania, system kontroli grubości warstwy oraz niezbędne akcesoria do uruchomienia i pracy urządzenia

- Pełna koordynacja międzynarodowego transportu po stronie dostawcy

- Dokumentacja techniczna w języku polskim lub  angielskim

- Instalacja i uruchomienie przez użytkownika przy zdalnym wsparciu technicznym Wykonawcy. W przypadku braku możliwości instalacji i uruchomienia aparatury zdalnie przez użytkownika, Wykonawca zainstaluje i uruchomi aparaturę w miejscu jego dostawy

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zapewniający Zamawiającemu  integrację z zakupioną przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu komorą rękawicową. Wykonawca będzie  zobowiązany, na żądanie Zamawiającego, do  wykazania takiej integracji przy uruchamianiu przedmiotu zamówienia.

- Gwarancja min. 12 miesięcy

- Termin realizacji – maksymalnie 180 dni

Rysunek 1. Poglądowy rysunek otworu montażowego do integracji systemu PVD z komorą rękawicową (glovebox)