Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie 1 zestawu radiometrycznej kamery termowizyjnej wraz z akcesoriami i oprogramowaniem do analiz naukowych oraz szkolenie.

Zestaw będzie wykorzystywany w badaniach psychofizjologicznych i interakcji człowiek-robot (Human-Robot Interaction, HRI) do nieinwazyjnego pomiaru mikrozmian temperatury twarzy i ciała oraz integracji z innymi urządzeniami pomiarowymi (m.in. eyetracker, robot humanoidalny).

Zakres zamówienia obejmuje:

• dostawę kompletnego zestawu,

• instalację i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego,

• test odbiorczy,

• przekazanie dokumentacji,

• instruktaż dla operatora.

1.2 Wymagania minimalne (MUSI)

1.2.1 Kamera i optyka

• Kamera termowizyjna radiometryczna do pracy w pomieszczeniach.

• Rozdzielczość detektora: co najmniej 640 x 480 px.

• Częstotliwość rejestracji: co najmniej 30 Hz dla pełnej ramki 640 x 480 px.

• Czułość termiczna (NETD): <= 25 mK @ +30°C

• Dokładność pomiaru temperatury: <= +/-2 st.C lub +/-2%.

• Zakres spektralny: 7,5-14 um.

• Interfejs komunikacyjny: Gigabit Ethernet.

• Możliwość bezpośredniego streamingu danych do oferowanego oprogramowania.

• Moduł Wi-Fi z anteną (wbudowany lub dostarczany jako akcesorium producenta).

• Klasa szczelności obudowy: min. IP54. Oznakowanie CE i deklaracja zgodności UE dla oferowanego wyrobu.

1.2.2 Obiektywy

• Trzy wymienne obiektywy.

• Obiektyw szerokokątny: FOV 40-45 stopni, IFOV <= 1,2 mrad.

• Obiektyw standardowy: FOV 20-25 stopni, IFOV <= 0,7 mrad.

• Obiektyw makro: rozdzielczość przestrzenna co najmniej 24 um/piksel.

1.2.3 Oprogramowanie

• Oprogramowanie kompatybilne z oferowaną kamerą, licencja bezterminowa (perpetual) dla min. 1 stanowiska.

• Funkcje minimalne: podgląd i analiza na żywo, definiowanie i analiza ROI, wykresy temperatury w czasie, podstawowe statystyki.

• Eksport do: PNG/JPG, CSV, TIFF, MP4 (lub format równoważny dla obrazu i wideo).

• Zapis danych radiometrycznych do skompresowanego formatu.

• Interoperacyjność: SDK/API do odczytu danych radiometrycznych, sterowania kamerą i tworzenia własnych aplikacji w otwartym środowisku, np. Python.

• Komunikacja z kamerą co najmniej przez GigE; dopuszcza się protokoły/standardy równoważne.

1.2.4 Akcesoria i wyposażenie

• Twarda walizka transportowa.

• Kompletny zestaw uruchomieniowy (zasilacz, przewody sygnałowe, elementy montażowe niezbędne do pracy).

• Okno termowizyjne IR min. 4 cale do pasma 7,5-14 um.

1.2.5 Gwarancja

Gwarancja producenta lub wykonawcy: minimum 24 miesiące.

1.2.6 Szkolenie

• Szkolenie dla 1 osoby na terenie Polski przygotowujące do certyfikacji na poziomie podstawowym termografii wg ISO 18436-7 Category I lub równoważne w wymiarze min. 30 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 min).

• Szkolenie realizowane bezpośrednio przez wykonawcę lub poprzez voucher ważny 12 miesięcy od odbioru, z zapewnieniem co najmniej 1 terminu realizacji na kwartał. Cena szkolenia musi obejmować również materiały szkoleniowe oraz koszt egzaminu.

• Instruktaż przy odbiorze urządzenia - 1 dzień

1.3 Termin realizacji

Dostawa, instalacja i uruchomienie: maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Szkolenie: realizowane zgodnie z pkt 1.2.6.

1.4 Odbiór

Odbiór nastąpi protokołem po:

• dostawie kompletu,

• instalacji i uruchomieniu,

• wykonaniu testu rejestracji i eksportu danych,

• przekazaniu dokumentacji i licencji.

Załącznikami do protokołu odbioru są: karta katalogowa, dokumentacja licencyjna, dokumenty zgodności (w tym CE/DoC UE - jeśli dotyczy), lista akcesoriów, karta gwarancyjna.

Okres gwarancji: 24 mies. - 0 pkt; 36 mies. - 10 pkt; 48 mies. - 20 pkt.

UWAGA:

Zamawiający informuje, że zamówienie finansowane jest ze środków publicznych, a szkolenie ma charakter kształcenia zawodowego pracowników UAM, w związku z powyższym należy zastosować zwolnienie z VAT na szkolenie użytkowników.