Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Informacje ogólne Technologia: Real-Time PCR (qPCR)

Blok grzejno-chłodzący

- Technologia: układy Peltiera

- Pojemność bloku: 96 próbek

- Obsługiwane materiały:

  - standardowe niskoprofilowe mikropłytki 96-dołkowe

  - paski probówek PCR

- Zakres temperatury bloku: 4–100°C

- Dokładność temperatury: ±0,2°C przy 90°C

- Jednorodność temperatury: ±0,3°C przy 90°C (osiągana w ciągu 10 s)

- Maksymalna szybkość zmian temperatury: 5°C/s

- Średnia szybkość zmian temperatury: 3,3°C/s

- Zakres objętości próbki: 1–50 µl

Pokrywa grzewcza

- Automatycznie wsuwana pokrywa

- Automatyczne otwieranie i zamykanie

- Automatyczne dociskanie studzienek reakcyjnych

- Zakres temperatury pokrywy: 30–110°C

- Konstrukcja niewymagająca dodatkowej przestrzeni nad urządzeniem

Gradient termiczny

- Gradient umożliwiający jednoczesną optymalizację dla 12 reagentów

- Maksymalna rozpiętość gradientu: ≥24°C

- Zakres temperatur gradientu: 30–100°C

System optyczny

- Źródło światła: diody LED

- Ruchomy układ optyczny zapewniający precyzyjne pozycjonowanie nad dołkiem

- Brak konieczności stosowania barwnika referencyjnego ROX

- Indywidualne diody LED dla każdego kanału pomiarowego

- Zainstalowane filtry wzbudzenia i emisji dla każdego kanału

- Metoda detekcji: fluorescencja

Multipleksowanie i kanały detekcji

- Liczba kanałów: 2

- Możliwość jednoczesnej analizy do 2 genów w jednej próbce

- Dodatkowy kanał przystosowany do techniki FRET

Obsługiwane barwniki

- FAM

- SYBR Green I

- VIC

- HEX

- CAL Fluor Gold 540

- Cal Fluor Orange 560

Parametry analityczne

- Czułość: wykrywanie 1 kopii genu w materiale genetycznym człowieka

- Liniowy zakres dynamiczny: 10 rzędów wielkości

- Możliwość wykrycia 1,3-krotnej zmiany ekspresji genów

- Kilka trybów rejestracji danych

- Szybki pomiar dla pojedynczego kanału

Oprogramowanie i analizy

- Programowanie reakcji z poziomu komputera PC

- Instalacja oprogramowania na wielu komputerach

- Tworzenie krzywych kalibracyjnych

- Analiza krzywej topnienia

- Analiza ekspresji genów metodami ΔCt i ΔΔCt

- Obsługa wielu genów referencyjnych

- Porównywanie próbek z różnych pomiarów

- Analiza typu end-point

- Analiza alleli

- Analizy statystyczne:

  - test t-Studenta

  - dwuczynnikowa ANOVA

- Porównywanie grup biologicznych

- Analiza stabilności genów referencyjnych

- Eksport wyników do:

  - Microsoft Excel

  - Microsoft Word

  - Microsoft PowerPoint

- Połączenie do komputera: USB 2.0

Serwis i eksploatacja

- Brak konieczności kalibracji instalacyjnej i okresowej

- Gwarancja: min. 24 miesiące

- 1 bezpłatny przegląd techniczny w okresie gwarancyjnym

- Bezpłatny instruktaż dla dowolnej liczby użytkowników

Wyposażenie

- Stacja robocza do sterowania i analizy wyników w zestawie = laptop (o parametrach minimum: procesor – Intel Core 5; pamięć – 16GB DDR5; dysk – 256 GB SSD; ekran 14’’ Full HD)

Parametry fizyczne

- Waga: 23 kg +/- 2 kg

- Wymiary (szer. × gł. × wys.) 33 × 56 × 36 cm;  +/- 3 cm

Termin realizacji od daty zawarcia umowy – max. 4 tygodnie