Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia 
Informacje ogólne Technologia: Real-Time PCR (qPCR) 
Blok grzejno-chłodzący
· Technologia: układy Peltiera
· Pojemność bloku: 96 próbek
· Obsługiwane materiały:
· standardowe niskoprofilowe mikropłytki 96-dołkowe
· paski probówek PCR
· Zakres temperatury bloku: 4–100°C
· Dokładność temperatury: ±0,2°C przy 90°C
· Jednorodność temperatury: ±0,3°C przy 90°C (osiągana w ciągu 10 s)
· Maksymalna szybkość zmian temperatury: 5°C/s
· Średnia szybkość zmian temperatury: 3,3°C/s
· Zakres objętości próbki: 1–50 µl
Pokrywa grzewcza
· Automatycznie wsuwana pokrywa
· Automatyczne otwieranie i zamykanie
· Automatyczne dociskanie studzienek reakcyjnych
· Zakres temperatury pokrywy: 30–110°C
· Konstrukcja niewymagająca dodatkowej przestrzeni nad urządzeniem
Gradient termiczny
· Gradient umożliwiający jednoczesną optymalizację dla 12 reagentów
· Maksymalna rozpiętość gradientu: ≥24°C
· Zakres temperatur gradientu: 30–100°C
System optyczny
· Źródło światła: diody LED
· Ruchomy układ optyczny zapewniający precyzyjne pozycjonowanie nad dołkiem
· Brak konieczności stosowania barwnika referencyjnego ROX
· Indywidualne diody LED dla każdego kanału pomiarowego
· Zainstalowane filtry wzbudzenia i emisji dla każdego kanału
· Metoda detekcji: fluorescencja
Multipleksowanie i kanały detekcji
· Liczba kanałów: 2
· Możliwość jednoczesnej analizy do 2 genów w jednej próbce
· Dodatkowy kanał przystosowany do techniki FRET
Obsługiwane barwniki
· FAM
· SYBR Green I
· VIC
· HEX
· CAL Fluor Gold 540
· Cal Fluor Orange 560
Parametry analityczne
· Czułość: wykrywanie 1 kopii genu w materiale genetycznym człowieka
· Liniowy zakres dynamiczny: 10 rzędów wielkości
· Możliwość wykrycia 1,3-krotnej zmiany ekspresji genów
· Kilka trybów rejestracji danych
· Szybki pomiar dla pojedynczego kanału
Oprogramowanie i analizy
· Programowanie reakcji z poziomu komputera PC
· Instalacja oprogramowania na wielu komputerach
· Tworzenie krzywych kalibracyjnych
· Analiza krzywej topnienia
· Analiza ekspresji genów metodami ΔCt i ΔΔCt
· Obsługa wielu genów referencyjnych
· Porównywanie próbek z różnych pomiarów
· Analiza typu end-point
· Analiza alleli
· Analizy statystyczne:
· test t-Studenta
· dwuczynnikowa ANOVA
· Porównywanie grup biologicznych
· Analiza stabilności genów referencyjnych
· Eksport wyników do:
· Microsoft Excel
· Microsoft Word
· Microsoft PowerPoint
· Połączenie do komputera: USB 2.0
Serwis i eksploatacja
· [bookmark: _GoBack]Brak konieczności kalibracji instalacyjnej i okresowej
· Gwarancja: min. 24 miesiące
· 1 bezpłatny przegląd techniczny w okresie gwarancyjnym
· Bezpłatny instruktaż dla dowolnej liczby użytkowników
Wyposażenie
· Stacja robocza do sterowania i analizy wyników w zestawie = laptop (o parametrach minimum: procesor – Intel Core 5; pamięć – 16GB DDR5; dysk – 256 GB SSD; ekran 14’’ Full HD)
Parametry fizyczne
· Waga: 23 kg +/- 2 kg
· Wymiary (szer. × gł. × wys.) 33 × 56 × 36 cm;  +/- 3 cm

Termin realizacji od daty zawarcia umowy – max. 4 tygodnie



