Mikroskop świetlny stereoskopowy – 2 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Optyka typ greeenough

- Zakres powiększeń minimum od 6,7x do co najmniej 50x

- Zoom minimum 7,5 razy z klikającymi pozycjami pośrednimi (przy 0,67/1/2/3/4/5x)

- Pochylenie nasadki okularowej 45 stopni

- Rozstaw źrenic zakres minimalny 52-75 mm

- Odległość robocza minimum 115 mm

- Minimalny zakres powiększenia przy użyciu opcjonalnych soczewek pomocniczych od 3,35x do 300x)

- Oferowany mikroskop musi zapewniać możliwość montażu okularów: 10x 15x,20x oraz 30x

- Okulary 15x (pole widzenia FOV minimum 16mm)

- Statyw mikroskopu stereoskopowego do światła przechodzącego

- Pochylane lusterko

- Oświetlacz LED

- Podpórka na ręce

- Śruba regulacji ostrości

- Płyta szklana o średnicy minimum 170 mm

- Pokrowiec

Mikroskop fluorescencyjny odwrócony – 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

- Statyw mikroskopu odwróconego klasy badawczej:

  - Statyw mikroskopu odwróconego klasy wyposażony w minimum trzy porty optyczne (jeden dla nasadki okularowej i dwa dla kamer, z możliwością dobudowy minimum dwóch kolejnych portów)

  - Rewolwer obiektywowy kodowany, przekazujący informację o aktualnie używanym obiektywie do oprogramowania

  - Koło filtrowe przekazujące informację o aktualnie używanej pozycji do oprogramowania

  - Przystosowany do obiektywów do długości optycznej minimum 55 mm

  - Optyka korpusu przystosowana do obrazowania z wielkością pola widzenia 25 mm (korpus mikroskopu w praktyce musi umożliwiać  obrazowanie całego dołka w szalce 96 dołkowej jednym zdjęciem (bez składania) na obiektywie 4x

  - Wbudowany w statyw zmieniacz powiększeń o powiększeniu 1,5x, z obecnością powiększenia we wszystkich portach optycznych mikroskopu

  - Podział światła pomiędzy portami i nasadko okularową 100/0, 0/100 (w obu portach) bezpieczne podczas pracy z modułami laserowymi

  - Możliwość rozbudowy o pryzmat/filtr dzielący światło między portami oko/kamera np. 20/80

  - Współosiowe śruby ustawiania ostrości widzenia MIKRO/MAKRO z regulacją oporu ruchu, łączny zakres ruchu w osi  Z minimum 10 mm.

  - Oświetlenie do światła przechodzącego LED

  - Odchylany do tyłu słupek oświetlacza o minimum 25  stopni

  - Uchwyt kondensora pozwalający na ruch góra dół w  zakresie minimum 65 mm

  - Płynna regulacja natężenia światła i wyłącznik umieszczone na statywie mikroskopu obok śrub regulacji ostrości widzenia

  - Możliwość rozbudowy korpusu mikroskopu o stół automatyczny i napęd osi Z - także innych dostawców niż producent mikroskopu

  - Podstawa nasadki okularowej, pozwalająca na rozbudowę w przyszłości o dodatkowy port kamery

  - Nasadka okularowa z regulacją rozstawu źrenic

  - Okulary (2szt) 10x o polu widzenia FOV 22 mm, z muszlami ocznymi do okularów

  - Stolik mechaniczny o zakresie ruchu minimum 114 x 73 mm

  - Adapter do preparatów klasycznych 1x3 cale oraz szalek 30-60 mm

  - Blokada szalki 96 dołkowej

  - Ergonomiczna rączka - nie wymagająca podnoszenia ręki z blatu stołu

  - Rewolwer obiektywowy minimum sześcio-gniazdowy z miejscem na wsuwki kontrastu Nomarskiego. Rewolwer musi przekazywać do oprogramowania informację o aktualnym powiększeniu

  - System zabezpieczający mikroskop przed zalaniem (taca odciekowa z odprowadzeniem płynu do naczynia zewnętrznego)

  - Kondensor obrotowy:

    - Możliwość wyposażenia w minimum trzy techniki kontrastowe jednocześnie (kontrast fazowy, Hoffmana oraz kontrast Nomarskiego)

    - Minimum siedem pozycji na elementy optyczne

    - Przesłona aperturowa wbudowana w kondensor

  - Soczewka kondensora ELWD  Odległość robocza  minimum 75 mm:

    - Moduł kondensorowy ELWD do kontrastu fazowego PHL

    - Moduł kondensorowy ELWD do kontrastu fazowego Ph1

    - Moduł kondensorowy ELWD do kontrastu fazowego Ph2

  - Pokrowiec do mikroskopu

- Fluorescencja:

  - Moduł fluorescencji szerokopolowej 25 mm z poszerzonym spektrum o NIR (Near Infra Red) , z wysoka efektywnością zbudzania barwników wzbudzanych światłem NIR np. Cy5 , CY7)

  - Manualny, minimum sześciopozycyjny zmieniacz filtrów fluorescencyjnych

  - Oświetlacz fluorescencyjny LED:

    - Minimum cztery długości fali, dopasowane do filtrów fluorescencyjnych

      - 380 nm +/- 10 nm

      - 477 nm +/- 10 nm

      - 550 nm +/- 10 nm

      - 620 nm +/- 10 nm

    - Regulacja intensywności dla każdej długości fali za pomocą oprogramowania do obrazowania lub pada na stole

    - Bezwibracyjny system chłodzenia bez użycia wentylatorów.

    - Minimalny oczekiwany czas pracy – co najmniej 20 000 godzin

    - Montaż bezpośrednio na mikroskopie

  - Filtry fluorescencyjne

    - Blok filtrowy DAPI (wzbudzenie 377/50, DM409, emisja 447/60) – emisja niebieska , do barwników DAPI , Hoechst

    - Blok filtrowy LED-FITC-A (wzbudzenie 474/27, DM495, emisja 525/45) – emisja zielona, do barwników FITC , GFP, Alexa 488

    - Blok filtrowy LED-TRITC-A (wzbudzenie 554/23, DM573, emisja 609/54) – emisja pomarańczowa, do barwników TRITC, Rodamina, Cy 3,5

    - Blok filtrowy Cy5 (wzbudzenie 628/40, DM660, emisja 692/40 ) – emisja czerwona , do barwników Cy5

- Obiektywy (N.A. – Apertura numeryczna, W.D. – Odległość robocza). Dopuszcza się rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych od określonych poniżej:

  - Obiektyw CFI Plan Fluor 10X N.A. 0.30 , W.D. 15mm z kontrastem fazowym

  - Obiektyw CFI Plan Fluor 20X N.A. 0.45 , W.D. 8,2 – 6,9 mm z kontrastem fazowym (regulowany pierścień, pozwalający dobrać grubość dna szalki w zakresie minimum 0-2 mm)

  - Obiektyw CFI Plan Fluor 40X N.A. 0.6 , W.D. 3,6 – 2,8 mm z kontrastem fazowym (regulowany pierścień, pozwalający dobrać grubość dna szalki w zakresie minimum 0-2 mm)

  - Obiektyw CFI Plan Apochromat 60X, immersja olejowa N.A. 1.42, W.D. 0,15 mm

- Kamera kolorowa

  - Kolorowa kamera mikroskopowa

  - Rozdzielczość minimum 23.6 megapiksela

  - Rozmiar przetwornika minimum: 35 × 23 mm

  - Prędkość przy rozdzielczości  6000 x 3980 pikseli (lub większej)  - prędkość minimum 8 kl./sek

  - Prędkość przy rozdzielczości   FullHD 1920x1080    - prędkość minimum  60 kl./sek

  - Uśrednianie minimum 3x3 piksele

  - Mocowanie obiektywu Mocowanie F

  - Zakres czułości ISO od minimum ISO 125 do co najmniej ISO 8000: w kolorze / od minimum ISO 500 do co najmniej ISO 31000 w trybie czarno-białym)

  - Czas ekspozycji od minimum 100 mikrosekund  do co najmniej 120 sekund

  - Filtr podczerwieni usuwalny bez użycia narzędzi

  - Kamera musi posiadać mocowanie do standardowego statywu fotograficznego (gwint ¼ cala)  i umożliwiać wykonywanie zdjęć obiektów makroskopowych przy pomocy obiektywów fotograficznych z bagnetem typu F w tym w trybie time lapse

  - Adapter do kamery/aparatu typu F bez optyki

  - Adapter do kamer/Aparatów fotograficznych z wewnętrzną optyką .

    - Nieograniczający pola widzenia kamery

    - bagnet typu F

- Komputer sterujący:

  - Zapewniający komunikację zestawu mikroskopowego z zainstalowanym oprogramowaniem sterującym

  - Parametry nie gorsze niż:

    - Procesor – wynik CPU Mark nie niższy niż 68750 pkt (PassMark benchmark)

    - Dysk SSD min. 1000 GB

    - Dysk magazynowy HDD min. 4000 GB

    - Pamięć RAM min. 32 GB

    - USB 3.0

    - Karta graficzna z minimum 8 GB RAM – wynik Passmark G3D Mark nie niższy niż 20750 pkt (PassMark benchmark)

    - Monitor LCD

      - Przekątna min. 27 cali

      - Rozdzielczość min. 4K

- Oprogramowanie:

  - sterowanie kamerą (np. pobieranie obrazu, czas ekspozycji, rozdzielczość)

  - sterowanie mikroskopem

  - składanie obrazu z poszczególnych kanałów fluorescencyjnych w jeden obraz (fluorescencja wielokanałowa)

  - kreator pobierania fluorescencji wielokanałowej obsługujący dwanaście kanałów

  - pobieranie zdjęć z krokiem czasowym

  - nagrywanie filmów

  - ręczne pomiary na płaszczyźnie

  - pomiary automatyczne (np. liczba obiektów, długość, szerokość , pole powierzchni, jasność, współczynniki kształtu

  - nanoszenie na zdjęciach: opisów, strzałek, skali, znaczników

  - regulacja kontrastu, nasycenia, odcieni z możliwością natychmiastowego podglądu

  - obracanie obrazu, tworzenie odbicia lustrzanego

  - zapisywanie odczytywanie zdjęć w formatach jpeg2000, JPG, tiff, bmp

  - matematyczne operacje na obrazach (nakładanie, dodawanie, odejmowanie)

  - zautomatyzowana konwersja sekwencji plików na inne formaty z opcja zmiany wymiarów obrazu

  - kreator tworzenia (składania) obrazów większych niż pole widzenia kamery

  - wyznaczanie profili jasności wzdłuż zadanych linii

  - Możliwość rozbudowy o moduły dodatkowe (programowanie wizualne, dekonwolucja , sieci neuronowe itp)

  - Narzędzie do graficznego generowania potoków analitycznych polegających na wielostopniowej korekcji, progowaniu i analizie obrazu, integrujące moduły oprogramowania takie jak   np. odszumianie AI, śledzenie ruchu,  oraz pozostałe funkcje pomiarowe programu w jeden spójny interfejs.

  - Narzędzie musi umożliwiać manipulację formą danych wyjściowych (np liczba kolumn , rodzaj danych w kolumnach  wygenerowanych tabel i wykresów).

  - Wymagany jest eksport danych do co najmniej formatów EXCEL oraz CSV

  - Narzędzie do generowania potoków analitycznych musi umożliwiać wielokrotne  uruchamianie potoku analitycznego z listy, bez potrzeby każdorazowej edycji procedury (potoku).

  - Oprogramowanie musi umożliwiać wykonanie potoku analitycznego na wielu plikach w sekwencji (w szczególności na katalogu plików) z możliwością zintegrowania wszystkich danych do pojedynczej tabeli.

  - Potok analityczny musi mieć możliwość importu danych zarówno tekstowych z pliku (np. informacja o podanych stężeniach badanej substancji do dołków szalki) jak i obrazowych (np. maski binarne)