Załącznik nr A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 – Sprzedaż z dostawą aparatury

- Zamrażarka – 2 szt.

- Pojemność nie mniejszą niż 740L.

- Działa w zakresie temperatur od -50°C do -86°C.

- Drzwi zewnętrzne otwierające się pod katem 180°, umożliwiające transport przez wąskie przejście.

- Obsługa urządzenia odbywa się za pomocą panelu sterowania, składającego się z wyświetlacza, przycisków programowych i kontrolek.

- Urządzenie może komunikować się z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą interfejsów.

- Posiada port BMS umożliwiające podłączenie zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego.

- Ma możliwość blokowania ustawień za pomocą krótkiego kodu.

- Na wyświetlaczu jest stale widoczna aktualna temperatura wewnątrz zamrażarki.

- Wyposażona w alarmy:

- przekroczonej wartości nastawionej temperatury (zbyt wysoka i zbyt niska),

- konieczności wymiany zasilania awaryjnego,

- konieczności czyszczenia filtra,

- awarii systemu zamrażarki,

- awarii zasilania.

- W przypadku zaniku zasilania urządzenie powraca do ustawionych parametrów po przywróceniu zasilania.

- Posiada zamykany panel z głównym włącznikiem zasilania oraz włącznikiem akumulatora.

- Posiada na panelu sterującym na przednich drzwiach automatyczny port wyrównujący ciśnienie (uruchamiany za pomocą przycisku na panelu sterowania, ułatwiający ponowne otwieranie drzwi zamrażarki).

- Urządzenie wyposażone jest w szczelny, dwustopniowy kaskadowy system chłodzenia z dwoma zamkniętymi obiegami chłodzącymi.

- Przy -80 °C urządzenie generuje hałas na poziomie nie większym niż 47,8 dBA.

- Posiada wymienny filtr powietrza umieszczony od spodu zamrażarki, a wymiana filtra nie wymaga użycia narzędzi.

- Wnętrze komory podzielone jest na 3 segmenty. Każdy segment wyposażony w niezależne drzwi wewnętrzne, uszczelnione za pomocą uszczelki ograniczającej szronienie.

- Uszczelka drzwi zewnętrznych powinna być odporna na niską temperaturę i zachowywać elastyczność przy -86 °C, zapobiega gromadzeniu się lodu.

- Wnętrze wykonane jest ze stali nierdzewnej, bez dodatkowej powłoki, zapewniające łatwe czyszczenie powierzchni i odporność na zarysowania.

- Izolacja zamrażarki wykonana jest z paneli próżniowych i pianki poliuretanowej.

- Urządzenie ma wbudowane kółka ułatwiają transport zamrażarki po powierzchniach płaskich oraz co najmniej dwie nóżki umożliwiają wypoziomowanie i zapobieganie przesuwaniu się zamrażarki.

- Zamrażarka posiada nie mniej niż 2 porty dostępu dla zewnętrznych czujników temperatury i do instalacji systemu backup.

- Czas schładzania od temperatury pokojowej do -80 °C wynosi nie więcej niż ok.4h 15 min.

- Ciecze chłodzące są bezpieczne dla środowiska (HCFC i CFC).

- Zamrażarka utrzymuje temperaturę wewnętrzną przy temperaturze otoczenia do 31 °C.

- Wymiary zewnętrzne zamrażarki (s x g x w) nie większe niż: 111  × 91,3 × 197,3 cm, wymiary wewnętrzne zamrażarki (s x g x w) nie większe niż: 139,0 x 86,5 x 66,5 cm.

- Waga urządzenia bez akcesoriów nie większa niż: 308 kg.

- Pobór mocy będzie nie większy niż: 11,8 kW.

- Urządzenie będzie zawierało w zestawie nie mniej niż 18 statywów szufladowych, które wszystkie wmieszczą się  równocześnie w 3 segmentach urządzenia. Każdy statyw będzie wyposażony w 7 szuflad, każda szuflada będzie mieścić 4 pudełka o wymiarach (s x g x w): 137 x 137 x 53mm. Wymiary statywu (s x g x w): 580 x 140 x 404mm. Statyw wykonany ze stali nierdzewnej.

- Gwarancja: min. 24 miesiące

- Wirówka z chłodzeniem – 1 szt.

- Maksymalna siła wirowania 30 130 x g.

- Możliwość regulacji prędkości w zakresie od 100 rpm do 17 500 rpm ze skokiem co 10 rpm do 5 000 rpm i skokiem co 100 rpm powyżej 5 000 rpm.

- Umożliwiający pracę z 12 różnymi rotorami (np.: z rotorem do wirowania 48 probówek o poj. 1,5/2,0mL, do wirowania płytek oraz z rotorem kątowym do wirowania probówek stożkowych 15mL i 50mL.).

- Pobór mocy: 1050 W.

- Czas rozpędzania do prędkości maksymalnej  - 15s, czas hamowania - 15s (przy użyciu rotora kątowego do wirowania probówek 1,5/2,0mL )

- Możliwość ustawienia czasu pracy od 30s do 99h 59min.

- Posiada funkcję pracy ciągłej.

- Możliwość zapisania 50 programów w pamięci wirówki.

- Zakres temperatury pracy od -11°C do +40°C. 5 klawiszy szybkiego dostępu do zapisanych programów na panelu sterowania.

- Automatyczne powiadomienie w przypadku źle wyważonego rotora.

- Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora i ograniczenia prędkości wirowania.

- wysokość wirówki z otwartą pokrywą maksymalnie: 63cm.

- Wymiary (s x g x w) nie większe niż: 38 x 64 x 29,6 cm.

- Waga: nie więcej niż 56kg.

- Funkcja automatycznego wyłączenia po 8 godzinach bezczynności.

- Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania.

- Funkcja utrzymywania temperatury komory w trybie stand-by do momentu otwarcia pokrywy.

- Funkcja szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowana.

- Wyposażona w dren odprowadzający wilgoć i skropliny z komory.

- Możliwość zaprogramowania wstępnego schładzania urządzenia na określony dzień i czas.

- Gwarancja: min. 24 miesiące.

- Autoryzowany serwis na terenie Polski.

- Zestaw będzie zawierał:
-  rotor kątowy do wirowania 48 probówek o poj. 1,5/2,0mL działający z maksymalną prędkością do 12 700 rpm i maksymalną siłą wirowania 18 213 x g.

- rotor wychylny do wirowania 2 płytek PCR. Rotor działa z maksymalną prędkością do 4 680 rpm i maksymalną siłą wirowania 2 204 x g.