Kraków dnia: 2026-08-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie, z zakresem rzeczowym: zakup sprzętu 
i aparatury medycznej w postaci myjni narzędziowej, mikroskopu operacyjnego, aparatu RTG typu ramię C, aparatów do znieczulania oraz ultrasonografu” – znak sprawy ZP/44/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. II. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE Dot. pkt. 5: Opracowanie projektu osłon stałych dla Zespołu Bloków Operacyjnych (6 sal), Pracowni Endoskopii (1 sala) oraz Sali Zabiegowej Urologii (1 sala) przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i uzgodnienie go z właściwym Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (PWIS) Pytanie: Czy zamawiający posiada i udostępni dokumentację projektową sal i pomieszczeń łącznie z dokumentacją wentylacji jaka jest konieczna i będzie do opracowania projektu? Wszelkie dokumentacje związane z osłonami stałymi dla wskazanych pomieszczeń lub stare projekty osłon stałych? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, posiadaną dokumentację techniczną pomieszczeń objętych projektem osłon stałych (w tym dostępną dokumentację architektoniczną i wentylacyjną) oraz posiadane archiwalne projekty osłon stałych i protokoły pomiarów. Zamawiający zastrzega, że kompletność dokumentacji archiwalnej może być zróżnicowana; pozyskanie danych niezbędnych do opracowania projektu (w tym ewentualna inwentaryzacja) leży po stronie Wykonawcy. Dot. pkt. 7: Wykonanie pomiarów dozymetrycznych (osłonności) wokół aparatu/sal zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pytanie: Mając na uwadze, iż zamawiający wymaga pomiaru osłon prosimy o wskazanie dokładną ilość sal jakie mają być opomiarowane? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pomiary dozymetryczne (osłonności) należy wykonać w 8 pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia: 6 salach Zespołu Bloków Operacyjnych, 1 sali Pracowni Endoskopii oraz 1 Sali Zabiegowej Urologii, wraz z pomieszczeniami przyległymi, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. Dot. pkt. 12: Moc wyjściowa generatora z zakresu 2,4 kW do 4 kW Pytanie: Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z mocą min 2,2 KW? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagana moc generatora wynika z przeznaczenia aparatu – zabiegi w obrębie kręgosłupa oraz obrazowanie pacjentów o dużej masie ciała w projekcjach bocznych wymagają odpowiedniej wydajności generatora dla uzyskania obrazu diagnostycznego bez podnoszenia dawki promieniowania. Dot. V. STATYW Z RAMIENIEM C Dot. pkt. 31: Masa statywu jezdnego z ramieniem C nie większa niż 320 kg Pytanie: Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat o wadze maksymalnej 350kg? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Aparat będzie regularnie przemieszczany pomiędzy pomieszczeniami zabiegowymi, a masa statywu przekłada się na ergonomię i bezpieczeństwo transportu oraz precyzję ręcznego pozycjonowania. Dot. pkt. 39: Zakres ruchu orbitalnego min. 160° Pytanie: Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem po orbicie min 150°? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zakres ruchu orbitalnego min. 160° umożliwia uzyskiwanie projekcji skośnych i osiowych bez repozycjonowania pacjenta, co ma istotne znaczenie kliniczne przy zabiegach ortopedyczno-urazowych i kręgosłupowych wykonywanych w polu jałowym. Dot. VI. CYFRTOWY DETEKTOR OBRAZU Dot. pkt. 51: Rozdzielczość matrycy detektora min. 1400 × 1400 pikseli Pytanie: Czy zamawiający dopuści do przetargu detektor o rozdzielczości min 1,344 x 1,320? Różnica jest znikoma. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagana rozdzielczość matrycy w powiązaniu z wymaganym rozmiarem piksela oraz DQE, zapewnia rozdzielczość przestrzenną niezbędną do wizualizacji drobnych struktur kostnych i implantów całym polu obrazowania. Proponowana matryca oznacza o ok. 10% mniejszą liczbę elementów obrazowych, a więc różnica nie jest znikoma. Dot. VII. MONITOR, TOR WUZYJNY I OPROGRAMOWANIE Dot. pkt. 74: Skonfigurowanie aparatu do współpracy z systemem PACS Zamawiającego (konfiguracja tylko dostarczanego aparatu, Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy żadnych dodatkowych licencji) Pytanie: Prosimy o określenie dostawcy systemu PACS jakim posługuje się szpital. Odpowiedź: Zamawiający użytkuje system JiveX prod. VISUS Health IT.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski