Załącznik nr 10 do SWZ
Załącznik nr 2 do umowy nr 92-…/P/2026/TU
Wykaz czynności serwisowych
Zadanie nr 1. Testy specjalistyczne - Aparat RTG Agfa DX-D100
· Usługa realizowana będzie zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r. (Dz.U. z 2026 r. poz. 1, z późn. zm.)
Zadanie nr 2. Pełna opieka serwisowa - Aparaty do znieczuleń, kardiomonitory i monitory oraz respiratory
· Pełna opieka serwisowa
· Wymiana części eksploatacyjnych w czasie przeglądów technicznych
· Nielimitowana praca inżyniera
· Naprawy wraz z koniecznymi częściami
· Zdalna diagnostyka usterek

Zadanie nr 3. Przeglądy okresowe i naprawy - Histeroskop zabiegowy z optyką
· Ocena stanu technicznego 
· Kontrola działania
· Konserwacja
· Wymiana zalecanych części 
Zadanie nr 4. Przeglądy okresowe i naprawy - UroflowmetrUrocap IV
· Ocena stanu technicznego 
· Kontrola działania
· Konserwacja
· Wymiana zalecanych części 
Zadanie nr 5. Przeglądy okresowe i naprawy -Urządzenie do cytologii płynnej
· Diagnostyka aparatu i systemu
· Demontaż podzespołów aparatu
· Czyszczenie wnętrza z resztek preparatów
· Czyszczenie chemiczne elementów stykowych
· Uruchomienie programu serwisowego, diagnostyka poszczególnych modułów
· Końcowa diagnostyka napięciowa urządzenia
· Test bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z nomą PN 62353
Zadanie nr 6. Przeglądy okresowe i naprawy -Respiratory Engstrom
· Ocena stanu technicznego 
· Kontrola działania
· Konserwacja
· Wymiana zalecanych części 
Zadanie nr 7. Przeglądy i naprawy - Aparaty do znieczuleń
· Konserwacja systemu oddechowego
· Konserwacja i testy zespołu miechów
· Konserwacja AGSS
· Test zaworu bezpieczeństwa MOPV
· Sprawdzenie działania wszystkich przełączników
· Regulacja regulatora gazu napędowego
· Kontrola systemu
· Test rur i butli
· Testy kontroli przepływu
· Test parownika
· Test szczelności przy niskim ciśnieniu
· Kontrola dokładności manometru w drogach oddechowych
· Test alarmów
· Testy układów oddechowych, dodatkowego przepływomierza O2, oraz zintegrowanego ssaka
· Test awarii zasilania
· Testy bezpieczeństwa elektrycznego
· W aparatach Aespire - wymiana uszczelek parownika oraz co 2 lata zaworu grzybkowego, Oringa zaworu grzybkowego oraz akumulatora
· W aparatach Avance – wymiana baterii ekranu co 4 lata
Zadanie nr 8. Przeglądy i naprawy - Monitory i kardiomonitory
· Ocena stanu technicznego 
· Kontrola działania
· Konserwacja
· Wymiana zalecanych części 
Zadanie nr 9. Przeglądy okresowe –Gammakamera
· Regularne przeglądy okresowe i konserwacje
· Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego
· Kontrola występowania usterek zewnętrznych
· Inspekcja zużycia części 
· Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła
· Smarowanie ruchomych części mechanicznych
· Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
· Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego
· Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych
· Wymiana zestawów przeglądowych
· Sprawdzenia funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy
· Sprawdzenie jakości obrazu
· Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów
· Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych
Zadanie nr 10. Pełna opieka serwisowa - Mammograf cyfrowy
· Regularne przeglądy okresowe i konserwacje
· Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego
· Kontrola występowania usterek zewnętrznych
· Inspekcja zużycia części 
· Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła
· Smarowanie ruchomych części mechanicznych
· Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
· Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego
· Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych
· Wymiana zestawów przeglądowych
· Sprawdzenia funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy
· Sprawdzenie jakości obrazu
· Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów
· Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych
· Zdalna diagnostyka 
· Interwencja na wezwanie w przypadku napraw
· [bookmark: _GoBack]Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części 
· Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.
· Części zamienne wymieniane na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego (akcesoriów)
· Komponenty specjale (lampy RTG i detektory promieniowania) wymieniane na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego
· Wsparcie aplikacyjne zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.
· Jedno na rok zdalne lub stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie.

Zadanie nr 11. Pełna opieka serwisowa - Aparaty USG Canon
· Ocena wizualna stanu aparatu USG
· Kontrola pracy urządzenia
· Kontrola jakości obrazowania sond  
· Kontrola jakości wydruków printera
· Back-uppresetów
· Kontrola pojemności i stanu dysku twardego 
· Kontrola poprawności działania aplikacji       
· Kalibracja podzespołów urządzenia
· Demontaż obudowy 
· Czyszczenie wnętrza aparatu i filtrów
· Czyszczenie urządzenia (panel kontrolny, monitor, obudowa)
· Montaż obudowy
· Ponowna kontrola poprawności działania aparatu USG
· Testy bezpieczeństwa elektrycznego

  Zadanie nr 12. Przeglądy i naprawy - Aparat do pomiaru ACT 
·  Ocena stanu technicznego 
· Kontrola działania
· Kalibracja
· Konserwacja
· Testy funkcjonalne
· Testy bezpieczeństwa
· Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy)


