Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System do obrazowania fluorescencyjnego i bezznakowego

Opis przedmiotu zamówienia:

- Statyw mikroskopu odwróconego konstrukcyjnie przystosowany do obserwacji w świetle przechodzącym, do obserwacji fluorescencyjnych oraz do współpracy z modułem konfokalnym, wyposażony w:

  - Wbudowany w statyw dotykowy, kolorowy wyświetlacz we frontowej części mikroskopu oraz dodatkowe przyciski funkcyjne po bokach mikroskopu.

  - Zmotoryzowany, kodowany rewolwer na 6 obiektywów

  - Zmotoryzowana, kodowana, 6-pozycyjna karuzela na filtry fluorescencyjne (do obserwacji próbek w okularach). Łatwa, beznarzędziowa wymiana filtrów - montowane na magnes.

  - Zmotoryzowany kodowany układ ogniskowania o zakresie ruchu w osi Z min. 12 mm.

  - Zmotoryzowana i kodowana regulacja wielkości przysłon: aperturowej i polowej w torze do obserwacji w świetle przechodzącym.

  - Możliwość wyboru kształtu przysłony polowej w torze optycznym dla fluorescencji: okrągła i prostokątna, o różnych rozmiarach.

  - Tubus binokularowy o polu widzenia min. 25 mm i płynną regulacją rozstawu okularów w zakresie od 55 do 75 mm

  - Wydajna dioda LED do obserwacji w świetle przechodzącym o długim czasie życia – minimum 20000 godz.

  - Zewnętrzne źródło światła LED do obserwacji fluorescencji, zapewniające szerokopasmowe wzbudzenie fluoroforów w zakresie od UV do dalszej czerwieni (od DAPI do Cy5). Światło przesyłane do mikroskopu poprzez światłowód o długości 1,5 m.

- Skanujący stolik przedmiotowy o parametrach:

  - Zakres ruchu 127 x 83 mm oraz rozdzielczości ruchu nie gorszej niż 0,04μm

  - Zewnętrzny kontroler z osobnymi dwoma pokrętłami do niezależnego przesuwu stolika w osi X i Y oraz do ruchu obiektywów w osi Z. Wszystkie pokrętła kontrolera mają regulowaną czułość obrotu.

  - Montowany na stoliku przedmiotowym uniwersalny uchwyt do mocowania mikroskopowych szkiełek podstawowych, szalek Petriego oraz uchwyt do płytek wielodołkowych

- Obiektywy o długości optycznej 45 mm (apertura numeryczna NA, dystans pracy WD) - dopuszcza się rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych od określonych poniżej:

  - Obiektyw PlanApochromatyczny 10x; NA 0,40; WD 2,5 mm, suchy

  - Obiektyw SemiPlanApochromatyczny 25x; NA 0,95; WD 2,4 mm, z immersją wodną oraz wysoką transmisją (minimum 80%) w zakresie fal od 400 do 1300 nm

  - Obiektyw PlanApochromatyczny 40x; NA 1,10; WD 0,6 mm z immersją wodną oraz wysoką transmisją (minimum 80%) w zakresie fal od 400 do 1300 nm, z zmotoryzowanym pierścieniem korekcyjnym dopasowującym się do grubości szkiełka nakrywkowego w zakresie od 0,14 do 0,19 mm

  - Obiektyw PlanApochromatyczny 63x; NA 1,20; WD 0,3 mm z immersją wodną i z pierścieniem korekcyjnym dopasowujący się do grubości szkiełka nakrywkowego w zakresie od 0,14 do 0,18 mm

- Stół antywibracyjny z optycznym blatem wyposażonym w nagwintowane otwory w standardzie metrycznym oraz kompresor.

- Stół pod monitory i kontrolery do sterowania pracą mikroskopu i elementów modułu konfokalnego.

- Moduł konfokalny

  - Skaner z 3 zwierciadłami skanującymi, zapewniający pole widzenia w płaszczyźnie pośredniej 22 mm, bez aberracji.

  - Przysłona konfokalna (pinhole) płynnie regulowana w zakresie od 20 μm (dla zapewnienia najlepszej rozdzielczości) do 600 μm

  - Płynna regulacja prędkości skanowania w zakresie 1 - 2600 linii/s co 1 Hz, do 5200 linii/s przy skanowaniu w obu kierunkach

  - Realna (bez przeplotu) prędkość skanowania 10 ramek/sekundę przy 512x512 pikseli oraz 210 ramek/sekundę przy 512x16 pikseli)

  - Maksymalny format obrazów cyfrowych przy stosowaniu skanera precyzyjnego 8192x8192pikseli.

  - Funkcja zatrzymywania wiązki skanera w 1 punkcie (bez skanowania) – m.in. dla zastosowania w fotoaktywacji, fotowyświecania, technikach FCS.

  - Dodatkowy zoom na skanerze w zakresie od 0,75x do 48x

  - Dowolnie definiowany region skanowania

  - Możliwość ustawienia zaawansowanych trybów skanowania: xyz, xt, xyt, xyzt, xyλ, xyλt, xyλz, xyzλt (gdzie λ to skan spektralny - wzdłuż długości fali, a t – skan czasowy).

  - 3 wieloprzedziałowe detektory spektralne będące hybrydą: fotopowielacza oraz fotodiody lawinowej (Avalanche Photo Diode), o zakresie detekcji 410-850nm o parametrach:

    - Regulacja szerokości pasma detekcji w zakresie od 5 nm do pełnego zakresu detekcji detektora spektralnego. Dokładność ustawień spektralnych detektorów: 1 nm.

    - Każdy z detektorów ma możliwość zliczania pojedynczych fotonów (Photon Counting Mode)

    - Czułość detektorów: min. 58% PDE (Photon Detection Efficiency – całkowita efektywność detektora) przy dł. fali 500 nm

  - Możliwość jednoczesnej rejestracji obrazów na wszystkich zainstalowanych detektorach spektralnych

  - Możliwość do podłączenia równocześnie do 5 takich detektorów.

  - Detektor światła przechodzącego TL PMT umożliwiający jednoczesną akwizycję obrazu wraz z detektorami spektralnymi fluorescencji.

  - Moduł do obrazowania w wysokiej rozdzielczości o parametrach:

    - Uzyskiwanie przy pomocy modułu rozdzielczości do 120 nm w płaszczyźnie XY oraz do 200 nm w osi Z.

    - Możliwość obrazowania w podwyższonej rozdzielczości na wszystkich zainstalowanych detektorach spektralnych jednocześnie.

    - Możliwa dodatkowa obróbka obrazu (np. adaptacyjna dekonwolucja 3D), z zachowaniem oryginalnego obrazu w osobnym pliku

- Zestaw laserów do wzbudzeń jednofotonowych o parametrach:

  - 405nm (moc 50mW)

  - 488nm (moc 20mW)

  - 561nm (moc 20mW)

  - 638nm (moc 30mW)

- Moduł CARS (Coherent Anti-Stokes Raman Scattering)

  - Moduł do detekcji fal o częstotliwościach Ramanowskich wzbudzanych laserem wielofotonowym.

  - Laser pikosekundowy OPO (Optical Parametric Oscillator) wraz z laserem pompującym zintegrowany w jednej obudowie.

    - Zakres przestrajania OPO: 700–990 nm; długość fali pompującej 1031 nm

    - Czas trwania impulsu: ok. 2 ps.

    - Układ chłodzony cieczą.

    - Sterowanie w pełni programowe w środowisku oprogramowania sterującego mikroskopem konfokalnym

  - Zestaw czterech zewnętrznych detektorów NDD (Non-Descanned Detectors) do detekcji światła odbitego z fluorescencji jak i z modułu CARS w konfiguracji obejmującej:

    - 2 wysokoczułe detektory hybrydowe do detekcji fluorescencji, umożliwiające wielokanałową rejestrację sygnału. Detektory o wysokiej wydajności kwantowej (do ok. 45% przy 530 nm), charakteryzujące się niskim poziomem szumów własnych oraz szerokim zakresem dynamicznym. Możliwość pracy w trybie zliczania fotonów, umożliwiająca identyfikację zdarzeń jedno-, dwu- i wielofotonowych (możliwość rozbudowy o techniki FLIM)

    - 2 dodatkowe detektory wyposażone w fotopowielacz (PMT) dla światła odbitego do detekcji sygnału z fluorescencji jak i z modułu CARS

  - Detektor SRS (Stimulated Raman Scattering), zintegrowany z mikroskopem, przeznaczony do detekcji sygnału w trybie transmisyjnym.

    - Wyposażony w układ Lock-In Amplifier umożliwiający selektywną detekcję sygnału modulowanego oraz poprawę stosunku sygnału do szumu.

    - Możliwość precyzyjnej detekcji nieliniowych sygnałów optycznych (SRS) w konfiguracji kompatybilnej z odwróconą platformą mikroskopową.

  - Oprogramowanie do obsługi modułu CARS z wbudowaną bazą danych z charakterystycznymi liczbami falowymi dla powszechnych wiązań chemicznych z zakresu pomiędzy 1200 cm-1 a 3500 cm-1 (m.in. benzeny, tiole, n-alkany, aminy pierwszorzędowe), wraz z automatycznym przywoływaniem ustawień wzbudzenia i detekcji dla wizualizacji danych cząstek z bazy.

  - Zarówno laser wzbudzający jak i moduł do detekcji fal o częstotliwościach Ramanowskich obsługiwane przez to samo oprogramowanie co moduł konfokalny

- Stacja badawcza wraz z oprogramowaniem

  - Stacja badawcza do sterowania pracą mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego z modułem konfokalnym oraz modułem do wysokiej rozdzielczości i do zaawansowanej analizy danych, wyposażona we wszystkie elementy peryferyjne, okablowanie i akcesoria niezbędne do pracy systemu.

  - Stacja badawcza musi być fabrycznie nowa, kompletna, w pełni skonfigurowana i przygotowana do pracy z oferowanym systemem do obrazowania fluorescencyjnego i bezznakowego oraz z całym dostarczanym oprogramowaniem.

  - Parametry sprzętowe stacji badawczej, w szczególności procesor, pamięć operacyjna RAM, karta graficzna, przestrzeń dyskowa, interfejsy komunikacyjne oraz system operacyjny, muszą być zgodne z wymaganiami producenta aparatury i oprogramowania oraz zapewniać stabilną, płynną i bezpieczną pracę całego systemu.

  - Konfiguracja stacji badawczej musi uwzględniać nie tylko aktualne wymagania dostarczanego oprogramowania, lecz również zapewniać odpowiedni zapas wydajności umożliwiający obsługę aktualizacji oraz kolejnych wersji oprogramowania producenta w okresie co najmniej 2 lat od daty instalacji systemu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć stację badawczą o parametrach nie niższych niż rekomendowane przez producenta aparatury i oprogramowania dla pełnej funkcjonalności oferowanego systemu.

  - Całość musi być w pełni kompatybilna z oferowanym oprogramowaniem, urządzeniami oraz akcesoriami. Wykonawca odpowiada za prawidłową integrację stacji badawczej, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania z dostarczanym systemem oraz za zapewnienie ich poprawnego działania po instalacji. Kontroler z 6 pokrętłami i 6 ekranami LCD umożliwiający manualne sterowanie sześcioma wybranymi zmotoryzowanymi, zautomatyzowanymi funkcjami modułu konfokalnego

  - Oprogramowanie do wielowymiarowej akwizycji obrazów (X Y Z λ T) oraz obsługi modułu detekcji fal o częstotliwościach Ramanowskich

    - Proste programowanie akwizycji - wprowadzanie nowych barwień dla równoległego bądź sekwencyjnego skanowania techniką Drag and Drop (przeciąganie symbolu danego barwnika w pole detektora)

    - Obróbka obrazu: podstawowe narzędzia graficzne, filtry morfologiczne i odszumiające

    - Analiza obrazu: podstawowe pomiary morfometryczne, pomiary intensywności (oznaczonego pola, stosu zdjęć, wzdłuż linii)

    - Narzędzia do dodawania adnotacji na obrazie: strzałki, linie, figury, opisy, łatwe numerowanie i ręczne zliczanie obiektów

    - Oprogramowanie do adaptacyjnej dekonwolucji obrazu 3D

    - Optymalne zarządzanie dużymi plikami. Możliwość eksportu dowolnie wybranych zdjęć za pomocą jednej komendy do formatów graficznych: TIFF, JPG, BMP, PNG; formatów filmowych AVI, MPEG4 oraz formatów tekstowych ASCII. Możliwość automatycznego dodawania na zdjęciu skali, czasu wykonania zdjęcia (zarówno rzeczywistego jak i od momentu rozpoczęcia eksperymentu) oraz pozycji (np. w osi Z) z której wykonano zdjęcie.

    - Automatyczne zapamiętywanie i odtwarzanie zapisanych eksperymentów z pliku

  - Oprogramowanie do sterowania pracą stolika skanującego, posiadające:

    - Tworzenie obrazu poglądowego preparatu za pomocą skanu spiralnego (skan wokół zaznaczonego miejsca na preparacie)

    - Funkcja obrazowania obiektów większych niż pole widzenia obiektywu mikroskopu – wykonywanie skanu mozaikowego za pomocą stolika skanującego

    - Funkcja rozpoznawania wybarwionego miejsca (preparatu) na szkiełku mikroskopowym, naczyniu hodowlanym - zaznaczanie oraz skanowanie obiektu o dowolnym kształcie (z pominięciem pustych miejsc)

    - Możliwość zaprogramowania nieograniczonej liczby skanów mozaikowych na preparacie

  - Oprogramowanie do tworzenia wizualizacji i rekonstrukcji obiektów 3D:

    - Dostępne tryby projekcji: transparentna, maksymalna intensywność, kodowanie kolorystyczne głębi i projekcja z cieniami

    - Kompleksowe generowanie animacji 3D - tworzenie plików filmowych w formatach avi, mpeg4, wmv

    - Możliwość tworzenia dowolnych przekrojów przez rekonstrukcję 3D, również niezależnie dla poszczególnych kanałów

    - Możliwość tworzenia obrazów stereo (dla monitorów lub okularów trójwymiarowych) z algorytmami min.: cyan/magenta; horizontal i vertical shutter, quad-based

  - Oprogramowanie do prowadzenia eksperymentów FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching) oraz FRET (Forster Resonance Energy Transfer) wyposażone w intuicyjne kreatory eksperymentalne i analityczne.

    - Możliwość realizacji eksperymentów FRAP w trybie 2D oraz 3D (xyzt), z funkcją szybkiej rejestracji powrotu fluorescencji oraz analizą online i offline.

    - Moduły FRET typu Acceptor Photobleaching oraz Sensitized Emission umożliwiające wyznaczanie wydajności FRET z korekcją tła

    - Wizualizacja wyników w postaci map efektywności FRET oraz możliwość analizy w zdefiniowanych regionach obrazu

  - Oprogramowanie do separacji i rozdzielania sygnałów spektralnych fluorescencji oraz sygnałów Ramanowskich

    - Obsługa pracy w trybie automatycznym, kanałowym oraz pełnej analizy spektralnej.

    - Możliwość prowadzenia separacji widmowej sygnałów w czasie rzeczywistym podczas akwizycji obrazu.

    - Umożliwia rozdzielanie nakładających się sygnałów optycznych w eksperymentach wielokanałowych oraz obrazowaniu CARS

- W związku z realizacją wskaźnika środowiskowego projektu oraz zasadą Rethink Zamawiający wymaga, aby oferowany System spełniał minimalne wymagania środowiskowe i eksploatacyjne dotyczące efektywności energetycznej, trybu ograniczonego poboru energii, serwisowalności, modularności oraz ograniczenia odpadów opakowaniowych poprzez:

  - System zarządzania środowiskowego

    - Wyprodukowanie sprzętu w myśl systemu zarządzania środowiskowego potwierdzone spełnieniem norm ISO 14001 wystawione przez odpowiednią jednostkę oceniającą w rozumieniu ustawy Pzp  lub innym dokumentem równoważnym, potwierdzającym wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania środowiskowego spełniającego wymagania równoważne do normy ISO 14001

    - Na potwierdzenie z pkt i) wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty Certyfikat ISO 14001 lub wskazać w formularzu ofertowym oficjalne strony www producenta sprzętu gdzie certyfikat jest możliwy do obejrzenia/pobrania

    - Certyfikat ISO 14001 musi być wystawiony dla każdego producenta sprzętu oferowanego przez wykonawcę wskazanego w formularzu cenowym. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem.

  - Ograniczenie zużycia energii

    - Oferowany system musi umożliwiać ograniczenie zużycia energii w okresach nieaktywności, w szczególności poprzez tryb stand-by / tryb uśpienia / procedurę bezpiecznego ograniczenia poboru energii dla odpowiednich elementów systemu, w tym laserów oraz stacji badawczej.

  - Serwisowalność

    - Oferowany system musi być objęty gwarancją minimum 24 miesiące. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i wsparcia serwisowego przez minimum 10 lat od odbioru systemu.

  - Modularność i możliwość rozbudowy

    - Oferowany system powinien umożliwiać rozbudowę lub wymianę wybranych modułów funkcjonalnych bez konieczności wymiany całego systemu, np. laserów, detektorów, dodatkowych modułów obrazowania, oprogramowania lub stacji badawczej.

  - Opakowania nadające się do recyklingu

    - Wykonawca zadeklaruje, że dostarczy urządzenie w opakowaniach nadających się do recyklingu w możliwie największym zakresie, nie mniejszym niż 75% masy opakowań, z wyłączeniem elementów, których zastosowanie jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa transportu aparatury.

Instalacja i serwis

Instruktaż stanowiskowy operacyjny i aplikacyjny przeprowadzone przez specjalistę/inżyniera serwisu przeprowadzone po instalacji Urządzenia. Zaawansowany instruktaż aplikacyjny przeprowadzony przez specjalistę aplikacyjnego w wybranym przez Zamawiającego terminie. Wsparcie aplikacyjne przez cały okres używania systemu.

Serwis, naprawy gwarancyjne

Serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania urządzeń realizowany za pośrednictwem Wykonawcy. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty demontażu, ponownej instalacji i transportu urządzeń oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzeń ponosi Wykonawca.

Gwarancja realizowana będzie w miejscu instalacji sprzętu. Czas reakcji: do 48 godzin od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego.

Czas naprawy od momentu zgłoszenia:

a) do 14 dni od dnia przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku napraw niewymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy,

b) do 4 tygodni od dnia przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku napraw wymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy.

Wszelkie informacje dotyczące gwarancji i zgłaszania awarii będą zawarte w karcie  gwarancyjnej dostarczonej Zamawiającemu.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji - 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo –odbiorczego

Instalacja

Koszty transportu i instalacji pokrywa Wykonawca. Wykonawca zapewnia wykonanie przez autoryzowany serwis wszystkich wymaganych (opisanych w specyfikacji/dokumentacji technicznej) przeglądów/kalibracji/ adjustacji/sprawdzeń:

- po instalacji systemu

- po 24 miesiącach od zainstalowania systemu (w okresie trwania gwarancji)

- po każdym zgłoszeniu Użytkownika, w przypadku zauważenia nieprawidłowej pracy systemu w okresie gwarancyjnym

Termin realizacji zamówienia do 22 tygodni

Kryteria oceny ofert

| Kryterium. | Kryterium; Waga. |
| --- | --- |
| Cena brutto. | 60%. |
| Parametry techniczno-analityczne. | 25%. |
| Zielone kryteria środowiskowo-eksploatacyjne. | 15%. |
| Razem. | 100%. |

Parametry techniczno-analityczne

1. Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe lasery wzbudzające bez wymiany głowicy skanującej:

- Co najmniej 2 różne dodatkowe lasery – 10 pkt

- Jeden laser – 5 pkt

- Brak możliwości – 0 pkt

2. Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe wewnętrzne detektory spektralne

- możliwość rozbudowy o 2 detektory – 5 pkt

- możliwość rozbudowy o 1 detektor – 3 pkt

- brak możliwości rozbudowy – 0 pkt

3. Możliwość rozbudowy systemu o moduł do pomiarów czasu życia fluorescencji (FLIM – Fluorescence LifeTime Microscopy) bez wymiany detektorów

- TAK – 5 pkt

- NIE – 0 pkt

4. Najwyższa deklarowana rozdzielczość XY obrazu osiągana na systemie nie gorsza niż:

- ≤ 50 nm – 5 pkt

- ˃ 50 i ≤ 120 nm – 3 pkt

- > 120 nm – 0 pkt

Zielone kryteria środowiskowo-eksploatacyjne

- Efektywność energetyczna systemu — 5 pkt
Punkty zostaną przyznane na podstawie deklarowanego łącznego zapotrzebowania na moc elektryczną głównych elementów systemu. Najniższa wartość otrzyma 5 pkt, pozostałe proporcjonalnie według wzoru:
P = 5 × Emin / Ebad.

- Serwisowalność i dostępność części — 5 pkt
5 pkt — dostępność części i wsparcia przez co najmniej 13 lat;
3 pkt — dostępność przez co najmniej 12 lat;
1 pkt — dostępność przez co najmniej 11 lat;
0 pkt — dostępność przez co najmniej 10 lat.

- Modularność i rozbudowywalność — 5 pkt
5 pkt — możliwość rozbudowy/wymiany co najmniej trzech typów modułów funkcjonalnych bez wymiany całego systemu;
3 pkt — możliwość rozbudowy/wymiany dwóch typów modułów;
1 pkt — możliwość rozbudowy/wymiany jednego typu modułu;
0 pkt — brak udokumentowanej modularności.