Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System mikrodysekcji laserowej

Opis przedmiotu zamówienia:

- System mikroskopowy umożliwiający mikrodysekcję pojedynczych komórek oraz grup komórek z następujących rodzajów materiałów: tkanek zatapianych w parafinie (świeżych i archiwalnych), skrawków mrożonych

- Urządzenie wyposażone w laser UV o długości fali 349 nm, mocy minimum 100 μJ, z regulacją mocy, regulacją częstotliwości impulsów i szerokości cięcia

- Możliwość mikrodysekcji przy grubości materiału od 1 μm do 200 μm

- Urządzenie musi zapewniać precyzję cięcia poniżej ± 0,1μm przy największym powiększeniu mikroskopu.

- Możliwość wycinania fragmentów tkanek i komórek niebarwionych oraz barwionych różnymi technikami.

- Możliwość mikrodysekcji preparatów tkankowych zarówno na szkiełkach szklanych jak i na membranach

- Zbieranie wyciętego materiału bezpośrednio do standardowych probówek PCR o pojemności 0,2 ml lub 0,5 ml.

- Zbieranie materiału metodą bezkontaktową, bez dodatkowego impulsu laserowego i użycia dodatkowych materiałów zużywalnych typu kapturki, folie itp.

- Możliwość bezpośredniego umieszczania wyciętego materiału w buforach reakcyjnych i płynach hodowlanych.

- Możliwość automatycznego podglądu wyciętego materiału w naczyniu zbierającym.

- Możliwość automatycznego rozpoznawania zadanych kształtów oraz ich wycinania na obszarze całego preparatu umieszczonego na stoliku przedmiotowym mikroskopu (nie tylko w polu widzenia).

- Wycinanie materiału w czasie rzeczywistym ze sterowaniem promieniem lasera wycinającego za pomocą myszy komputerowej lub wskaźnika i monitora typu PenScreen.

- Możliwość równoległego obrazowania fluorescencyjnego i mikrodysekcji laserowej preparatów barwionych fluorochromami.

- Optyka korygowana do nieskończoności o długości parfokalnej max. 45mm

- Statyw mikroskopu w pełni zautomatyzowany do pracy w trybie: pole jasne, kontrast faz, fluorescencja

- Okulary 10x z korekcją dioptryjną

- Obiektywy do pracy z laserem UV

- Uchwyt rewolwerowy, 7 gniazdowy, zautomatyzowany

- Współosiowe, osobne śruby mikro/ makro do ustawienia ostrości

- Oświetlenie LED

- Dwa porty optyczne do podłączenia kamer cyfrowych

- Podział światła okulary / port optyczny: 100/0, 0/100

- Dotykowy panel sterujący pracą mikroskopu w podstawie urządzenia

- Zautomatyzowany, 8-pozycyjny rewolwer na kostki filtrów fluorescencyjnych

- Zestaw filtrów fluorescencyjnych (kostek filtrowych) dedykowanych do współpracy z systemem mikrodysekcji laserowej oraz fluorescencji: a/ UV; b/ GFP; c/ Cy3; d/ Alexa 594; e/ BGR

- Obiektywy - dopuszcza się rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych od określonych poniżej:

  - Obiektyw 2,5x / apertura numeryczna 0,07

  - Obiektyw 5x/ apertura numeryczna 0,12

  - Obiektyw 10x/ apertura numeryczna 0,32, kontrast fazowy

  - Obiektyw 20x/ apertura numeryczna 0,40, kontrast fazowy

  - Obiektyw 40x/ apertura numeryczna 0,60

  - Obiektyw 63x/ apertura numeryczna 0,70

  - Obiektyw 150x/ apertura numeryczna 0,90

- Ultraprecyzyjny, szybki i cichy stolik skanujący z uchwytem na 4 szkiełka, multikolektorem mieszczącym do czterech standardowych probówek PCR 0,2 ml lub 0,5 ml z płaskim wieczkiem, jedną probówkę PCR 1,5 ml z wypełnionym wieczkiem do bezpośredniego pobierania, jedno wieczko do paska 8‑dołkowego oraz jedno wieczko do paska 12‑dołkowego jako urządzenia zbierającego, a także uchwyt na płytki PCR 96‑dołkowe bez kołnierza lub z półkołnierzem jako urządzenie zbierające

  - Górny stolik:

    - zakres ruchu: 120 mm (x1) × 80 mm (y1)

    - powtarzalność: ≤ ±0,5 mikrometra

    - dokładność: ≤ ±2 mikrometry

  - Dolny stolik (poziom kolektora):

    - zakres ruchu: 100 mm (x2) × 112 mm (y2)

    - powtarzalność: ≤ ±5 mikrometrów

    - dokładność: ≤ ±10 mikrometrów

  - zakres prędkości: 100 nm/s – 200 mm/s

  - zakres przyspieszenia: 100 µm/s² – 1 m/s²

- Kondensor: apertura numeryczna 0,55, ze zautomatyzowaną 7-pozycyjną tarczą dla przysłon fazowych

- Podstawa antywibracyjna pod mikroskop

- Lampa fluorescencyjna, o mocy co najmniej 100W, połączona z mikroskopem za pomocą światłowodu

- Kamera cyfrowa, monochromatyczna z systemem pasywnego chłodzenia, rozdzielczość 2048x2048 pixela, wielkość pixela 2,4 μm x 2,4 μm

- Kolorowa kamera cyfrowa 7,1 Megapixel; 3200x 2200 (7mp) przekątna 17,5 mm; wielkość pixela: 4.5 μm; filtr barwny: RGB (Bayer), czas ekspozycji: 1 ms - 30 s; Zakres dynamiczny: >72 dB 4,200:1

- Stacja badawcza

  - Stacja badawcza do sterowania pracą systemu mikrodysekcji laserowej i do zaawansowanej analizy danych, wyposażona we wszystkie elementy peryferyjne, okablowanie i akcesoria niezbędne do pracy systemu.

  - Stacja badawcza musi być fabrycznie nowa, kompletna, w pełni skonfigurowana i przygotowana do pracy z oferowanym systemem mikrodysekcji laserowej oraz z całym dostarczanym oprogramowaniem.

  - Parametry sprzętowe stacji badawczej, w szczególności procesor, pamięć operacyjna RAM, karta graficzna, przestrzeń dyskowa, interfejsy komunikacyjne oraz system operacyjny, muszą być zgodne z wymaganiami producenta aparatury i oprogramowania oraz zapewniać stabilną, płynną i bezpieczną pracę całego systemu

  - Konfiguracja stacji badawczej musi uwzględniać nie tylko aktualne wymagania dostarczanego oprogramowania, lecz również zapewniać odpowiedni zapas wydajności umożliwiający obsługę aktualizacji oraz kolejnych wersji oprogramowania producenta w okresie co najmniej 2 lat od daty instalacji systemu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć stację badawczą o parametrach nie niższych niż rekomendowane przez producenta aparatury i oprogramowania dla pełnej funkcjonalności oferowanego systemu.

  - Całość musi być w pełni kompatybilna z oferowanym oprogramowaniem, urządzeniami oraz akcesoriami. Wykonawca odpowiada za prawidłową integrację stacji badawczej, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania z dostarczanym systemem oraz za zapewnienie ich poprawnego działania po instalacji.

- Dotykowy monitor z rysikiem graficznym o minimalnej przekątnej 22”

- Moduł mrożący

  - Wysoce wydajny, półautomatyczny kriostat do zamrażania i szybkiego cięcia preparatów.

  - Urządzenie wolnostojące.

  - Komora kriostatu wykonana z materiałów odpornych na korozję, wyposażona w niezależne źródło światła LED.

  - Podgrzewane, ruchome, szklane okno przesuwne z możliwością wyjęcia do czyszczenia i dezynfekcji.

  - Dźwignia blokady ręcznego koła napędowego obsługiwana kciukiem, umożliwiająca zablokowanie koła w pozycji górnej (godzina 12) lub dolnej (godzina 6).

  - Koło zamachowe pokryte powłoką przeciwbakteryjną.

  - Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie oraz nóżki poziomujące.

  - System dezynfekcji komory promieniowaniem UVC, z dwoma czasami pracy (30 min i 180 min), z mechanizmem bezpieczeństwa (praca tylko przy zamknięciu zasuwanego okna) oraz automatycznym ponownym uruchamianiem dezynfekcji w przypadku przerwy w zasilaniu.

  - Dwa panele sterowania: górny z czterema wyświetlaczami LED, niebieską diodą elementu Peltier, żółtą diodą retrakcji i dwoma diodami dezynfekcji UVC oraz boczny po lewej stronie urządzenia z dwoma diodami LED.

  - Funkcje obsługiwane przez górny panel sterowania:

    - Włączanie i wyłączanie oświetlenia

    - Włączanie i wyłączanie ręcznego odszraniania parownika

    - Ustawianie czasu odszraniania parownika w skokach co 15 minut

    - Włączanie i wyłączanie ręcznego odszraniania półki szybkiego zamrażania wraz z elementem Peltier

    - Włączanie i wyłączanie elementu Peltier

    - Blokowanie i odblokowywanie panelu sterowania (przy zablokowanym panelu możliwe jest uruchomienie i wyłączenie dezynfekcji UVC).

    - Ustawianie i wyświetlanie czasu

    - ustawianie i wyświetlanie temperatury komory

    - ustawianie i wyświetlanie grubości skrawków

    - włączanie i wyłączanie funkcji retrakcji

    - włączanie i wyłączanie dezynfekcji UVC

  - Funkcje obsługiwane przez boczny panel sterowania: 1. Odsuwanie i przysuwanie preparatów od i do noża z dwoma prędkościami: wolna 600μm oraz szybka 900μm.

  - Wizualne ostrzeżenie w czasie ruchu głowicy migającą górną diodą LED.

  - Ostrzeżenie o osiągnięciu przedniej i tylnej pozycji granicznej dolną diodą LED.

  - Zakres regulacji temperatury kriostatu wynosi od 0oC do –35oC w skokach co 1°C.

  - Czas schładzania do –35oC maksymalnie 6 godzin w temperaturze otoczenia 22°C.

  - Urządzenie posiada półkę szybkiego zamrażania na 8 podstawek z preparatami, której temperatura jest zawsze niższa niż temperatura w komorze i osiąga wartość –40°C, przy temperaturze komory –35°C oraz przy temperaturze otoczenia 22°C.

  - Urządzenie posiada stację Peltiera na 2 podstawki z preparatami, która osiąga temperaturę do -52°C przy temperaturze komory -35°C. Cykl pracy stacji to 10 minut, ręczne wyłączenie jest możliwe po 6 minutach działania. Po włączeniu zaświeca się niebieska dioda w symbolu elementu Peltier na górnym panelu sterowania oraz rozpoczyna się odliczanie czasu pracy stacji (10 min). Maksymalna temperatura chłodzenia elementu osiągana jest po około 60 sekundach od włączenia.

  - Ruchoma osłona półki zamrażania obejmująca również stację Peltiera.

  - Taca na odpadki.

  - Trzy półki:

    - Prawa półka na narzędzia obejmująca półkę szybkiego zamrażania wraz z pokrywą

    - Lewa półka na narzędzia

    - Wyprofilowana półka na pędzelki

  - Podstawki na preparaty wyposażone w gumowe o-ringi umożliwiające uchwycenie palcami bez ryzyka odmrożenia.

  - Niezależne odszranianie parownika oraz półki szybkiego zamrażania. Czas trwania obu procesów – 12 minut. Chłodzenie półki szybkiego zamrażania w czasie odszraniania..

  - Odszranianie parownika może być wykonywane ręcznie lub zaprogramowane automatycznie.

  - Parownik odszraniany gorącym powietrzem

  - Skropliny usuwane do pojemnika umieszczonego z przodu urządzenia.Mikrotom ze stali nierdzewnej, bezobsługowy.

  - Zakres grubości cięcia wynosi od 1 μm do 100 μm:

    - od 1 μm do 5 μm w krokach co 0,5 μm

    - od 5 μm do 20 μm w krokach co 1 μm

    - od 20 μm do 60 μm w krokach co 5 μm

    - od 60 μm do 100 μm w krokach co 10μm

  - Zakres ruchu poziomego głowicy: 25 mm, +/- 3 mm

  - Zakres ruchu pionowego głowicy: 59 mm, +/- 1mm

  - Funkcja retrakcji o stałym parametrze 20μm, z możliwością wyłączenia.

  - Głowica na preparaty z systemem zaciskowym składającym się z jednej dźwigni służącej do mocowania podstawka z preparatem.

  - Możliwość przestrzennej regulacji położenia głowicy z preparatem o 8o (X/Y) i obrót o 360°

  - System precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy ze wskazaniami zmian położenia co 2º oraz wskaźnikiem położenia 0/0º.

  - Urządzenie wyposażone w uchwyt na ostrza jednorazowe stalowe lub wolframowe oraz noże stalowe i wolframowe do wielokrotnego ostrzenia.

  - Uchwyt na ostrza jednorazowe stalowe, możliwość zamontowania ostrzy niskoprofilowych i wysokoprofilowych.

  - Możliwość przesunięcia bocznego w celu równomiernego wykorzystania całej długości ostrza.

  - Ochrona ostrza poprzez płytkę szklaną systemu prowadnicy antypoślizgowej.

  - Podpórka dla dłoni.

  - Możliwość zamontowania i wyregulowania wysokości noży wielokrotnie ostrzonych.

  - Czerwona osłona ostrza z uchwytami umożliwiającymi przesuwanie.

  - Szczęki zaciskowe zamontowane w odległości 64mm od siebie, jeżeli skrawany preparat jest większy można je rozsunąć do odległości maksymalnej 84mm.

  - System prowadnicy antypoślizgowej z możliwością przesunięcia bocznego (przy ustawieniu szczęk zaciskowych na 84mm), z wyczuwalną pozycją środkową.

  - Wsporniki dla krótkich i długich noży.

  - Uchwyt na noże stalowe i wolframowe:

  - Regulacja kąta natarcia ostrza w zakresie od 0° do 10°. Zalecane ustawienie dla ostrzy jednorazowych stalowych oraz wolframowych to 2°- 5°, dla noży 4° - 6°.

  - System prowadnicy antypoślizgowej chroniącej przed rolowaniem się skrawków w czasie cięcia oraz pełniącej funkcję ochrony ostrza. Możliwość regulacji położenia płytki szklanej w zależności od kąta natarcia ostrza oraz od stosowanej grubości skrawków.

  - Wymienna płytka szklana zmniejszająca poświatę, o długości 70mm – możliwość wykorzystania wszystkich czterech długich krawędzi płytki

- Zasilacz awaryjny UPS do systemu.

- W związku z realizacją wskaźnika środowiskowego projektu oraz zasadą Rethink Zamawiający wymaga, aby oferowany System spełniał minimalne wymagania środowiskowe i eksploatacyjne dotyczące efektywności energetycznej, trybu ograniczonego poboru energii, serwisowalności, modularności oraz ograniczenia odpadów opakowaniowych poprzez:

  - System zarządzania środowiskowego

    - Wyprodukowanie sprzętu w myśl systemu zarządzania środowiskowego potwierdzone spełnieniem norm ISO 14001 wystawione przez odpowiednią jednostkę oceniającą w rozumieniu ustawy Pzp  lub innym dokumentem równoważnym, potwierdzającym wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania środowiskowego spełniającego wymagania równoważne do normy ISO 14001

    - Na potwierdzenie z pkt i) wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty Certyfikat ISO 14001 lub wskazać w formularzu ofertowym oficjalne strony www producenta sprzętu gdzie certyfikat jest możliwy do obejrzenia/pobrania

    - Certyfikat ISO 14001 musi być wystawiony dla każdego producenta sprzętu oferowanego przez wykonawcę wskazanego w formularzu cenowym. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem.

  - Ograniczenie zużycia energii

    - Oferowany system musi umożliwiać ograniczenie zużycia energii w okresach nieaktywności, w szczególności poprzez tryb stand-by / tryb uśpienia / procedurę bezpiecznego ograniczenia poboru energii dla odpowiednich elementów systemu, w tym laserów oraz stacji badawczej.

  - Serwisowalność

    - Oferowany system musi być objęty gwarancją minimum 24 miesiące. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i wsparcia serwisowego przez minimum 10 lat od odbioru systemu.

  - Modularność i możliwość rozbudowy

    - Oferowany system powinien umożliwiać rozbudowę lub wymianę wybranych modułów funkcjonalnych bez konieczności wymiany całego systemu, np. laserów, detektorów, dodatkowych modułów obrazowania, oprogramowania lub stacji badawczej.

  - Opakowania nadające się do recyklingu

    - Wykonawca zadeklaruje, że dostarczy urządzenie w opakowaniach nadających się do recyklingu w możliwie największym zakresie, nie mniejszym niż 75% masy opakowań, z wyłączeniem elementów, których zastosowanie jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa transportu aparatury.

Instalacja i serwis

Instruktaż stanowiskowy operacyjny i aplikacyjny przeprowadzone przez specjalistę/inżyniera serwisu przeprowadzone po instalacji Urządzenia. Zaawansowany instruktaż aplikacyjny przeprowadzony przez specjalistę aplikacyjnego w wybranym przez Zamawiającego terminie. Wsparcie aplikacyjne przez cały okres używania systemu.

Serwis, naprawy gwarancyjne

Serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania urządzeń realizowany za pośrednictwem Wykonawcy. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty demontażu, ponownej instalacji i transportu urządzeń oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzeń ponosi Wykonawca.

Gwarancja realizowana będzie w miejscu instalacji sprzętu. Czas reakcji: do 24 godzin od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego.

Czas naprawy od momentu zgłoszenia:

a) do 14 dni od dnia przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku napraw niewymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy,

b) do 4 tygodni od dnia przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku napraw wymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy.

Wszelkie informacje dotyczące gwarancji i zgłaszania awarii będą zawarte w karcie gwarancyjnej dostarczonej Zamawiającemu.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji - 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego; minimalny okres gwarancji na laser - 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego.

Instalacja

Koszty transportu i instalacji pokrywa Wykonawca. Wykonawca zapewnia wykonanie przez autoryzowany serwis wszystkich wymaganych (opisanych w specyfikacji/dokumentacji technicznej) przeglądów/kalibracji/ adjustacji/sprawdzeń:

- po instalacji systemu

- po 12 miesiącach od zainstalowania systemu oraz po 24 miesiącach (w okresie trwania gwarancji)

- po każdym zgłoszeniu Użytkownika, w przypadku zauważenia nieprawidłowej pracy systemu w okresie gwarancyjnym

Termin realizacji zamówienia do 22 tygodni

Kryteria oceny ofert

| Kryterium. | Kryterium; Waga. |
| --- | --- |
| Cena brutto. | 60%. |
| Parametry techniczno-analityczne. | 25%. |
| Zielone kryteria środowiskowo-eksploatacyjne. | 15%. |
| Razem. | 100%. |

Parametry techniczno-analityczne

1. Maksymalna częstotliwość impulsów lasera mikrodysekcyjnego

- ≥5000 Hz – 5 pkt

- 2000–4999 Hz – 3 pkt

- <2000 Hz – 0 pkt

2. Możliwość automatycznej rejestracji filmu (dokumentacji) z procesu mikrodysekcji przez oprogramowanie sterujące systemem

- TAK – 5 pkt

- NIE – 0 pkt

3. Możliwy zakres dostępnych powiększeń dedykowanych do mikrodysekcji

- minimum od ≤1,25× do ≥150× – 5 pkt

- mniejszy zakres – 0 pkt

4. Konstrukcja prowadzenia lasera - prowadzenie wiązki lasera przez tor optyczny mikroskopu i obiektyw do obserwacji preparatów

- TAK – 10 pkt

- NIE – 0 pkt

Zielone kryteria środowiskowo-eksploatacyjne

- Efektywność energetyczna systemu — 5 pkt
Punkty zostaną przyznane na podstawie deklarowanego łącznego zapotrzebowania na moc elektryczną głównych elementów systemu. Najniższa wartość otrzyma 5 pkt, pozostałe proporcjonalnie według wzoru:
P = 5 × Emin / Ebad.

- Serwisowalność i dostępność części — 5 pkt
5 pkt — dostępność części i wsparcia przez co najmniej 13 lat;
3 pkt — dostępność przez co najmniej 12 lat;
1 pkt — dostępność przez co najmniej 11 lat;
0 pkt — dostępność przez co najmniej 10 lat.

- Modularność i rozbudowywalność — 5 pkt
5 pkt — możliwość rozbudowy/wymiany co najmniej trzech typów modułów funkcjonalnych bez wymiany całego systemu;
3 pkt — możliwość rozbudowy/wymiany dwóch typów modułów;
1 pkt — możliwość rozbudowy/wymiany jednego typu modułu;
0 pkt — brak udokumentowanej modularności.