Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System do obserwacji roślin zgodnie z bodźcem grawitropicznym

Opis przedmiotu zamówienia:

- Mikroskop badawczy odwrócony

  - statyw z wbudowanym fabrycznie, wewnętrznym, automatycznym przesuwem w osi Z o minimalnym kroku maks. 10nm, zamontowany wertykalnie do stołu mikroskopowego.

  - system automatycznej korekcji zmian w osi Z spowodowanych dryftami termicznymi oparty na śledzeniu refleksu ze szkiełka nakrywkowego za pomocą diody emitującej światło podczerwone

  - automatyczne obniżanie i podnoszenie obiektywów do płaszczyzny fokalnej np. do zmiany preparatu, czy zakropienia olejku immersyjnego

  - min. 3 porty w mikroskopie umożliwiające jednoczesne podłączenie głowicy skanującej, innych urządzeń dokumentacyjnych oraz obserwację

  - tubus o kącie pochylenia 45˚, z możliwością odcięcia światła od okularów, pole widzenia mikroskopu min. FN=23, dwa okulary o polu widzenia min. FN=23, oba z korekcją dioptrii

  - stolik skaningowy z możliwością automatycznego przesuwu w osiach x,y, 
z uchwytem szkiełek oraz komór hodowlanych typu LabTek (przesuw za pomocą joysticka oraz oprogramowania)

  - stolik 130x100 z silnikiem krokowym z uniwersalną ramką montażową (160 mm x 110 mm) odpowiednią również do Z-piezo z zakresem przesuwu 130 mm x 100 mm (regulowany)

    - prędkość maks.: 25 mm/s

    - rozdzielczość: 0,1 μm

    - powtarzalność: +/- 1 μm

    - dokładność absolutna: +/- 5 μm

    - powierzchnia stolika: 325 mm x 144 mm

    - kompatybilny z obiektywami autocorr

  - zmotoryzowany rewolwer obiektywowy na min. 6 obiektywów, przystosowany do pracy w kontraście Nomarskiego (DIC)

  - obiektywy korygowane na nieskończoność o standardowej długości optycznej 45mm: planapochromatyczne (powiększenie / min. apretura numeryczna / min. odległość robocza)

    - 5x NA 0.16 FWD 12,1 mm

    - 10x NA 0.45 FWD 2,1 mm

    - 20x NA 0.8 FWD 0,55 mm

    - 40x NA 1.2 Corr FWD 0,15-0,19 mm, woda, olej silikonowy lub gliceryna, współczynnik Strehla >90%

    - 63x NA 1.2 Corr FWD 0,15-0,19 mm, do mediów immersyjnych o współczynniku załamania światła 1,43 lub wyższym w immersji w glicerynie lub oleju, współczynnik Strehla >90%

  - moduł pozwalający na prowadzenie szybkich rejestracji z wykorzystaniem sygnału fluorescencji z prędkością co najmniej 80 objętości na sekundę, dla obiektu o wymiarach co najmniej 360 x 360 x 100 mikrometrów, z rozdzielczością  przestrzenną co najmniej 2.2 mikrometra w osi X, Y oraz rozdzielczością co najmniej 2.8 mikrometra w osi Z

  - kondensor obrotowy umożliwiający zastosowanie technik jasnego, ciemnego pola, kontrastu fazowego oraz elementy do kontrastu Nomarskiego (DIC) dla obiektywów 4.0x-100x, z aperturą 0,55 i odległością roboczą min. 26mm

  - zmotoryzowany rewolwer na min. 6 filtrów fluorescencyjnych

  - potrójny zestaw filtrów fluorescencyjnych umożliwiający obserwację przez okulary takich fluorochromów jak: CFP, YFP, mCherry.

  - poczwórny zestaw filtrów fluorescencyjnych umożliwiający obserwację przez okulary takich fluorochromów jak: DAPI, FITC, TRITC, Cy5

  - oświetlacz fluorescencyjny z minimum sześcioma różnymi diodami LED dla 7 różnych kanałów wzbudzenia

    - Far Red (735 nm) do wzbudzenia Cy7 i podobnych barwników.

    - Red (631 nm) do wzbudzenia Cy5, Alexa 631, TOTO-3 i podobnych barwników.

    - Yellow (591 nm) do wzbudzenia mCherry, Alexa 568, mPlum i podobnych barwników.

    - Green (555 nm) do wzbudzenia Cy3, TRITC, DsRed i podobnych barwników.

    - Blue (469 nm) do wzbudzenia eGFP, Fluo4, FITC i podobnych barwników.

    - Violet (423 nm) do wzbudzenia eCFP, Lucifer Yellow, Alexa 430 i podobnych barwników.

    - (385 nm) do wzbudzenia DAPI, Alexa 405, Hoechst 33258 i podobnych barwników

  - lampa halogenowa z możliwością centrowania, o mocy 100W - montowana bezpośrednio na statywie mikroskopu, regulacja natężenia lampy halogenowej ze wskazaniem nastawionej wartości

  - umieszczony poza statywem (dla eliminacji przepięć i zakłóceń elektrycznych) zewnętrzny zasilacz sieciowy mikroskopu

  - wbudowane w statyw porty komunikacyjne: min. 4x CAN, USB-A, USB-C and TCP/IP

  - zmotoryzowana przesłona lampy fluorescencyjnej (automatyczne zamykanie i otwieranie przesłony oświetlenia fluorescencyjnego)

  - współosiowa śruba z pokrętłami mikro/makrometrycznymi położonymi z obu stron statywu

  - umieszczone na statywie mikroskopu klawisze funkcyjne z możliwością dowolnego przypisania przez użytkownika odpowiadających im funkcji automatycznych mikroskopu (zmiana obiektywów, filtrów itp.)

  - sterowanie automatycznymi funkcjami mikroskopu dodatkowo poprzez dotykowy panel LCD umożliwiający podgląd ustawionych wartości

  - niezależny od mikroskopu panel kontrolny z dodatkową śrubą miko/makrometryczną

  - Statyw umożliwiający adaptację do FLIM

- Wyposażenie do rejestracji konfokalnych

  - głowica konfokalna z o wysokiej transmisji w zakresie min. 360–1100 nm, z możliwością doprowadzenia i sterowania min. 8 linii laserów

  - zestaw laserów oraz sterowanie zapewniające niezależną pracę ze wszystkimi dostępnymi wzbudzeniami:

    - moduł zasilania, elektroniki i lasera (488,561,639nm)(D) zawiera centralny zasilacz, elektronikę sterującą, laser diodowy 488 nm o mocy 10 mW, laser DPSS 561 nm o mocy 10 mW oraz laser diodowy 639 nm o mocy 7,5 mW.

    - laser diodowy 405 nm

  - układ niezależnego, płynnego sterowania mocą wszystkich linii laserów w zakresie 0-100% oraz ich wygaszania i selekcji linii

  - zmotoryzowana w osiach x,y, o płynnie regulowanej wielkości przysłona konfokalna, programowa procedura automatycznego ustawiania optymalnej pozycji przesłony konfokalnej

  - układ detekcji z min. 32 detektorami: min. 30-to elementowy detektor typu GaAsP, dwa detektory typu PMT, możliwość jednoczesnej rejestracji wzbudzonej fluorescencji we wszystkich kanałach oraz rejestracji spektralnej z wykorzystaniem wszystkich detektorów w zakresie min. 400-750nm

  - dodatkowy układ detekcji o rozdzielczości obrazowania min. 120nm w osiach X,Y oraz 350nm w osi Z

    - detekcja z wykorzystaniem min. 30 ultraczułych detektorów typu GaAsP, umożliwiająca równoległą rejestrację sygnału z punku o średnicy maks. 0,25 AU oraz z jego otoczenia o średnicy min. 1 AU

    - możliwość wykorzystania detektora do poprawy rozdzielczości obrazowania, poprawy stosunku sygnału do szumu, zwiększenia prędkości rejestracji.

  - wszystkie detektory oraz inne elementy układu detekcji fizycznie połączone ze skanerem – brak połączeń światłowodowych pomiędzy detektorami, a mikroskopem

  - dodatkowy fotopowielacz (detektor) do światła przechodzącego, niezależny od detektorów do rejestracji fluorescencji

  - możliwość jednoczesnej rejestracji obrazów na różnych detektorach

  - układ skanujący o stałej, liniowej wartości przesuwu z 2 lustrami galwanometrycznymi oraz niezależnym układem chłodzenia, krótki czas powrotu skanera, min. 85% czasu skanowania wykorzystywane do akwizycji obrazu

  - możliwość dowolnego obrotu układu skanującego o 360˚ z dokładnością 1˚, dowolny obrót luster galwanometrycznych bez przerywania procesu skanowania

  - prędkość skanowania umożliwiająca rejestrację min. 13 ramek na sekundę przy obrazach o rozdzielczości 512x512 pikseli

  - dodatkowa możliwość zwiększenia prędkości skanowania poprzez skanowanie krokowe, czyli co określoną wartość linii i interpolacji danych w liniach pominiętych

  - układ skanujący z możliwością regulacji szybkości skanowania (min. 18 różnych nastaw prędkości)

  - możliwość skanowania jedno- lub dwu- kierunkowego

  - rozdzielczość skanowania ustawiana w zakresie do min. 8190x8190 pikseli

  - rejestracja obrazów w trybie 8 i 16 bitowym we wszystkich kanałach (także w kanale światła przechodzącego)

  - zmiana powiększenia optycznego głowicy skanującej (zoom optyczny) regulowana płynnie w zakresie min. od 0,6x do 40x

  - tryb skanowania równoległego oraz sekwencyjnego, umożliwiający rejestrację wielokanałową (możliwość podglądu wszystkich kanałów oraz ich nałożenia)

  - tryby skanowania: linie oraz krzywe o dowolnym kształcie, obrazy dwuwymiarowe w osiach xy, xz, yz, obrazy trójwymiarowe w osiach xyz oraz wszystkie te kombinacje dodatkowo rejestrowane w sekwencjach czasowych

  - możliwość definiowania sekwencji czasowych z opcją fotoaktywacji lub fotowypalania (pojedynczego lub sekwencyjnie powtarzającego się) w dowolnym obszarze, dowolną linią laserów, z dowolną mocą

  - detekcja spektralna z możliwością jednoczesnego wykorzystania wszystkich detektorów, nastawiana z dokładnością min. 3 nm

  - możliwość automatycznej kompensacji zmian jasności podczas rejestracji obrazów 3D poprzez regulację intensywności wykorzystywanej mocy laserów lub czułości detektorów wraz ze zmianą w osi z

  - dowolnie definiowany kształt obszarów, w których odbywa się skanowanie, odwzorowywany z dokładnością piksela (przy skanowaniu kilku obszarów, możliwość wyboru różnych mocy i linii laserów)

  - wszystkie parametry głowicy skanującej ustawiane automatycznie oraz zapisywane wraz z rejestrowanym obrazem

  - sterowanie systemem skanującym poprzez niezależną od komputera elektronikę pracującą w czasie rzeczywistym (możliwość niezależnej rejestracji obrazu oraz analizy wcześniej zapisanych danych)

- Stacja badawcza z monitorem do podglądu i analizy rejestrowanych obrazów

  - Stacja badawcza do sterowania pracą systemu do obserwacji roślin zgodnie z bodźcem grawitropicznym i do zaawansowanej analizy danych, wyposażona we wszystkie elementy peryferyjne, okablowanie i akcesoria niezbędne do pracy systemu.

  - Stacja badawcza musi być fabrycznie nowa, kompletna, w pełni skonfigurowana i przygotowana do pracy z oferowanym systemem do obserwacji roślin zgodnie z bodźcem grawitropicznym  oraz z całym dostarczanym oprogramowaniem.

  - Parametry sprzętowe stacji badawczej, w szczególności procesor, pamięć operacyjna RAM, karta graficzna, przestrzeń dyskowa, interfejsy komunikacyjne oraz system operacyjny, muszą być zgodne z wymaganiami producenta aparatury i oprogramowania oraz zapewniać stabilną, płynną i bezpieczną pracę całego systemu.

  - Konfiguracja stacji badawczej musi uwzględniać nie tylko aktualne wymagania dostarczanego oprogramowania, lecz również zapewniać odpowiedni zapas wydajności umożliwiający obsługę aktualizacji oraz kolejnych wersji oprogramowania producenta w okresie co najmniej 2 lat od daty instalacji systemu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć stację badawczą o parametrach nie niższych niż rekomendowane przez producenta aparatury i oprogramowania dla pełnej funkcjonalności oferowanego systemu.

  - Całość musi być w pełni kompatybilna z oferowanym oprogramowaniem, urządzeniami oraz akcesoriami. Wykonawca odpowiada za prawidłową integrację stacji badawczej, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania z dostarczanym systemem oraz za zapewnienie ich poprawnego działania po instalacji.

- Oprogramowanie do rejestracji i analizy obrazów

  - funkcja zapisywania istotnych parametrów skanowania wraz z obrazem, możliwość automatycznego odtwarzania tych parametrów

  - pełna obsługa mikroskopu oraz głowicy skanującej i układu super-rozdzielczego z poziomu jednego oprogramowania

  - prezentacja obrazu w skali szarości, pseudokolorach lub skalach barwnych

  - pomiary intensywności świecenia wzdłuż dowolnej krzywej, pomiary średniej intensywności świecenia z dowolnie wybranego obszaru

  - pomiary zmian intensywności świecenia w czasie, w wybranym obszarze

  - pakiet do analizy kolokalizacji sygnałów z możliwością podglądu nakładających się punktów na obrazie oryginalnym, wykres kolokalizacji oraz dane liczbowe z możliwością eksportu

  - pakiet „channel unmixing” do programowego separowania sygnałów o nakładających się widmach

  - pakiet umożliwiający rejestracje w czasie, z możliwością definiowania częstotliwości akwizycji obrazu

  - pomiary geometryczne (odległość, obwód), nanoszenie skali, opisów, wskaźników itp.

  - możliwość importu oraz eksportu danych do powszechnie wykorzystywanych formatów np. tif, gif, jpg, bmp, psd, avi, mov

  - darmowe oprogramowanie dla dowolnej ilości użytkowników umożliwiające pracę z bazą danych obrazowych zarejestrowanych przy pomocy mikroskopu, odtwarzanie animacji (3D, 4D), nakładanie opisów i wskaźników, rzeczywista skala, pomiary interaktywne, import oraz export danych, funkcja drukowania

  - oprogramowanie do analizy obiektów 3D, Użytkownik może użyć narzędzia Image Analysis do szybkiej i łatwej w użyciu kwantyfikacji oraz obrazów 3D

  - moduł AI do zadań segmentacji w ramach procesów analizy

  - moduł umożliwiający tworzenie zautomatyzowanych procesów roboczych oraz powalający zautomatyzować akwizycję, przetwarzanie i analizę obrazów

  - moduł zawierający funkcje do badania różnorodnych zjawisk dynamicznych i interakcji molekularnych w różnych próbkach, Physiology, FRAP, FRET, automatyczna fotomanipulacja

  - moduł asystent AI, umożliwiający w dowolnym momencie pracy przy mikroskopie zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi

- Stół antywibracyjny tłumiący drgania

  - stół pod mikroskop z systemem absorpcji wibracji

  - nagwintowane w blacie stołu otwory metryczne umożliwiające montaż mikroskopu oraz elementów dodatkowych

  - kompresor

- System do mikrofluidyki

  - natężenie przepływu w zakresie od 40 µl/min do 1 ml/min

  - możliwość podłączenia wielu komór przepływowych

  - paralelizacja do 9 próbek

- Zasilacz awaryjny UPS do systemu.

- W związku z realizacją wskaźnika środowiskowego projektu oraz zasadą Rethink Zamawiający wymaga, aby oferowany System spełniał minimalne wymagania środowiskowe i eksploatacyjne dotyczące efektywności energetycznej, trybu ograniczonego poboru energii, serwisowalności, modularności oraz ograniczenia odpadów opakowaniowych poprzez:

  - System zarządzania środowiskowego

    - Wyprodukowanie sprzętu w myśl systemu zarządzania środowiskowego potwierdzone spełnieniem norm ISO 14001 wystawione przez odpowiednią jednostkę oceniającą w rozumieniu ustawy Pzp  lub innym dokumentem równoważnym, potwierdzającym wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania środowiskowego spełniającego wymagania równoważne do normy ISO 14001

    - Na potwierdzenie z pkt i) wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty Certyfikat ISO 14001 lub wskazać w formularzu ofertowym oficjalne strony www producenta sprzętu gdzie certyfikat jest możliwy do obejrzenia/pobrania

    - Certyfikat ISO 14001 musi być wystawiony dla każdego producenta sprzętu oferowanego przez wykonawcę wskazanego w formularzu cenowym. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem.

  - Ograniczenie zużycia energii

    - Oferowany system musi umożliwiać ograniczenie zużycia energii w okresach nieaktywności, w szczególności poprzez tryb stand-by / tryb uśpienia / procedurę bezpiecznego ograniczenia poboru energii dla odpowiednich elementów systemu, w tym laserów oraz stacji badawczej.

  - Serwisowalność

    - Oferowany system musi być objęty gwarancją minimum 24 miesiące. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i wsparcia serwisowego przez minimum 10 lat od odbioru systemu.

  - Modularność i możliwość rozbudowy

    - Oferowany system powinien umożliwiać rozbudowę lub wymianę wybranych modułów funkcjonalnych bez konieczności wymiany całego systemu, np. laserów, detektorów, dodatkowych modułów obrazowania, oprogramowania lub stacji badawczej.

  - Opakowania nadające się do recyklingu

    - Wykonawca zadeklaruje, że dostarczy urządzenie w opakowaniach nadających się do recyklingu w możliwie największym zakresie, nie mniejszym niż 75% masy opakowań, z wyłączeniem elementów, których zastosowanie jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa transportu aparatury.

Instalacja i serwis

Instruktaż stanowiskowy operacyjny i aplikacyjny przeprowadzone przez specjalistę/inżyniera serwisu przeprowadzone po instalacji Urządzenia. Zaawansowany instruktaż aplikacyjny przeprowadzony przez specjalistę aplikacyjnego w wybranym przez Zamawiającego terminie. Wsparcie aplikacyjne przez cały okres używania systemu.

Serwis, naprawy gwarancyjne

Serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania urządzeń realizowany za pośrednictwem Wykonawcy. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty demontażu, ponownej instalacji i transportu urządzeń oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzeń ponosi Wykonawca.

Gwarancja realizowana będzie w miejscu instalacji sprzętu. Czas reakcji: do 24 godzin od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego.

Czas naprawy od momentu zgłoszenia:

a) do 14 dni od dnia przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku napraw niewymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy,

b) do 4 tygodni od dnia przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku napraw wymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy.

Wszelkie informacje dotyczące gwarancji i zgłaszania awarii będą zawarte w karcie  gwarancyjnej dostarczonej Zamawiającemu.

Gwarancja

Minimalny okres gwarancji - 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo –odbiorczego.

Instalacja

Koszty transportu i instalacji pokrywa Wykonawca. Wykonawca zapewnia wykonanie przez autoryzowany serwis wszystkich wymaganych (opisanych w specyfikacji/dokumentacji technicznej) przeglądów/kalibracji/ adjustacji/sprawdzeń:

- po instalacji systemu

- po 12 miesiącach od zainstalowania systemu (w okresie trwania gwarancji)

- po każdym zgłoszeniu Użytkownika, w przypadku zauważenia nieprawidłowej pracy systemu w okresie gwarancyjnym

Termin realizacji zamówienia do 22 tygodni

Kryteria oceny ofert

| Kryterium. | Kryterium; Waga. |
| --- | --- |
| Cena brutto. | 60%. |
| Parametry techniczno-analityczne. | 25%. |
| Zielone kryteria środowiskowo-eksploatacyjne. | 15%. |
| Razem. | 100%. |

Parametry techniczno-analityczne

- Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe lasery wzbudzające do analiz FLIM bez wymiany głowicy skanującej:

  - TAK – 10 pkt

  - NIE – 0 pkt

- Możliwość uzyskania rozdzielczości poniżej 100 nm metodą zintegrowaną z mikroskopem konfokalnym bez konieczności rozbudowy systemu.

  - TAK,  ≤ 100 nm – 15 pkt

  - NIE – 0 pkt

Zielone kryteria środowiskowo-eksploatacyjne

- Efektywność energetyczna systemu — 5 pkt
Punkty zostaną przyznane na podstawie deklarowanego łącznego zapotrzebowania na moc elektryczną głównych elementów systemu. Najniższa wartość otrzyma 5 pkt, pozostałe proporcjonalnie według wzoru:
P = 5 × Emin / Ebad.

- Serwisowalność i dostępność części — 5 pkt
5 pkt — dostępność części i wsparcia przez co najmniej 13 lat;
3 pkt — dostępność przez co najmniej 12 lat;
1 pkt — dostępność przez co najmniej 11 lat;
0 pkt — dostępność przez co najmniej 10 lat.

- Modularność i rozbudowywalność — 5 pkt
5 pkt — możliwość rozbudowy/wymiany co najmniej trzech typów modułów funkcjonalnych bez wymiany całego systemu;
3 pkt — możliwość rozbudowy/wymiany dwóch typów modułów;
1 pkt — możliwość rozbudowy/wymiany jednego typu modułu;
0 pkt — brak udokumentowanej modularności.