Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA
Zadanie nr 1

Łóżko elektryczne z wyposażeniem – 27 szt. wraz z szafkami przyłóżkowymi – 27 szt.


	Lp.
	Wymagania Zamawiającego (warunek)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany/podać

	1. 
	Producent
	TAK/Podać
	

	2. 
	Model/Typ (pełna symbolika)
	TAK/Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	4. 
	Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy
	TAK/Podać
	

	5. 
	Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. 
	Tak
	

	6. 
	Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża 
	Tak 
	

	7. 
	Barierki dzielone, tworzywowe poruszające się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej.
	Tak 
	

	8. 
	Barierki boczne obsługiwane jedną ręką, wyposażone w mechanizm kontrolowanego, spowolnionego opuszczania, zabezpieczający przed gwałtownym opadnięciem barierki.
	Tak
	

	9. 
	Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania 
	Tak
	

	10. 
	Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych  
	Tak
	

	11. 
	Barierki boczne wyposażone w wbudowany, zintegrowany wskaźnik kątowy z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30o, 60o dla segmentu pleców oraz wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem kąta 16o i 20o
	Tak
	

	12. 
	Barierki boczne wyposażone w wbudowany podświetlany wskaźnik kątowy, z wyraźnie zaznaczoną pozycją 30o dla segmentu pleców informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o: 
- trybie czuwania 
- trybie gotowości do użycia
- najniższej pozycji leża
	Tak
	

	13. 
	Leże łóżka czterosekcyjne, o stabilnej konstrukcji zapewniającej bezpieczną elektryczną regulację wysokości i pochylenia leża w wymaganym zakresie.
	Tak 
	

	14. 
	Leże wypełnione pięcioma odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi panelami (Polipropylen), z systemem zatrzaskiwania. Panele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. panele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. 
	Tak 
	

	15. 
	Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. 
	Tak
	

	16. 
	Pojedyncze koła jezdne o średnicy min.  150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka
	TAK/Podać
	

	17. 
	Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:
· Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda oraz autokontur, 
· Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. 

W celach bezpieczeństwa nie dopuszcza się przycisków umieszczonych w barierce bocznej służących do sterowania regulacji:
· anty i Trendelenburga
· CPR (reanimacyjnej)
· Antyszokowej 
· Krzesła kardiologicznego
	TAK/Podać
	

	18. 
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. 
	Tak
	

	19. 
	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii 
	Tak
	

	20. 
	Długość zewnętrzna łóżka – 2190mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 29 cm
(do 10 łóżek Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wypełnienie o wysokości zaproponowanego materaca do przedłużonego leża)
	TAK/Podać
	

	21. 
	Szerokość zewnętrzna łóżka – 945 mm (+/-50mm)
	TAK/Podać
	

	22. 
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka
	TAK/Podać
	

	23. 
	Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku. Zatrzymanie pod kątem 30o następuje przy regulacji segmentu pleców z dowolnego sterownika
	Tak
	

	24. 
	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 60o +/- 5o
	TAK/Podać 
	

	25. 
	Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30o +/- 5o
	TAK/Podać
	

	26. 
	Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	27. 
	Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4
	Tak
	

	28. 
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20o (+/- 4o) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK/Podać
	

	29. 
	Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20o (+/- 4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. 
	TAK/Podać
	

	30. 
	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	31. 
	Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	32. 
	Elektryczna funkcja antyszokowa z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Przycisk oznaczony innym kolorem niż pozycja Trendelenburga
	Tak
	

	33. 
	Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej   – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	34. 
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór):
- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej 
- regulacji części nożnej 
Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka 
	Tak

	

	35. 
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na wszystkich sterownikach. Użycie dowolnego przycisku aktywuje wszystkie sterowniki 
	Tak
	

	36. 
	Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po min 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	TAK/Podać
	

	37. 
	Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie będący blokadą poszczególnych funkcji) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
	Tak
	

	38. 
	Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego  
	Tak
	

	39. 
	Tworzywowa osłona podstawy łózka
	Tak 
	

	40. 
	Krążki odbojowe w każdym narożniku
	Tak
	

	41. 
	4 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, ramy ortopedycznej.
	Tak 
	

	42. 
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego
	TAK/Podać
	

	43. 
	System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia.
	Tak
	

	44. 
	Wyposażenie:
· Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej 
· Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka – do każdego łóżka
· Uchwyt przewodu zasilającego – do każdego łóżka
· Materac szpitalny prewencyjny o wysokości min 140mm. Materac wykonany z piany poliuretanowej posiadający właściwości prewencji przeciwodleżynowej. Materac w pokrowcu nieprzemakalnym oddychającym – do każdego łóżka
· Wysięgnik z uchwytem ręki – do wszystkich łóżek - Chromowany lub lakierowany wysięgnik montowany w tuleje od strony szczytu głowy, wyposażony w tworzywowy trójkąt do podciągania
· Wieszak do kroplówki – 10 szt. 
	Tak
	

	45. 
	Mechaniczna funkcja CPR
	Tak
	

	

	Szafka przyłóżkowa – 27 szt.

	Lp.
	Wymagania Zamawiającego (warunek)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany/podać

	46. 
	Producent
	TAK/Podać
	

	47. 
	Model/Typ (pełna symbolika)
	TAK/Podać
	

	48. 
	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	49. 
	Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy
	TAK/Podać
	

	50. 
	Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka  
	Tak,
	

	51. 
	Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z ABS 
	Tak
	

	52. 
	Szerokość całkowita: 450 mm (+/- 30 mm)

	TAK/Podać
	

	53. 
	Długość całkowita: 450 mm (+/-30 mm)

	TAK/Podać
	

	54. 
	Wysokość całkowita: 770 mm (+/-20 mm)
	TAK/Podać
	

	55. 
	Blat szafki wykonany z tworzywa 
	Tak
	

	56. 
	Dopuszczalne obciążenie blatu szafki: min. 25 kg.
	TAK/Podać
	

	57. 
	Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki 
	Tak
	

	58. 
	Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki 
umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki, 
	Tak
	

	59. 
	Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. Wymiar 435x230 mm (+/-20 mm). Wyposażone w wgłębienie na szklankę. 
	TAK/Podać
	

	60. 
	Górna szuflada o wymiarach 415x420x85 mm (+/-20 mm
	TAK/Podać
	

	61. 
	Dolny kontener zamykany drzwiczkami. Wymiary wewnętrzne: wys.445x gł. 425x szer. 470 mm (+/-20 mm)
	TAK/Podać
	

	62. 
	Dolny kontener wyposażony w odejmowaną półkę z możliwością ustawienia na co najmniej 2 różnych wysokościach.
	TAK/Podać
	

	63. 
	Dolny kontener z wgłębieniem na butelkę z wodą 
	Tak
	

	64. 
	Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm, w tym 2 z blokadą
	TAK/Podać
	



	Wymagania dodatkowe 

	
	Wymagania Zamawiającego (warunek)
	Parametr/ilość wymagana
	Parametr/
podać

	65. 
	Wszystkie zewnętrzne powierzchnie łóżka i szafki przyłóżkowej oraz pokrowiec materaca, w tym w szczególności elementy tworzywowe i metalowe, sterowniki, barierki, szczyty, uchwyty oraz blaty, muszą być przystosowane do wielokrotnego mycia i dezynfekcji z użyciem środków przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni wyposażenia stosowanego w podmiotach leczniczych.

Stosowanie środków myjących i dezynfekcyjnych dopuszczonych przez producenta oferowanego wyposażenia nie może powodować uszkodzeń, w szczególności pękania, odkształcania, łuszczenia, korozji, trwałych odbarwień, pogorszenia właściwości użytkowych ani utraty czytelności oznaczeń i elementów sterujących.

Wykonawca, najpóźniej w dniu dostawy, przekaże Zamawiającemu w języku polskim informację producenta określającą zasady mycia i dezynfekcji oraz rodzaje lub grupy środków myjących i dezynfekcyjnych dopuszczonych do stosowania dla dostarczonego wyposażenia.

Mycie i dezynfekcja wykonywane zgodnie z przekazaną przez Wykonawcę dokumentacją producenta nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji.
	Tak
	

	66. 
	Szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 
	Tak
	 

	67. 
	Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu.
	Tak
	 

	68. 
	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane.
	TAK/Podać
	 

	69. 
	Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego wynosi minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji. 
	Tak
	 

	70. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii, czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny.
	Tak
	 

	71. 
	Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych.
	Tak
	

	72. 
	Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych.
	Tak 
	

	73. 
	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany.
	Tak
	 

	74. 
	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty.
	Tak
	 

	75. 
	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	Tak
	

	76. 
	Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim
	Tak
	 

	77. 
	Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania)
	Tak
	 

	78. 
	Dostawa – 30 listopada 2026 roku
	Tak
	 



Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument.


	Nazwa towaru - asortyment
	J.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1
	Łóżko elektryczne z wyposażeniem
	Szt.
	27
	
	
	
	
	


	2
	Szafka przyłóżkowa
	Szt.
	27
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UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:
[bookmark: _Hlk65832846]Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto
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		Podpis Wykonawcy
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