Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA
Zadanie nr 2

Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie 30 sztuk wraz z szafkami przyłóżkowymi – 40 szt.

	Lp.
	Wymagania Zamawiającego (warunek)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany/podać

	1. 
	Producent
	TAK/Podać
	

	2. 
	Model/Typ (pełna symbolika)
	TAK/Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	4. 
	Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy
	TAK/Podać
	

	5. 1.
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci 
	Tak
	

	6. 2. 
	Łóżko wyposażone w akumulator z sygnalizacją jego naładowania 
	Tak
	

	7. 
	Długość zewnętrzna łóżka – 2000mm (+/- 100mm). 
	TAK/Podać
	

	8. 
	Możliwość skracania i wydłużania leża o min 100 mm
(do 10 łóżek Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wypełnienie o wysokości zaproponowanego materaca do przedłużonego leża)
	TAK/Podać
	

	9. 
	Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami – 950mm (+/-50mm).  
	TAK/Podać
	

	10. 
	Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne bez użycia narzędzi, lekkie nadające się do dezynfekcji. 
	Tak
	

	11. 
	Leże łóżka o wymiarach 1850 x 900 mm (+/- 50 mm).
	TAK/Podać
	

	12. 
	Konstrukcja podstawy łóżka zapewniająca stabilność łóżka we wszystkich dopuszczonych przez producenta położeniach leża oraz podczas wykonywania regulacji, przy obciążeniu do wartości deklarowanego bezpiecznego obciążenia roboczego.
	Tak
	

	13. 
	Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. 
	Tak
	

	14. 
	Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:
- Pilota przewodowego z możliwością zawieszania na barierce łóżka  
- Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Możliwość umieszczenia panelu w półce na pościel 
	Tak
	

	15. 
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 30mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka przy pomocy przycisków w pilocie i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK/Podać
	

	16. 
	Łóżko wyposażone w czytelny wskaźnik informujący personel o osiągnięciu najniższej pozycji leża.
	Tak 
	

	17. 
	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 (+/-5o) przy pomocy pilota i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK/Podać
	

	18. 
	Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 34 (+/-5o) przy pomocy pilota i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	TAK/Podać
	

	19. 
	Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy pilota i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	20. 
	Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm.
	TAK/Podać
	

	21. 
	Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie uda: min.5cm.
	TAK/Podać
	

	22. 
	Funkcja teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
	Tak
	

	23. 
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min 12– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg 
	TAK/Podać
	

	24. 
	Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga min 12 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg 
	TAK/Podać
	

	25. 
	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg 
	Tak
	

	26. 
	Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg 
	Tak
	

	27. 
	Regulacja elektryczna funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg 
	Tak
	

	28. 
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych na panelu sterowniczym dla poszczególnych regulacji:
- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej 
- regulacji części nożnej 

Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka  
	Tak
	

	29. 
	Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji 
	Tak
	

	30. 
	Dodatkowo panel sterowniczy wyposażony w 
- kontrolkę podłączenia do sieci 
- kontrolkę naładowania akumulatora
- wskaźnik informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora łóżka
	Tak
	

	31. 
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przyciski aktywacji dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie. Użycie dowolnego przycisku powoduje aktywację wszystkich sterowników 
	Tak
	

	32. 
	Odłączenie wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	Tak
	

	33. 
	Przycisk bezpieczeństwa STOP lub tez o innym oznaczeniu natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
	Tak
	

	34. 
	Mechaniczna funkcja CPR
	Tak
	

	35. 
	Koła o średnicy min 125mm z możliwością centralnego blokowania . Koła pojedyncze lub podwójne  
	TAK/Podać
	

	36. 
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu.
	TAK/Podać
	

	37. 
	System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia.
	TAK/Podać
	

	38. 
	Konstrukcja łóżka powinna umożliwiać jego sprawne i bezpieczne przemieszczanie przez personel szpitala. Masa własna łóżka maks. 150 kg
	TAK/Podać
	

	39. 
	Wyposażenie łóżek 
	Tak 
	

	40. 
	· Barierki boczne - dzielone tworzywowe zabezpieczające min ¾ leża. Barierki otwierane za pomocą jednej ręki. Opadanie barierek ciche wspomagane hydraulicznie 
· Listwa z miejscem na zawieszanie worków urologicznych z tworzywowymi zaczepami do wszystkich łóżek 
· Uchwyt przewodu zasilającego – do każdego łóżka
· Półka na pościel - Lakierowana wysuwana spod leża z możliwością chowania przy wszystkich łóżkach
· Wysięgnik z uchwytem ręki – do wszystkich łóżek - Chromowany lub lakierowany wysięgnik montowany w tuleje od strony szczytu głowy, wyposażony w tworzywowy trójkąt do podciągania
· Wieszak na kroplówki - 3 szt.
· 3 komplety protektorów zabezpieczające cześć leża niezabezpieczoną barierkami tworzywowymi. 
	Tak 
	

	41. 
	Materac szpitalny prewencyjny 
Materac - wyrób medyczny zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową. Materac wykonany z piany poliuretanowej posiadający właściwości prewencji przeciwodleżynowej. Materac w pokrowcu nieprzemakalnym oddychającym. Wysokość materaca min 140 mm
	Tak 
	



	Szafka przyłóżkowa – 40 szt.

	Lp.
	Wymagania Zamawiającego (warunek)
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany/podać

	42. 
	Producent
	TAK/Podać
	

	43. 
	Model/Typ (pełna symbolika)
	TAK/Podać
	

	44. 
	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	45. 
	Rok produkcji (nie wcześniej 2026 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy
	TAK/Podać
	

	46. 
	Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka  
	Tak,
	

	47. 
	Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z ABS 
	Tak
	

	48. 
	Szerokość całkowita: 450 mm (+/- 30 mm)

	TAK/Podać
	

	49. 
	Długość całkowita: 450 mm (+/-30 mm)

	TAK/Podać
	

	50. 
	Wysokość całkowita: 770 mm (+/-20 mm)
	TAK/Podać
	

	51. 
	Blat szafki wykonany z tworzywa 
	Tak
	

	52. 
	Dopuszczalne obciążenie blatu szafki: min. 25 kg.
	TAK/Podać
	

	53. 
	Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki 
	Tak
	

	54. 
	Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki 
umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki, 
	Tak
	

	55. 
	Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. Wymiar 435x230 mm (+/-20 mm). Wyposażone w wgłębienie na szklankę. 
	TAK/Podać
	

	56. 
	Górna szuflada o wymiarach 415x420x85 mm (+/-20 mm
	TAK/Podać
	

	57. 
	Dolny kontener zamykany drzwiczkami. Wymiary wewnętrzne: wys.445x gł. 425x szer. 470 mm (+/-20 mm)
	TAK/Podać
	

	58. 
	Dolny kontener wyposażony w odejmowaną półkę z możliwością ustawienia na co najmniej 2 różnych wysokościach.
	TAK/Podać
	

	59. 
	Dolny kontener z wgłębieniem na butelkę z wodą 
	Tak
	

	60. 
	Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm, w tym 2 z blokadą
	TAK/Podać
	



	Wymagania dodatkowe 

	
	Wymagania Zamawiającego (warunek)
	Parametr/ilość wymagana
	Parametr/
podać

	61. 
	Wszystkie zewnętrzne powierzchnie łóżka i szafki przyłóżkowej oraz pokrowiec materaca, w tym w szczególności elementy tworzywowe i metalowe, sterowniki, barierki, szczyty, uchwyty oraz blaty, muszą być przystosowane do wielokrotnego mycia i dezynfekcji z użyciem środków przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni wyposażenia stosowanego w podmiotach leczniczych.

Stosowanie środków myjących i dezynfekcyjnych dopuszczonych przez producenta oferowanego wyposażenia nie może powodować uszkodzeń, w szczególności pękania, odkształcania, łuszczenia, korozji, trwałych odbarwień, pogorszenia właściwości użytkowych ani utraty czytelności oznaczeń i elementów sterujących.

Wykonawca, najpóźniej w dniu dostawy, przekaże Zamawiającemu w języku polskim informację producenta określającą zasady mycia i dezynfekcji oraz rodzaje lub grupy środków myjących i dezynfekcyjnych dopuszczonych do stosowania dla dostarczonego wyposażenia.

Mycie i dezynfekcja wykonywane zgodnie z przekazaną przez Wykonawcę dokumentacją producenta nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji.
	Tak
	

	62. 
	Szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 
	Tak
	 

	63. 
	Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu.
	Tak
	 

	64. 
	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane.

	Tak/Podać
	 

	65. 
	Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego wynosi minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji. 
	Tak
	 

	66. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii, czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny.
	Tak
	 

	67. 
	Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych.
	Tak
	

	68. 
	Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych.
	Tak
	

	69. 
	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany.
	Tak
	 

	70. 
	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty.
	Tak
	 

	71. 
	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	Tak
	

	72. 
	Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim
	Tak
	 

	73. 
	Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania)
	Tak
	 

	74. 
	Dostawa – 30 listopada 2026 roku
	Tak
	 




Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument


	Nazwa towaru - asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1
	Łóżko szpitalne elektryczne
	Szt.
	30
	
	
	
	
	


	2
	Szafka przyłóżkowa
	Szt.
	40
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	xxx
	




UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:
[bookmark: _Hlk65832846]Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto
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		Podpis Wykonawcy
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