Postępowanie ZP3/9105/26		Załącznik A – opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciekłego helu w łącznej ilości maksymalnie do 3500 litrów na podstawie zamówienia Zamawiającego oraz wypożyczenie dewarów Wykonawcy maksymalnie na okres 40 dób oraz transport dewarów. Przedmiot zamówienia obejmuje tzw. zamówienie podstawowe oraz zamówienie opcjonalne, których szczegółowy zakres został określony w dalszych fragmentach Opisu przedmiotu zamówienia. Okres obowiązywania umowy obejmującej Przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu realizacji zamówienia (nie dłużej niż o 6 miesięcy) w drodze aneksu do umowy na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.
Ciekły hel winien spełniać poniższe warunki czystości:
	Nazwa składnika
	Wzór chemiczny
	Jednostka
	Zakres

	hel
	He
	[mol %]
	min. 99,999

	dwutlenek węgla
	CO₂
	[mol ppm]
	Σ max 0,5

	tlenek węgla
	CO
	[mol ppm]
	

	wodór
	H₂
	[mol ppm]
	max 1,0

	neon
	Ne
	[mol ppm]
	max 2,0

	azot + argon
	N₂ + Ar
	[mol ppm]
	max 5,0

	tlen
	O₂
	[mol ppm]
	max 1,0

	metan
	CH₄
	[mol ppm]
	max 0,5

	woda
	H₂O
	[mol ppm]
	max 1,5



Pojedyncza dostawa ciekłego helu w ramach zamówienia podstawowego musi być realizowana w 3 dewarach kriogenicznych Wykonawcy o pojemności 250 l każdy, a dostawa w ramach prawa opcji – w 1, 2 lub 3 dewarach kriogenicznych Wykonawcy o pojemności 250 l każdy, stosownie do zamówionej ilości, po wcześniejszym złożeniu zamówienia i uzgodnieniu ilości zamawianego ciekłego helu przez Zamawiającego.
Wielkość każdorazowej dostawy ciekłego helu wynosić będzie: a) w ramach zamówienia podstawowego – 700 l, b) w ramach zamówienia objętego prawem opcji – do 700 l, stosownie do potrzeb Zamawiającego wskazanych w zamówieniu.
Dostawa Przedmiotu zamówienia do Zamawiającego będzie realizowana do Poznania na adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, 8, 10 oraz ul. Wszechnicy Piastowskiej 3. Zamawiający każdorazowo wskaże w zamówieniu jednostkowym adres dostawy helu. Termin realizacji zamówienia w zakresie dostawy helu: maksymalnie do 8 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.
Wykonawca musi zapewnić odpowiednią armaturę (elementy dostosowujące średnicę króćca dewara do linii transmisyjnej) oraz hel gazowy, niezbędny do przetransferowania ciekłego helu z dewara do magnesów nadprzewodzących za pomocą linii transferowych o średnicy 10 lub 12 mm (linie transferowe zapewnia Zamawiający).
Ze względu na właściwości diamagnetyczne ciekłego helu, umożliwiające skuteczne i bezpieczne chłodzenie oraz napełnianie magnesów nadprzewodzących, wymagane jest zastosowanie dewarów kriogenicznych dostosowanych do tego typu operacji.
Przewidziana przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia maksymalna ilość 3.500 litrów ciekłego helu jest wielkością orientacyjną i może ulec zmianie (zmniejszeniu) w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy z uwzględnieniem reguł opisanych poniżej. Zamawiający gwarantuje zakupienie od Wykonawcy towarów objętych przedmiotem niniejszego postępowania – tzw. zamówienie podstawowe obejmujące: zakup helu w 4 dostawach w łącznej ilości 2800 litrów (700 l każda z zamówionych dostaw, dostarczanych w 3 dewarach) oraz związaną z dostawą usługą transportową.
Zamawiający wskazuje, że w ramach tzw. prawa opcji jest uprawniony do zakupu od Wykonawcy Przedmiotu zamówienia stanowiącego przedmiot zamówienia tj. helu w ilości maksymalnej 700 litrów, dostarczonego w ramach 5 (piątej) zamówionej przez Zamawiającego dostawy realizowanej w 1, 2 lub 3 dewarach (stosownie do zamówionej ilości), ich transport oraz skorzystania z usługi wypożyczenia dewarów, w których hel został dostarczony na maksymalny okres do 40 dób. Dostawa w ramach prawa opcji może zostać zamówiona w szczególności jako kolejna dostawa, na zasadach takich jak dostawy w ramach zamówienia podstawowego, albo w przypadku awarii, nieszczelności lub konieczności uzupełnienia ciekłego helu – w ilości wskazanej przez Zamawiającego w zamówieniu, także w ilości mieszczącej się w 1 (jednym) dewarze.
Wypożyczenie i transport dewarów mają być realizowane poprzez:
1) wypożyczenie dewarów kriogenicznych Wykonawcy o pojemności 250 l w celu uruchomienia spektrometrów NMR przez serwis producenta maksymalnie przez okres 40 dób (Wykonawca zaoferuje cenę jednostkową za dobę w odniesieniu do 3 dewarów) w okresie obowiązywania umowy;
2) transport dewarów kriogenicznych Wykonawcy po napełnieniu spektrometrów NMR przez serwis producenta (na trasie: baza Wykonawcy – siedziba Zamawiającego [Poznań] – baza Wykonawcy) – koszt transportu Wykonawca uwzględni w cenie 1 litra ciekłego helu. Zamawiający przewiduje maksymalnie 5 kursów transportowych, w tym 4 (cztery) kursy transportowe stanowią zamówienie podstawowe oraz 1 (jeden) kurs zamówienie opcjonalne.
Wykonawca musi posiadać samochód transportowy wyposażony w windę oraz dopuszczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (uprawnienia ADR).
