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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup karetki transportowej (napęd 4x4) z dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026” – znak sprawy ZP/64/2026.
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

	Pytanie do wyposażenia medycznego:
1)	Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzesełko kardiologiczne o poniższych parametrach technicznych przy spełnieniu pozostałych zapisów SWZ:
· Waga 14,9 kg
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza krzesełko kardiologiczne o wadze 14,9 kg (dotyczy krzesełka opisanego w pozycji 117 załącznika nr 1).
· Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z twardego materiału typu ABS o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne 
i umożliwiające dezynfekcję
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagane jest krzesełko składane  (dotyczy krzesełka opisanego w pozycji 117 załącznika nr 1)

2)	Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zestaw (nosze + transporter) 
o poniższych parametrach technicznych przy spełnieniu pozostałych zapisów SWZ:
· dopuszczalne obciążenie systemu transportowego (nosze + transporter) 227 kg
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
· transporter o wadze 35.05 kg, który posiada deklarację zgodności CE EU MDR oraz deklarację zgodności z normami PN EN 1789:2020 i PN EN 1865-1 wydane przez niezależny ośrodek notyfikowany Unii Europejskiej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
· 4 kółka o średnicy 150 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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