Arkusz asortymentowo - cenowy

| Lp. | Asortyment | Nazwa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

| # DEFIBRYLATOR – 1 SZTUKA |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj produkcji: |  |
| Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany |  |

| ###### Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | ## Ocena Komisji ## spełnia / ## nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepochodzące z wystaw i niepoddawane procesom odnowienia (rekondycjonowaniu) | Tak |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, spełniający wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Należy załączyć deklarację zgodności UE wytwórcy dla oferowanego wyrobu. Jeżeli – zgodnie z klasą oferowanego wyrobu – w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana, należy załączyć również certyfikat UE tej jednostki (znak CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej). W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r. | Tak, załączyć |  |  |  |
| ## PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator-monitor przenośny, przeznaczony do stosowania w szpitalu (w tym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w strefach przyjęć poszkodowanych) oraz podczas transportu pacjenta | Tak |  |  |  |
|  | Konstrukcja odporna na wstrząsy, wibracje i upadki, potwierdzona badaniami wytwórcy (np. wg PN-EN 1789 lub MIL-STD-810). Podać normę oraz wysokość próby upadku [cm] | Tak, podać |  | Wysokość próby upadku ≥ 75 cm – 5 pkt. < 75 cm – 0 pkt. |  |
|  | Stopień ochrony obudowy min. IP44 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Masa defibrylatora z akumulatorami (bez łyżek, torby i akcesoriów) ≤ 9 [kg] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres temperatur pracy co najmniej od 0 do 40 [°C] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia | Tak |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu, komunikaty ekranowe, komunikaty głosowe w trybie AED) | Tak |  |  |  |
|  | Kolorowy ekran o przekątnej ≥ 8 cali, prezentacja wartości liczbowych, komunikatów i krzywych dynamicznych | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryb wyświetlania o podwyższonym kontraście, ułatwiający odczyt ekranu w silnym świetle (np. słonecznym) | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie min. 3 krzywych dynamicznych oraz wartości liczbowych wszystkich monitorowanych parametrów | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe – w zestawie min. 2 akumulatory w technologii bez efektu pamięci, np. litowo-jonowe (oba umieszczone w defibrylatorze albo jeden w defibrylatorze i jeden zapasowy) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dwa akumulatory umieszczone jednocześnie w defibrylatorze, z automatycznym przełączeniem zasilania na drugi akumulator bez przerywania pracy urządzenia | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Czas monitorowania na w pełni naładowanych akumulatorach dostarczonych w zestawie (wartość typowa wg danych wytwórcy) ≥ 300 [min] | Tak, podać |  | ≥ 360 min – 5 pkt. < 360 min – 0 pkt. |  |
|  | Liczba wyładowań z energią maksymalną na w pełni naładowanych akumulatorach dostarczonych w zestawie (wartość typowa wg danych wytwórcy) ≥ 200 | Tak, podać |  | ≥ 400 – 5 pkt. < 400 – 0 pkt. |  |
|  | Zasilacz sieciowy 230 V AC umożliwiający pracę defibrylatora i ładowanie akumulatorów umieszczonych w defibrylatorze | Tak |  |  |  |
|  | Czas pełnego ładowania akumulatora ≤ 4 [godz.] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów oraz komunikat o niskim poziomie naładowania | Tak |  |  |  |
|  | Codzienny automatyczny autotest wykonywany bez udziału użytkownika i bez konieczności włączania urządzenia; wynik testu dostępny dla użytkownika (zapis w pamięci urządzenia lub raport/wydruk) | Tak |  |  |  |
|  | Fala defibrylacyjna dwufazowa z automatyczną kompensacją impedancji ciała pacjenta | Tak |  |  |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym oraz w trybie półautomatycznym (AED) | Tak |  |  |  |
|  | Zakres energii defibrylacji zewnętrznej w trybie ręcznym min. od 5 do 360 [J] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Liczba poziomów energii defibrylacji zewnętrznej min. 20 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej ≤ 10 [s] (przy w pełni naładowanym akumulatorze) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kardiowersja (defibrylacja synchroniczna), synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod jednorazowych i kabla EKG; znacznik synchronizacji widoczny na ekranie | Tak |  |  |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki twarde oraz przez elektrody jednorazowe | Tak |  |  |  |
|  | Łyżki twarde wielokrotnego użytku dla dorosłych i dzieci (łyżki z nakładkami pediatrycznymi lub osobne łyżki pediatryczne), z przyciskami ładowania i wyzwalania wyładowania na łyżkach – w zestawie | Tak |  |  |  |
|  | Wielorazowy przewód do elektrod jednorazowych oraz min. 2 komplety elektrod jednorazowych dla dorosłych do defibrylacji, stymulacji i monitorowania EKG – w zestawie | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryb AED: komendy głosowe i komunikaty ekranowe w języku polskim, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC; poziomy energii kolejnych wyładowań konfigurowane przez użytkownika, z energią maksymalną 360 J. Podać zakres energii w trybie AED | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED (w przypadku zmiany wytycznych resuscytacji) | Tak |  |  |  |
|  | Metronom RKO podający tempo uciśnięć klatki piersiowej | Tak |  |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie na żądanie i w trybie asynchronicznym (stałym) przez elektrody jednorazowe | Tak |  |  |  |
|  | Częstość stymulacji w zakresie min. 40 – 170 [imp./min] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10 – 150 [mA] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG z łyżek, elektrod jednorazowych oraz kabla EKG; w zestawie kabel EKG 12-odprowadzeniowy (10-żyłowy) | Tak |  |  |  |
|  | Badanie EKG 12-odprowadzeniowe z automatyczną interpretacją uwzględniającą wiek i płeć pacjenta, z rozpoznawaniem ostrego zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI), z wydrukiem zapisu i interpretacji. Podać nazwę algorytmu interpretacji | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20 – 300 [ud./min] | Tak |  |  |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG co najmniej od 0,25 do 4 [cm/mV] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Monitorowanie odcinka ST | Tak |  |  |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca oraz alarm wykrycia migotania komór / częstoskurczu komorowego (VF/VT) w trybie ręcznym | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) w zakresie min. 50 – 100 [%] z prezentacją krzywej pletyzmograficznej i częstości tętna; technologia pomiaru odporna na artefakty ruchowe i niską perfuzję. Podać technologię pomiaru | Tak, podać |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną – wartości skurczowe, rozkurczowe i średnie; tryb ręczny i automatyczny z regulowanym interwałem. Podać zakres interwału | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego min. 30 – 250 [mmHg] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pomiar EtCO2 (kapnografia) metodą strumienia bocznego, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, z prezentacją krzywej kapnograficznej i częstości oddechów. Podać metodę pomiaru | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru CO2 min. 0 – 99 [mmHg] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna o szerokości papieru ≥ 100 [mm]; wydruk zapisu 12-odprowadzeniowego, krzywych w czasie rzeczywistym i raportu zdarzeń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna: dane pacjenta, zdarzenia (z krzywymi), zapisy 12-odprowadzeniowe, trendy parametrów min. 8 h oraz ciągły zapis EKG min. 90 min; możliwość wydruku raportów z pamięci | Tak, podać |  |  |  |
|  | Przesyłanie zapisanych danych do komputera lub systemu zewnętrznego – przewodowo lub bezprzewodowo. Podać sposób | Tak, podać |  |  |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja zapisu 12-odprowadzeniowego EKG do pracowni hemodynamiki, bezpośrednio z defibrylatora albo za pośrednictwem urządzenia transmisyjnego dostarczonego w ramach zamówienia. Podać nazwę systemu transmisji i urządzenia transmisyjnego | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora (w cenie oferty), oprócz wymienionego w punktach powyżej: | Tak |  |  |  |
|  | Czujnik SpO2 wielokrotnego użytku typu klips dla dorosłych z przewodem – 1 kpl. | Tak |  |  |  |
|  | Mankiet NIBP wielokrotnego użytku dla dorosłych z przewodem łączącym – 1 kpl. | Tak |  |  |  |
|  | Akcesoria jednorazowe do pomiaru EtCO2 – min. 1 szt. dla pacjenta zaintubowanego i min. 1 szt. dla pacjenta niezaintubowanego | Tak, podać |  |  |  |
|  | Torba transportowa z kieszeniami na akcesoria i paskiem do noszenia na ramię – 1 kpl. | Tak |  |  |  |
|  | Papier do drukarki – min. 1 rolka | Tak |  |  |  |
| ## OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły sprzętu w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy | Tak, podać |  | 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 30 m-cy – 1 pkt. 31 – 36 m-cy – 2 pkt. 37 – 42 m-cy – 3 pkt. 43 – 48 m-cy – 4 pkt. 49 – 54 m-cy – 6 pkt. 55 – 60 m-cy – 8 pkt. ≥ 61 m-cy – 10 pkt. |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, obejmujących kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 24 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych] od zgłoszenia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Naprawy wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy | Tak |  |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany, bez dodatkowych opłat, na cały okres naprawy – w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 3 dni roboczych. Sprzęt zastępczy dostarczony najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia) | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |  |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania defibrylatora, w tym protokołu AED, udostępniane przez wytwórcę w okresie gwarancji, instalowane przez Wykonawcę (w ramach przeglądów lub na wniosek Zamawiającego) | Tak |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail. Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich cenami jednostkowymi netto, w tym: elektrod jednorazowych do defibrylacji i stymulacji dla dorosłych, akcesoriów jednorazowych do pomiaru EtCO2, papieru do drukarki i akumulatora | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Cena jednego przeglądu technicznego urządzenia po okresie gwarancji [zł netto] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny dla defibrylatora dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  |  |  |
| ## SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu, w tym w zakresie transmisji zapisu EKG do pracowni hemodynamiki. Minimum 2 terminy szkoleń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.

Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.

Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.

Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).