Arkusz asortymentowo - cenowy

| Lp. | Asortyment | Nazwa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do transportu w pozycji leżącej |  |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

| # WÓZEK DO TRANSPORTU W POZYCJI LEŻĄCEJ – 5 SZTUK |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj produkcji: |  |
| Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany |  |

| ###### Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | ## Ocena Komisji ## spełnia / ## nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepochodzące z wystaw i niepoddawane procesom odnowienia (rekondycjonowaniu) | Tak |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, spełniający wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Należy załączyć deklarację zgodności UE wytwórcy dla oferowanego wyrobu. Jeżeli – zgodnie z klasą oferowanego wyrobu – w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana, należy załączyć również certyfikat UE tej jednostki (znak CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej). W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r. | Tak, załączyć |  |  |  |
| ## PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |
|  | Wózek przeznaczony przez wytwórcę do transportu pacjentów w pozycji leżącej, prowadzony przez personel, do użytku w szpitalu (w tym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w strefach przyjęć poszkodowanych) | Tak |  |  |  |
|  | Konstrukcja nośna metalowa, zabezpieczona antykorozyjnie (np. lakierem proszkowym); wszystkie powierzchnie wózka odporne na mycie i środki dezynfekcyjne. Podać materiał konstrukcji | Tak, podać |  |  |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta obudową z tworzywa sztucznego, łatwą do mycia i dezynfekcji | Tak |  |  |  |
|  | Leże co najmniej 2-segmentowe, wypełnione płytami przeziernymi dla promieni RTG | Tak, podać |  |  |  |
|  | Segment oparcia pleców regulowany ze wspomaganiem sprężyną gazową, w zakresie min. 0° – 70° | Tak, podać |  |  |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża za pomocą pompy uruchamianej dźwignią nożną, w zakresie co najmniej: - pozycja najniższa ≤ 600 [mm], - pozycja najwyższa ≥ 790 [mm] (mierzone od podłoża do górnej powierzchni leża bez materaca) | Tak, podać |  | Pozycja najniższa ≤ 500 mm – 5 pkt. > 500 mm – 0 pkt. |  |
|  | Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga, regulacja płynna (sprężyna gazowa lub hydraulika) z blokadą, w zakresie ≥ 12° w każdą stronę | Tak, podać |  |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze ≥ 200 [kg] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: - długość całkowita ≤ 2200 [mm], - szerokość całkowita z podniesionymi barierkami ≤ 900 [mm] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wymiary leża (powierzchnia dla pacjenta): - długość ≥ 1850 [mm], - szerokość ≥ 600 [mm] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Barierki boczne po obu stronach leża, z blokadą w pozycji podniesionej, opuszczane (składane) do poziomu leża lub poniżej, umożliwiające boczny transfer pacjenta. Wysokość barierek nad leżem ≥ 30 [cm] | Tak, podać |  | ≥ 35 cm – 5 pkt. < 35 cm – 0 pkt. |  |
|  | Materac piankowy o grubości ≥ 80 [mm] w zmywalnym, nieprzemakalnym pokrowcu odpornym na środki dezynfekcyjne, zabezpieczony przed przesuwaniem się po leżu | Tak, podać |  | ≥ 100 mm – 5 pkt. < 100 mm – 0 pkt. |  |
|  | Koła jezdne o średnicy ≥ 150 [mm] | Tak, podać |  | ≥ 200 mm – 5 pkt. < 200 mm – 0 pkt. |  |
|  | Centralna blokada (hamulec) wszystkich kół, uruchamiana dźwignią nożną | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost (blokada kierunkowa koła lub piąte koło). Podać rozwiązanie | Tak, podać |  |  |  |
|  | Odbojniki (krążki lub listwy odbojowe) chroniące naroża wózka – min. 4 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia wózka | Tak |  |  |  |
|  | Prowadnica (taca, tunel) na kasetę RTG pod leżem, umożliwiająca wykonanie zdjęcia RTG bez przekładania pacjenta – w cenie wózka | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wyposażenie każdego wózka (w cenie oferty): | Tak |  |  |  |
|  | Wieszak (statyw) na płyny infuzyjne – min. 1 szt. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Uchwyt lub wyprofilowane miejsce na butlę z tlenem, z zabezpieczeniem butli przed wypadnięciem. Podać maksymalną pojemność butli [l] | Tak, podać |  |  |  |
| ## OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły i elementy wózka, w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy | Tak, podać |  | 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 30 m-cy – 1 pkt. 31 – 36 m-cy – 2 pkt. 37 – 42 m-cy – 3 pkt. 43 – 48 m-cy – 4 pkt. 49 – 54 m-cy – 6 pkt. 55 – 60 m-cy – 8 pkt. ≥ 61 m-cy – 10 pkt. |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 5 [dni roboczych] od zgłoszenia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Naprawy wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy | Tak |  |  |  |
|  | Wózek zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany, bez dodatkowych opłat, na cały okres naprawy – w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 5 dni roboczych. Wózek zastępczy dostarczony najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia) | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail. Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych dla oferowanych wózków wraz z ich cenami jednostkowymi netto (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych – wpisać „Nie dotyczy”) | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Cena jednego przeglądu technicznego urządzenia po okresie gwarancji [zł netto] | Tak, podać |  |  |  |
| ## SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, czyszczenia i dezynfekcji wózków w miejscu użytkowania sprzętu. Minimum 2 terminy szkoleń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (zawierająca zalecenia dotyczące czyszczenia, dezynfekcji i przeglądów okresowych) dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.

Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.

Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.

Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).