
ZP/68/2026 - Zakup ultrasonografów dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią

Pakiet 1 - Zakup ultrasonografu dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią	Załącznik nr 1.1

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 
/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Ultrasonograf 
	
	
	
	1 szt.
	
	
	
	

	a
	Głowica microconvex 
	
	
	
	1 szt.
	
	
	
	

	b
	Głowica liniowa szerokopasmowa
	
	
	
	1 szt.
	
	
	
	

	c
	Głowica sektorowa 
	
	
	
	1 szt.
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	



Wartość brutto słownie: ………………………………………

	ULTRASONOGRAF – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia:
model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:
pełna nazwa, adres, strona www
	

	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu – UDI-DI lub podstawowy UDI-DI:
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji:  ≥2026 – parametr wymagany
	




	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 
spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Fabrycznie nowy ultrasonograf, niepochodzący z wystaw i niepoddawany procesom odnowienia (rekondycjonowaniu), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r.
	Tak
	
	
	

	2. 
	Ultrasonograf wyposażony w:
- głowicę microconvex do badań noworodków (przezciemiączkowych, jamy brzusznej),
- głowicę liniową szerokopasmową,
- głowicę sektorową do badań kardiologicznych i przezciemiączkowych noworodków,
- moduł EKG, videoprinter, zasilanie akumulatorowe i podgrzewacz żelu.
Aparat gotowy do pracy po dostawie, instalacji i uruchomieniu – wszystkie funkcje i tryby wymagane w niniejszej specyfikacji dostępne w oferowanej konfiguracji i ujęte w cenie oferty.
	Tak
	
	
	

	3. 
	Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne oraz menu użytkownika w języku polskim. Obsługa polskich znaków diakrytycznych w opisach i raportach.
	Tak
	
	
	

	4. 
	Skonfigurowanie aparatu do współpracy z systemem PACS Zamawiającego (wysyłanie badań, pobieranie listy roboczej). Konfiguracja dotyczy tylko dostarczanego aparatu – Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy żadnych dodatkowych licencji po stronie systemu PACS.
	Tak
	
	
	

	5. 
	Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, spełniający wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Należy załączyć deklarację zgodności UE wytwórcy dla oferowanego aparatu i głowic. Jeżeli – zgodnie z klasą oferowanego wyrobu – w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana, należy załączyć również certyfikat UE tej jednostki (znak CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej).

W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. KONSTRUKCJA

	6. 
	Aparat ultrasonograficzny na podstawie jezdnej z 4 kołami skrętnymi wyposażonymi w blokadę, o zwartej konstrukcji umożliwiającej łatwe przemieszczanie między stanowiskami (inkubatorami) i salami oddziału przez jedną osobę
	Tak
	
	
	

	7. 
	Kompaktowa budowa:
- szerokość aparatu ≤ 65 [cm],
- masa aparatu bez głowic i urządzeń peryferyjnych ≤ 120 [kg]
	Tak, podać
	
	
	

	8. 
	Pulpit operatora (panel sterowania) z regulacją wysokości oraz możliwością obrotu, umożliwiający pracę w pozycji siedzącej i stojącej. Podać zakres regulacji
	Tak, podać
	
	
	

	9. 
	Kolorowy monitor LCD/LED lub OLED na ruchomym ramieniu, z możliwością obrotu, pochylenia i zmiany wysokości względem pulpitu; przekątna ≥ 23″, rozdzielczość ≥ 1920 × 1080
	Tak, podać
	
	
	

	10. 
	Dotykowy ekran do sterowania funkcjami aparatu; przekątna ≥ 12″
	Tak, podać
	
	Przekątna ≥ 15″ – 5 pkt.
Przekątna < 15″ – 0 pkt.
	

	11. 
	Interfejs użytkownika: czytelne menu, sterowanie z pulpitu i ekranu dotykowego, możliwość personalizacji przez użytkownika (przypisanie funkcji do przycisków i/lub konfiguracja układu ekranu dotykowego) oraz tworzenie i zapis własnych ustawień (presetów) badań. Opisać rozwiązanie
	Tak, podać
	
	
	

	12. 
	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta i opisów – sprzętowa lub wyświetlana na ekranie dotykowym. Podać rodzaj
	Tak, podać
	
	
	

	13. 
	Liczba aktywnych, równoważnych gniazd głowic obrazowych – min. 4
	Tak, podać
	
	≥ 5 gniazd – 5 pkt.
4 gniazda – 0 pkt.
	

	14. 
	Uchwyty na głowice po stronie operatora – min. 4
	Tak
	
	
	

	15. 
	Podgrzewacz żelu zamontowany na aparacie i zasilany z aparatu (dopuszcza się podgrzewacz odłączany do czyszczenia)
	Tak
	
	
	

	16. 
	Zasilanie akumulatorowe – wbudowany akumulator umożliwiający:
- przemieszczanie aparatu między stanowiskami bez jego wyłączania i ponownego uruchamiania systemu (praca lub tryb czuwania na zasilaniu akumulatorowym),
- wykonywanie badań (skanowanie) bez podłączenia do sieci elektrycznej przez min. 90 minut.
Podać czas ciągłego skanowania na w pełni naładowanym akumulatorze [min] – wg danych wytwórcy
	Tak, podać
	
	≥ 120 min – 5 pkt.
< 120 min – 0 pkt.
	

	17. 
	Zasilanie 230 V / 50 Hz. Podać pobór mocy [VA]
	Tak, podać
	
	
	

	18. 
	Poziom hałasu pracującego aparatu wg danych wytwórcy (karta katalogowa lub instrukcja obsługi). Podać wartość [dB]
	Podać
	
	≤ 30 dB – 5 pkt.
> 30 dB lub brak danych wytwórcy – 0 pkt.
	

	19. 
	Czas uruchomienia aparatu od włączenia zasilania do gotowości do badania ≤ 60 s. Podać również czas wznowienia pracy ze stanu czuwania
	Tak, podać
	
	
	

	20. 
	Wbudowany moduł sieci bezprzewodowej Wi-Fi
	Tak
	
	
	

	21. 
	Moduł EKG z kablem pacjenta; krzywa EKG wyświetlana na obrazie; wyzwalanie akwizycji obrazu sygnałem EKG
	Tak
	
	
	

	22. 
	Drukarka termiczna (videoprinter) czarno-biała małego formatu, sterowana z aparatu
	Tak
	
	
	

	III. PARAMETRY SYSTEMU I TRYBY OBRAZOWANIA

	23. 
	W pełni cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej. Liczba kanałów przetwarzania wg nomenklatury wytwórcy – podać (informacyjnie)
	Tak, podać
	
	
	

	24. 
	Zakres częstotliwości pracy głowic możliwych do podłączenia do aparatu obejmujący min. 2–22 MHz
	Tak, podać
	
	
	

	25. 
	Tryby obrazowania dostępne na aparacie:
- B (2D), M, M z Dopplerem kolorowym (Color M), anatomiczny M-mode (dowolne położenie linii na obrazie 2D),
- Doppler kolorowy (CD), Doppler mocy (PD) w tym z detekcją kierunku przepływu,
- Doppler pulsacyjny (PW), Doppler fali ciągłej (CW) sterowany pod kontrolą obrazu 2D,
- Duplex (B + CD/PD lub B + PW) i Triplex (B + CD/PD + PW) w czasie rzeczywistym
	Tak
	
	
	

	26. 
	Tryb B: zakres głębokości obrazowania (wartość systemowa) obejmujący min. 2–35 cm
	Tak, podać
	
	
	

	27. 
	Zakres dynamiki systemu min. 260[dB] – wg nomenklatury producenta
	Tak, podać
	
	
	

	28. 
	Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie B min. 1480 [obrazów/s]
	Tak, podać
	
	
	

	29. 
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich głowicach z dostawy
	Tak
	
	
	

	30. 
	Obrazowanie wielokierunkowe (compound – emisja i odbiór wiązek pod wieloma kątami) w czasie rzeczywistym – dostępne co najmniej na głowicy liniowej z dostawy. Podać wszystkie głowice z dostawy, na których jest dostępne
	Tak, podać
	
	
	

	31. 
	Funkcja redukcji szumów i plamek (speckle) w obrazie B z regulacją stopnia redukcji
	Tak
	
	
	

	32. 
	Regulacja wzmocnienia strefowego (TGC) – min. 8 stref; cyfrowa na ekranie dotykowym lub suwakami. Podać rozwiązanie
	Tak, podać
	
	
	

	33. 
	Powiększenie (zoom) obrazów „na żywo”, zatrzymanych i z pamięci CINE – min. 10x
	Tak, podać
	
	
	

	34. 
	Podział ekranu na min. 2 obrazy (dual), w tym porównanie obrazu bieżącego z obrazem zapisanym
	Tak
	
	
	

	35. 
	Pamięć dynamiczna obrazów (CINE) – min. 40 000 obrazów w trybie B; zapis i odtwarzanie pętli w trybach B i Doppler kolorowy oraz przegląd zapisu (przewijanie) w trybach M i Doppler spektralny
	Tak, podać
	
	
	

	36. 
	Doppler kolorowy: maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu min. 270 [obrazów/s] oraz zakres regulacji kąta nachylenia (steering) pola Dopplera kolorowego min. ±30° na głowicy liniowej
	Tak, podać
	
	
	

	37. 
	Doppler pulsacyjny (PW):
- maksymalna mierzona prędkość przepływu (przy kącie korekcji 0°) ≥ 8 m/s,
- regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym min. 1–30 mm,
- korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. ±80°
	Tak, podać
	
	
	

	38. 
	Doppler fali ciągłej (CW): maksymalna mierzona prędkość przepływu (przy kącie korekcji 0°) min. 35 [m/s]
	Tak, podać
	
	
	

	39. 
	Kolorowy i spektralny Doppler tkankowy (TDI) na głowicy sektorowej z dostawy
	Tak
	
	
	

	40. 
	Tryb Dopplera kolorowego i/lub Dopplera mocy o podwyższonej rozdzielczości i czułości przepływu w stosunku do standardowego Dopplera kolorowego i Dopplera mocy aparatu, wybierany jako odrębny tryb – dostępny co najmniej na głowicy liniowej z dostawy. Podać nazwę trybu wg nomenklatury wytwórcy oraz wszystkie głowice z dostawy, na których jest dostępny
	Tak, podać
	
	
	

	41. 
	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu w trybie B oraz spektrum dopplerowskiego uruchamiana jednym przyciskiem
	Tak
	
	
	

	42. 
	Funkcja poprawiająca wizualizację igły (np. przy zakładaniu dostępów naczyniowych) – dostępna co najmniej na głowicy liniowej z dostawy
	Tak
	
	
	

	43. 
	Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym w trybie B
	Tak
	
	
	

	44. 
	Elastografia fali poprzecznej (shear wave) w czasie rzeczywistym, z mapą kolorową i pomiarem ilościowym sztywności (kPa i/lub m/s), dostępna na głowicy liniowej z dostawy
	Tak
	
	
	

	45. 
	Zapis obrazów i pętli obrazowych w postaci surowych danych (raw data), umożliwiający na zapisanym obrazie zmianę co najmniej: wzmocnienia, zakresu dynamiki, map szarości i map koloru, linii bazowej i inwersji widma Dopplera
	Tak
	
	
	

	IV. OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE

	46. 
	Aplikacje i ustawienia fabryczne (presety) do badań: noworodkowych i pediatrycznych (w tym przezciemiączkowych), kardiologicznych (w tym echokardiografii pediatrycznej/noworodkowej), jamy brzusznej, naczyniowych, małych narządów, urologicznych oraz płuc. Pakiety pomiarowo-obliczeniowe co najmniej: kardiologiczny, naczyniowy, jamy brzusznej, małych narządów, urologiczny i pediatryczny; w pozostałych badaniach – pomiary podstawowe wg pkt 47
	Tak
	
	
	

	47. 
	Pomiary podstawowe: odległość, obwód, pole powierzchni, objętość, kąt; możliwość tworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych
	Tak
	
	
	

	48. 
	Pomiar kątów α i β stawu biodrowego noworodków i niemowląt metodą Grafa – dedykowany pakiet pomiarowy lub narzędzie pomiaru kątów stawu biodrowego
	Tak
	
	
	

	49. 
	Automatyczny pomiar kątów α i β stawu biodrowego (automatyczne rozpoznanie struktur stawu i wyznaczenie linii pomiarowych na obrazie 2D)
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	50. 
	Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczanie parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR) na obrazie w czasie rzeczywistym i zamrożonym
	Tak
	
	
	

	51. 
	Zaawansowany pakiet echokardiograficzny: pomiary i obliczenia w trybach B, M, Doppler (PW, CW, TDI), w tym ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory, pomiary prawej komory oraz pakiet pomiarów echokardiografii pediatrycznej
	Tak
	
	
	

	52. 
	Analiza odkształcenia mięśnia sercowego (strain) – globalnego i regionalnego – metodą śledzenia markerów akustycznych w obrazie 2D (speckle tracking) – dostępna na aparacie. Podać głowice, z którymi analiza jest dostępna, oraz czy obejmuje również tempo odkształcenia (strain rate)
	Tak, podać
	
	
	

	53. 
	Oprogramowanie do echokardiografii obciążeniowej (stress echo): protokoły próby wysiłkowej i farmakologicznej, z możliwością tworzenia własnych protokołów
	Tak
	
	
	

	54. 
	Oprogramowanie do echokardiografii z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego: lewej komory (LVO) oraz obrazowanie z niskim indeksem mechanicznym (niski MI) – licencja zainstalowana na aparacie w cenie oferty (nie wymaga się, aby funkcje te były dostępne z głowicami z dostawy). Podać głowice, z którymi funkcje te są dostępne
	Tak/Nie, podać
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	55. 
	Możliwość tworzenia przez użytkownika protokołów badań – sekwencji kolejnych kroków badania (np. projekcje, pomiary), prowadzących użytkownika krok po kroku
	Tak
	
	
	

	56. 
	Raporty z każdego rodzaju badania z możliwością dołączania obrazów, edycji i eksportu w pliku min. PDF
	Tak
	
	
	

	V. GŁOWICE

	57. 
	Parametry głowic (zakres częstotliwości, liczba elementów, kąt i szerokość pola obrazowania) podaje się i ocenia według dokumentów wytwórcy dla danej głowicy (karta katalogowa, instrukcja obsługi lub oświadczenie wytwórcy):
- zakres częstotliwości – pasmo częstotliwości pracy głowicy wg specyfikacji wytwórcy;
- kąt pola obrazowania (głowice microconvex i sektorowa) i szerokość pola obrazowania (głowica liniowa) – maksymalna wartość uzyskiwana w trybie B przy wyłączonych funkcjach poszerzania pola widzenia realizowanych przez aparat, w szczególności: pole rozszerzone (np. Wide Angle, Extended FOV), obrazowanie trapezowe, wirtualny convex, sterowanie (ugięcie) wiązki.
Jeżeli dokument wytwórcy nie rozróżnia wartości z funkcjami poszerzania pola i bez nich, Wykonawca załącza oświadczenie wytwórcy wskazujące wartość bez tych funkcji; w przeciwnym razie parametr uznaje się za niepotwierdzony.
	Tak
	
	
	

	58. 
	Głowica elektroniczna microconvex szerokopasmowa do badań noworodków (przezciemiączkowych, jamy brzusznej) – 1 szt.
	Tak, podać typ (model)
	
	
	

	58.1. 
	Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 3–10 MHz
	Tak, podać
	
	Górna częstotliwość pasma ≥ 12 MHz – 5 pkt.
< 12 MHz – 0 pkt.
	

	58.2. 
	Liczba elementów ≥ 120 
	Tak, podać
	
	
	

	58.3. 
	Kąt pola obrazowania w trybie B ≥ 100°
	Tak, podać
	
	
	

	58.4. 
	Tryby pracy: B, M, Doppler kolorowy, Doppler mocy, Doppler pulsacyjny, obrazowanie harmoniczne
	Tak
	
	
	

	59. 
	Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa do badań małych narządów, naczyń, płuc, układu mięśniowo-szkieletowego (w tym stawów biodrowych) i jamy brzusznej u noworodków – 1 szt.
	Tak, podać typ (model)
	
	
	

	59.1. 
	Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 4–13 MHz
	Tak, podać
	
	
	

	59.2. 
	Liczba elementów ≥ 250
	Tak, podać
	
	
	

	59.3. 
	Szerokość pola obrazowania w trybie B (zgodnie z definicją parametrów głowic) ≥ 50 mm
	Tak, podać
	
	
	

	59.4. 
	Obrazowanie trapezowe
	Tak
	
	
	

	59.5. 
	Tryby pracy: B, M, Doppler kolorowy, Doppler mocy, Doppler pulsacyjny, obrazowanie harmoniczne oraz tryb Dopplera o podwyższonej rozdzielczości i czułości
	Tak
	
	
	

	60. 
	Głowica elektroniczna sektorowa (phased array) do badań kardiologicznych i przezciemiączkowych noworodków – 1 szt.
	Tak, podać typ (model)
	
	
	

	60.1. 
	Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 4–11 MHz
	Tak, podać
	
	
	

	60.2. 
	Liczba elementów ≥ 120
	Tak, podać
	
	≥ 128 elementów – 5 pkt.
< 128 elementów – 0 pkt.
	

	60.3. 
	Kąt pola obrazowania w trybie B ≥ 90°. 
Podać maksymalną głębokość obrazowania
	Tak, podać
	
	
	

	60.4. 
	Wymiary czoła (ślad) głowicy [mm]
	Podać
	
	
	

	60.5. 
	Tryby pracy: B, M, anatomiczny M-mode, Doppler kolorowy, Doppler mocy, Doppler pulsacyjny, Doppler fali ciągłej (CW), kolorowy i spektralny Doppler tkankowy (TDI), obrazowanie harmoniczne
	Tak
	
	
	

	VI. ARCHIWIZACJA I KOMUNIKACJA

	61. 
	Zintegrowany system archiwizacji danych pacjentów, raportów, obrazów i pętli obrazowych na wbudowanym dysku o pojemności ≥ 1000 GB
	Tak, podać
	
	
	

	62. 
	Eksport obrazów i pętli obrazowych na pamięci USB w formatach min. JPG, AVI (lub MP4) oraz DICOM; możliwość kopiowania archiwum na zewnętrzne dyski przez gniazdo USB
	Tak
	
	
	

	63. 
	Porty USB – min. 4
	Tak, podać
	
	
	

	64. 
	Cyfrowe wyjście sygnału wideo (HDMI lub DVI lub DisplayPort)
	Tak, podać
	
	
	

	65. 
	Interfejs sieciowy Ethernet oraz komunikacja w standardzie DICOM 3.0 – min. Storage (Send), Storage Commitment, Print, Media Storage (zapis na nośniki), Modality Worklist. Raport strukturalny DICOM SR co najmniej dla badań echokardiograficznych
	Tak
	
	
	

	66. 
	Zarządzanie kontami użytkowników (indywidualne logowanie, poziomy uprawnień) – opisać rozwiązanie
	Podać
	
	
	

	VII. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU (DOSTĘPNA NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT)

	67. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową o górnej częstotliwości pasma ≥ 18 MHz, do badań naczyń i tkanek powierzchownych u wcześniaków. Podać model i zakres częstotliwości
	Tak, podać
	
	
	

	68. 
	Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie
	Tak
	
	
	

	69. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną w zakresie częstotliwości min. 2,5 – 7,0 MHz
	Tak, podać
	
	
	

	70. 
	Możliwość rozbudowy o głowię liniową w zakresie częstotliwości min. 3,0 – 11,0 MHz, o liczbie elementów min. 192 i głębokości obrazowania min. 35 cm
	Tak, podać
	
	
	

	71. 
	Technologia umożliwiająca nałożenie i zsynchronizowanie obrazów uzyskanych z innych technik diagnostyki obrazowej (CT/MR) z aktualnie skanowanym obrazem ultrasonograficznym (Fuzja obrazów)
	Tak
	
	
	

	VIII. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	72. 
	Pełna gwarancja obejmująca aparat, wszystkie głowice oraz wyposażenie dostarczone w ramach zamówienia, w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce – 0 pkt.
25 – 30 m-cy – 1 pkt.
31 – 36 m-cy – 2 pkt.
37 – 42 m-cy – 3 pkt.
43 – 48 m-cy – 4 pkt.
49 – 54 m-cy – 6 pkt.
55 – 60 m-cy – 8 pkt.
≥ 61 m-cy – 10 pkt.
	

	73. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, obejmujących kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	74. 
	Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu
	Tak, podać
	
	
	

	75. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 24 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy
	Tak, podać
	
	
	

	76. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych] od zgłoszenia
	Tak, podać
	
	
	

	77. 
	Naprawy wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy
	Tak
	
	
	

	78. 
	Sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany (aparat lub głowica), bez dodatkowych opłat, na cały okres naprawy – w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 3 dni roboczych. Sprzęt zastępczy dostarczony najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu
	Tak
	
	
	

	79. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy
	Tak, podać
	
	
	

	80. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia)
	Tak
	
	
	

	81. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	82. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	83. 
	Bezpłatne aktualizacje oprogramowania aparatu (w tym aktualizacje bezpieczeństwa) udostępniane przez wytwórcę w okresie gwarancji, instalowane przez Wykonawcę (w ramach przeglądów lub na wniosek Zamawiającego)
	Tak
	
	
	

	84. 
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail.
Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	85. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń (w tym papieru do videoprintera i akumulatora) wraz z ich cenami jednostkowymi
	Tak, załączyć
	
	
	

	86. 
	Cena jednego przeglądu technicznego aparatu z głowicami po okresie gwarancji [zł netto]
	Tak, podać
	
	
	

	87. 
	Paszport techniczny urządzenia dostarczony wraz z aparatem
	Tak
	
	
	

	IX. SZKOLENIA

	88. 
	Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu i wykonywania badań w miejscu użytkowania sprzętu. Minimum 2 terminy szkoleń
	Tak, podać
	
	
	

	89. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive. 
	Tak
	
	
	



UWAGA:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.
Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.
Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.
Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ.. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
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