ZP/68/2026 – Zakup ultrasonografów dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią

Pakiet 2 – Ultrasonograf dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej	Załącznik nr 1.2

Arkusz asortymentowo - cenowy

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 
/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Ultrasonograf 
	
	
	
	1 szt.
	
	
	
	

	a
	Głowica convex 
	
	
	
	1 szt.
	
	
	
	

	b
	Głowica liniowa szerokopasmowa
	
	
	
	1 szt.
	
	
	
	

	c
	Głowica liniowa 
	
	
	
	1 szt.
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	



Wartość brutto słownie: ………………………………………


	ULTRASONOGRAF – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia:
model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:
pełna nazwa, adres, strona www
	

	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu – UDI-DI lub podstawowy UDI-DI:
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji:  ≥2026 – parametr wymagany
	




	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 
spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Fabrycznie nowy ultrasonograf, niepochodzący z wystaw i niepoddawany procesom odnowienia (rekondycjonowaniu), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r.
	Tak
	
	
	

	2. 
	Ultrasonograf wyposażony w:
- głowicę convex do badań jamy brzusznej,
- głowicę liniową szerokopasmową do badań małych narządów, naczyń i układu mięśniowo-szkieletowego,
- głowicę liniową do badań naczyń położonych głębiej,
- videoprinter czarno-biały.
Aparat gotowy do pracy po dostawie, instalacji i uruchomieniu – wszystkie funkcje i tryby wymagane w niniejszej specyfikacji dostępne w oferowanej konfiguracji i ujęte w cenie oferty.
	Tak
	
	
	

	3. 
	Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne oraz menu użytkownika w języku polskim. Obsługa polskich znaków diakrytycznych w opisach i raportach.
	Tak
	
	
	

	4. 
	Skonfigurowanie aparatu do współpracy z systemem PACS Zamawiającego (wysyłanie badań, pobieranie listy roboczej). Konfiguracja dotyczy tylko dostarczanego aparatu – Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy żadnych dodatkowych licencji po stronie systemu PACS.
	Tak
	
	
	

	5. 
	Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, spełniający wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Należy załączyć deklarację zgodności UE wytwórcy dla oferowanego aparatu i głowic. Jeżeli – zgodnie z klasą oferowanego wyrobu – w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana, należy załączyć również certyfikat UE tej jednostki (znak CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej).

W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. KONSTRUKCJA

	6. 
	Aparat ultrasonograficzny na podstawie jezdnej z 4 kołami skrętnymi, z blokadą co najmniej 2 kół
	Tak
	
	
	

	7. 
	Wymiary aparatu (szerokość × głębokość × wysokość) [cm] oraz masa aparatu bez głowic i urządzeń peryferyjnych [kg]
	Podać
	
	
	

	8. 
	Pulpit operatora (panel sterowania) z regulacją wysokości w zakresie min. 15 cm oraz możliwością obrotu lewo/prawo min. ±30°, umożliwiający pracę w pozycji siedzącej i stojącej. Podać zakres regulacji
	Tak, podać
	
	
	

	9. 
	Kolorowy monitor na ruchomym ramieniu, z możliwością regulacji położenia względem pulpitu (co najmniej obrót i pochylenie); przekątna ≥ 24″, rozdzielczość ≥ 1920 × 1080. 
Technologia wykonania matrycy OLED lub równoważna, tj. zapewniająca:
- współczynnik kontrastu statycznego o wartości dążącej do nieskończoności / minimum 1 000 000:1.
- emisji światła: każdy piksel stanowi autonomiczne źródło światła (matryca samoemisyjna), umożliwiająca całkowite wyłączenie emisji światła dla każdego piksela niezależnie, w celu uzyskania głębokiej czerni (poziom emisji światła dla koloru czarnego wynoszący 0 cd/m²).”
- matryca charakteryzująca się całkowitym brakiem efektu poświaty (tzw. bloomingu) wokół jasnych obiektów wyświetlanych na czarnym tle.
	Tak, podać
	
	Przekątna ≥ 27″ – 5 pkt.
Przekątna < 27″ – 0 pkt.
	

	10. 
	Dotykowy ekran do sterowania funkcjami aparatu z regulacją nachylenia; przekątna ≥ 10″
	Tak, podać
	
	Przekątna ≥ 14″- 5 pkt.
Przekątna < 14″ - 0 pkt.
	

	11. 
	Interfejs użytkownika: czytelne menu, sterowanie z pulpitu i ekranu dotykowego, możliwość personalizacji przez użytkownika (przypisanie funkcji do przycisków i/lub konfiguracja układu ekranu dotykowego) oraz tworzenie i zapis własnych ustawień (presetów) badań. Opisać rozwiązanie
	Tak, podać
	
	
	

	12. 
	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta i opisów – sprzętowa lub wyświetlana na ekranie dotykowym. Podać rodzaj
	Tak, podać
	
	
	

	13. 
	Liczba aktywnych, równoważnych gniazd głowic obrazowych – min. 3
	Tak, podać
	
	
	

	14. 
	Uchwyty na głowice po stronie operatora – min. 3
	Tak
	
	
	

	15. 
	Zasilanie 230 V / 50 Hz. Podać pobór mocy [VA]
	Tak, podać
	
	
	

	16. 
	Czas uruchomienia aparatu od włączenia zasilania do gotowości do badania max. 120 [s] oraz czas wznowienia pracy ze stanu czuwania max. 30 [s]
	Podać
	
	
	

	17. 
	Drukarka termiczna (videoprinter) czarno-biała małego formatu, sterowana z aparatu
	Tak
	
	
	

	18. 
	Podgrzewacz żelu zamontowany na aparacie i zasilany z aparatu (dopuszcza się podgrzewacz odłączany do czyszczenia)
	Tak, podać
	
	
	

	III. PARAMETRY SYSTEMU I TRYBY OBRAZOWANIA

	19. 
	W pełni cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej. Liczba kanałów przetwarzania wg nomenklatury wytwórcy min. 70 000 000
	Tak, podać
	
	
	

	20. 
	Skala szarości: min. 256 odcieni
	Tak, podać
	
	
	

	21. 
	Zakres częstotliwości pracy głowic możliwych do podłączenia do aparatu obejmujący min. 1–22 MHz
	Tak, podać
	
	
	

	22. 
	Tryby obrazowania dostępne na aparacie:
- B (2D), M,
- Doppler kolorowy (CD), Doppler mocy (PD) w tym z detekcją kierunku przepływu,
- Doppler pulsacyjny (PW),
- Duplex (B + CD/PD lub B + PW) i Triplex (B + CD/PD + PW) w czasie rzeczywistym
	Tak
	
	
	

	23. 
	Tryb B: zakres głębokości obrazowania (wartość systemowa) obejmujący min. 2–50 cm
	Tak, podać
	
	
	

	24. 
	Zakres dynamiki systemu min. 360 [dB] 
	Tak, podać
	
	
	

	25. 
	Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie B min. 4000 [obrazów/s]
	Podać
	
	
	

	26. 
	Tkankowe obrazowanie harmoniczne na wszystkich głowicach z dostawy
	Tak
	
	
	

	27. 
	Obrazowanie wielokierunkowe (compound – emisja i odbiór wiązek pod wieloma kątami) w czasie rzeczywistym – dostępne co najmniej na głowicy convex i głowicy liniowej szerokopasmowej z dostawy. Podać wszystkie głowice z dostawy, na których jest dostępne
	Tak, podać
	
	
	

	28. 
	Funkcja redukcji szumów i plamek (speckle) w obrazie B z regulacją stopnia redukcji
	Tak
	
	
	

	29. 
	Regulacja wzmocnienia strefowego (TGC) – min. 8 stref; cyfrowa na ekranie dotykowym lub suwakami. Funkcja zapamiętywania ustawień. Podać rozwiązanie
	Tak, podać
	
	
	

	30. 
	Powiększenie (zoom) obrazów „na żywo”, zatrzymanych i z pamięci CINE. Podać maksymalną krotność powiększenia
	Tak, podać
	
	
	

	31. 
	Podział ekranu na min. 2 obrazy (dual), w tym jednoczesne wyświetlanie w czasie rzeczywistym obrazu B oraz obrazu B z Dopplerem kolorowym
	Tak
	
	
	

	32. 
	Pamięć dynamiczna obrazów (CINE) – min. 20 000 obrazów w trybie B; zapis i odtwarzanie pętli w trybach B i Doppler kolorowy oraz przegląd zapisu (przewijanie) w trybach M i Doppler spektralny
	Tak, podać
	
	
	

	33. 
	Doppler kolorowy: maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu min. 680 [obrazów/s] oraz zakres regulacji kąta nachylenia (steering) pola Dopplera kolorowego na głowicy liniowej min. ±30°
	Tak, podać
	
	
	

	34. 
	Funkcja automatycznie dostosowująca wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego
	Tak
	
	
	

	35. 
	Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku.
	Tak, podać
	
	
	

	36. 
	Doppler pulsacyjny (PW):
- maksymalna mierzona prędkość przepływu ≥ 6 m/s,
- regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym min. 1–20 mm,
- korekcja kąta w zakresie min. ±70°
	Tak, podać
	
	
	

	37. 
	Tryb Dopplera kolorowego i/lub Dopplera mocy o podwyższonej czułości, przeznaczony do obrazowania wolnych przepływów w drobnych naczyniach (mikroprzepływów), wybierany jako odrębny tryb – dostępny na głowicy convex i głowicy liniowej szerokopasmowej z dostawy. Podać nazwę trybu wg nomenklatury wytwórcy oraz wszystkie głowice z dostawy, na których jest dostępny
	Tak, podać
	
	
	

	38. 
	Zaawansowany tryb Dopplerowski służący do detekcji i obrazowania mikronaczyń (inny niż Color lub Power Doppler). Z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. Aplikacje w których funkcja jest aktywna min. małe narządy, jama brzuszna, MSK, OB. Oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika VI (vacular index) z zaznaczonego przez użytkownika obszaru.
	Tak, podać
	
	
	

	39. 
	Przestrzenna (pseudotrójwymiarowa) prezentacja przepływów w trybie Dopplera kolorowego lub Dopplera mocy
	Tak
	
	
	

	40. 
	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu w trybie B oraz spektrum dopplerowskiego uruchamiana dedykowanymi przyciskami
	Tak
	
	
	

	41. 
	Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym w trybie B
	Tak
	
	
	

	42. 
	Możliwość podłączenia przystawek (prowadnic) biopsyjnych do głowicy convex i głowicy liniowej szerokopasmowej z dostawy oraz wyświetlanie na ekranie toru wkłucia. Podać modele przystawek dostępnych w ofercie wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora (przystawki nie są przedmiotem dostawy)
	Tak, podać
	
	
	

	43. 
	Możliwość zmiany na obrazie zamrożonym i na obrazach z pamięci CINE co najmniej map szarości, a w trybie Dopplera spektralnego – linii bazowej i inwersji widma. Podać pozostałe parametry obrazu możliwe do zmiany po zamrożeniu
	Tak, podać
	
	
	

	IV. OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE

	44. 
	Oprogramowanie pomiarowe do badań min:
- brzusznych,
- kardiologicznych,
- ginekologicznych
- położniczych, 
- mięśniowo-szkieletowych,
- pediatrycznych,
- małych narządów,
- transkranialnych,
- urologicznych
	Tak, podać
	
	
	

	45. 
	Pomiary podstawowe: odległość, obwód, pole powierzchni, objętość, kąt; możliwość tworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych
	Tak
	
	
	

	46. 
	Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów.
	Tak
	
	
	

	47. 
	Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczanie parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI) na obrazie w czasie rzeczywistym i zamrożonym
	Tak
	
	
	

	48. 
	Oprogramowanie wspomagające ocenę zmian ogniskowych tarczycy: automatyczne lub półautomatyczne wyznaczenie obrysu zmiany na obrazie B oraz jej analiza z klasyfikacją według leksykonu TI-RADS, z możliwością przeniesienia wyniku do raportu z badania
	Tak
	
	
	

	49. 
	Aplikacja wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji, która w sposób automatyczny dokonuje detekcji położenia nerwu na obrazie ultrasonograficznym "na żywo" w trakcie badania a także wykonuje segmentację takiego obrazu (także "na żywo") pokazując położenie nie tylko nerwu, ale także naczyń krwionośnych, mięśni, kości, więzadeł. Aplikacja wspierająca pół - automatyczny pomiar powierzchni przekroju poprzecznego nerwu pośrodkowego nadgarstka (CSA) przydatnego do diagnostyki zespołu cieśni nadgarstka.
	Tak, podać
	
	
	

	50. 
	Aplikacja wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji, która w sposób automatyczny dokonuje detekcji położenia podejrzanych zmian w piersi w trakcie wykonywania badania ultrasonogradficznego ("na żywo") - wskazując ich położenie na obrazie 2D.
	Tak, podać
	
	
	

	51. 
	Aplikacja wykorzystująca zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji służąca do w pełni automatycznej detekcji projekcji echokardiograficznych płodu wraz z automatycznymi pomiarami. Aplikacja ma w sposób automatyczny rozpoznawać badane struktury i przekroje anatomiczne oraz je podpisywać (przekroje anatomiczne serca: 4CV, LVOT, RVOT, 3VV, Ao Arch, Duct Arch, pomiary dla serca płodu dla widoków: m.in. 4CH ( RV Width, LV Width, RA Width, LA Width, RV Length, LV Length, RV Area, LV Area, RA Area, LA Area, TV Annulus, MV Annulus), 3VV (PA Diam, Ao Diam, SVC Diam, Thymus Diam), 3VVPA (MPA Diam, RPA Diam), LVOT (Aorta, AV annulus) itp. Itd. wraz z automatycznym wyliczeniem parametrów z-score.
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	52. 
	Możliwość tworzenia przez użytkownika protokołów badań – sekwencji kolejnych kroków badania (prowadzących użytkownika krok po kroku), min. pomiary, zmiana trybów obrazowania. Opisać rozwiązanie
	Tak, podać
	
	
	

	53. 
	Raporty z każdego rodzaju badania z możliwością dołączania obrazów i edycji. Podać formaty eksportu raportu
	Tak, podać
	
	
	

	V. GŁOWICE

	54. 
	Parametry głowic (zakres częstotliwości, liczba elementów, kąt i szerokość pola obrazowania) podaje się i ocenia według dokumentów wytwórcy dla danej głowicy (karta katalogowa, instrukcja obsługi lub oświadczenie wytwórcy):
- zakres częstotliwości – pasmo częstotliwości pracy głowicy wg specyfikacji wytwórcy;
- kąt pola obrazowania (głowica convex) i szerokość pola obrazowania (głowice liniowe) – maksymalna wartość uzyskiwana w trybie B przy wyłączonych funkcjach poszerzania pola widzenia realizowanych przez aparat, w szczególności: pole rozszerzone (np. Wide Angle, Extended FOV), obrazowanie trapezowe, wirtualny convex, sterowanie (ugięcie) wiązki.
Jeżeli dokument wytwórcy nie rozróżnia wartości z funkcjami poszerzania pola i bez nich, Wykonawca załącza oświadczenie wytwórcy wskazujące wartość bez tych funkcji; w przeciwnym razie parametr uznaje się za niepotwierdzony.
	Tak
	
	
	

	55. 
	Głowica elektroniczna convex szerokopasmowa do badań jamy brzusznej i miednicy, w tym u pacjentów otyłych – 1 szt.
	Tak, podać typ (model)
	
	
	

	55.1. 
	Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 1–6 MHz
	Tak, podać
	
	
	

	55.2. 
	Liczba elementów ≥ 192
	Tak, podać
	
	
	

	55.3. 
	Kąt pola obrazowania w trybie B (zgodnie z definicją parametrów głowic) ≥ 65°
	Tak, podać
	
	
	

	55.4. 
	Tryby pracy: B, M, Doppler kolorowy, Doppler mocy, Doppler pulsacyjny, obrazowanie harmoniczne, tryb obrazowania mikroprzepływów oraz elastografia fali poprzecznej
	Tak
	
	
	

	56. 
	Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa do badań małych narządów (tarczyca, pierś, jądra), naczyń, układu mięśniowo-szkieletowego i powłok jamy brzusznej – 1 szt.
	Tak, podać typ (model)
	
	
	

	56.1. 
	Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 5–13 MHz
	Tak, podać
	
	Liczba elementów ≥ 256 – 5 pkt.
	

	56.2. 
	Liczba elementów ≥ 192
	Tak, podać
	
	
	

	56.3. 
	Szerokość pola obrazowania w trybie B (zgodnie z definicją parametrów głowic) ≥ 50 mm
	Tak, podać
	
	
	

	56.4. 
	Obrazowanie trapezowe
	Tak
	
	
	

	56.5. 
	Tryby pracy: B, M, Doppler kolorowy, Doppler mocy, Doppler pulsacyjny, obrazowanie harmoniczne, tryb obrazowania mikroprzepływów
	Tak
	
	
	

	57. 
	Głowica elektroniczna liniowa do badań naczyń położonych głębiej (m.in. naczyń kończyn dolnych oraz tętnic szyjnych i kręgowych u pacjentów otyłych) – 1 szt.
	Tak, podać typ (model)
	
	
	

	57.1. 
	Zakres częstotliwości pracy obejmujący min. 2–9 MHz
	Tak, podać
	
	
	

	57.2. 
	Liczba elementów ≥ 190
	Tak, podać
	
	
	

	57.3. 
	Szerokość pola obrazowania w trybie B (zgodnie z definicją parametrów głowic) ≥ 38 mm
	Tak, podać
	
	Szerokość ≥ 45 mm – 5 pkt.
Szerokość < 45 mm – 0 pkt.
	

	57.4. 
	Tryby pracy: B, Doppler kolorowy, Doppler mocy, Doppler pulsacyjny, obrazowanie harmoniczne
	Tak
	
	
	

	VI. ARCHIWIZACJA I KOMUNIKACJA

	58. 
	Zintegrowany system archiwizacji danych pacjentów, raportów, obrazów i pętli obrazowych na wbudowanym dysku o pojemności ≥ 500 GB. Zapis pętli obrazowych w trakcie badania (prospektywny) i z pamięci CINE (retrospektywny)
	Tak, podać
	
	
	

	59. 
	Eksport obrazów i pętli obrazowych na pamięci USB w formatach min. JPG, AVI (lub MP4) oraz DICOM; możliwość kopiowania archiwum na zewnętrzne dyski przez gniazdo USB
	Tak
	
	
	

	60. 
	Porty USB – min. 4
	Tak, podać
	
	
	

	61. 
	Cyfrowe wyjście sygnału wideo (HDMI lub DVI lub DisplayPort)
	Tak, podać
	
	
	

	62. 
	Interfejs sieciowy Ethernet oraz komunikacja w standardzie DICOM 3.0 – min. Storage (Send), Storage Commitment, Print, Media Storage (zapis na nośniki zewnętrzne – USB lub CD/DVD), Modality Worklist, Modality Performed Procedure Step (MPPS). Raport strukturalny DICOM SR co najmniej dla badań naczyniowych
	Tak
	
	
	

	63. 
	Zarządzanie kontami użytkowników (indywidualne logowanie, poziomy uprawnień) – opisać rozwiązanie
	Tak, podać
	
	
	

	64. 
	Zabezpieczenia systemu (np. ochrona antywirusowa lub kontrola uruchamianych aplikacji, szyfrowanie danych, rejestr zdarzeń) – opisać rozwiązanie
	Tak, podać
	
	
	

	VII. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU (DOSTĘPNA NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT)

	65. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych. Podać model i zakres częstotliwości
	Tak, podać
	
	
	

	66. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową o górnej częstotliwości pasma ≥ 18 MHz, do badań struktur powierzchownych. Podać model i zakres częstotliwości
	Tak, podać
	
	
	

	67. 
	Możliwość rozbudowy o elastografię odkształceniową (strain) w czasie rzeczywistym, z kolorową mapą odkształcenia i pomiarem współczynnika odkształcenia dwóch obszarów (strain ratio)
	Tak
	
	
	

	68. 
	Możliwość rozbudowy o elastografię fali poprzecznej (shear wave) w czasie rzeczywistym, z kolorową mapą sztywności w obszarze zainteresowania (ROI) i pomiarem ilościowym sztywności (kPa i/lub m/s)
	Tak
	
	
	

	69. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem ultrasonograficznych środków kontrastujących (niski indeks mechaniczny) z analizą krzywych czas–intensywność. Podać nazwę funkcji i głowice, z którymi jest dostępna
	Tak, podać
	
	
	

	70. 
	Możliwość rozbudowy o ilościową ocenę stłuszczenia wątroby (indeks wątrobowo-nerkowy i/lub współczynnik tłumienia). Podać nazwę funkcji
	Tak, podać
	
	
	

	71. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję poprawiającą wizualizację igły, dostępną na głowicy liniowej. Podać nazwę funkcji
	Tak, podać
	
	
	

	72. 
	Możliwość rozbudowy o fuzję obrazu ultrasonograficznego z obrazami TK/MR. Podać nazwę funkcji
	Podać
	
	
	

	73. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową o małym czole typu „hockey stick”. Podać model i zakres częstotliwości
	Podać
	
	
	

	VIII. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	74. 
	Pełna gwarancja obejmująca aparat, wszystkie głowice oraz wyposażenie dostarczone w ramach zamówienia, w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy
	Tak, podać
	
	24 m-ce – 0 pkt.
25 – 30 m-cy – 1 pkt.
31 – 36 m-cy – 2 pkt.
37 – 42 m-cy – 3 pkt.
43 – 48 m-cy – 4 pkt.
49 – 54 m-cy – 6 pkt.
55 – 60 m-cy – 8 pkt.
≥ 61 m-cy – 10 pkt.
	

	75. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, obejmujących kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	76. 
	Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu
	Tak, podać
	
	
	

	77. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 24 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy
	Tak, podać
	
	
	

	78. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych] od zgłoszenia
	Tak, podać
	
	
	

	79. 
	Naprawy wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy
	Tak
	
	
	

	80. 
	Sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany (aparat lub głowica), bez dodatkowych opłat, na cały okres naprawy – w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 3 dni roboczych. Sprzęt zastępczy dostarczony najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu
	Tak
	
	
	

	81. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy
	Tak, podać
	
	
	

	82. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia)
	Tak
	
	
	

	83. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	84. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	85. 
	Bezpłatne aktualizacje oprogramowania aparatu (w tym aktualizacje bezpieczeństwa) udostępniane przez wytwórcę w okresie gwarancji, instalowane przez Wykonawcę (w ramach przeglądów lub na wniosek Zamawiającego)
	Tak
	
	
	

	86. 
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail.
Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń
	Tak, podać
	
	
	

	87. 
	Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń (w tym papieru do videoprintera) wraz z ich cenami jednostkowymi
	Tak, załączyć
	
	
	

	88. 
	Cena jednego przeglądu technicznego aparatu z głowicami po okresie gwarancji [zł netto]
	Tak, podać
	
	
	

	89. 
	Paszport techniczny urządzenia dostarczony wraz z aparatem
	Tak
	
	
	

	IX. SZKOLENIA

	90. 
	Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu i wykonywania badań w miejscu użytkowania sprzętu. Minimum 2 terminy szkoleń
	Tak, podać
	
	
	

	91. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive. 
	Tak
	
	
	



UWAGA:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.
Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.
Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.
Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ.. 

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
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