/pieczątka Wykonawcy /									Zał.4.1.1

Eap-2412/5/21/M

Parametry graniczne analizatora do koagulologii

Pakiet 1 - Odczynniki do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora

Zestawienie parametrów granicznych

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW WYMAGANYCH ANALIZATORA

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne” |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne: |  |  |
| 1. | Analizator nie starszy niż z 2020r lub po całkowitym odtworzeniu, Automatyczny analizator koagulologiczny pracujący w otwartym systemie odczynnikowym . | podać rok produkcji |  |
| 2. | Typ, nazwa oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3. | Urządzenie spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych | TAK |  |
| II. | Wymagania szczegółowe dla analizatora |  |  |
| 1. | Metoda oznaczeń- krzepnięciowa i chromogenna | TAK |  |
| 2. | Obsługa za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego, bez konieczności używania zewnętrznego komputera, jednak posiadający możliwości dwukierunkowej komunikacji na zasadzie zapytań | TAK |  |
| 3. | Wydajność min. 50 testów na /godz. dla PT i 40 testów na/godz. APTT/Fibrynogen ( Claus )wykonanych równocześnie | TAK |  |
| 4. | Pomiary w pojedynczych kuwetach reakcyjnych , nie w segmentach kuwet | TAK |  |
| 5. | Możliwość jednorazowego załadowania do aparatu min 50 kuwet, ich automatyczne pobieranie oraz wyrzucanie po badaniu | TAK |  |
| 6. | Możliwość oznaczenia fibrynogenu w dodatkowych trybach ( niskich i wysokich stężeń )pozwalając na pomiar w zakresie od 25mg/dl do 1000 mg/dl | TAK |  |
| 7. | Pokład odczynnikowy z pozycjami chłodzonymi ( w tym na PT ) i niechłodzonymi. | TAK |  |
| 8. | Termostatowanie odczynników do 37 °C dopiero w igle , nie na pokładzie odczynnikowym | TAK |  |
| 9. | Możliwość zdefiniowania różnych pojemników odczynnikowych ( w tym naczynek probówkowych) i automatyczne dostosowanie się poziomu schładzania igły dla różnych pojemników. | TAK |  |
| 10. | Możliwość dostawienia próbki cito | TAK |  |
| 11. | Czujnik wykrywania poziomu dla próbek , odczynników, wody destylowanej i ścieków | TAK |  |
| 12. | Monitorowanie objętości odczynników na pokładzie | TAK |  |
| 13. | Monitorowanie objętości płynów płuczących na pokładzie | TAK |  |
| 14. | Automatyczne rozcieńczanie kalibratorów oraz próbek | TAK |  |
| 15. | Wbudowany skaner kodów kreskowych dla probówek | TAK |  |
| 16. | Wbudowany system kontroli jakości z wykresami Levy Jenningsa | TAK |  |
| 17. | Minimum 6 pików kontroli jakości , pozwalających na jednoczesne wprowadzenie 6 różnych materiałów kontrolnych dla każdego z testów | TAK |  |
| 18. | Wbudowana drukarka termiczna |  |  |
| 19. | Dołączona do oferty ulotka analizatora potwierdzająca spełnienie wymagań oraz instrukcje używania odczynników PT, APTT, Fibrynogen oraz przykładowa ulotka z wartościami dla kontroli jakości | TAK |  |
| 20. | Termin ważności kontroli i kalibratorów min. 6 miesięcy | TAK |  |
| 21. | Tromboplastyna- odczynnik ciekły + chlorek wapnia : gotowy do użycia : stabilność odczynnika w temp pokojowej min do 5 dni . Maksymalna objętość buteleczki z tromboplastyną + chlorek wapnia – 10 ml | TAK |  |
| 22. | APTT – kompletny zestaw z chlorkiem wapnia | TAK |  |
| 23. | Fibrynogen met. Clausa, kompletny zestaw z trombiną, buforem i kalibratorem: maksymalna objętość fiolki z trombiną- 2 ml. Stabilność trombiny po rozpuszczeniu-min 1 tydzień w temp lodówki z możliwością mrożenia. | TAK |  |
| 24. | Materiały kontrolne mianowane dla zaoferowanego analizatora , w ilości po 80 fiolek na dwóch poziomach; normal i patologiczna |  |  |
| 25. | Zapewnienie zewnętrznego UPS | TAK |  |
| 26. | Odczynniki w momencie dostarczenia powinny posiadać datę ważności nie krótszą niż 6 miesięcy | TAK |  |
| 27. | Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis naprawy w okresie dzierżawy, oraz części zamienne do analizatora na cały okres użytkowania, czas oczekiwania na serwis od czasu zgłoszenia max do 24 godzin | TAK |  |
| 28 | Przeszkolenie personelu do pracy na analizatorze : trening operatorski, szkolenie z interpretacji wyników, kalibracji , konserwacji zapobiegawczej oraz rozwiązania ewentualnych drobnych problemów technicznych. Szkolenie potwierdzone imiennymi certyfikatami ukończenia szkolenia . | TAK |  |
| 29 | Podłączenie analizatora do wewnętrznego systemu działającego u Zamawiającego , praca z kodami kreskowymi . | TAK |  |
| 30. | Analizator w momencie przekazania do pracy w laboratorium, powinien być sprawny po przeglądzie serwisowym ,dopuszczającym go do pracy, oraz zawierać pełną dokumentację dopuszczającą go do pracy, certyfikat, znak CE, książkę z opisem oprogramowania w języku polskim, oraz zawierać wszystkie niezbędne akcesoria do pracy na nim. | TAK |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści- stanowi on integralną cześć oferty- deklarację wykonawcy co do jej treści.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /