/pieczątka Wykonawcy /									Zał.4.1.p.2

Eap-2412/5/21/M

Parametry graniczne analizatora do badania moczu

Pakiet 2 – Odczynniki laboratoryjne (paski do moczu, kalibratory, kontrola jakości) wraz z dzierżawą analizatorów  moczu

Zestawienie parametrów granicznych

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne” |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne: |  |  |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy w pełni zautomatyzowany składający się z modułu do analizy parametrów fizykochemicznych oraz upostaciowanych elementów moczu | podać rok produkcji |  |
| 2. | Wydajność modułu fizykochemicznego min/200 próbek na godzinę | podać |  |
| 3. | Odczyt zmian barwnych za pomocą matrycy światłoczułej | TAK |  |
| 4. | Automatyczny pomiar barwy moczu | TAK |  |
| 5. | Automatyczny pomiar turbidymytryczny klarowności moczu | TAK |  |
| 6. | Ciężar właściwy mierzony metodą refraktometryczną | TAK |  |
| 7. | Wbudowany , kolorowy ekran dotykowy , wyświetlane obrazy pasków po reakcji dla próbek i kontroli, obrazy zachowywane w bazie wyników | TAK |  |
| 8. | Dozowanie próbek na pola reakcyjne pasków za pomocą pipetora | TAK |  |
| 9. | Wykrywanie poziomu próbek i mieszanie próbek przez igłę dozująca | TAK |  |
| 10. | Paski testowe z kwasem askorbinowym konfekcjonowane w kasetach : stabilnośc na pokładzie analizatora minimum 14 dni | TAK |  |
| 11. | Możliwość załadowania jednorazowo 100 próbek, z możliwością dostawienia pojedynczych, niepełnych statywów | TAK |  |
| 12. | Automatyczna kalibracja optyki analizatora | TAK |  |
| 13. | Kalibracja pasków za pomocą pasków używanych do badań pacjentów | TAK |  |
| 14. | Moduł kontroli jakości | TAK |  |
| 15. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 16. | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki | TAK |  |
| 17. | Wykonawca uwzględni materiały kontrolne parametrów fizykochemicznych moczu na dwóch poziomach, do kontroli codziennej wykonywanej na jednym poziomie. | TAK |  |
| 18. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 19. | Wykonawca zapewni materiał kontrolny do kontroli zewnętrznej, co najmniej 4 x w roku | TAK |  |
| 20. | Wykonawca zapewni backup używający pasków tego samego producenta |  |  |
|  | Wymagania graniczne dla modułu oceny osadu moczu |  |  |
| 1. | Zasada pomiaru zautomatyzowana mikroskopia z automatyczną klasyfikacją elementów osadu moczu w oparciu o zarejestrowane obrazy cyfrowe pełnych pól widzenia przy małym (10 x) i dużym powiększeniu ( 40 x) | TAK |  |
| 2. | Mocz natywny, bez wirowania poza analizatorem jak i w analizatorze , z naturalna sedymentacja w kanale pomiarowym | TAK |  |
| 3. | Automatyczna klasyfikacja ilościowa na min. 9 elementów morfotycznych ( diagnostycznych ). | TAK |  |
| 4. | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika przynajmniej 20 dodatkowych kategorii /parametrów | TAK |  |
| 5. | Minimum 10 obrazów pełnych pól widzenia przy małym powiększeniu (10 x)a dla próbek z wykrytymi elementami dodatkowo min 30 obrazów pełnych pól widzenia przy dużym powiększeniu ( 40 x) | TAK |  |
| 6. | Możliwość edycji /weryfikacji wykrytych elementów morfotycznych na obrazach pełnych mikroskopowych pól widzenia | TAK |  |
| 7. | Wydajność minimum 100 próbek na godzinę | TAK |  |
| 8. | Pojemność pokładu próbkowego analizatora min 100 próbek | TAK |  |
| 9. | Brak wymaganych jakichkolwiek dodatkowych odczynników lub kalibratorów , za wyjątkiem płynów myjących | TAK |  |
| 10. | System wyposażony w komputer , i min.24 calowy monitor | TAK |  |
| 11. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 12. | Połączenie analizatora z zewnętrznym systemem komputerowym działającym u Zamawiającego , pełna obukierunkowa komunikacja , praca z kodami kreskowymi pierwotnymi lub wtórnymi w przypadku przelewania moczu z naczyń pierwotnych do wtórnych ( zapewnienie urządzenia wraz z oprzyrządowaniem do wydruku kodów wtórnych ) | TAK |  |
| 13 | Opracowanie wyników w systemie działającym u Zamawiającego z autoryzacją i możliwością przesyłania wyników elektronicznie do wewnętrznego systemu wraz z określeniem obowiązujących zakresów referencyjnych dla poszczególnych analizowanych parametrów moczu w 1ul moczu i polu widzenia | TAK |  |
| 14 | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis naprawy w okresie dzierżawy. Okres oczekiwania na serwis od czasu zgłoszenia max do 24 h lub zapewnienie back-up do oznaczeń fizykochemicznych moczu dla możliwości opracowania manualnego osadów moczu | TAK |  |
| 15 | W przypadku przedłużających się napraw , wykonawca zapewni zastępczy egzemplarz aparatu | TAK |  |
| 16 | Analizator w momencie przekazania do pracy w laboratorium, powinien zawierać pełną dokumentację dopuszczającą go do pracy; certyfikat ,znak CE, książkę z opisem oprogramowania w języku polskim, zestaw startowy oraz wszystkie niezbędne akcesoria do pracy na nim. | TAK |  |
| 17 | Przeszkolenie personelu do pracy na analizatorze oraz dodatkowe szkolenie dla personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie pobierania materiału i interpretacji wyników badania . | TAK |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści- stanowi on integralną cześć oferty- deklarację wykonawcy co do jej treści.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /